## Voorblad
Overzicht analysebeschrijvingen afvalwateronderzoek met bijbehorende prestatiekenmerken
# | Dit overzicht maakt onderdeel uit van het Analyseboek emissiebeheer
Het overzicht wordt geactualiseerd indien er wijzigingen zijn doorgevoerd
In dat geval wordt er van dit bestand een nieuwe versie uitgebracht met een nieuwe vrijgiftedatum
In voorkomende gevallen kan bij de contactpersoon van RWS Laboratorium worden geïnformeerd naar de mogelijkheden
# |  |  |  | Verantwoordelijk voor de gegevens: | O.J. Epema, H. Zemmelink
|  |  |  | Beheerder van dit bestand: | W. Wilts
|  |  |  | Autorisator: | A. Nieuwenhuizen
# | versie: |  | 7
# | datum vrijgave: |  | 2022-03-23
versiebeheer
| versienr. | datum
| 1 | 2011-09-28
| 2 | 2013-07-15
| 3 | 2013-10-01
| 4 | 2014-01-08
| 5 | 2017-05-30
| 6 | 2017-07-03
| 7 | 2022-03-23
Reden wijziging naar versie 7
prestatiekenmerken aangepast

## afvalwater
| Analysis | Name | U parameter | Omschrijving | Cas nummer | U aantoonbaarheidsgrens | U rpt grens | U juistheid | U reproduceer brhd | uitgebreide meetonzekerheid | U eenheid | U compartiment | Compartiment descr | Description | U methode | U werk voorschrift | U ak ref | Lab type | U certified | U laboratorium | Rva nr | U conservering | U bottle id | Idsw name | U levertijd | U houdbaarheid | U hoedanigheid | U hoeveel monster
110AA003 | 110AA003 | %GR | %GR | Percentage Gloeirest | NVT | 3 | 0.1 | 98 | 12 | 24.3311 | % | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6484 | A1033 | 2012_audit002 | INTERN | Yes | AA | L521 | C40 | 19 | %GR | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 10
110AA009 | 110AA009 | AOCL | AOCL | Adsorbeerbare Organische Halogeniden | NVT |  | 1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 9562 | A1104 |  | INTERN | No | AA | L521 | C16 | 60 | AOX | 14 | 5.00:00:00 | Cl | 250
110AA017 | 110AA017 | Cl | CZV N6633 | chloride | 16887-00-6 | 50 | 100 | 105 | 25 | 50.9902 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6633 | A1018 | 2017_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | Cl | 14 | 183.00:00:00 | NVT | 249
110AA017 | 110AA017 | CZV | CZV N6633 | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 3 | 1 | 100 | 15 | 30 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6633 | A1018 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | CZV | 14 | 183.00:00:00 | NVT | 249
110AA018 | 110AA018 | Cl | CZV cuvet | chloride | 16887-00-6 | 50 | 100 | 105 | 25 | 50.9902 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15705 | A1019 | 2017_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | Cl | 14 | 183.00:00:00 | NVT | 250
110AA018 | 110AA018 | CZV | CZV cuvet | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 3 | 1 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15705 | A1019 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | CZV | 14 | 183.00:00:00 | NVT | 250
110AA023 | 110AA023 | GELEID | GELEID | Geleidendheid | NVT | 0.1 | 0.1 | 102 | 6 | 12.6491 | mS/m | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 7888 | A1032 | 2012_audit_002 | INTERN | No | AA | L521 | C16 | 52 | GELDHD | 14 | 1.00:00:00 | 20oC | 150
110AA023 | 110AA023 | GELEID (25°C) | GELEID | Geleidendheid | NVT | 0.1 | 0.1 | 102 | 6 | 12.6491 | mS/m | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 7888 | A1032 | 2012_audit_002 | INTERN | No | AA | L521 | C16 | 52 | GELDHD | 14 | 1.00:00:00 | 25oC | 150
110AA025 | 110AA025 | CO3 | HCO3 | carbonaat | 3812-32-6 | 0.1 | 0.1 | 99 | 5 | 10.198 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6531 | A1136 | CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C16 | 14 | CO3 | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 249
110AA025 | 110AA025 | HCO3 | HCO3 | bicarbonaat | 71-52-3 | 0.1 | 0.1 | 99 | 5 | 10.198 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6531 | A1136 | CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C16 | 14 | HCO3 | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 249
110AA048 | 110AA048 | %GR | ZS/GR/%GR | Percentage Gloeirest | NVT | 3 | 1 | 98 | 12 | 24.3311 | % | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6484 | A1033 | 2012_audit_002 | INTERN | Yes | AA | L521 | C40 | 19 | %GR | 14 | 2.00:00:00 | NVT | 950
110AA048 | 110AA048 | GR | ZS/GR/%GR | Gloeirest | NVT | 3 | 1 | 98 | 12 | 24.3311 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6484 | A1033 | 2012_audit_002 | INTERN | Yes | AA | L521 | C40 | 19 | GR | 14 | 2.00:00:00 | NVT | 950
110AA048 | 110AA048 | ZS | ZS/GR/%GR | Zwevende stof | NVT | 3 | 1 | 98 | 6 | 12.6491 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6484 | A1033 | 2012_audit_002 | INTERN | Yes | AA | L521 | C40 | 19 | ZS | 14 | 2.00:00:00 | NVT | 950
110AA050 | 110AA050 | pH | pH | Zuurgraad | NVT | 1 | 0.01 | 99 | 0.2 | 2.0396 |  | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10523 | A1072 | 2012_audit_002 | INTERN | No | AA | L521 | C16 | 29 | pH | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 100
110AA050 | 110AA050 | Temperatuur bij meting | pH | Temperatuur | NVT |  | 0 |  |  |  | oC | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10523 | A1072 |  | INTERN | No | AA | L521 | C16 | 29 | T | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 100
110AA051 | 110AA051 | TOC | TOC | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.447 | 0.5 | 91.1 | 10 | 26.7739 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 1484 | A1085 | AKsmemo2020-07 | INTERN | Yes | AA | L521 | C40 | 53 | TOC | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 50
110AA052 | 110AA052 | N | N | stikstof | 7727-37-9 | 0.03 | 0.03 | 101 | 7.4 | 14.9345 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN 12260-3 | A1085 | memo2020-07 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | N | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 50
110AA052A | 110AA052A | N | N | stikstof | 7727-37-9 | 0.03 | 0.01 | 101 | 7.4 | 14.9345 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN 12260-3 | A1085 | memo2020-07 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | N | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 50
110AA070 | 110AA070 | E_250 | Spectrum | Extinctie bij 250 nm | NVT | 0.03 | 0.1 | 100 | 10 | 20 | DIMSLS | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1182 | A1182 | arbitrair | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 52 | EXT250 | 14 | 5.00:00:00 | NVT | 100
110AA070 | 110AA070 | E_380 | Spectrum | Extinctie bij 380 nm | NVT | 0.03 | 0.1 | 100 | 10 | 20 | DIMSLS | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1182 | A1182 | arbitrair | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 52 | EXT380 | 14 | 5.00:00:00 | NVT | 100
110AA113 | 110AA113 | DOC | DOC | opgelost organisch koolstof | NVT | 0.372 | 0.5 | 90.2 | 10 | 28.0029 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 1484 | A1085 | memo2020-07 | INTERN | Yes | AA | L521 | C42 | 53 | DOC | 14 | 7.00:00:00 | nf | 250
110AA300 | 110AA300 | Br | IC1 | bromide | 24959-67-9 | 0.0196 | 0.02 | 101 | 5 | 10.198 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-1 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | Br | 14 | 4.00:00:00 | NVT | 100
110AA300 | 110AA300 | Cl | IC1 | chloride | 16887-00-6 | 0.0136 | 0.01 | 104 | 6.2 | 14.7567 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-1 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | Cl | 14 | 4.00:00:00 | nf | 100
110AA300 | 110AA300 | F | IC1 | fluoride | 16984-48-8 | 0.0153 | 0.02 | 101 | 4.2 | 8.6348 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-1 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | F | 14 | 4.00:00:00 | NVT | 100
110AA300 | 110AA300 | NO2 N | IC1 | nitriet | 14797-65-0 | 0.03 | 0.01 | 100 | 3.4 | 6.8 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-1 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO2 | 14 | 4.00:00:00 | Nnf | 100
110AA300 | 110AA300 | NO3 N | IC1 | nitraat | 14797-55-8 | 0.05 | 0.01 | 103 | 6.3 | 13.9556 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-1 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO3 | 14 | 4.00:00:00 | Nnf | 100
110AA300 | 110AA300 | PO4 P | IC1 | orthofosfaat | 14265-44-2 | 0.1 | 0.01 | 103 | 3.5 | 9.2195 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-1 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | PO4 | 14 | 4.00:00:00 | Pnf | 100
110AA300 | 110AA300 | SO4 | IC1 | sulfaat | 14808-79-8 | 0.0089 | 0.05 | 96 | 4.7 | 12.3434 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-1 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | SO4 | 14 | 4.00:00:00 | nf | 100
110AA400 | 110AA400 | Cl | DA1 | chloride | 16887-00-6 | 5.4 | 5 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | Cl | 14 | 4.00:00:00 | nf | 100
110AA400 | 110AA400 | NO2 N | DA1 | nitriet | 14797-65-0 | 0.004 | 0.01 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO2 | 14 | 4.00:00:00 | Nnf | 100
110AA400 | 110AA400 | NO3 N | DA1 | nitraat | 14797-55-8 | 0.22 | 0.05 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO3 | 14 | 4.00:00:00 | Nnf | 100
110AA400 | 110AA400 | PO4 P | DA1 | orthofosfaat | 14265-44-2 | 1.6 | 1 | 100 | 7 | 14 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | PO4 | 14 | 4.00:00:00 | Pnf | 100
110AA400 | 110AA400 | SILI | DA1 | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.07 | 0.01 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | SiO2 | 14 | 4.00:00:00 | Sinf | 100
110AA400 | 110AA400 | SO4 | DA1 | sulfaat | 14808-79-8 | 4.2 | 5 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | SO4 | 14 | 4.00:00:00 | nf | 100
110AA402 | 110AA402 | NH4 N | NH4 N | ammonium | 14798-03-9 | 0.5 | 0.01 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | z-scores | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 53 | NH4 | 21 | 7.00:00:00 | Nnf | 250
110AA594 | 110AA594 | AMPA | GLYFAMPA | aminomethylfosfonzuur | 1066-51-9 | 0.0078 | 0.01 | 94 | 7 | 18.4391 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1043 | ONB | validatierpt2017 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | AMPA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 249
110AA594 | 110AA594 | Glufsnt | GLYFAMPA | glufosinaat | 51276-47-2 | 0.00834 | 0.01 | 97 | 5 | 11.6619 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1043 | ONB | validatierpt2017 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | glufsnt | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 249
110AA594 | 110AA594 | Glyfst | GLYFAMPA | glyfosaat | 1071-83-6 | 0.00961 | 0.01 | 104 | 10 | 21.5407 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1043 | ONB | validatierpt2017 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | glyfst | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 249
110AA594 | 110AA594 | MPPA | GLYFAMPA | 3-(Methylphosphinico)propionic acid | 15090-23-0 | 0.00813 | 0.01 | 98 | 3 | 7.2111 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1043 | ONB | validatierpt2017 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | 3C1yPppozr | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 249
110AA710 | 110AA710 | Guanylurea | Polaire verbindingen | guanylureum | 141-83-3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | guanurum | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
110AA710 | 110AA710 | Melamine | Polaire verbindingen | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | 135Tazn246TA | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
110AA710 | 110AA710 | Metformine | Polaire verbindingen | metformine | 657-24-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | metfmne | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
110AA710 | 110AA710 | Urotropine | Polaire verbindingen | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | HxC1yeT4Ae | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | 1,2,4-Triazol | Polaire verbindingen | 1,2,4-triazole | 288-88-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | 124Tazl | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | 2-Cyanoguanidine | Polaire verbindingen | 2-Cyanoguanidine | 461-58-5 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | CNgandne | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | 2-Hydroxyibuprofen | Polaire verbindingen | 2-hydroxyibuprofen | 51146-55-5 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | 2HOxibpfn | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Acesulfaam-K | Polaire verbindingen | acesulfame K | 55589-62-3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | acsfmeK | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | AMPA | Polaire verbindingen | aminomethylfosfonzuur | 1066-51-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | AMPA | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Ciprofloxacine | Polaire verbindingen | ciprofloxacine | 85721-33-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | cipfxcne | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Cyanuurzuur | Polaire verbindingen | cyanuurzuur | 420-05-3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | CNuzr | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Cyclamaat | Polaire verbindingen | cyclamaat | 100-88-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | cycmt | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Glufosinaat | Polaire verbindingen | glufosinaat | 51276-47-2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | glufsnt | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Glyfosaat | Polaire verbindingen | glyfosaat | 1071-83-6 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | glyfst | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Johexol | Polaire verbindingen | johexol | 66108-95-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | johxl | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Jomeprol | Polaire verbindingen | jomeprol | 78649-41-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | jompl | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Jopromide | Polaire verbindingen | jopromide | 73334-07-3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | jopmde | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Joxitalaminezuur | Polaire verbindingen | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | joxtlmnzr | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | MPPA | Polaire verbindingen | 3-(Methylphosphinico)propionic acid | 15090-23-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | 3C1yPppozr | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Oxypurinol | Polaire verbindingen | Oxypurinol | 2465-59-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | Oxprnl | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Pyrazol | Polaire verbindingen | pyrazol | 288-13-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | pyrzl | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Saccharine | Polaire verbindingen | saccharine | 81-07-2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | saccrne | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Sucralose | Polaire verbindingen | sucralose | 56038-13-2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | suclse | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110AA720 | 110AA720 | Trifluorazijnzuur | Polaire verbindingen | Trifluorazijnzuur | 76-05-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | TFHAc | 200 | 00:00:00 | nf | 249
110HW300 | 110HW300 | F | F | fluoride | 16984-48-8 | 0.01 | 0.01 | 101 | 5 | 10.198 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Het Waterlaboratorium (HWL) | NEN-EN-ISO 10304-1 | AVS-ANIONEN-IC |  | EXTERN | Yes | HW | L404 | C02 | 8 | F | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 100
110OM014 | 110OM014 | BZV5a | BZV5a | Biochemisch zuurstofverbruik met allythioureum | NVT | 0.5 | 0.5 | 101 | 7.4 | 14.9345 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 1899-1 | IS20W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 55 | BZV5a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
110OM016 | 110OM016 | CN | CN | cyanide | 57-12-5 | 1 | 1 | 85 | 5.8 | 32.1646 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 14403 | AA04 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 17 | CN | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
110OM017 | 110OM017 | CZV | CZV | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 3 | 5 | 102 | 2.1 | 5.8 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6633 | TI10W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 56 | CZV | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
110OM018 | 110OM018 | CHLFa | CHLFa | chlorofyl-a | 479-61-8 | 0.5 | 2 | 101 | 6.4 | 12.9553 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6520 | KR40W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C02 | 70 | CHLFa | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
110OM025 | 110OM025 | HCO3 | HCO3 | bicarbonaat | 71-52-3 | 2 | 5 | 1.6 | 99 | 279.167 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6531 | TI13W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C02 | 14 | HCO3 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 249
110OM051 | 110OM051 | TOC | TOC | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.171 | 0.3 | 95.8 | 3 | 10.3228 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 1484 | TC12W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C02 | 15 | TOC | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 249
110OM052 | 110OM052 | N | N | stikstof | 7727-37-9 | 0.03 | 0.03 | 101 | 7.4 | 14.9345 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN 12260-3 | A1085 | memo2020-07 | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 53 | N | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 249
110OM106 | 110OM106 | Kj N | Kj N | Kjeldahl stikstof als N | NVT | 0.05 | 0.2 | 95 | 15 | 31.6228 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6646 | N6646 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 53 | KjN | 14 | -1.00:00:00 | N | 249
110OM113 | 110OM113 | DOC | DOC | opgelost organisch koolstof | NVT | 1 | 1 | 107 | 0.7 | 14.0698 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 1484 | TC12W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C02 | 15 | DOC | 15 | -1.00:00:00 | nf | 249
110OM154 | 110OM154 | Br | Br | bromide | 24959-67-9 | 0.02 | 0.02 | 90 | 1.7 | 20.2869 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 10304-1 | IC20W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 56 | Br | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
110OM413 | 110OM413 | Cl | Cl/SO4 | chloride | 16887-00-6 | 0.03 | 1 | 92 | 1 | 16.1245 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-ISO 15923-1 | IC20W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C42 | 56 | Cl | 15 | 4.00:00:00 | nf | 99
110OM413 | 110OM413 | SO4 | Cl/SO4 | sulfaat | 14808-79-8 | 0.15 | 1 | 96 | 1 | 8.2462 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-ISO 15923-1 | IC20W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C42 | 56 | SO4 | 15 | 4.00:00:00 | nf | 99
110OM415 | 110OM415 | SILI | SILI | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.1 | 0.5 | 102 | 3.8 | 8.5884 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-ISO 15923-1 | AA90W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C42 | 56 | SiO2 | 15 | 4.00:00:00 | Sinf | 99
110OM416 | 110OM416 | NO2 N | NO2/NO3 | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | 0.01 | 100 | 1.2 | 2.4 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-ISO 15923-1 | AA14W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C42 | 56 | NO2 | 15 | 4.00:00:00 | Nnf | 99
110OM416 | 110OM416 | NO3 N | NO2/NO3 | nitraat | 14797-55-8 | 0.05 | 0.01 | 96.1 | 1.4 | 8.2873 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-ISO 15923-1 | AA14W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C42 | 56 | NO3 | 15 | 4.00:00:00 | Nnf | 99
110OM594 | 110OM594 | AMPA | GLYFAMPA | aminomethylfosfonzuur | 1066-51-9 | 0.0078 | 0.01 | 94 | 7 | 18.4391 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | A1043 | ONB | validatierpt2017 | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 13 | AMPA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 249
110OM594 | 110OM594 | Glufsnt | GLYFAMPA | glufosinaat | 51276-47-2 | 0.00834 | 0.01 | 97 | 5 | 11.6619 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | A1043 | ONB | validatierpt2017 | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 13 | glufsnt | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 249
110OM594 | 110OM594 | Glyfst | GLYFAMPA | glyfosaat | 1071-83-6 | 0.00961 | 0.01 | 104 | 10 | 21.5407 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | A1043 | ONB | validatierpt2017 | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 13 | glyfst | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 249
110OM594 | 110OM594 | MPPA | GLYFAMPA | 3-(Methylphosphinico)propionic acid | 15090-23-0 | 0.00813 | 0.01 | 98 | 3 | 7.2111 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | A1043 | ONB | validatierpt2017 | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 13 | 3C1yPppozr | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 249
110TA009 | 110TA009 | AOCL | AOCL | Adsorbeerbare Organische Halogeniden | NVT | 5 | 5 | 94 | 15 | 32.311 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 9562 | SOP_AL_C_15212-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 61 | AOX | 14 | -1.00:00:00 | Cl | 249
110TA010 | 110TA010 | EOCl | EOX | Extraheerbaar Organische Halogeniden | NVT | 1 | 1 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN 6402 | SOP_AL_C_15209_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 5 | EOX | 14 | -1.00:00:00 | Cl | 1000
110TA014 | 110TA014 | BZV5a | BZV5a | Biochemisch zuurstofverbruik met allythioureum | NVT | 0.3 | 1 | 90 | 7 | 24.4131 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN 1899-1 | SOP_AL_C_15158_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 55 | BZV5a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 900
110TA046 | 110TA046 | ZS | ZS | Zwevende stof | NVT | 5 | 5 | 96 | 3.9 | 11.1732 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN 6484 | SOP_AL_C_15251_06 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 55 | ZS | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
110TA048 | 110TA048 | %GR | ZS/GR/%GR | Percentage Gloeirest | NVT | 0.5 | 0.5 | 95 | 5.4 | 14.7187 | % | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN 6484 | SOP_AL_C_15251_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 55 | %GR | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
110TA048 | 110TA048 | GR | ZS/GR/%GR | Gloeirest | NVT | 5 | 5 | 95 | 5.4 | 14.7187 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN 6484 | SOP_AL_C_15251_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 55 | GR | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
110TA048 | 110TA048 | ZS | ZS/GR/%GR | Zwevende stof | NVT | 5 | 5 | 95 | 3.9 | 12.6823 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN 6484 | SOP_AL_C_15251_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 55 | ZS | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
110TA051 | 110TA051 | TOC | TOC | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.06 | 0.3 | 96 | 3 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN 1484 | SOP_AL_C_15256_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 53 | TOC | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 249
110TA106 | 110TA106 | Kj N | Kj N | Kjeldahl stikstof als N | NVT | 0.2 | 0.2 | 96 | 8.6 | 18.9694 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN 6646 | SOP_AL_C_15170_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 53 | KjN | 14 | -1.00:00:00 | N | 60
110TA107 | 110TA107 | P | P | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.01 | 0.01 | 94 | 4 | 14.4222 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150-02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | P | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 80
110TA110 | 110TA110 | WVFEN | WVFEN | Som waterdampvluchtige Fenolen | NVT | 10 | 10 | 94 | 8.2 | 20.3214 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 14403 | SOP_AL_C_15164_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 58 | s_WVFEN | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 59
110TA113 | 110TA113 | DOC | DOC | opgelost organisch koolstof | NVT | [5 empty] | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN 1484 | SOP_AL_C_15256_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52A | DOC | 14 | -1.00:00:00 | nf | 50
110TA400 | 110TA400 | Cl | DA1 + DA2 | chloride | 16887-00-6 | 5.4 | 5 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | SOP_AL_C_15174_01 | 2020_NOK | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | Cl | 14 | 4.00:00:00 | nf | 99
110TA400 | 110TA400 | NH4 N | DA1 + DA2 | ammonium | 14798-03-9 | 0.01 | 0.01 | 100 | 7 | 14 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | SOP_AL_C_15174_01 | 2020_NOK | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | NH4 | 14 | 4.00:00:00 | Nnf | 99
110TA400 | 110TA400 | NO2 N | DA1 + DA2 | nitriet | 14797-65-0 | 0.004 | 0.01 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | SOP_AL_C_15174_01 | 2020_NOK | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | NO2 | 14 | 4.00:00:00 | Nnf | 99
110TA400 | 110TA400 | NO3 N | DA1 + DA2 | nitraat | 14797-55-8 | 0.22 | 0.05 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | SOP_AL_C_15174_01 | 2020_NOK | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | NO3 | 14 | 4.00:00:00 | Nnf | 99
110TA400 | 110TA400 | PO4 P | DA1 + DA2 | orthofosfaat | 14265-44-2 | 1.6 | 1 | 100 | 7 | 14 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | SOP_AL_C_15174_01 | 2020_NOK | EXTERN | No | TA | L005 | C42 | 56 | PO4 | 14 | 4.00:00:00 | Pnf | 99
110TA400 | 110TA400 | SILI | DA1 + DA2 | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.07 | 0.01 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | SOP_AL_C_15174_01 | 2020_NOK | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | SiO2 | 14 | 4.00:00:00 | Sinf | 99
110TA400 | 110TA400 | SiO2 | DA1 + DA2 | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.14 | 1 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | SOP_AL_C_15174_01 | 2020_NOK | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | SiO2 | 14 | 4.00:00:00 | nf | 99
110TA400 | 110TA400 | SO4 | DA1 + DA2 | sulfaat | 14808-79-8 | 4.2 | 5 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | SOP_AL_C_15174_01 | 2020_NOK | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | SO4 | 14 | 4.00:00:00 | nf | 99
110TA817 | 110TA817 | CZV | CZV cuvet | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 3 | 1 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15705 |  | 2016_CTRL-krt | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 53 | CZV | 14 | 183.00:00:00 | NVT | 250
114AA710 | 114AA710 | Guanylurea | Polaire verbindingen | guanylureum | 141-83-3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | guanurum | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA710 | 114AA710 | Melamine | Polaire verbindingen | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | 135Tazn246TA | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA710 | 114AA710 | Metformine | Polaire verbindingen | metformine | 657-24-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | metfmne | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA710 | 114AA710 | Urotropine | Polaire verbindingen | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | HxC1yeT4Ae | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | 1,2,4-Triazol | Polaire verbindingen | 1,2,4-triazole | 288-88-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | 124Tazl | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | 2-Cyanoguanidiine | Polaire verbindingen | 2-Cyanoguanidine | 461-58-5 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | CNgandne | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | 2-Hydroxyibuprofen | Polaire verbindingen | 2-hydroxyibuprofen | 51146-55-5 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | 2HOxibpfn | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Acesulfaam-K | Polaire verbindingen | acesulfame K | 55589-62-3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | acsfmeK | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | AMPA | Polaire verbindingen | aminomethylfosfonzuur | 1066-51-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | AMPA | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Ciprofloxacine | Polaire verbindingen | ciprofloxacine | 85721-33-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | cipfxcne | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Cyanuurzuur | Polaire verbindingen | cyanuurzuur | 420-05-3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | CNuzr | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Cyclamaat | Polaire verbindingen | cyclamaat | 100-88-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | cycmt | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Glufosinaat | Polaire verbindingen | glufosinaat | 51276-47-2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | glufsnt | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Glyfosaat | Polaire verbindingen | glyfosaat | 1071-83-6 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | glyfst | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Johexol | Polaire verbindingen | johexol | 66108-95-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | johxl | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Jomeprol | Polaire verbindingen | jomeprol | 78649-41-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | jompl | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Jopromide | Polaire verbindingen | jopromide | 73334-07-3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | jopmde | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Joxitalaminezuur | Polaire verbindingen | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | joxtlmnzr | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | MPPA | Polaire verbindingen | 3-(Methylphosphinico)propionic acid | 15090-23-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | 3C1yPppozr | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Oxypurinol | Polaire verbindingen | Oxypurinol | 2465-59-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | Oxprnl | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Pyrazol | Polaire verbindingen | pyrazol | 288-13-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | pyrzl | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Saccharine | Polaire verbindingen | saccharine | 81-07-2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | saccrne | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Sucralose | Polaire verbindingen | sucralose | 56038-13-2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | suclse | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114AA720 | 114AA720 | Trifluorazijnzuur | Polaire verbindingen | Trifluorazijnzuur | 76-05-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | TFHAc | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
114BE049 | 114BE049 | ZS | ZS | Zwevende stof | NVT |  | 1 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ISO 11923 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C40 | 5 | ZS | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1990
114BE101 | 114BE101 | NO2 N | NO2 N/NO3 N | nitriet | 14797-65-0 | 0.0025 | 0.001 | 89.7 | 8.8 | 27.0946 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  |  | 2013.WGML05 | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C14 | 13 | NO2 | 14 | 60.00:00:00 | Nnf | 30
114BE102 | 114BE102 | NH4 N | NH4 N | ammonium | 14798-03-9 | 0.0119 | 0.005 | 96.3 | 5.1 | 12.6016 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  |  | 2013.WGML05 | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C14 | 13 | NH4 | 14 | 60.00:00:00 | Nnf | 10
114BE103 | 114BE103 | PO4 P | PO4 P | orthofosfaat | 14265-44-2 | 3.7 | 1 | 86.7 | 4.5 | 28.0813 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  |  | 2013.WGML05 | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C14 | 13 | PO4 | 14 | 60.00:00:00 | Pnf | 30
114BE103 | 114BE103 | PO4 P in mg/l | PO4 P | orthofosfaat | 14265-44-2 | 0.0037 | 0.001 | 86.7 | 4.5 | 28.0813 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  |  | 2013.WGML05 | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C14 | 13 | PO4 | 14 | 60.00:00:00 | Pnf | 30
114BE104 | 114BE104 | SILI | SILI | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.3881 | 0.01 | 97.7 | 5.1 | 11.1893 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  | A1004 | 2013.WGML05 | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C14 | 13 | SiO2 | 14 | 60.00:00:00 | Sinf | 30
114BE150 | 114BE150 | PN | POC+PN | stikstof | 7727-37-9 |  | 0.001 |  |  |  | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C40 | 19F | N | 14 | -1.00:00:00 | pg | 249
114BE150 | 114BE150 | POC | POC+PN | particulair organisch koolstof | NVT |  | 0.01 |  |  |  | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C40 | 19F | POC | 14 | -1.00:00:00 | pg | 249
114MB025 | 114MB025 | CO3 | HCO3 | carbonaat | 3812-32-6 |  | 0.1 |  |  |  | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | NEN 6531 | A1136 |  | INTERN | No | MB | L521 | C03 | 29 | CO3 | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 250
114MB025 | 114MB025 | HCO3 | HCO3 | bicarbonaat | 71-52-3 |  | 0.1 |  |  |  | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | NEN 6531 | A1136 |  | INTERN | No | MB | L521 | C03 | 29 | HCO3 | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 250
114MB048 | 114MB048 | ZS | ZS | Zwevende stof | NVT | 5 | 1 | 98 | 7 | 14.5602 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A056 | A1056 | 2012_audit_002 | INTERN | Yes | MB | L521 | C13 | 19F | ZS | 14 | 2.00:00:00 | NVT | 500
114MB049 | 114MB049 | DOC | DOC | opgelost organisch koolstof | NVT | 0.01 | 0.01 | 104 | 7 | 16.1245 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A049 | A1049 | CTRL-krt_2017 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | DOC | 14 | 60.00:00:00 | nf | 250
114MB051 | 114MB051 | TOC | TOC | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.1 | 0.01 |  | 15 |  | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A081 | ONB |  | INTERN | No | MB | L521 | C13 | 19F | TOC | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 1
114MB053 | 114MB053 | DN | DN | stikstof | 7727-37-9 | 0.008 | 0.01 | 104 | 8 | 17.8885 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | NEN-EN 12260-3 | A1085 | MEM2020-07 | INTERN | No | MB | L521 | C14 | 13 | N | 28 | 28.00:00:00 | nf | 240
114MB066 | 114MB066 | KGFG63_zs | KGFG63_zs | Zwevende stof | NVT |  | 0.1 |  |  |  | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | ONB | ONB |  | INTERN | No | MB | L521 | C02 | 75 | ZS | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 1
114MB071 | 114MB071 | D10 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1071 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C02 | VBC | D10 | 14 | 100.00:00:00 | dg | 999
114MB071 | 114MB071 | D50 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1071 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C02 | VBC | D50 | 14 | 100.00:00:00 | dg | 999
114MB071 | 114MB071 | D90 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1071 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C02 | VBC | D90 | 14 | 100.00:00:00 | dg | 999
114MB071 | 114MB071 | F1000-2000 | LASERzonderVB | Korrelgroottefractie tot 2000 um in procenten | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1071 |  | INTERN | No | MB | L521 | C02 | VBC | %KGF2000 | 14 | 100.00:00:00 | dg | 999
114MB071 | 114MB071 | F125-250 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1071 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C02 | VBC | %KGF125_250 | 14 | 100.00:00:00 | dg | 999
114MB071 | 114MB071 | F250-500 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1071 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C02 | VBC | %KGF250_500 | 14 | 100.00:00:00 | dg | 999
114MB071 | 114MB071 | F500-1000 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1071 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C02 | VBC | %KGF500_1000 | 14 | 100.00:00:00 | dg | 999
114MB071 | 114MB071 | F63-125 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1071 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C02 | VBC | %KGF63_125 | 14 | 100.00:00:00 | dg | 999
114MB071 | 114MB071 | KGF63 | LASERzonderVB | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1071 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C02 | VBC | %KGF63 | 14 | 100.00:00:00 | dg | 999
114MB071 | 114MB071 | MODS | LASERzonderVB | MODS | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | um | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1071 |  | INTERN | No | MB | L521 | C02 | VBC | MODS | 14 | 100.00:00:00 | NVT | 999
114MB092 | 114MB092 | PP | PP | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.0053 | 0.001 | 100 | 12.6 | 25.2 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A092 | A1092 | 2013.WGML05 | INTERN | No | MB | L521 | C13 | 19P | P | 14 | 28.00:00:00 | pg | 990
114MB100 | 114MB100 | NO3NO2 N | NO3NO2 N | Som Nitraat en Nitriet | NVT | 0.0174 | 0.01 | 94.3 | 5.6 | 15.9812 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | s_NO3NO2 | 14 | 60.00:00:00 | Nnf | 30
114MB100A | 114MB100A | NO3NO2 N | NO3NO2 N | Som Nitraat en Nitriet | NVT | 0.0174 | 0.01 | 94.3 | 5.6 | 15.9812 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | s_NO3NO2 | 14 | 60.00:00:00 | Nnf | 30
114MB101 | 114MB101 | NO2 N | NO2 N | nitriet | 14797-65-0 | 0.0025 | 0.001 | 89.7 | 8.8 | 27.0946 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | NO2 | 14 | 60.00:00:00 | Nnf | 30
114MB101A | 114MB101A | NO2 N | NO2 N | nitriet | 14797-65-0 | 0.0025 | 0.001 | 89.7 | 8.8 | 27.0946 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | NO2 | 14 | 60.00:00:00 | Nnf | 30
114MB102 | 114MB102 | NH4 N | NH4 N | ammonium | 14798-03-9 | 0.0119 | 0.005 | 96.3 | 5.1 | 12.6016 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | NH4 | 14 | 60.00:00:00 | Nnf | 10
114MB102A | 114MB102A | NH4 N | NH4 N | ammonium | 14798-03-9 | 0.0119 | 0.005 | 96.3 | 5.1 | 12.6016 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | NH4 | 14 | 60.00:00:00 | Nnf | 250
114MB103 | 114MB103 | PO4 P | PO4 P | orthofosfaat | 14265-44-2 | 3.7 | 1 | 86.7 | 4.5 | 28.0813 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | No | MB | L521 | C14 | 13 | PO4 | 14 | 60.00:00:00 | Pnf | 30
114MB103 | 114MB103 | PO4 P in mg/l | PO4 P | orthofosfaat | 14265-44-2 | 0.0037 | 0.001 | 86.7 | 4.5 | 28.0813 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | PO4 | 14 | 60.00:00:00 | Pnf | 30
114MB103A | 114MB103A | PO4 P | PO4 P | orthofosfaat | 14265-44-2 | 3.7 | 1 | 86.7 | 4.5 | 28.0813 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | No | MB | L521 | C14 | 13 | PO4 | 14 | 60.00:00:00 | Pnf | 30
114MB103A | 114MB103A | PO4 P in mg/l | PO4 P | orthofosfaat | 14265-44-2 | 0.0037 | 0.001 | 86.7 | 4.5 | 28.0813 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | PO4 | 14 | 60.00:00:00 | Pnf | 30
114MB104 | 114MB104 | SILI | SILI | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.3881 | 0.01 | 97.7 | 5.1 | 11.1893 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | SiO2 | 14 | 60.00:00:00 | Sinf | 30
114MB104A | 114MB104A | SILI | SILI | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.3881 | 0.01 | 97.7 | 5.1 | 11.1893 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | SiO2 | 14 | 60.00:00:00 | Sinf | 30
114MB107 | 114MB107 | TP | TP | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.006 | 0.001 | 90 | 10 | 28.2843 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A083 | A1003 | 2012_audit_002 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | P | 14 | 60.00:00:00 | NVT | 1
114MB108 | 114MB108 | TN | TN | stikstof | 7727-37-9 | 0.08 | 0.01 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A082 | A1003 | 2012 eval | INTERN | No | MB | L521 | C14 | 13 | N | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 1
114MB110 | 114MB110 | DP | DP | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.006 | 0.001 | 90 | 5 | 22.3607 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A089 | A1004 | 2012_audit_002 | INTERN | No | MB | L521 | C14 | 13 | P | 14 | 60.00:00:00 | nf | 240
114MB116 | 114MB116 | NO3 N | NO3 N | nitraat | 14797-55-8 | 0.0564 | 0.01 | 94.8 | 6 | 15.8795 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A090 | A1004 | 2013.WGML05 | INTERN | Yes | MB | L521 | C14 | 13 | NO3 | 14 | 60.00:00:00 | Nnf | 30
114MB150 | 114MB150 | PN | POC+PN | stikstof | 7727-37-9 | 0.073 | 0.001 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A067 | A1067 | 2015.CTRLkrt | INTERN | No | MB | L521 | C13 | 19F | N | 14 | 999.00:00:00 | pg | 449
114MB150 | 114MB150 | POC | POC+PN | particulair organisch koolstof | NVT | 0.33 | 0.01 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A067 | A1067 | 2015.CTRLkrt | INTERN | No | MB | L521 | C13 | 19F | POC | 14 | 999.00:00:00 | pg | 449
114MB150A | 114MB150A | PN | POC+PN | stikstof | 7727-37-9 |  | 0.001 |  |  |  | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A067 | A1067 |  | INTERN | No | MB | L521 | C13 | 5 | N | 14 | 999.00:00:00 | pg | 2000
114MB150A | 114MB150A | POC | POC+PN | particulair organisch koolstof | NVT |  | 0.01 |  |  |  | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A067 | A1067 |  | INTERN | No | MB | L521 | C13 | 5 | POC | 14 | 999.00:00:00 | pg | 2000
114MB322 | 114MB322 | F | F | fluoride | 16984-48-8 |  | 0.01 |  |  |  | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | NEN-EN-ISO 10304-1 | A1040 |  | INTERN | No | MB | L521 | C14 | 13 | F | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 250
114MB405 | 114MB405 | Cl | Cl | chloride | 16887-00-6 |  | 1 |  |  |  | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 13 | Cl | 14 | 28.00:00:00 | nf | 125
114MB412 | 114MB412 | SO4 | SO4 | sulfaat | 14808-79-8 |  | 1 |  |  |  | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 13 | SO4 | 14 | 28.00:00:00 | nf | 124
114NI025 | 114NI025 | TAlk | TAlk | Alkaliteit | NVT |  | 0.01 |  |  |  | umol/kg | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | X160 | NIOZ_xx |  | EXTERN | No | NI |  | C02 | 11 | ALKLTT | 42 | 28.00:00:00 | NVT | 247
114NI050 | 114NI050 | pHT@T25P0 | pH | Zuurgraad | NVT |  | 3 |  |  |  |  | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | X161 | NIOZ_pH |  | EXTERN | No | NI |  | C02 | 11 | pH | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 247
114NI050A | 114NI050A | pHT@T25P0 | pH | Zuurgraad | NVT |  | 3 |  |  |  |  | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | X161 | NIOZ_pH |  | EXTERN | No | NI |  | C02 | 11A | pH | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 490
114NI153 | 114NI153 | DIC | DIC | Opgelost anorganisch koolstof (DIC) | NVT |  | 0.01 | 100 |  |  | umol/kg | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | X159 | NIOZ_xx |  | EXTERN | No | NI |  | C02 | 11 | Canorg | 42 | 28.00:00:00 | Cnf | 247
114NI162 | 114NI162 | fCO2 | pH fCO2 (berekend) | kooldioxide | 124-38-9 |  | 1 |  |  |  | uAtm | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | X162 | NIOZ_xx |  | EXTERN | No | NI |  | C02 | 11 | CO2 | 42 | 28.00:00:00 | NVT | 247
114NI162 | 114NI162 | pHT@ISTP | pH fCO2 (berekend) | Zuurgraad | NVT |  | 3 |  |  |  |  | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | X162 | NIOZ_xx |  | EXTERN | No | NI |  | C02 | 11 | pH | 42 | 28.00:00:00 | NVT | 247
114OM014 | 114OM014 | BZV5a | BZV5a | Biochemisch zuurstofverbruik met allythioureum | NVT | 0.12 | 0.5 | 94 | 8.5 | 20.8087 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 1899-1 | IS20W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 55 | BZV5a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
114OM154 | 114OM154 | Br | Br | bromide | 24959-67-9 | 0.01 | 0.01 | 98 | 5 | 10.7703 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 10304-1 | IC20W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5O5 | Br | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 100
114TA017 | 114TA017 | CZV | CZV | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 5 | 5 | 95 | 4.2 | 13.0599 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN 6633 | SOP_AL_C_15157_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 53 | CZV | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 249
114TA048 | 114TA048 | ZS | ZS | Zwevende stof | NVT | 5 | 1 | 98 | 7 | 14.5602 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 872 |  | 2012_audit_002 | EXTERN | Yes | TA | L005 | C13 | 19F | ZS | 14 | 2.00:00:00 | NVT | 500
114TA106 | 114TA106 | Kj N | Kj N | Kjeldahl stikstof als N | NVT | 0.2 | 0.2 | 96 | 8.6 | 18.9694 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN 6646 | SOP_AL_C_151170_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 53 | KjN | 14 | -1.00:00:00 | N | 249
114TA405 | 114TA405 | Cl | Cl/SO4 | chloride | 16887-00-6 | [5 empty] | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | I15923_1 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | Cl | 15 | -1.00:00:00 | nf | 99
114TA405 | 114TA405 | SO4 | Cl/SO4 | sulfaat | 14808-79-8 | [5 empty] | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | I15923_1 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | SO4 | 15 | -1.00:00:00 | nf | 99
130AA003 | 130AA003 | %GR | %GR | Percentage Gloeirest | NVT | 3 | 0.1 | 100 | 10 | 20 | % | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6484 | A1033 | 2012_audit002 | INTERN | Yes | AA | L521 | C40 | 55A | %GR | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 1
130AA003A | 130AA003A | %GR | %GR | Percentage Gloeirest | NVT |  | 0.1 | 100 | 10 | 20 | % | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6484 | A1033 |  | INTERN | Yes | AA | L521 | C40 | 55A | %GR | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 1
130AA012 | 130AA012 | BEZ60 | BEZ60 | Bezinksel | NVT |  | 0.1 | 100 | 20 | 40 | ml/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6623 | ONB |  | INTERN | No | AA | L521 | C01 | 47 | BEZ | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 1000
130AA016NC | 130AA016NC | CN | CN | cyanide | 57-12-5 |  | 10 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6655 | ONB |  | INTERN | No | AA | L521 | C08 | 14A | CN | 14 | 00:00:00 | NVT | 499
130AA017 | 130AA017 | Cl | CZV | chloride | 16887-00-6 |  | 100 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6633 | A1018 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | Cl | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 49
130AA017 | 130AA017 | CZV | CZV | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 3 | 1 | 100 | 15 | 30 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6633 | A1018 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | CZV | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 49
130AA017A | 130AA017A | CZV | CZV | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 3 | 1 | 100 | 15 | 30 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6633 | A1018 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | CZV | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 49
130AA018 | 130AA018 | Cl | CZV | chloride | 16887-00-6 |  | 100 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15705 | A1019 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | Cl | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 49
130AA018 | 130AA018 | CZV | CZV | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 3 | 1 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15705 | A1019 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | CZV | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 49
130AA018A | 130AA018A | CZV | CZV | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 3 | 1 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15705 | A1019 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | CZV | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 49
130AA023 | 130AA023 | GELEID | GELEID | Geleidendheid | NVT | 0.1 | 0.1 | 102 | 6 | 12.6491 | mS/m | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 7888 | A1032 | 2012_audit_002 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 52A | GELDHD | 14 | 1.00:00:00 | 20oC | 49
130AA023 | 130AA023 | GELEID(25C) | GELEID | Geleidendheid | NVT | 0.1 | 0.1 | 102 | 6 | 12.6491 | mS/m | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 7888 | A1032 | 2012_audit_002 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 52A | GELDHD | 14 | 1.00:00:00 | 25oC | 49
130AA023A | 130AA023A | GELEID | GELEID | Geleidendheid | NVT | 0.1 | 0.1 | 102 | 6 | 12.6491 | mS/m | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 7888 | A1032 | 2012_audit_002 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 52A | GELDHD | 14 | 1.00:00:00 | 20oC | 49
130AA049 | 130AA049 | ZS | ZS | Zwevende stof | NVT | 5 | 1 | 95 | 7 | 17.2047 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6621 | A1033 | 2012_audit_002 | INTERN | Yes | AA | L521 | C40 | 55A | ZS | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 990
130AA049A | 130AA049A | ZS | ZS | Zwevende stof | NVT | 5 | 1 | 95 | 7 | 17.2047 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6621 | A1033 | 2012_audit_002 | INTERN | Yes | AA | L521 | C40 | 55A | ZS | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 990
130AA050 | 130AA050 | pH | pH | Zuurgraad | NVT | 1 | 0.01 | 99 | 0.2 | 2.0396 |  | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10523 | A1072 | 2012_audit_002 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 52A | pH | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 49
130AA050 | 130AA050 | Temperatuur bij meting | pH | Temperatuur | NVT |  | 0.01 |  |  |  | oC | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10523 | A1072 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 52A | T | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 49
130AA050A | 130AA050A | pH | pH | Zuurgraad | NVT | 1 | 0.01 | 99 | 0.2 | 2.0396 |  | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10523 | A1072 | 2012_audit_002 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 52A | pH | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 49
130AA051 | 130AA051 | TOC | TOC | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.447 | 0.5 | 91.1 | 10 | 26.7739 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 1484 | A1085 | memo2020-07 | INTERN | Yes | AA | L521 | C40 | 53 | TOC | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 49
130AA051A | 130AA051A | TOC | TOC | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.447 | 0.5 | 91.1 | 10 | 26.7739 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 1484 | A1085 | MEM2020-07 | INTERN | Yes | AA | L521 | C40 | 53 | TOC | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 49
130AA052 | 130AA052 | N | N | stikstof | 7727-37-9 | 0.03 | 0.01 | 101 | 7.4 | 14.9345 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN 12260-3 | A1085 | memo2020-07 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | N | 14 | 28.00:00:00 | N | 49
130AA052A | 130AA052A | N | N | stikstof | 7727-37-9 | 0.03 | 0.01 | 101 | 7.4 | 14.9345 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN 12260-3 | A1085 | memo2020-07 | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 53 | N | 14 | 28.00:00:00 | N | 49
130AA113 | 130AA113 | DOC | DOC | opgelost organisch koolstof | NVT | 0.372 | 1 | 90.2 | 10 | 28.0029 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 1484 | A1085 | memo2020-07 | INTERN | Yes | AA | L521 | C42 | 56 | DOC | 14 | 7.00:00:00 | nf | 100
130AA113A | 130AA113A | DOC | DOC | opgelost organisch koolstof | NVT | 0.372 | 1 | 90.2 | 10 | 28.0029 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 1484 | A1085 | memo2020-07 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | DOC | 14 | 7.00:00:00 | nf | 100
130AA249 | 130AA249 | %GR | ZS | Percentage Gloeirest | NVT |  | 1 | 100 | 15 | 30 | % | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | ONB | A7002 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 55A | %GR | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 990
130AA249 | 130AA249 | GR | ZS | Gloeirest | NVT |  | 1 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | ONB | A7002 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 55A | GR | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 990
130AA249 | 130AA249 | ZS | ZS | Zwevende stof | NVT |  | 1 | 100 | 15 | 30 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | ONB | A7002 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 55A | ZS | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 990
130AA300 | 130AA300 | Br | IC1 | bromide | 24959-67-9 | 0.0196 | 0.05 | 101 | 5 | 10.198 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | Br | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 100
130AA300 | 130AA300 | Cl | IC1 | chloride | 16887-00-6 | 0.0136 | 0.01 | 104 | 6.2 | 14.7567 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | Cl | 14 | 7.00:00:00 | nf | 100
130AA300 | 130AA300 | F | IC1 | fluoride | 16984-48-8 | 0.0153 | 0.01 | 101 | 4.2 | 8.6348 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | F | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 100
130AA300 | 130AA300 | NO2 | IC1 | nitriet | 14797-65-0 | 0.0094 | 0.01 | 100 | 3.4 | 6.8 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO2 | 14 | 7.00:00:00 | nf | 100
130AA300 | 130AA300 | NO2 N | IC1 | nitriet | 14797-65-0 | 0.03 | 0.01 | 100 | 3.4 | 6.8 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO2 | 14 | 7.00:00:00 | Nnf | 100
130AA300 | 130AA300 | NO3 | IC1 | nitraat | 14797-55-8 | 0.0124 | 0.01 | 103 | 6.3 | 13.9556 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO3 | 14 | 7.00:00:00 | nf | 100
130AA300 | 130AA300 | NO3 N | IC1 | nitraat | 14797-55-8 | 0.05 | 0.01 | 103 | 6.3 | 13.9556 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO3 | 14 | 7.00:00:00 | Nnf | 100
130AA300 | 130AA300 | PO4 | IC1 | orthofosfaat | 14265-44-2 | 32.4 | 10 | 103 | 3.5 | 9.2195 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | PO4 | 14 | 7.00:00:00 | nf | 100
130AA300 | 130AA300 | PO4 P | IC1 | orthofosfaat | 14265-44-2 | 0.1 | 10 | 103 | 3.5 | 9.2195 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | PO4 | 14 | 7.00:00:00 | Pnf | 100
130AA300 | 130AA300 | SO4 | IC1 | sulfaat | 14808-79-8 | 0.0089 | 0.05 | 96 | 4.7 | 12.3434 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 | B2_2012_005 | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | SO4 | 14 | 7.00:00:00 | nf | 100
130AA300A | 130AA300A | Br | IC1 | bromide | 24959-67-9 |  | 0.05 | 100 | 15 | 30 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | Br | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 100
130AA300A | 130AA300A | Cl | IC1 | chloride | 16887-00-6 |  | 0.01 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | Cl | 14 | 7.00:00:00 | nf | 100
130AA300A | 130AA300A | F | IC1 | fluoride | 16984-48-8 |  | 0.01 | 100 | 15 | 30 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | F | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 100
130AA300A | 130AA300A | NO2 | IC1 | nitriet | 14797-65-0 |  | 0.01 | 100 | 15 | 30 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO2 | 14 | 7.00:00:00 | nf | 100
130AA300A | 130AA300A | NO2 N | IC1 | nitriet | 14797-65-0 |  | 0.01 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO2 | 14 | 7.00:00:00 | Nnf | 100
130AA300A | 130AA300A | NO3 | IC1 | nitraat | 14797-55-8 |  | 0.01 | 100 | 15 | 30 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO3 | 14 | 7.00:00:00 | nf | 100
130AA300A | 130AA300A | NO3 N | IC1 | nitraat | 14797-55-8 |  | 0.01 | 100 | 7 | 14 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO3 | 14 | 7.00:00:00 | Nnf | 100
130AA300A | 130AA300A | PO4 | IC1 | orthofosfaat | 14265-44-2 |  | 10 | 100 | 15 | 30 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | PO4 | 14 | 7.00:00:00 | nf | 100
130AA300A | 130AA300A | PO4 P | IC1 | orthofosfaat | 14265-44-2 |  | 10 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | PO4 | 14 | 7.00:00:00 | Pnf | 100
130AA300A | 130AA300A | SO4 | IC1 | sulfaat | 14808-79-8 |  | 0.05 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN-ISO 10304-2 | A1040 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | SO4 | 14 | 7.00:00:00 | nf | 100
130AA400 | 130AA400 | Cl | DA1 | chloride | 16887-00-6 | 5.4 | 1 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | Cl | 14 | 1.00:00:00 | nf | 100
130AA400 | 130AA400 | NH4 N | DA1 | ammonium | 14798-03-9 | 0.05 | 0.01 | 100 | 7 | 14 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NH4 | 14 | 1.00:00:00 | Nnf | 100
130AA400 | 130AA400 | NO2 N | DA1 | nitriet | 14797-65-0 | 0.004 | 0.01 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO2 | 14 | 1.00:00:00 | Nnf | 100
130AA400 | 130AA400 | NO3 N | DA1 | nitraat | 14797-55-8 | 0.22 | 0.05 | 100 | 7 | 14 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO3 | 14 | 1.00:00:00 | Nnf | 100
130AA400 | 130AA400 | PO4 P | DA1 | orthofosfaat | 14265-44-2 | 1.6 | 1 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | PO4 | 14 | 1.00:00:00 | Pnf | 100
130AA400 | 130AA400 | SILI | DA1 | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.07 | 0.01 | 100 | 15 | 30 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | SiO2 | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 100
130AA400 | 130AA400 | SO4 | DA1 | sulfaat | 14808-79-8 | 4.2 | 1 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 | 2011.WGML35X | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | SO4 | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 100
130AA400A | 130AA400A | Cl | DA1 | chloride | 16887-00-6 |  | 1 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | Cl | 14 | 1.00:00:00 | nf | 100
130AA400A | 130AA400A | NH4 N | DA1 | ammonium | 14798-03-9 |  | 0.01 | 100 | 7 | 14 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NH4 | 14 | 1.00:00:00 | Nnf | 100
130AA400A | 130AA400A | NO2 N | DA1 | nitriet | 14797-65-0 |  | 0.01 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO2 | 14 | 1.00:00:00 | Nnf | 100
130AA400A | 130AA400A | NO3 N | DA1 | nitraat | 14797-55-8 |  | 0.05 | 100 | 7 | 14 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | NO3 | 14 | 1.00:00:00 | Nnf | 100
130AA400A | 130AA400A | PO4 P | DA1 | orthofosfaat | 14265-44-2 |  | 1 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | PO4 | 14 | 1.00:00:00 | Pnf | 100
130AA400A | 130AA400A | SILI | DA1 | siliciumdioxide | 14808-60-7 |  | 0.01 | 100 | 15 | 30 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | SiO2 | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 100
130AA400A | 130AA400A | SO4 | DA1 | sulfaat | 14808-79-8 |  | 1 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-ISO 15923-1 | A1086 |  | INTERN | No | AA | L521 | C42 | 56 | SO4 | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 100
130AA710 | 130AA710 | Guanylurea | Polaire verbindingen | guanylureum | 141-83-3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | guanurum | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
130AA710 | 130AA710 | Melamine | Polaire verbindingen | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | 135Tazn246TA | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
130AA710 | 130AA710 | Metformine | Polaire verbindingen | metformine | 657-24-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | metfmne | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
130AA710 | 130AA710 | Urotropine | Polaire verbindingen | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | 13 | HxC1yeT4Ae | 200 | 7.00:00:00 | nf | 249
130OM001 | 130OM001 | BrO3 | BrO3 | bromaat | 15541-45-4 | 0.005 | 0.01 | 103 | 6.4 | 14.1365 | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO-15061 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 18 | BrO3 | 15 | -1.00:00:00 | BrO3 | 99
130OM002 | 130OM002 | ClO3 | ClO3 | chloraat | 14866-68-3 | 0.02 | 0.02 | 99.5 | 4.1 | 8.2608 | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | ISO 10304_ 4 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 17 | ClO3 | 15 | -1.00:00:00 | ClO3 | 99
130OM010 | 130OM010 | EOCl | EOX | Extraheerbaar Organische Halogeniden | NVT | 60 | 100 | 97.8 | 14.8 | 29.9252 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6676 | MC10GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5O2 | EOX | 15 | -1.00:00:00 | Cl | 999
130OM017 | 130OM017 | CZV | CZV | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 3 | 5 | 93 | 3.1 | 15.3114 | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6633 | TI10AW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 53 | CZV | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
130OM018 | 130OM018 | CZV | CZV | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 3 | 5 | 96 | 1.5 | 8.544 | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-ISO 15705 | CZVCUVTEST |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 56 | CZV | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
130OM038 | 130OM038 | toCN | toCN | thiocyanaat | 463-56-9 | 0.005 | 0.005 | 101 | 3.5 | 7.2801 | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 10304-3 | IC30W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 17 | toCN | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
130OM048 | 130OM048 | ZS | ZS | Zwevende stof | NVT | 1 | 2 | 94 | 6.2 | 17.2557 | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN 872 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 55A | ZS | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
130OM049 | 130OM049 | ZS | ZS | Zwevende stof | NVT | 0.6 | 1 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6621 | N6621 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 55A | ZS | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
130OM051 | 130OM051 | TOC | TOC | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.171 | 0.3 | 96.8 | 3.5 | 9.4847 | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 1484 | TC12W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 53 | TOC | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 249
130OM052 | 130OM052 | Br | Br | bromide | 24959-67-9 | 0.02 | 0.05 | 91 | 6 | 21.6333 | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 10304-1 | IC20W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 56 | Br | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
130OM111 | 130OM111 | MBAS | MBAS | methyleenblauwact. stoffen (anion act.) | NVT | 0.05 | 0.05 | 101 | 6.2 | 12.5603 | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN 903 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 55 | s_MBAS | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
130OM221 | 130OM221 | VOX | VOX | Vluchtige Organische Halogeniden | NVT | 3 | 3 | 95.4 | 5.6 | 14.4941 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 16 | VOX | 15 | -1.00:00:00 | Cl | 249
130TA003 | 130TA003 | %GR | %GR | Percentage Gloeirest | NVT | 1 | 1 | 96 | 5 | 12.8062 | % | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN 6621 | SOP_AL_C_15251_05 |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 55A | %GR | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1
130TA003A | 130TA003A | %GR | %GR | Percentage Gloeirest | NVT | 1 | 1 | 99 | 9 | 18.1108 | % | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN 6621 | SOP_AL_C_15251_05 |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 55A | %GR | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1
130TA009 | 130TA009 | AOX | AOX | Adsorbeerbare Organische Halogeniden | NVT | 10 | 10 | 94 | 15 | 32.311 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 9562 | SOP_AL_C_15212-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 61 | AOX | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 249
130TA013 | 130TA013 | EOCl | EOX | Extraheerbaar Organische Halogeniden | NVT | 1 | 1 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN 6402 | SOP_AL_C_15209_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5 | EOX | 14 | -1.00:00:00 | Cl | 1000
130TA014 | 130TA014 | BZV5a | BZV5a | Biochemisch zuurstofverbruik met allythioureum | NVT | 0.8 | 1 | 90 | 9 | 26.9072 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN 1899-1 | SOP_AL_C_15158_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 55 | BZV5a | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
130TA016 | 130TA016 | CN | LCN/CN | cyanide | 57-12-5 | 0.7 | 2 | 94 | 2 | 12.6491 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 14403 | SOP_AL_C_15163-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 37 | CN | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 30
130TA016 | 130TA016 | LCN | LCN/CN | cyanide (vrij) | NVT | 1 | 2 | 100 | 5 | 10 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 14403 | SOP_AL_C_15163-01 |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 37 | LCN | 14 | -1.00:00:00 |  | 30
130TA016NG | 130TA016NG | CN | LCN/CN | cyanide | 57-12-5 | 0,7 | 2 | 94 | 2 | 12.6491 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y063 afgeleid van NI14403 | SOP_AL_C_15163-01 |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 52 | CN | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 250
130TA016NG | 130TA016NG | LCN | LCN/CN | cyanide (vrij) | NVT | [5 empty] | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y063 afgeleid van NI14403 | SOP_AL_C_15163-01 |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 52 | LCN | 14 | -1.00:00:00 |  | 250
130TA021 | 130TA021 | Cl | Cl | chloride | 16887-00-6 | 1 | 1 | 105 | 2.1 | 10.8462 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | SOP_AL_C_15174-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 53 | Cl | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 49
130TA022 | 130TA022 | F | F | fluoride | 16984-48-8 | 0.02 | 0.02 | 104 | 4.2 | 11.6 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN 6578 | SOP_AL_C_15257_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52A | F | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 499
130TA028 | 130TA028 | Kj N | Kj N | Kjeldahl stikstof als N | NVT | 0.1 | 0.1 | 96 | 9 | 19.6977 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN 6646 | SOP_AL_C_15170_01 + 15162 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 53 | KjN | 14 | -1.00:00:00 | N | 49
130TA030 | 130TA030 | TN | N | stikstof | 7727-37-9 |  | 1 |  | 7 |  | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12260-3 | ONB |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 23 | N | 14 | -1.00:00:00 | N | 49
130TA034 | 130TA034 | NH4 N | NH4 N | ammonium | 14798-03-9 | 0.02 | 0.02 | 107 | 4.9 | 17.0892 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | SOP_AL_C_15174-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 53 | NH4 | 15 | -1.00:00:00 | N | 250
130TA040 | 130TA040 | S | S | sulfide | 18496-25-8 | 0.1 | 0.1 | 105 | 11 | 24.1661 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN 6608 | SOP_AL_C_15152_12 |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 59 | S | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 249
130TA044 | 130TA044 | VET | VET | Vet | NVT | 20 | 20 | 89 | 4.7 | 23.924 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN 6671 | SOP_AL_C_15251-02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | VET | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
130TA070 | 130TA070 | Cr (VI) | Cr (VI) | chroom (zeswaardig) | 18540-29-9 | 5 | 5 | 101 | 2.6 | 5.5714 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | EPA 7199 | SOP_AL_C_15161_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52A | CrVI | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 499
130TA107 | 130TA107 | P | P | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.05 | 0.05 | 108 | 4 | 17.8885 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15174-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 53 | P | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 49
130TA110 | 130TA110 | WVFEN | WVFEN | Som waterdampvluchtige Fenolen | NVT | 1 | 1 | 94 | 8.2 | 20.3214 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 14402 | SOP_AL_C_15164_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 58 | s_WVFEN | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 59
130TA400 | 130TA400 | NO2 N | DA1(NO3/NO2/SO4/PO4) | nitriet | 14797-65-0 | 0.02 | 0.02 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | NEN-ISO 15923-1 | 2011.WGML35X | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | NO2 | 14 | -1.00:00:00 | Nnf | 100
130TA400 | 130TA400 | NO3 N | DA1(NO3/NO2/SO4/PO4) | nitraat | 14797-55-8 | 0.05 | 0.05 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | NEN-ISO 15923-1 | 2011.WGML35X | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | NO3 | 14 | -1.00:00:00 | Nnf | 100
130TA400 | 130TA400 | NO3NO2 | DA1(NO3/NO2/SO4/PO4) | Som nitraat en nitriet | NVT | 0.05 | 0.05 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | NEN-ISO 15923-1 | 2011.WGML35X | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | sNO3NO2 | 14 | -1.00:00:00 | Nnf | 100
130TA400 | 130TA400 | PO4 P | DA1(NO3/NO2/SO4/PO4) | orthofosfaat | 14265-44-2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | NEN-ISO 15923-1 | 2011.WGML35X | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | PO4 | 14 | -1.00:00:00 | Pnf | 100
130TA400 | 130TA400 | SO4 | DA1(NO3/NO2/SO4/PO4) | sulfaat | 14808-79-8 | 1 | 1 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 15923-1 | NEN-ISO 15923-1 | 2011.WGML35X | EXTERN | Yes | TA | L005 | C42 | 56 | SO4 | 14 | -1.00:00:00 | nf | 100
140AA003 | 140AA003 | %GR | %GR | Percentage Gloeirest | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 1 | 2 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6620 | A1433 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %GR | 14 | 999.00:00:00 | dg | 10
140AA150 | 140AA150 | OC | OC | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.2 | 0.1 | 100 | 15 | 30 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN 15936 | A1415 | z-scores | INTERN | Yes | AA | L521 | C45 | 1PA | %OC | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
140AA151 | 140AA151 | C | C | Percentage Koolstof | NVT | 0.15 | 0.01 | 100 | 15 | 30 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN 15936 | A1415 | z-scores | INTERN | Yes | AA | L521 | C45 | 1PA | %C | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
140AA153 | 140AA153 | AC | AC | Percentage Anorganisch Koolstof | NVT | 0.3 | 0.1 | 100 | 15 | 30 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN 15936 | A1415 | z-scores | INTERN | Yes | AA | L521 | C45 | 1PA | %AC | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
140AA154 | 140AA154 | %DS | %DS | Percentage Droge stof | NVT |  | 1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W7002 | ONB |  | INTERN | No | AA | L521 | C40 | VBS | %DS | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 10
140AA158 | 140AA158 | N | N | stikstof | 7727-37-9 |  | 0.01 |  |  |  | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1415 | A1415 |  | INTERN | Yes | AA | L521 | C45 | 1PA | N | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
140AA160 | 140AA160 | KGFP2 | KGFP2 | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 10 | 20 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 5753 | A1443 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF2 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
140AA170 | 140AA170 | KGF10 | KGFs | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | 0.1 | 110 | 5 | 22.3607 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF10 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
140AA170 | 140AA170 | KGF16 | KGFs | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF16 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
140AA170 | 140AA170 | KGF2 | KGFs | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | 0.1 | 120 | 10 | 44.7214 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF2 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
140AA170 | 140AA170 | KGF20 | KGFs | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF20 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
140AA170 | 140AA170 | KGF32 | KGFs | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF32 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
140AA170 | 140AA170 | KGF4 | KGFs | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | 0.1 | 115 | 8 | 34 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF4 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
140AA170 | 140AA170 | KGF50 | KGFs | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF50 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
140AA170 | 140AA170 | KGF63 | KGFs | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
140AA170 | 140AA170 | KGF8 | KGFs | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | 0.1 | 110 | 6 | 23.3238 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF8 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
140AA170 | 140AA170 | KGFG63 | KGFs | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGFG63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
140BE153 | 140BE153 | AC | AC | Percentage Anorganisch Koolstof | NVT | 0.3 | 0.1 | 100 | 15 | 30 | % | 40 | Bodem/Sediment | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  |  | z-scores | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 1PA | %AC | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
140BE158 | 140BE158 | N | N | stikstof | 7727-37-9 |  | 0.01 |  |  |  | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 1PA | N | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
140OM106 | 140OM106 | KjN | N | Kjeldahl stikstof als N | NVT | 50 | 100 | 101 | 0.8 | 2.5612 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6646 | TI20G |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | KjN | 15 | -1.00:00:00 | Ndg | 5
140OM107 | 140OM107 | P | P | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 100 | 100 | 93.2 | 7.3 | 19.9529 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6950 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | P | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
140OM160 | 140OM160 | KGF16 | KGFP2+16 | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | [5 empty] | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 3PM | %KGF16 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
140OM160 | 140OM160 | KGF2 | KGFP2+16 | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | [5 empty] | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 3PM | %KGF2 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
140OM170 | 140OM170 | %CaCO3 | KGFs | calciumcarbonaat % (kalk) | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | %CaCO3 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
140OM170 | 140OM170 | HUMS | KGFs | Humus | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | HUMS | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
140OM170 | 140OM170 | KGF10 | KGFs | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF10 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
140OM170 | 140OM170 | KGF16 | KGFs | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF16 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
140OM170 | 140OM170 | KGF2 | KGFs | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF2 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
140OM170 | 140OM170 | KGF20 | KGFs | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF20 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
140OM170 | 140OM170 | KGF32 | KGFs | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | [5 empty] | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF32 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
140OM170 | 140OM170 | KGF4 | KGFs | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | [5 empty] | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF4 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
140OM170 | 140OM170 | KGF50 | KGFs | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF50 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
140OM170 | 140OM170 | KGF63 | KGFs | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF63 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
140OM170 | 140OM170 | KGF8 | KGFs | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | [5 empty] | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF8 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
140VB150 | 140VB150 | %DS | %DS | Percentage Droge stof | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | W7002 | A7002 | ctrl-kaart | INTERN | Yes | VB | L521 | C40 | VBA | %DS | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 100
140VB150 | 140VB150 | DG | %DS | Drooggewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | W7002 | A7002 | indicatie | INTERN | Yes | VB | L521 | C40 | VBA | DG | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 100
140VB150 | 140VB150 | NG | %DS | Natgewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | W7002 | A7002 | indicatie | INTERN | Yes | VB | L521 | C40 | VBA | NG | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 100
144AA150 | 144AA150 | OC | OC | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A067 | A1067 | 2015.CTRLkrt | INTERN | Yes | AA | L521 | C45 | 1PA | %OC | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
144AA151 | 144AA151 | C | C | Percentage Koolstof | NVT |  | 0.01 |  |  |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 5756 | A1067 |  | INTERN | Yes | AA | L521 | C45 | 1PA | %C | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
144AA153 | 144AA153 | S63_OC | S63_OC | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | A067 | A1067 | 2015.CTRLkrt | INTERN | Yes | AA | L521 | C45 | 1PA | %OC | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144AA169 | 144AA169 | S63_KGF10 | S63_KGFs | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | 0.1 | 110 | 5 | 22.3607 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF10 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144AA169 | 144AA169 | S63_KGF16 | S63_KGFs | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | 0.1 | 105 | 3 | 11.6619 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF16 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144AA169 | 144AA169 | S63_KGF2 | S63_KGFs | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | 0.1 | 120 | 10 | 44.7214 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF2 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144AA169 | 144AA169 | S63_KGF20 | S63_KGFs | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF20 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144AA169 | 144AA169 | S63_KGF32 | S63_KGFs | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF32 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144AA169 | 144AA169 | S63_KGF4 | S63_KGFs | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | 0.1 | 115 | 8 | 34 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF4 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144AA169 | 144AA169 | S63_KGF50 | S63_KGFs | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF50 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144AA169 | 144AA169 | S63_KGF63 | S63_KGFs | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144AA169 | 144AA169 | S63_KGF8 | S63_KGFs | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | 0.1 | 110 | 6 | 23.3238 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF8 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144AA170 | 144AA170 | KGF10 | KGFs | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | 0.1 | 110 | 5 | 22.3607 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF10 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144AA170 | 144AA170 | KGF16 | KGFs | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF16 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144AA170 | 144AA170 | KGF2 | KGFs | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | 0.1 | 120 | 10 | 44.7214 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF2 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144AA170 | 144AA170 | KGF20 | KGFs | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF20 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144AA170 | 144AA170 | KGF32 | KGFs | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF32 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144AA170 | 144AA170 | KGF4 | KGFs | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | 0.1 | 115 | 8 | 34 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF4 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144AA170 | 144AA170 | KGF50 | KGFs | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF50 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144AA170 | 144AA170 | KGF63 | KGFs | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144AA170 | 144AA170 | KGF8 | KGFs | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | 0.1 | 110 | 6 | 23.3238 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF8 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144AA170 | 144AA170 | KGFG63 | KGFs | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 10 | 20 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 |  | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGFG63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144AA170 | 144AA170 | s_NMDSED | KGFs | Som niet-minerale delen (Humus en Kalk) | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 10 | 20 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 |  | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | s_NMDSED | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144AA172 | 144AA172 | KGFG63 | s_NMDSED | KorrelGrootteFractie >63um | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 |  | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGFG63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144AA172 | 144AA172 | s_NMDSED | s_NMDSED | Som niet-minerale delen (Humus en Kalk) | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 |  | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | s_NMDSED | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144BE151 | 144BE151 | %VOCHT | %VOCHT | Percentage droge stof d.m.v. vriesdrogen | NVT |  | nb | nb | nb |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | NEN 5747 | A062 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C03 | VBG | %VOCHT | 260 | -1.00:00:00 | NVT | 5
144GI063 | 144GI063 | %CaCO3 | BSAM | calciumcarbonaat % (kalk) | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Glassinstruments (LabZeeWa) | A063 | A1063 | CTRL-krt | EXTERN | No | GI |  | C45 | 1PA | %CaCO3 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144GI063 | 144GI063 | %KGF16 | BSAM | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Glassinstruments (LabZeeWa) | A063 | A1063 | CTRL-krt | EXTERN | No | GI |  | C45 | 1PA | %KGF16 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144GI063 | 144GI063 | %KGFG2000 | BSAM | Korrelgroottefractie boven 2000um in procenten | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Glassinstruments (LabZeeWa) | A063 | A1063 | CTRL-krt | EXTERN | No | GI |  | C45 | 1PA | %KGFG2000 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144GI063 | 144GI063 | %KGV | BSAM | Aandeel fractie 16-2000 um t.o.v. totale monster | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Glassinstruments (LabZeeWa) | A063 | A1063 | CTRL-krt | EXTERN | No | GI |  | C45 | 1PA | %KGF16_2000 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144GI063 | 144GI063 | HUMS | BSAM | Humus | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 15 | 30 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Glassinstruments (LabZeeWa) | A063 | A1063 | CTRL-krt | EXTERN | No | GI |  | C45 | 1PA | HUMS | 14 | 999.00:00:00 | dg | 130
144HR088 | 144HR088 | S63_%GV | S63_LOI | Percentage gloeiverlies | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A088 | A1088 |  | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | %GV | 365 | 999.00:00:00 | dg | 10
144MB064 | 144MB064 | D10 | LASER>16 | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D10 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064 | 144MB064 | D20 | LASER>16 | Korreldiameter bij 20% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D20 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064 | 144MB064 | D30 | LASER>16 | Korreldiameter bij 30% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D30 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064 | 144MB064 | D40 | LASER>16 | Korreldiameter bij 40% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D40 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064 | 144MB064 | D50 | LASER>16 | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D50 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064 | 144MB064 | D60 | LASER>16 | Korreldiameter bij 60% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D60 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064 | 144MB064 | D70 | LASER>16 | Korreldiameter bij 70% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D70 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064 | 144MB064 | D80 | LASER>16 | Korreldiameter bij 80% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D80 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064 | 144MB064 | D90 | LASER>16 | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D90 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064 | 144MB064 | KGF53 | LASER>16 | Korrelgroottefractie tot 53 um in procenten | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | %KGF53 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064 | 144MB064 | KGF63 | LASER>16 | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | %KGF63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064A | 144MB064A | D10 | LASER>16 | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D10 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064A | 144MB064A | D20 | LASER>16 | Korreldiameter bij 20% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D20 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064A | 144MB064A | D30 | LASER>16 | Korreldiameter bij 30% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D30 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064A | 144MB064A | D40 | LASER>16 | Korreldiameter bij 40% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D40 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064A | 144MB064A | D50 | LASER>16 | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D50 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064A | 144MB064A | D60 | LASER>16 | Korreldiameter bij 60% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D60 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064A | 144MB064A | D70 | LASER>16 | Korreldiameter bij 70% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D70 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064A | 144MB064A | D80 | LASER>16 | Korreldiameter bij 80% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D80 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064A | 144MB064A | D90 | LASER>16 | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | D90 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064A | 144MB064A | KGF53 | LASER>16 | Korrelgroottefractie tot 53 um in procenten | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | %KGF53 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB064A | 144MB064A | KGF63 | LASER>16 | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | %KGF63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB065 | 144MB065 | %KGVx | LASER>16 | Fractie 16-2000 um; identiek aan %KGF16-2000 | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | %KGV | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB065 | 144MB065 | KTS | LASER>16 | KTS | NVT |  | -1000 | 100 | 5 | 10 |  | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | KTS | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB065 | 144MB065 | MODS | LASER>16 | MODS | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | MODS | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB065 | 144MB065 | PIEK2 | LASER>16 | PIEK2 | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | PIEK2 | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB065 | 144MB065 | SCH | LASER>16 | SCH | NVT |  | -1000 | 100 | 5 | 10 |  | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | SCH | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB065 | 144MB065 | VAR | LASER>16 | VAR | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | VAR | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB065A | 144MB065A | %KGVx | LASER>16 | Fractie 16-2000 um; identiek aan %KGF16-2000 | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | %KGV | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB065A | 144MB065A | KTS | LASER>16 | KTS | NVT |  | -1000 | 100 | 5 | 10 |  | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | KTS | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB065A | 144MB065A | MODS | LASER>16 | MODS | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | MODS | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB065A | 144MB065A | PIEK2 | LASER>16 | PIEK2 | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | PIEK2 | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB065A | 144MB065A | SCH | LASER>16 | SCH | NVT |  | -1000 | 100 | 5 | 10 |  | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | SCH | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB065A | 144MB065A | VAR | LASER>16 | VAR | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | um | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 | CTRL-krt | INTERN | Yes | MB | L521 | C45 | 1PA | VAR | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB066 | 144MB066 | %KGFG63 | NMDSED | KorrelGrootteFractie >63um | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 |  | INTERN | No | MB | L521 | C45 | 1PA | %KGFG63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 1
144MB066 | 144MB066 | s_NMDSED | NMDSED | Som niet-minerale delen (Humus en Kalk) | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1064 |  | INTERN | No | MB | L521 | C45 | 1PA | s_NMDSED | 14 | 999.00:00:00 | dg | 1
144MB068 | 144MB068 | KGFG2000 | %KGFG2000 | Korrelgroottefractie boven 2000um in procenten | NVT | 0.1 | 1 |  | 10 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A063 | A1070 |  | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGFG2000 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 1
144MB070 | 144MB070 | D10 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | D10 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070 | 144MB070 | D50 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | D50 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070 | 144MB070 | D90 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | D90 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070 | 144MB070 | F125-250 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF125_250 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070 | 144MB070 | F250-500 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF250_500 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070 | 144MB070 | F500-1000 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF500_1000 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070 | 144MB070 | F63-125 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF63_125 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070 | 144MB070 | KGF63 | LASERzonderVB | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 90 | 5 | 22.3607 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070 | 144MB070 | MODS | LASERzonderVB | MODS | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | um | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | MODS | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB070A | 144MB070A | D10 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | 1PA | D10 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070A | 144MB070A | D50 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | 1PA | D50 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070A | 144MB070A | D90 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | 1PA | D90 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070A | 144MB070A | F125-250 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | 1PA | %KGF125_250 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070A | 144MB070A | F250-500 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | 1PA | %KGF250_500 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070A | 144MB070A | F500-1000 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | 1PA | %KGF500_1000 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070A | 144MB070A | F63-125 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | 1PA | %KGF63_125 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070A | 144MB070A | KGF63 | LASERzonderVB | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 90 | 5 | 22.3607 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | 1PA | %KGF63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB070A | 144MB070A | MODS | LASERzonderVB | MODS | NVT | 1 | 1 | 90 | 5 | 22.3607 | um | 99 | MUX KGF | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | 1PA | MODS | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB071 | 144MB071 | D10 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | D10 | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB071 | 144MB071 | D50 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | D50 | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB071 | 144MB071 | D90 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | D90 | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB071 | 144MB071 | F1000-2000 | LASERzonderVB | Korrelgroottefractie tot 2000 um in procenten | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 |  | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF2000 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB071 | 144MB071 | F125-250 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF125_250 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB071 | 144MB071 | F250-500 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF250_500 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB071 | 144MB071 | F500-1000 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF500_1000 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB071 | 144MB071 | F63-125 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF63_125 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB071 | 144MB071 | KGF63 | LASERzonderVB | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB071A | 144MB071A | D10 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | D10 | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB071A | 144MB071A | D50 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | D50 | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB071A | 144MB071A | D90 | LASERzonderVB | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | um | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | D90 | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 30
144MB071A | 144MB071A | F1000-2000 | LASERzonderVB | Korrelgroottefractie tot 2000 um in procenten | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 |  | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF2000 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB071A | 144MB071A | F125-250 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF125_250 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB071A | 144MB071A | F250-500 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF250_500 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB071A | 144MB071A | F500-1000 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF500_1000 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB071A | 144MB071A | F63-125 | LASERzonderVB | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | 1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF63_125 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144MB071A | 144MB071A | KGF63 | LASERzonderVB | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 |  | 5 |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | A064 | A1070 | CTRL-krt | INTERN | No | MB | L521 | C45 | VBG | %KGF63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
144OM088 | 144OM088 | S63_%GV | S63_LOI | Percentage gloeiverlies | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 3P | %GV | 365 | 999.00:00:00 | dg | 10
144OM170 | 144OM170 | KGF10 | KGFs | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF10 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
144OM170 | 144OM170 | KGF16 | KGFs | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF16 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
144OM170 | 144OM170 | KGF2 | KGFs | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF2 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
144OM170 | 144OM170 | KGF20 | KGFs | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF20 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
144OM170 | 144OM170 | KGF32 | KGFs | KorrelGrootteFractie <32um | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF32 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
144OM170 | 144OM170 | KGF4 | KGFs | KorrelGrootteFractie <4um | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF4 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
144OM170 | 144OM170 | KGF50 | KGFs | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF50 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
144OM170 | 144OM170 | KGF63 | KGFs | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF63 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
144OM170 | 144OM170 | KGF8 | KGFs | KorrelGrootteFractie <8um | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF8 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
144VB150 | 144VB150 | %DS | %DS | Percentage Droge stof | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | % | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A034 | A1034 | CTRL-krt | INTERN | No | VB | L521 | C40 | VBW | %DS | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 10
144VB150 | 144VB150 | DG | %DS | Drooggewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A034 | A1034 | indicatie | INTERN | No | VB | L521 | C40 | VBW | DG | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 10
144VB150 | 144VB150 | NG | %DS | Natgewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A034 | A1034 | indicatie | INTERN | No | VB | L521 | C40 | VBW | NG | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 10
144VB151 | 144VB151 | %DS | %DS | Percentage Droge stof | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | % | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | W7002 | A7002 | ctrl-kaart | INTERN | Yes | VB | L521 | C40 | VBG | %DS | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 10
144VB151 | 144VB151 | DG | %DS | Drooggewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | W7002 | A7002 | indicatie | INTERN | Yes | VB | L521 | C40 | VBG | DG | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 10
144VB151 | 144VB151 | NG | %DS | Natgewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | W7002 | A7002 | indicatie | INTERN | Yes | VB | L521 | C40 | VBG | NG | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 10
150AA003 | 150AA003 | %GR | %GR | Percentage Gloeirest | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 1 | 2 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 6620 | A1433 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %GR | 14 | 999.00:00:00 | dg | 10
150AA150 | 150AA150 | OC | OC | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.2 | 0.1 | 100 | 15 | 30 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN 15936 | A1415 | z-scores | INTERN | Yes | AA | L521 | C45 | 1PA | %OC | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
150AA151 | 150AA151 | C | C | Percentage Koolstof | NVT | 0.3 | 0.01 | 100 | 10 | 20 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN 15936 | A1415 | z-scores | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %C | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
150AA153 | 150AA153 | AC | AC | Percentage Anorganisch Koolstof | NVT | 0.3 | 0.1 | 100 | 15 | 30 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN-EN 15936 | A1415 | z-scores | INTERN | Yes | AA | L521 | C45 | 1PA | %AC | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
150AA158 | 150AA158 | N | N | stikstof | 7727-37-9 |  | 0.01 |  |  |  | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1415 | A1415 |  | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | N | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
150AA160 | 150AA160 | KGFP2 | KGFP2 | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 10 | 20 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 5753 | A1443 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF2 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
150AA170 | 150AA170 | KGF10 | KGFs | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | 0.1 | 110 | 5 | 22.3607 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF10 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
150AA170 | 150AA170 | KGF16 | KGFs | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF16 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
150AA170 | 150AA170 | KGF2 | KGFs | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | 0.1 | 120 | 10 | 44.7214 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF2 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
150AA170 | 150AA170 | KGF20 | KGFs | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF20 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
150AA170 | 150AA170 | KGF32 | KGFs | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF32 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
150AA170 | 150AA170 | KGF4 | KGFs | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | 0.1 | 115 | 8 | 34 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF4 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
150AA170 | 150AA170 | KGF50 | KGFs | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF50 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
150AA170 | 150AA170 | KGF63 | KGFs | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
150AA170 | 150AA170 | KGF8 | KGFs | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | 0.1 | 110 | 6 | 23.3238 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF8 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
150AA170 | 150AA170 | KGFG63 | KGFs | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGFG63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
150OM106 | 150OM106 | Kj N | Kj N | Kjeldahl stikstof als N | NVT | 50 | 100 | 101 | 0.8 | 2.5612 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6646 | T120G |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | KjN | 15 | -1.00:00:00 | Ndg | 5
150OM107 | 150OM107 | P | P | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 100 | 100 | 93.2 | 7.3 | 19.9529 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6950 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1PM | P | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
150OM150 | 150OM150 | OC | OC | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.2 | 0.1 | 100 | 15 | 30 | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN 15936 |  | z-scores | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1PA | %OC | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
150OM170 | 150OM170 | %CaCO3 | KGFs | calciumcarbonaat % (kalk) | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | N5753 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | %CaCO3 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
150OM170 | 150OM170 | HUMS | KGFs | Humus | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | N5753 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | HUMS | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
150OM170 | 150OM170 | KGF10 | KGFs | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | N5753 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF10 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
150OM170 | 150OM170 | KGF16 | KGFs | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | N5753 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF16 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
150OM170 | 150OM170 | KGF2 | KGFs | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | N5753 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF2 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
150OM170 | 150OM170 | KGF20 | KGFs | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | N5753 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF20 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
150OM170 | 150OM170 | KGF32 | KGFs | KorrelGrootteFractie <32um | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | N5753 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF32 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
150OM170 | 150OM170 | KGF4 | KGFs | KorrelGrootteFractie <4um | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | N5753 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF4 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
150OM170 | 150OM170 | KGF50 | KGFs | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | N5753 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF50 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
150OM170 | 150OM170 | KGF63 | KGFs | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | N5753 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF63 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
150OM170 | 150OM170 | KGF8 | KGFs | KorrelGrootteFractie <8um | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | N5753 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGF8 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
150OM170 | 150OM170 | KGFG63 | KGFs | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | 0.1 |  |  |  | % | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | N5753 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1TA | %KGFG63 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 20
150TA107 | 150TA107 | P | P | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.015 | 0.1 | 90 | 8 | 25.6125 | mg/g | 50 | Zwevende Stof | AL-West B.V. | NEN 6950 | SOP_AL_C_15174-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C45 | 3PT | P | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
150VB150 | 150VB150 | %DS | %DS\DG\NG | Percentage Droge stof | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | % | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | W7002 | A7002 | ctrl-krt | INTERN | Yes | VB | L521 | C02 | VBC | %DS | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 10
150VB150 | 150VB150 | DG | %DS\DG\NG | Drooggewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | W7002 | A7002 |  | INTERN | Yes | VB | L521 | C02 | VBC | DG | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 10
150VB150 | 150VB150 | NG | %DS\DG\NG | Natgewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | W7002 | A7002 |  | INTERN | Yes | VB | L521 | C02 | VBC | NG | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 10
154AA150 | 154AA150 | AC | OC | Percentage Anorganisch Koolstof | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 5756 | A1067 | 2015.CTRLkrt | INTERN | Yes | AA | L521 | C45 | 1PA | %AC | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
154AA150 | 154AA150 | C | OC | Percentage Koolstof | NVT | 0.01 | 0.01 | 100 | 5 | 10 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 5756 | A1067 | 2015.CTRLkrt | INTERN | Yes | AA | L521 | C45 | 1PA | %C | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
154AA150 | 154AA150 | OC | OC | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | NEN 5756 | A1067 | 2015.CTRLkrt | INTERN | Yes | AA | L521 | C45 | 1PA | %OC | 14 | 999.00:00:00 | dg | 5
154AA170 | 154AA170 | KGF10 | KGFs | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | 0.1 | 110 | 5 | 22.3607 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF10 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
154AA170 | 154AA170 | KGF16 | KGFs | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | 0.1 | 105 | 4 | 12.8062 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF16 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
154AA170 | 154AA170 | KGF2 | KGFs | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | 0.1 | 120 | 10 | 44.7214 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF2 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
154AA170 | 154AA170 | KGF20 | KGFs | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF20 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
154AA170 | 154AA170 | KGF32 | KGFs | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF32 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
154AA170 | 154AA170 | KGF4 | KGFs | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | 0.1 | 115 | 8 | 34 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF4 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
154AA170 | 154AA170 | KGF50 | KGFs | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF50 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
154AA170 | 154AA170 | KGF63 | KGFs | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
154AA170 | 154AA170 | KGF8 | KGFs | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | 0.1 | 110 | 6 | 23.3238 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGF8 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
154AA170 | 154AA170 | KGFG63 | KGFs | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 3 | 6 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters | W1445 | A1445 | 2016_CTRL-krt | INTERN | No | AA | L521 | C45 | 1PA | %KGFG63 | 14 | 999.00:00:00 | dg | 30
154HR088 | 154HR088 | %GV | LOI | Percentage gloeiverlies | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A088 | A1088 |  | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | %GV | 365 | 999.00:00:00 | dg | 10
154VB150 | 154VB150 | %DS | %DS\DG\NG | Percentage Droge stof | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | % | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A034 | A1034 | CTRL-krt | INTERN | No | VB | L521 | C40 | VBZ | %DS | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 399
154VB150 | 154VB150 | DG | %DS\DG\NG | Drooggewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A034 | A1034 | indicatie | INTERN | No | VB | L521 | C40 | VBZ | DG | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 399
154VB150 | 154VB150 | NG | %DS\DG\NG | Natgewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A034 | A1034 | indicatie | INTERN | No | VB | L521 | C40 | VBZ | NG | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 399
164HR788 | 164HR788 | %GV | JH_LOI | Percentage gloeiverlies | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A088 | A1088 |  | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 2P | %GV | 365 | 999.00:00:00 | dg | 10
164HR988 | 164HR988 | %GV | NH_LOI | Percentage gloeiverlies | NVT |  | 0.1 |  |  |  | % | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A088 | A1088 |  | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 2P | %GV | 365 | 999.00:00:00 | dg | 10
164VB170 | 164VB170 | %DS | JH_%DS | Percentage Droge stof | NVT | 1 | 1 | 100 | 20 | 40 | % | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A034 | A1034 | indicatie | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | %DS | 14 | 7.00:00:00 | ng | 25
164VB170 | 164VB170 | DG | JH_%DS | Drooggewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A034 | A1034 | indicatie | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | DG | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 25
164VB170 | 164VB170 | NG | JH_%DS | Natgewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A034 | A1034 | indicatie | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | NG | 14 | 7.00:00:00 | NVT | 25
164VB177 | 164VB177 | AANTL | JH_SNIJDATA | Aantal | NVT |  | 1 |  |  |  |  | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A307 | A1307 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | AANTL | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 1
164VB177 | 164VB177 | GEM_ADW | JH_SNIJDATA | Gemiddeld asvrij drooggewicht | NVT |  | 0.1 |  |  |  | g | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A307 | A1307 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | GEM_ADW | 14 | 999.00:00:00 | ng | 1
164VB177 | 164VB177 | GEM_GWT | JH_SNIJDATA | Gemiddeld gewicht | NVT |  | 0.1 |  |  |  | g | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A307 | A1307 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | GEM_GWT | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 1
164VB177 | 164VB177 | GEM_LTE | JH_SNIJDATA | Gemiddelde lengte | NVT |  | 0.1 |  |  |  | mm | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A307 | A1307 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | GEM_LTE | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 1
164VB177 | 164VB177 | SD_LTE | JH_SNIJDATA | Variantie lengte | NVT |  | 0.1 |  |  |  | mm | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A307 | A1307 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | SD_LTE | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 1
164VB190 | 164VB190 | %DS | NH_%DS | Percentage Droge stof | NVT | 1 | 1 | 100 | 20 | 40 | % | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A034 | A1034 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | %DS | 14 | 7.00:00:00 | ng | 25
164VB190 | 164VB190 | DG | NH_%DS | Drooggewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A034 | A1034 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | DG | 14 | 7.00:00:00 | ng | 25
164VB190 | 164VB190 | NG | NH_%DS | Natgewicht | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | g | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A034 | A1034 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | NG | 14 | 7.00:00:00 | ng | 25
164VB197 | 164VB197 | AANTL | NH_SNIJDATA | Aantal | NVT |  | 1 |  |  |  |  | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A307 | A1307 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | AANTL | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 1
164VB197 | 164VB197 | GEM_ADW | NH_SNIJDATA | Gemiddeld asvrij drooggewicht | NVT |  | 0.1 |  |  |  | g | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A307 | A1307 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | GEM_ADW | 14 | 999.00:00:00 | ng | 1
164VB197 | 164VB197 | GEM_GWT | NH_SNIJDATA | Gemiddeld gewicht | NVT |  | 0.1 |  |  |  | g | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A307 | A1307 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | GEM_GWT | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 1
164VB197 | 164VB197 | GEM_LTE | NH_SNIJDATA | Gemiddelde lengte | NVT |  | 0.1 |  |  |  | mm | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A307 | A1307 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | GEM_LTE | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 1
164VB197 | 164VB197 | SD_LTE | NH_SNIJDATA | Variantie lengte | NVT |  | 0.1 |  |  |  | mm | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | A307 | A1307 |  | INTERN | No | VB | L521 | C03 | VBM | SD_LTE | 14 | 999.00:00:00 | NVT | 1
186OM006 | 186OM006 | pH-KCL | pH-KCl | Zuurgraad | NVT | 0.1 | 0.1 | NVT | 1 |  |  | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-ISO 10390 | FYXOG |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | pH | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF<2 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF>2000 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF1000-1400 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF125-180 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF1400-2000 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF16-45 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF180-250 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF250-355 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF2-8 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF355-500 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF45-63 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF500-710 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF63-90 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF710-1000 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF8-16 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM007 | 186OM007 | KGF90-125 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5753 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | KGF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM153 | 186OM153 | OS | OS | Percentage Organische stof | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 5754 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | %OSTOF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 100
186OM154 | 186OM154 | %DS | %DS | Percentage Droge stof | NVT | NVT | 0.5 | 100 | 2.5 | 5 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-ISO 11465 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | %DS | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 100
186OM403 | 186OM403 | CaCO3 | CaCO3 | calciumcarbonaat % (kalk) | NVT | 0.03 | 0.001 | 100 | 7.5 | 15 | % | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X169 | BFSCHEIB |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 75A | %CaCO3 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 100
186TA006 | 186TA006 | pH-KCL | pH-KCL | Zuurgraad | NVT | NVT | 0.1 | NVT | NVT |  |  | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | NEN-ISO 10390 | SOP_AL_C_15114_01 |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 75A | pH | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF<2 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF>2000 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 0.1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF1000-1400 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 0.1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF125-180 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 0.1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF1400-2000 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 0.1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF16-45 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF180-250 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 0.1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF250-355 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 0.1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF2-8 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF355-500 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 0.1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF45-63 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF500-710 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 0.1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF63-90 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 0.1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF710-1000 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 0.1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF8-16 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
186TA007 | 186TA007 | KGF90-125 | KGF | Korrelgroottefractie | NVT | 0.1 | 1 | 100 | NVT |  | % | 40 | Bodem/Sediment | AL-West B.V. | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | SOP_AL_C_15159_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 75A | KGF | 14 | 1.00:00:00 | dg | 100
210HW231 | 210HW231 | THTOCOLI | THTOCOLI | faecale strept. groep D met KF | NVT | 0.5 | 0.5 | nvt | 16 |  | /l | 10 | Oppervlaktewater | Het Waterlaboratorium (HWL) | NEN 6570 | AVS-COLI-OW/AVS-MALDI-TOF |  | EXTERN | Yes | HW | L404 | C40 | 3B | AANTPVLME | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 249
210HW233 | 210HW233 | ENCOCmf | ENCOCmf | faecale strept. groep D met KF | NVT | 1 | 1 | nvt | 13 |  | /l | 10 | Oppervlaktewater | Het Waterlaboratorium (HWL) | NEN-EN-ISO 7899-2 | AVS-ENT/AVS-MALDI-TOF |  | EXTERN | Yes | HW | L404 | C40 | 3B | AANTPVLME | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 249
210HW260 | 210HW260 | COLIBACT | COLIBACT | faecale strept. groep D met KF | NVT | 1 | 1 | nvt | 14 |  | /l | 10 | Oppervlaktewater | Het Waterlaboratorium (HWL) | NEN-EN-ISO 9308-1 | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF |  | EXTERN | Yes | HW | L404 | C40 | 3B | AANTPVLME | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 249
210HW260 | 210HW260 | ESCHCOLI | COLIBACT | faecale strept. groep D met KF | NVT | 1 | 1 | nvt | 14 |  | /l | 10 | Oppervlaktewater | Het Waterlaboratorium (HWL) | NEN-EN-ISO 9308-1 | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF |  | EXTERN | Yes | HW | L404 | C40 | 3B | AANTPVLME | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 249
210KW001 | 210KW001 | DNA | ADHOC_KWR | DNA of bacteroides (werknaam) | [6 empty] | kopieen/ml | 10 | Oppervlaktewater | KWR | ONB | ONB |  | EXTERN | No | KW | L479 | C40 | 47 | DNAbact | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
210WN233 | 210WN233 | ENCOC | ENCOC | faecale strept. groep D met KF | NVT |  | 150 | 94 | 20 | 41.7612 | /l | 10 | Oppervlaktewater | Waterlaboratorium Noord | NEN-EN-ISO 7899-1 | ONB |  | EXTERN | Yes | WN | L075 | C40 | 3C | AANTPVLME | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 160
210WN234 | 210WN234 | CAMPLBTR | CAMPLBTR | Campylobacter | NVT | [5 empty] | /l | 10 | Oppervlaktewater | Waterlaboratorium Noord | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WN | L075 | C40 | 3C | CAMPLBTR | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 160
210WN260 | 210WN260 | ESCHCOLI | ESCHCOLI | faecale strept. groep D met KF | NVT |  | 150 | 108 | 18 | 39.3954 | /l | 10 | Oppervlaktewater | Waterlaboratorium Noord | NEN-EN-ISO 9308-3 | ONB |  | EXTERN | Yes | WN | L075 | C40 | 3C | AANTPVLME | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 160
310AR001 | 310AR001 | ALFA | ALFA | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 20 | 1 | 100 | 10 | 20 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5622 | A3001 | indicatie | INTERN | Yes | AR | L521 | C40 | 9 | ALFA | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 3000
310AR002 | 310AR002 | BETA | BETA | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 23 | 1 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 6421 | A3003 | indicatie | INTERN | Yes | AR | L521 | C40 | 9 | BETA | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 2000
310AR006 | 310AR006 | H3 | H3 | Beta activiteit van tritium | NVT | 500 | 10 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN-EN-ISO 9698 | A3010 | indicatie | INTERN | Yes | AR | L521 | C40 | 9 | H3 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 400
310AR008 | 310AR008 | K40ber | K40ber | Activiteitsconcentratie van K40 volgens | NVT | 100 | 1 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 6421 | A3003 | indicatie | INTERN | Yes | AR | L521 | C40 | 9 | K40BRKD | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 1
310AR009 | 310AR009 | RESTB | RESTB | Rest beta activiteit | NVT | 23 | 1 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 6421 | A3003 | indicatie | INTERN | Yes | AR | L521 | C40 | 9 | RESTB | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 1
310AR014 | 310AR014 | Sr90 | Sr90 | strontium 90 | 10098-97-2 | 60 | 1 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | W3041 | A3041 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Sr90 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 2500
310AR110 | 310AR110 | Po210 | Ra226 | polonium 210 | 13981-52-7 |  | 0.1 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | A3051 | A3051 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Po210 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 400
310AR110 | 310AR110 | Ra226 | Ra226 | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | 0.1 | 106 | 15 | 32.311 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | A3051 | A3051 | MEM2012-58 | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ra226 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 400
310AR110 | 310AR110 | Ra228 | Ra226 | radium 228 | 15262-20-1 | 1 | 0.1 | 115 | 20 | 50 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | A3051 | A3051 | MEM2012-58 | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ra228 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 400
310AR500 | 310AR500 | Ag110m | GAMMA | zilver 110m | 378784-24-8 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ag110m | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Am241 | GAMMA | americium 241 | 86954-36-1 | 100 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Am241 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Be7 | GAMMA | beryllium 7 | 13966-02-4 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Be7 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Ce144 | GAMMA | cerium 144 | 14762-78-8 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ce144 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Co58 | GAMMA | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1000 | 50 | 100 | 10 | 20 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Co58 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Co60 | GAMMA | kobalt 60 | 10198-40-0 | 630 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Co60 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Cs134 | GAMMA | cesium 134 | 13967-70-9 | 590 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Cs134 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Cs137 | GAMMA | cesium 137 | 10045-97-3 | 600 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Cs137 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Hg203 | GAMMA | kwik 203 | 13982-78-0 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Hg203 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | I131 | GAMMA | jood 131 | 24267-56-9 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | I131 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | In111 | GAMMA | indium 111 | 15750-15-9 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | In111 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | K40 | GAMMA | kalium 40 | 13966-00-2 | 600 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | K40 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Lu177 | GAMMA | lutetium 177 | 14265-75-9 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Lu177 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Mn54 | GAMMA | mangaan 54 | 13966-31-9 | 400 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Mn54 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Mo99 | GAMMA | molybdeen 99 | 14119-15-4 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Mo99 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Na22 | GAMMA | natrium 22 | 13966-32-0 | 5000 | 50 | 100 | 10 | 20 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Na22 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Ru103 | GAMMA | ruthenium 103 | 13968-53-1 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ru103 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Ru106 | GAMMA | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 5500 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ru106 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Sb122 | GAMMA | antimoon 122 | 14374-79-9 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Sb122 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Sb124 | GAMMA | antimoon 124 | 14683-10-4 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Sb124 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Sb125 | GAMMA | antimoon 125 | 14234-35-6 | 840 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Sb125 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Tc99m | GAMMA | technetium 99 metastabiel | 378784-45-3 | 2 | 50 | 100 | 10 | 20 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Tc99m | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Tl201 | GAMMA | thallium 201 | 15064-65-0 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Tl201 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
310AR500 | 310AR500 | Zn65 | GAMMA | zink 65 | 13982-39-3 | 1960 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Zn65 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR001 | 314AR001 | ALFA | ALFA | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 20 | 1 | 100 | 10 | 20 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5622 | A3001 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | ALFA | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 3000
314AR002 | 314AR002 | BETA | BETA | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 23 | 1 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 6421 | A3003 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | BETA | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 2000
314AR006 | 314AR006 | H3 | H3 | Beta activiteit van tritium | NVT | 500 | 10 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN-EN-ISO 9698 | A3010 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | H3 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 400
314AR008 | 314AR008 | K40ber | K40ber | Activiteitsconcentratie van K40 volgens | NVT | 600 | 1 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 6421 | A3005 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | K40BRKD | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 1
314AR009 | 314AR009 | RESTB | RESTB | Rest beta activiteit | NVT | 23 | 1 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 6421 | A3005 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | RESTB | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 1
314AR014 | 314AR014 | Sr90 | Sr90 | strontium 90 | 10098-97-2 | 60 | 1 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | W3041 | A3041 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Sr90 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 2500
314AR020 | 314AR020 | Tc99 | Tc99 | technetium 99 | 14133-76-7 | 0.02 | 0.1 | 100 | 10 | 20 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | A3060 | A3060 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Tc99 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 4000
314AR021 | 314AR021 | Cs134 | Cs134/137 | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | A803 | A3021 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Cs134 | 56 | 999.00:00:00 | NVT | 5000
314AR021 | 314AR021 | Cs137 | Cs134/137 | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | A803 | A3021 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Cs137 | 56 | 999.00:00:00 | NVT | 5000
314AR110 | 314AR110 | Po210 | Ra226 | polonium 210 | 13981-52-7 |  | 0.1 |  |  |  | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | A3051 | A3051 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Po210 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 400
314AR110 | 314AR110 | Ra226 | Ra226 | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | 0.1 | 106 | 15 | 32.311 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | A3051 | A3051 | MEM2012-58 | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ra226 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 400
314AR110 | 314AR110 | Ra228 | Ra226 | radium 228 | 15262-20-1 | 1 | 0.1 | 115 | 20 | 50 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | A3051 | A3051 | MEM2012-58 | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ra228 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 400
314AR400 | 314AR400 | Pu239 | Pu239/Pu240 | plutonium 239 | 15117-48-3 | 0.0007 | 0.001 |  |  |  | Bq/m3 | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | A4414 | A4.418 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 70A | Pu239 | 90 | 999.00:00:00 | nf | 1950
314AR400 | 314AR400 | Pu240 | Pu239/Pu240 | plutonium 240 | 14119-33-6 | 0.0015 | 0.002 |  |  |  | Bq/m3 | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | A4414 | A4.418 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 70A | Pu240 | 90 | 999.00:00:00 | nf | 1950
314AR500 | 314AR500 | Ag110m | GAMMA | zilver 110m | 378784-24-8 | 630 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ag110m | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Am241 | GAMMA | americium 241 | 86954-36-1 | 100 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Am241 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Be7 | GAMMA | beryllium 7 | 13966-02-4 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Be7 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Ce144 | GAMMA | cerium 144 | 14762-78-8 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ce144 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Co58 | GAMMA | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1000 | 50 | 100 | 10 | 20 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Co58 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Co60 | GAMMA | kobalt 60 | 10198-40-0 | 630 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Co60 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Cs134 | GAMMA | cesium 134 | 13967-70-9 | 590 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Cs134 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Cs137 | GAMMA | cesium 137 | 10045-97-3 | 600 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Cs137 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Hg203 | GAMMA | kwik 203 | 13982-78-0 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Hg203 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | I131 | GAMMA | jood 131 | 24267-56-9 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | I131 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | In111 | GAMMA | indium 111 | 15750-15-9 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | In111 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | K40 | GAMMA | kalium 40 | 13966-00-2 | 600 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | K40 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Lu177 | GAMMA | lutetium 177 | 14265-75-9 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Lu177 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Mn54 | GAMMA | mangaan 54 | 13966-31-9 | 400 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Mn54 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Mo99 | GAMMA | molybdeen 99 | 14119-15-4 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Mo99 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Na22 | GAMMA | natrium 22 | 13966-32-0 | 5000 | 50 | 100 | 10 | 20 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Na22 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Ru103 | GAMMA | ruthenium 103 | 13968-53-1 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ru103 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Ru106 | GAMMA | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 5500 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ru106 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Sb122 | GAMMA | antimoon 122 | 14374-79-9 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Sb122 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Sb124 | GAMMA | antimoon 124 | 14683-10-4 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Sb124 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Sb125 | GAMMA | antimoon 125 | 14234-35-6 | 840 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Sb125 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Tc99m | GAMMA | technetium 99 metastabiel | 378784-45-3 | 2 | 50 | 100 | 10 | 20 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Tc99m | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Tl201 | GAMMA | thallium 201 | 15064-65-0 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Tl201 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
314AR500 | 314AR500 | Zn65 | GAMMA | zink 65 | 13982-39-3 | 1960 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Zn65 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR006 | 330AR006 | H3 | H3 | Beta activiteit van tritium | NVT | 1300 | 10 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN-EN-ISO 9698 | A3010 | indicatie | INTERN | Yes | AR | L521 | C40 | 9 | H3 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 400
330AR500 | 330AR500 | Ag110m | GAMMA | zilver 110m | 378784-24-8 | 630 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ag110m | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Am241 | GAMMA | americium 241 | 86954-36-1 | 100 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Am241 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Be7 | GAMMA | beryllium 7 | 13966-02-4 | 700 | 50 | 100 | 10 | 20 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Be7 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Ce144 | GAMMA | cerium 144 | 14762-78-8 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ce144 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Co58 | GAMMA | kobalt 58 | 13981-38-9 | 630 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Co58 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Co60 | GAMMA | kobalt 60 | 10198-40-0 | 630 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Co60 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Cs134 | GAMMA | cesium 134 | 13967-70-9 | 590 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Cs134 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Cs137 | GAMMA | cesium 137 | 10045-97-3 | 600 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Cs137 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Hg203 | GAMMA | kwik 203 | 13982-78-0 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Hg203 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | I131 | GAMMA | jood 131 | 24267-56-9 | 500 | 50 | 100 | 10 | 20 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | I131 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | In111 | GAMMA | indium 111 | 15750-15-9 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | In111 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | K40 | GAMMA | kalium 40 | 13966-00-2 | 600 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | K40 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Lu177 | GAMMA | lutetium 177 | 14265-75-9 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Lu177 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Mn54 | GAMMA | mangaan 54 | 13966-31-9 | 400 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Mn54 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Mo99 | GAMMA | molybdeen 99 | 14119-15-4 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Mo99 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Na22 | GAMMA | natrium 22 | 13966-32-0 | 1000 | 50 | 100 | 20 | 40 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Na22 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Ru103 | GAMMA | ruthenium 103 | 13968-53-1 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ru103 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Ru106 | GAMMA | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 5500 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Ru106 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Sb122 | GAMMA | antimoon 122 | 14374-79-9 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Sb122 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Sb124 | GAMMA | antimoon 124 | 14683-10-4 | 630 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Sb124 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Sb125 | GAMMA | antimoon 125 | 14234-35-6 | 840 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Sb125 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Tc99m | GAMMA | technetium 99 metastabiel | 378784-45-3 | 2 | 50 | 100 | 10 | 20 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Tc99m | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Tl201 | GAMMA | thallium 201 | 15064-65-0 |  | 50 |  |  |  | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Tl201 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
330AR500 | 330AR500 | Zn65 | GAMMA | zink 65 | 13982-39-3 | 1960 | 50 | 100 | 5 | 10 | mBq/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C40 | 9 | Zn65 | 28 | 999.00:00:00 | NVT | 5
340AR500 | 340AR500 | Ag110m | GAMMA | zilver 110m | 378784-24-8 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ag110m | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Am241 | GAMMA | americium 241 | 86954-36-1 | 2 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Am241 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Be7 | GAMMA | beryllium 7 | 13966-02-4 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Be7 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Bi214 | GAMMA | bismuth 214 | 14733-03-0 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Bi214 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Co58 | GAMMA | kobalt 58 | 13981-38-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co58 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Co60 | GAMMA | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co60 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Cs134 | GAMMA | cesium 134 | 13967-70-9 | 1.6 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs134 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Cs137 | GAMMA | cesium 137 | 10045-97-3 | 1.8 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs137 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | I131 | GAMMA | jood 131 | 24267-56-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | I131 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | In111 | GAMMA | indium 111 | 15750-15-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | In111 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | K40 | GAMMA | kalium 40 | 13966-00-2 | 12 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | K40 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Lu177 | GAMMA | lutetium 177 | 14265-75-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Lu177 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Mn54 | GAMMA | mangaan 54 | 13966-31-9 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Mn54 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Ru103 | GAMMA | ruthenium 103 | 13968-53-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru103 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Ru106 | GAMMA | ruthenium 106 | 13967-48-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru106 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Tl201 | GAMMA | thallium 201 | 15064-65-0 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl201 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Tl208 | GAMMA | thallium 208 | 14913-50-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl208 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
340AR500 | 340AR500 | Zn65 | GAMMA | zink 65 | 13982-39-3 | 5.4 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Zn65 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR001 | 344AR001 | ALFA | S63_ALFA | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 4 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5622 | A3002 | indicatie | INTERN | Yes | AR | L521 | C45 | 1PR | ALFA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR002 | 344AR002 | BETA | S63_BETA | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 8 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5627 | A3004 | indicatie | INTERN | Yes | AR | L521 | C45 | 1PR | BETA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR010 | 344AR010 | Ra226 | S63_Ra226 | radium 226 | 13982-63-3 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ra226 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR103 | 344AR103 | Pb210 | S63_Pb210 | lood 210 | 14255-04-0 | 17 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Pb210 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Ag110m | S63_GAMMA | zilver 110m | 378784-24-8 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ag110m | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Am241 | S63_GAMMA | americium 241 | 86954-36-1 | 2 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Am241 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Be7 | S63_GAMMA | beryllium 7 | 13966-02-4 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Be7 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Bi214 | S63_GAMMA | bismuth 214 | 14733-03-0 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Bi214 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Co58 | S63_GAMMA | kobalt 58 | 13981-38-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co58 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Co60 | S63_GAMMA | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co60 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Cs134 | S63_GAMMA | cesium 134 | 13967-70-9 | 1.6 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs134 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Cs137 | S63_GAMMA | cesium 137 | 10045-97-3 | 1.8 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs137 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | I131 | S63_GAMMA | jood 131 | 24267-56-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | I131 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | In111 | S63_GAMMA | indium 111 | 15750-15-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | In111 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | K40 | S63_GAMMA | kalium 40 | 13966-00-2 | 12 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | K40 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Lu177 | S63_GAMMA | lutetium 177 | 14265-75-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Lu177 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Mn54 | S63_GAMMA | mangaan 54 | 13966-31-9 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Mn54 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Ru103 | S63_GAMMA | ruthenium 103 | 13968-53-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru103 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Ru106 | S63_GAMMA | ruthenium 106 | 13967-48-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru106 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Tl201 | S63_GAMMA | thallium 201 | 15064-65-0 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl201 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Tl208 | S63_GAMMA | thallium 208 | 14913-50-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl208 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
344AR500 | 344AR500 | Zn65 | S63_GAMMA | zink 65 | 13982-39-3 | 5.4 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Zn65 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR001 | 350AR001 | ALFA | ALFA | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 4 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5622 | A3002 | indicatie | INTERN | Yes | AR | L521 | C45 | 1PR | ALFA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR002 | 350AR002 | BETA | BETA | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 8 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5627 | A3004 | indicatie | INTERN | Yes | AR | L521 | C45 | 1PR | BETA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR010 | 350AR010 | Ra226 | Ra226 | radium 226 | 13982-63-3 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ra226 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR103 | 350AR103 | Pb210 | Pb210 | lood 210 | 14255-04-0 | 17 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Pb210 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Ag110m | GAMMA | zilver 110m | 378784-24-8 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ag110m | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Am241 | GAMMA | americium 241 | 86954-36-1 | 2 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Am241 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Be7 | GAMMA | beryllium 7 | 13966-02-4 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Be7 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Bi214 | GAMMA | bismuth 214 | 14733-03-0 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Bi214 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Co58 | GAMMA | kobalt 58 | 13981-38-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co58 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Co60 | GAMMA | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co60 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Cs134 | GAMMA | cesium 134 | 13967-70-9 | 1.6 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs134 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Cs137 | GAMMA | cesium 137 | 10045-97-3 | 1.8 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs137 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | I131 | GAMMA | jood 131 | 24267-56-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | I131 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | In111 | GAMMA | indium 111 | 15750-15-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | In111 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | K40 | GAMMA | kalium 40 | 13966-00-2 | 12 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | K40 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Lu177 | GAMMA | lutetium 177 | 14265-75-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Lu177 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Mn54 | GAMMA | mangaan 54 | 13966-31-9 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Mn54 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Ru103 | GAMMA | ruthenium 103 | 13968-53-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru103 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Ru106 | GAMMA | ruthenium 106 | 13967-48-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru106 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Tl201 | GAMMA | thallium 201 | 15064-65-0 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl201 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Tl208 | GAMMA | thallium 208 | 14913-50-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl208 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
350AR500 | 350AR500 | Zn65 | GAMMA | zink 65 | 13982-39-3 | 5.4 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Zn65 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR001 | 354AR001 | ALFA | ALFA | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 4 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5622 | A3002 | indicatie | INTERN | Yes | AR | L521 | C45 | 1PR | ALFA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR002 | 354AR002 | BETA | BETA | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 8 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5627 | A3004 | indicatie | INTERN | Yes | AR | L521 | C45 | 1PR | BETA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR010 | 354AR010 | Ra226 | Ra226 | radium 226 | 13982-63-3 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ra226 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR103 | 354AR103 | Pb210 | Pb210 | lood 210 | 14255-04-0 | 17 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Pb210 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Ag110m | GAMMA | zilver 110m | 378784-24-8 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ag110m | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Am241 | GAMMA | americium 241 | 86954-36-1 | 2 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Am241 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Be7 | GAMMA | beryllium 7 | 13966-02-4 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Be7 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Bi214 | GAMMA | bismuth 214 | 14733-03-0 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Bi214 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Co58 | GAMMA | kobalt 58 | 13981-38-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co58 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Co60 | GAMMA | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co60 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Cs134 | GAMMA | cesium 134 | 13967-70-9 | 1.6 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs134 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Cs137 | GAMMA | cesium 137 | 10045-97-3 | 1.8 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs137 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | I131 | GAMMA | jood 131 | 24267-56-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | I131 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | In111 | GAMMA | indium 111 | 15750-15-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | In111 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | K40 | GAMMA | kalium 40 | 13966-00-2 | 12 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | K40 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Lu177 | GAMMA | lutetium 177 | 14265-75-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Lu177 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Mn54 | GAMMA | mangaan 54 | 13966-31-9 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Mn54 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Ru103 | GAMMA | ruthenium 103 | 13968-53-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru103 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Ru106 | GAMMA | ruthenium 106 | 13967-48-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru106 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Tl201 | GAMMA | thallium 201 | 15064-65-0 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl201 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Tl208 | GAMMA | thallium 208 | 14913-50-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl208 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
354AR500 | 354AR500 | Zn65 | GAMMA | zink 65 | 13982-39-3 | 5.4 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Zn65 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR061 | 364AR061 | ALFA | JW_ALFA | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 4 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5622 | A3002 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | ALFA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR062 | 364AR062 | BETA | JW_BETA | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 8 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5627 | A3004 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | BETA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR070 | 364AR070 | Ra226 | JH_Ra226 | radium 226 | 13982-63-3 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ra226 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR071 | 364AR071 | ALFA | JH_ALFA | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 4 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5622 | A3002 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | ALFA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR072 | 364AR072 | BETA | JH_BETA | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 8 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5627 | A3004 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | BETA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR080 | 364AR080 | Ra226 | NW_Ra226 | radium 226 | 13982-63-3 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ra226 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR081 | 364AR081 | ALFA | NW_ALFA | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 4 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5622 | A3002 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | ALFA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR082 | 364AR082 | BETA | NW_BETA | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 8 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5627 | A3004 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | BETA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR090 | 364AR090 | Ra226 | NH_Ra226 | radium 226 | 13982-63-3 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ra226 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR091 | 364AR091 | ALFA | NH_ALFA | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 4 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5622 | A3002 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | ALFA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR092 | 364AR092 | BETA | NH_BETA | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 8 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5627 | A3004 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | BETA | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR163 | 364AR163 | Pb210 | JW_Pb210 | lood 210 | 14255-04-0 | 17 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Pb210 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR173 | 364AR173 | Pb210 | JH_Pb210 | lood 210 | 14255-04-0 | 17 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Pb210 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR183 | 364AR183 | Pb210 | NW_Pb210 | lood 210 | 14255-04-0 | 17 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Pb210 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR193 | 364AR193 | Pb210 | NH_Pb210 | lood 210 | 14255-04-0 | 17 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Pb210 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Ag110m | JW_GAMMA | zilver 110m | 378784-24-8 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ag110m | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Am241 | JW_GAMMA | americium 241 | 86954-36-1 | 2 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Am241 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Be7 | JW_GAMMA | beryllium 7 | 13966-02-4 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Be7 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Bi214 | JW_GAMMA | bismuth 214 | 14733-03-0 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Bi214 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Co58 | JW_GAMMA | kobalt 58 | 13981-38-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co58 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Co60 | JW_GAMMA | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co60 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Cs134 | JW_GAMMA | cesium 134 | 13967-70-9 | 1.6 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs134 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Cs137 | JW_GAMMA | cesium 137 | 10045-97-3 | 1.8 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs137 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | I131 | JW_GAMMA | jood 131 | 24267-56-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | I131 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | In111 | JW_GAMMA | indium 111 | 15750-15-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | In111 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | K40 | JW_GAMMA | kalium 40 | 13966-00-2 | 12 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | K40 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Lu177 | JW_GAMMA | lutetium 177 | 14265-75-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Lu177 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Mn54 | JW_GAMMA | mangaan 54 | 13966-31-9 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Mn54 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Ru103 | JW_GAMMA | ruthenium 103 | 13968-53-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru103 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Ru106 | JW_GAMMA | ruthenium 106 | 13967-48-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru106 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Tl201 | JW_GAMMA | thallium 201 | 15064-65-0 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl201 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Tl208 | JW_GAMMA | thallium 208 | 14913-50-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl208 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR560 | 364AR560 | Zn65 | JW_GAMMA | zink 65 | 13982-39-3 | 5.4 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Zn65 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Ag110m | JH_GAMMA | zilver 110m | 378784-24-8 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ag110m | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Am241 | JH_GAMMA | americium 241 | 86954-36-1 | 2 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Am241 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Be7 | JH_GAMMA | beryllium 7 | 13966-02-4 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Be7 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Bi214 | JH_GAMMA | bismuth 214 | 14733-03-0 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Bi214 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Co58 | JH_GAMMA | kobalt 58 | 13981-38-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co58 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Co60 | JH_GAMMA | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co60 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Cs134 | JH_GAMMA | cesium 134 | 13967-70-9 | 1.6 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs134 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Cs137 | JH_GAMMA | cesium 137 | 10045-97-3 | 1.8 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs137 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | I131 | JH_GAMMA | jood 131 | 24267-56-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | I131 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | In111 | JH_GAMMA | indium 111 | 15750-15-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | In111 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | K40 | JH_GAMMA | kalium 40 | 13966-00-2 | 12 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | K40 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Lu177 | JH_GAMMA | lutetium 177 | 14265-75-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Lu177 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Mn54 | JH_GAMMA | mangaan 54 | 13966-31-9 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Mn54 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Ru103 | JH_GAMMA | ruthenium 103 | 13968-53-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru103 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Ru106 | JH_GAMMA | ruthenium 106 | 13967-48-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru106 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Tl201 | JH_GAMMA | thallium 201 | 15064-65-0 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl201 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Tl208 | JH_GAMMA | thallium 208 | 14913-50-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl208 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR570 | 364AR570 | Zn65 | JH_GAMMA | zink 65 | 13982-39-3 | 5.4 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Zn65 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Ag110m | NW_GAMMA | zilver 110m | 378784-24-8 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ag110m | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Am241 | NW_GAMMA | americium 241 | 86954-36-1 | 2 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Am241 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Be7 | NW_GAMMA | beryllium 7 | 13966-02-4 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Be7 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Bi214 | NW_GAMMA | bismuth 214 | 14733-03-0 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Bi214 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Co58 | NW_GAMMA | kobalt 58 | 13981-38-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co58 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Co60 | NW_GAMMA | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co60 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Cs134 | NW_GAMMA | cesium 134 | 13967-70-9 | 1.6 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs134 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Cs137 | NW_GAMMA | cesium 137 | 10045-97-3 | 1.8 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs137 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | I131 | NW_GAMMA | jood 131 | 24267-56-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | I131 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | In111 | NW_GAMMA | indium 111 | 15750-15-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | In111 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | K40 | NW_GAMMA | kalium 40 | 13966-00-2 | 12 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | K40 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Lu177 | NW_GAMMA | lutetium 177 | 14265-75-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Lu177 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Mn54 | NW_GAMMA | mangaan 54 | 13966-31-9 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Mn54 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Ru103 | NW_GAMMA | ruthenium 103 | 13968-53-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru103 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Ru106 | NW_GAMMA | ruthenium 106 | 13967-48-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru106 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Tl201 | NW_GAMMA | thallium 201 | 15064-65-0 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl201 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Tl208 | NW_GAMMA | thallium 208 | 14913-50-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl208 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR580 | 364AR580 | Zn65 | NW_GAMMA | zink 65 | 13982-39-3 | 5.4 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Zn65 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Ag110m | NH_GAMMA | zilver 110m | 378784-24-8 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ag110m | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Am241 | NH_GAMMA | americium 241 | 86954-36-1 | 2 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Am241 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Be7 | NH_GAMMA | beryllium 7 | 13966-02-4 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Be7 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Bi214 | NH_GAMMA | bismuth 214 | 14733-03-0 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Bi214 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Co58 | NH_GAMMA | kobalt 58 | 13981-38-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co58 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Co60 | NH_GAMMA | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Co60 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Cs134 | NH_GAMMA | cesium 134 | 13967-70-9 | 1.6 | 1 | 100 | 10 | 20 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs134 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Cs137 | NH_GAMMA | cesium 137 | 10045-97-3 | 1.8 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Cs137 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | I131 | NH_GAMMA | jood 131 | 24267-56-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | I131 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | In111 | NH_GAMMA | indium 111 | 15750-15-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | In111 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | K40 | NH_GAMMA | kalium 40 | 13966-00-2 | 12 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | K40 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Lu177 | NH_GAMMA | lutetium 177 | 14265-75-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Lu177 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Mn54 | NH_GAMMA | mangaan 54 | 13966-31-9 | 3 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Mn54 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Ru103 | NH_GAMMA | ruthenium 103 | 13968-53-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru103 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Ru106 | NH_GAMMA | ruthenium 106 | 13967-48-1 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Ru106 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Tl201 | NH_GAMMA | thallium 201 | 15064-65-0 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl201 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Tl208 | NH_GAMMA | thallium 208 | 14913-50-9 |  | 1 |  |  |  | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 |  | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Tl208 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
364AR590 | 364AR590 | Zn65 | NH_GAMMA | zink 65 | 13982-39-3 | 5.4 | 1 | 100 | 5 | 10 | Bq/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | NEN 5623 | A3020 | indicatie | INTERN | No | AR | L521 | C45 | 1PR | Zn65 | 28 | 999.00:00:00 | dg | 5
410HW100 | 410HW100 | Ca | CaMgzoet | calcium | 7440-70-2 | 0.063 | 0.05 | 95.7 | 0 | 8.6 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Het Waterlaboratorium (HWL) | NEN-EN-ISO 17294-2 | AVS-MET-MS-THERMO |  | EXTERN | Yes | HW | L404 | C40 | 54 | Ca | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 99
410HW100 | 410HW100 | HH | CaMgzoet | Hardheid in mg CaCO3 per liter | NVT |  | 1 |  |  |  | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Het Waterlaboratorium (HWL) | NEN-EN-ISO 17294-2 | AVS-MET-MS-THERMO |  | EXTERN | No | HW | L404 | C40 | 54 | HHTTL | 14 | 28.00:00:00 | CaCO3 | 99
410HW100 | 410HW100 | K | CaMgzoet | kalium | 7440-09-7 | 0.054 | 0.05 | 96.9 | 0 | 6.2 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Het Waterlaboratorium (HWL) | NEN-EN-ISO 17294-2 | AVS-MET-MS-THERMO |  | EXTERN | Yes | HW | L404 | C40 | 54 | K | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 99
410HW100 | 410HW100 | Mg | CaMgzoet | magnesium | 7439-95-4 | 0.008 | 0.05 | 96.8 | 0 | 6.4 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Het Waterlaboratorium (HWL) | NEN-EN-ISO 17294-2 | AVS-MET-MS-THERMO |  | EXTERN | Yes | HW | L404 | C40 | 54 | Mg | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 99
410HW100 | 410HW100 | Na | CaMgzoet | natrium | 7440-23-5 | 0.278 | 0.05 | 96.5 | 0 | 7 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Het Waterlaboratorium (HWL) | NEN-EN-ISO 17294-2 | AVS-MET-MS-THERMO |  | EXTERN | Yes | HW | L404 | C40 | 54 | Na | 14 | 28.00:00:00 | NVT | 99
410LS100A | 410LS100A | Ca | CaMgzoet | calcium | 7440-70-2 |  | 0.1 | 101 | 1 | 2.8284 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ca | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 10
410LS100A | 410LS100A | HH | CaMgzoet | Hardheid in mg CaCO3 per liter | NVT |  | 1 | 100 | 1 | 2 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | HHTTL | 28 | 28.00:00:00 | CaCO3 | 10
410LS100A | 410LS100A | K | CaMgzoet | kalium | 7440-09-7 |  | 0.1 | 98 | 2 | 5.6569 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | K | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 10
410LS100A | 410LS100A | Mg | CaMgzoet | magnesium | 7439-95-4 |  | 0.05 | 102 | 2 | 5.6569 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Mg | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 10
410LS100A | 410LS100A | Na | CaMgzoet | natrium | 7440-23-5 |  | 0.5 | 101 | 1 | 2.8284 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Na | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 10
410LS200 | 410LS200 | As(III) | Speciatie AsSeCrGd | arseniet | 15502-74-6 | 0.0019 | 0.005 | 101 | 8.1 | 16.323 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 20191121_her | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | As(III) | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | As(III) | Speciatie AsSeCrGd | arseniet | 15502-74-6 | 0.0033 | 0.005 | 100 | 3.4 | 6.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | As(III) | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | As(V) | Speciatie AsSeCrGd | arsenaat | 15584-04-0 | 0.0087 | 0.01 | 104 | 4.3 | 11.7456 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 20191121_her | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | As(V) | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | As(V) | Speciatie AsSeCrGd | arsenaat | 15584-04-0 | 0.0026 | 0.005 | 100 | 2.9 | 5.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | As(V) | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | Cr(VI) | Speciatie AsSeCrGd | chroom (zeswaardig) | 18540-29-9 | 0.0048 | 0.01 | 95.2 | 6.3 | 15.8405 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 20191121_her028memo | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | CrVI | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | Cr(VI) | Speciatie AsSeCrGd | chroom (zeswaardig) | 18540-29-9 | 0.0058 | 0.01 | 100 | 1.5 | 3 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | CrVI | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | DMA | Speciatie AsSeCrGd | dimethylarseenzuur | 75-60-5 | 0.0038 | 0.005 | 101 | 1.7 | 3.9446 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 20191121_her | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | DMA | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | DMA | Speciatie AsSeCrGd | dimethylarseenzuur | 75-60-5 | 0.0015 | 0.005 | 100 | 1.2 | 2.4 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | DMA | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadobeenzuur | Speciatie AsSeCrGd | gadobeenzuur MRI-contrastmiddel | 113662-23-0 | 0.001 | 0.001 | 100 | 7.5 | 15 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadbzr | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadobeenzuur | Speciatie AsSeCrGd | gadobeenzuur MRI-contrastmiddel | 113662-23-0 | 0.00018 | 0.0003 | 100 | 1.5 | 3 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadbzr | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadobutrol | Speciatie AsSeCrGd | gadobutrol MRI-contrastmiddel | 770691-21-9 | 0.001 | 0.001 | 98 | 7.1 | 14.7526 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadbtl | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadobutrol | Speciatie AsSeCrGd | gadobutrol MRI-contrastmiddel | 770691-21-9 | 0.00019 | 0.0003 | 100 | 1.9 | 3.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadbtl | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadodiamide | Speciatie AsSeCrGd | gadodiamide MRI-contrastmiddel | 131410-48-5 | 0.001 | 0.001 | 102 | 4.1 | 9.1236 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gaddamde | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadodiamide | Speciatie AsSeCrGd | gadodiamide MRI-contrastmiddel | 131410-48-5 | 0.00028 | 0.0005 | 98 | 3.7 | 8.4119 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gaddamde | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadopentetinezuur | Speciatie AsSeCrGd | gadopentetinezuur MRI-contrastmiddel | 80529-93-7 | 0.001 | 0.001 | 98 | 1.4 | 4.8826 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadpttnzr | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadopentetinezuur | Speciatie AsSeCrGd | gadopentetinezuur MRI-contrastmiddel | 80529-93-7 | 0.00013 | 0.0003 | 101 | 2.6 | 5.5714 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadpttnzr | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadoteerzuur | Speciatie AsSeCrGd | gadoteerzuur MRI-contrastmiddel | 72573-82-1 | 0.001 | 0.001 | 100 | 7.5 | 15 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadtzr | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadoteerzuur | Speciatie AsSeCrGd | gadoteerzuur MRI-contrastmiddel | 72573-82-1 | 0.00011 | 0.0003 | 101 | 2.5 | 5.3852 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadtzr | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadoteridol | Speciatie AsSeCrGd | gadoteridol MRI-contrastmiddel | 120066-54-8 | 0.001 | 0.001 | 100 | 2.7 | 5.4 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadtrdl | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadoteridol | Speciatie AsSeCrGd | gadoteridol MRI-contrastmiddel | 120066-54-8 | 0.00017 | 0.0003 | 100 | 0.8 | 1.6 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadtrdl | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadoversetamide | Speciatie AsSeCrGd | gadoversetamide MRI-contrastmiddel | 131069-91-5 | 0.001 | 0.001 | 102 | 5.1 | 10.9563 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadvstmde | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadoversetamide | Speciatie AsSeCrGd | gadoversetamide MRI-contrastmiddel | 131069-91-5 | 0.00035 | 0.0005 | 99 | 4.1 | 8.4404 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadvstmde | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadoxeetzuur | Speciatie AsSeCrGd | gadoxeetzuur MRI-contrastmiddel | 135326-11-3 | 0.001 | 0.001 | 100 | 7.5 | 15 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadxzr | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | Gadoxeetzuur | Speciatie AsSeCrGd | gadoxeetzuur MRI-contrastmiddel | 135326-11-3 | 0.00018 | 0.0003 | 100 | 1.5 | 3 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | gadxzr | 28 | 10.00:00:00 | Gd | 60
410LS200 | 410LS200 | MMA | Speciatie AsSeCrGd | monomethylarseenzuur | 124-58-3 | 0.0019 | 0.005 | 100 | 1.8 | 3.6 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 20191121_her | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | MMA | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | MMA | Speciatie AsSeCrGd | monomethylarseenzuur | 124-58-3 | 0.0012 | 0.005 | 100 | 2.9 | 5.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | MMA | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | Se(IV) | Speciatie AsSeCrGd | seleniet | 14124-67-5 | 0.006 | 0.01 | 100 | 2.5 | 5 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 20191121_her | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Se(IV) | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | Se(IV) | Speciatie AsSeCrGd | seleniet | 14124-67-5 | 0.0039 | 0.01 | 100 | 3.2 | 6.4 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Se(IV) | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | Se(VI) | Speciatie AsSeCrGd | selenaat | 14124-68-6 | 0.0063 | 0.01 | 99 | 2.9 | 6.1351 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 20191121_her | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Se(VI) | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS200 | 410LS200 | Se(VI) | Speciatie AsSeCrGd | selenaat | 14124-68-6 | 0.0035 | 0.01 | 100 | 1.4 | 2.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | ONB | A4410 | 2021.WLAB04 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Se(VI) | 28 | 10.00:00:00 | nf | 60
410LS400 | 410LS400 | Ag | ICPQQQMS | zilver | 7440-22-4 | 0.0029 | 0.003 | 105 | 2.9 | 11.5603 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ag | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Al | ICPQQQMS | aluminium | 7429-90-5 | 0.92 | 2 | 106 | 12 | 26.8328 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Al | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | As | ICPQQQMS | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | 0.01 | 98.1 | 3.1 | 7.2719 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | As | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | B | ICPQQQMS | boor | 7440-42-8 | 50 | 50 | 98.1 | 12 | 24.299 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | B | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Ba | ICPQQQMS | barium | 7440-39-3 | 0.14 | 0.2 | 102 | 2 | 5.6569 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Ba | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Be | ICPQQQMS | beryllium | 7440-41-7 | 0.00055 | 0.001 | 105 | 3.5 | 12.2066 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Be | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Cd | ICPQQQMS | cadmium | 7440-43-9 | 0.0014 | 0.002 | 101 | 1.9 | 4.2942 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Cd | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Ce | ICPQQQMS | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ce | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Co | ICPQQQMS | kobalt | 7440-48-4 | 0.0041 | 0.005 | 98.2 | 2.4 | 6 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Co | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Cr | ICPQQQMS | chroom | 7440-47-3 | 0.073 | 0.1 | 109 | 5.5 | 21.095 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Cr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Cs | ICPQQQMS | cesium | 7440-46-2 | 0.0076 | 0.008 | 102 | 1.9 | 5.5172 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Cs | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Cu | ICPQQQMS | koper | 7440-50-8 | 0.28 | 0.3 | 102 | 2.5 | 6.4031 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Cu | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Dy | ICPQQQMS | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Dy | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Er | ICPQQQMS | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.6 | 5.5714 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Er | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Eu | ICPQQQMS | europium | 7440-53-1 | 0.001 | 0.001 | 102 | 2.7 | 6.7201 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Eu | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Fe | ICPQQQMS | ijzer | 7439-89-6 | 0.00083 | 0.001 | 102 | 2.5 | 6.4031 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Fe | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Ga | ICPQQQMS | gallium | 7440-55-3 | 0.0024 | 0.01 | 91 | 3.6 | 19.3866 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ga | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Gd | ICPQQQMS | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | 0.001 | 100 | 2.4 | 4.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Gd | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Ho | ICPQQQMS | holmium | 7440-60-0 | 0.00018 | 0.001 | 102 | 2.3 | 6.0959 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ho | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | La | ICPQQQMS | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | 0.001 | 98 | 1.6 | 5.1225 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | La | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Li | ICPQQQMS | lithium | 7439-93-2 | 2.5 | 3 | 102 | 5.2 | 11.1427 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Li | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Lu | ICPQQQMS | lutetium | 7439-94-3 | 0.00024 | 0.001 | 102 | 2.8 | 6.8819 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Lu | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Mn | ICPQQQMS | mangaan | 7439-96-5 | 0.026 | 0.05 | 100 | 2.6 | 5.2 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Mn | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Mo | ICPQQQMS | molybdeen | 7439-98-7 | 0.1 | 0.1 | 107 | 2.8 | 15.0785 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Mo | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Nb | ICPQQQMS | niobium | 7440-03-1 | 0.0011 | 0.01 | 100 | 6.3 | 12.6 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Nb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Nd | ICPQQQMS | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | 0.001 | 99 | 1.9 | 4.2942 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Nd | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Ni | ICPQQQMS | nikkel | 7440-02-0 | 0.076 | 0.08 | 97.9 | 2.8 | 7 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Ni | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | P | ICPQQQMS | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | 5 | 99 | 3.5 | 7.2801 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | P | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Pb | ICPQQQMS | lood | 7439-92-1 | 0.011 | 0.02 | 101 | 1.8 | 4.1183 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Pb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Pr | ICPQQQMS | praseodymium | 7440-10-0 | 0.0083 | 0.001 | 99 | 1.8 | 4.1183 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Pr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Rb | ICPQQQMS | rubidium | 7440-17-7 | 1 | 1 | 103 | 5.3 | 12.1803 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Rb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Sb | ICPQQQMS | antimoon | 7440-36-0 | 0.0084 | 0.01 | 107 | 2.4 | 14.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Sb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Se | ICPQQQMS | selenium | 7782-49-2 | 0.0084 | 0.01 | 95.1 | 4 | 12.6507 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Se | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Sm | ICPQQQMS | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.1 | 4.6519 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Sm | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Sn | ICPQQQMS | tin | 7440-31-5 | 0.06 | 0.1 | 102 | 2.7 | 6.7201 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Sn | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Sr | ICPQQQMS | strontium | 7440-24-6 | 5 | 5 | 104 | 3.6 | 10.7629 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Sr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Tb | ICPQQQMS | terbium | 7440-27-9 | 0.00034 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Tb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Te | ICPQQQMS | telluur | 13494-80-9 | 0.0015 | 0.002 | 103 | 2.1 | 7.3239 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Te | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Th | ICPQQQMS | thorium | 7440-29-1 | 0.0021 | 0.005 | 92 | 12 | 28.8444 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Th | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Ti | ICPQQQMS | titaan | 7440-32-6 | 0.11 | 0.4 | 108 | 6.6 | 20.7422 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ti | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Tl | ICPQQQMS | thallium | 7440-28-0 | 0.0016 | 0.002 | 102 | 1.8 | 5.3814 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Tl | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Tm | ICPQQQMS | thulium | 7440-30-4 | 0.00012 | 0.001 | 102 | 2.3 | 6.0959 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Tm | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | U | ICPQQQMS | uranium | 7440-61-1 | 0.01 | 0.01 | 106 | 2.4 | 12.9244 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | U | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | V | ICPQQQMS | vanadium | 7440-62-2 | 0.031 | 0.04 | 102 | 4.1 | 9.1236 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | V | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | W | ICPQQQMS | wolfraam | 7440-33-7 | 0.018 | 0.05 | 105 | 3.7 | 12.4403 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | W | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Y | ICPQQQMS | yttrium | 7440-65-5 | 0.0043 | 0.005 | 99 | 2.9 | 6.1351 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Y | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Yb | ICPQQQMS | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.8 | 5.9464 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Yb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Zn | ICPQQQMS | zink | 7440-66-6 | 0.29 | 0.5 | 99.2 | 2.3 | 4.8703 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Zn | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS400 | 410LS400 | Zr | ICPQQQMS | zirkonium | 7440-67-7 | 0.03 | 0.05 | 99 | 5.8 | 11.7712 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Zr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
410LS401 | 410LS401 | Ag nf | ICPQQQMS nf | zilver | 7440-22-4 | 0.0029 | 0.003 | 101 | 2.6 | 5.5714 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ag | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Al nf | ICPQQQMS nf | aluminium | 7429-90-5 | 0.92 | 2 | 94.7 | 12 | 26.2366 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Al | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | As nf | ICPQQQMS nf | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | 0.01 | 95.1 | 2.5 | 11.0018 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | As | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | B nf | ICPQQQMS nf | boor | 7440-42-8 | 50 | 50 | 94.1 | 12 | 26.744 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | B | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Ba nf | ICPQQQMS nf | barium | 7440-39-3 | 0.14 | 0.2 | 98.2 | 1.4 | 4.5607 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Ba | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Be nf | ICPQQQMS nf | beryllium | 7440-41-7 | 0.00055 | 0.001 | 97.2 | 3.5 | 8.9644 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Be | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Cd nf | ICPQQQMS nf | cadmium | 7440-43-9 | 0.0014 | 0.002 | 98.1 | 1.8 | 5.2345 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Cd | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Ce nf | ICPQQQMS nf | cerium | 7440-45-1 | 0.0024 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ce | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Co nf | ICPQQQMS nf | kobalt | 7440-48-4 | 0.0041 | 0.005 | 95.5 | 2.2 | 10.018 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Co | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Cr nf | ICPQQQMS nf | chroom | 7440-47-3 | 0.073 | 0.1 | 105 | 2.9 | 11.5603 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Cr | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Cs nf | ICPQQQMS nf | cesium | 7440-46-2 | 0.0076 | 0.008 | 98 | 1.2 | 4.6648 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Cs | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Cu nf | ICPQQQMS nf | koper | 7440-50-8 | 0.28 | 0.3 | 98.5 | 3.2 | 7.0682 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Cu | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Dy nf | ICPQQQMS nf | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Dy | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Er nf | ICPQQQMS nf | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.6 | 5.5714 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Er | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Eu nf | ICPQQQMS nf | europium | 7440-53-1 | 0.00088 | 0.001 | 102 | 2.7 | 6.7201 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Eu | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Fe nf | ICPQQQMS nf | ijzer | 7439-89-6 | 0.00083 | 0.001 | 99 | 1.9 | 4.2942 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Fe | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Ga nf | ICPQQQMS nf | gallium | 7440-55-3 | 0.0024 | 0.01 | 91 | 3.6 | 19.3866 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ga | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Gd Antropogeen nf | ICPQQQMS nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.005 | 0.005 | 100 | 20 | 40 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Gd | 28 | 28.00:00:00 | ANTPGNNF | 100
410LS401 | 410LS401 | Gd nf | ICPQQQMS nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | 0.001 | 100 | 2.4 | 4.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Gd | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Ho nf | ICPQQQMS nf | holmium | 7440-60-0 | 0.00018 | 0.001 | 102 | 2.3 | 6.0959 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ho | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | La nf | ICPQQQMS nf | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | 0.001 | 98 | 1.6 | 5.1225 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | La | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Li nf | ICPQQQMS nf | lithium | 7439-93-2 | 2.5 | 3 | 99.9 | 4.1 | 8.2024 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Li | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Lu nf | ICPQQQMS nf | lutetium | 7439-94-3 | 0.00024 | 0.001 | 102 | 2.8 | 6.8819 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Lu | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Mn nf | ICPQQQMS nf | mangaan | 7439-96-5 | 0.026 | 0.05 | 97.9 | 1.9 | 5.6639 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Mn | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Mo nf | ICPQQQMS nf | molybdeen | 7439-98-7 | 0.1 | 0.1 | 105 | 2.2 | 10.9252 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Mo | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Nb nf | ICPQQQMS nf | niobium | 7440-03-1 | 0.0011 | 0.01 | 100 | 6.3 | 12.6 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Nb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Nd nf | ICPQQQMS nf | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | 0.001 | 99 | 1.9 | 4.2942 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Nd | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Ni nf | ICPQQQMS nf | nikkel | 7440-02-0 | 0.076 | 0.08 | 95 | 3.1 | 11.7661 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Ni | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | P nf | ICPQQQMS nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | 5 | 99 | 3.5 | 7.2801 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | P | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Pb nf | ICPQQQMS nf | lood | 7439-92-1 | 0.011 | 0.02 | 98.8 | 2 | 4.6648 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Pb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Pr nf | ICPQQQMS nf | praseodymium | 7440-10-0 | 0.00083 | 0.001 | 99 | 1.8 | 4.1183 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Pr | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Rb nf | ICPQQQMS nf | rubidium | 7440-17-7 | 1 | 1 | 98.1 | 4.9 | 10.5109 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Rb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Sb nf | ICPQQQMS nf | antimoon | 7440-36-0 | 0.0084 | 0.01 | 103 | 1.8 | 6.9971 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Sb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Se nf | ICPQQQMS nf | selenium | 7782-49-2 | 0.0084 | 0.01 | 91.2 | 3.2 | 18.7275 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Se | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Sm nf | ICPQQQMS nf | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.1 | 4.6519 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Sm | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Sn nf | ICPQQQMS nf | tin | 7440-31-5 | 0.06 | 0.1 | 97.5 | 2 | 6.4031 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Sn | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Sr nf | ICPQQQMS nf | strontium | 7440-24-6 | 5 | 5 | 99.7 | 3.5 | 7.0257 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Sr | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Tb nf | ICPQQQMS nf | terbium | 7440-27-9 | 0.00034 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Tb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Te nf | ICPQQQMS nf | telluur | 13494-80-9 | 0.0015 | 0.002 | 100 | 1.6 | 3.2 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Te | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Th nf | ICPQQQMS nf | thorium | 7440-29-1 | 0.0021 | 0.005 | 92 | 12 | 28.8444 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Th | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Ti nf | ICPQQQMS nf | titaan | 7440-32-6 | 0.11 | 0.4 | 97 | 2.7 | 8.0722 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ti | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Tl nf | ICPQQQMS nf | thallium | 7440-28-0 | 0.0016 | 0.002 | 100 | 2 | 4 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Tl | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Tm nf | ICPQQQMS nf | thulium | 7440-30-4 | 0.00012 | 0.001 | 102 | 2.3 | 6.0959 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Tm | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | U nf | ICPQQQMS nf | uranium | 7440-61-1 | 0.01 | 0.01 | 104 | 2.7 | 9.6519 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | U | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | V nf | ICPQQQMS nf | vanadium | 7440-62-2 | 0.031 | 0.04 | 98.3 | 2.9 | 6.7231 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | V | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | W nf | ICPQQQMS nf | wolfraam | 7440-33-7 | 0.018 | 0.05 | 105 | 2.7 | 11.3649 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | W | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Y nf | ICPQQQMS nf | yttrium | 7440-65-5 | 0.0043 | 0.005 | 99 | 2.9 | 6.1351 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Y | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Yb nf | ICPQQQMS nf | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.8 | 5.9464 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Yb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Zn nf | ICPQQQMS nf | zink | 7440-66-6 | 0.29 | 0.5 | 97.2 | 3.9 | 9.6021 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Zn | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401 | 410LS401 | Zr nf | ICPQQQMS nf | zirkonium | 7440-67-7 | 0.03 | 0.05 | 99 | 5.8 | 11.7712 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Zr | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Ag nf | ICPQQQMS nf | zilver | 7440-22-4 | 0.0029 | 0.003 | 101 | 2.6 | 5.5714 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ag | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Al nf | ICPQQQMS nf | aluminium | 7429-90-5 | 0.92 | 2 | 94.7 | 12 | 26.2366 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Al | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | As nf | ICPQQQMS nf | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | 0.01 | 95.1 | 2.5 | 11.0018 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | As | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | B nf | ICPQQQMS nf | boor | 7440-42-8 | 50 | 50 | 94.1 | 12 | 26.744 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | B | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Ba nf | ICPQQQMS nf | barium | 7440-39-3 | 0.14 | 0.2 | 98.2 | 1.4 | 4.5607 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Ba | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Be nf | ICPQQQMS nf | beryllium | 7440-41-7 | 0.00055 | 0.001 | 97.2 | 3.5 | 8.9644 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Be | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Cd nf | ICPQQQMS nf | cadmium | 7440-43-9 | 0.0014 | 0.002 | 98.1 | 1.8 | 5.2345 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Cd | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Ce nf | ICPQQQMS nf | cerium | 7440-45-1 | 0.0024 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ce | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Co nf | ICPQQQMS nf | kobalt | 7440-48-4 | 0.0041 | 0.005 | 95.5 | 2.2 | 10.018 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Co | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Cr nf | ICPQQQMS nf | chroom | 7440-47-3 | 0.073 | 0.1 | 105 | 2.9 | 11.5603 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Cr | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Cs nf | ICPQQQMS nf | cesium | 7440-46-2 | 0.0076 | 0.008 | 98 | 1.2 | 4.6648 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Cs | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Cu nf | ICPQQQMS nf | koper | 7440-50-8 | 0.28 | 0.3 | 98.5 | 3.2 | 7.0682 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Cu | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Dy nf | ICPQQQMS nf | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Dy | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Er nf | ICPQQQMS nf | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.6 | 5.5714 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Er | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Eu nf | ICPQQQMS nf | europium | 7440-53-1 | 0.00088 | 0.001 | 102 | 2.7 | 6.7201 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Eu | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Fe nf | ICPQQQMS nf | ijzer | 7439-89-6 | 0.00083 | 0.001 | 99 | 1.9 | 4.2942 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Fe | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Ga nf | ICPQQQMS nf | gallium | 7440-55-3 | 0.0024 | 0.01 | 91 | 3.6 | 19.3866 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ga | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Gd Antropogeen nf | ICPQQQMS nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.005 | 0.005 | 100 | 20 | 40 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Gd | 28 | 28.00:00:00 | ANTPGNNF | 100
410LS401R | 410LS401R | Gd nf | ICPQQQMS nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | 0.001 | 100 | 2.4 | 4.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Gd | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Ho nf | ICPQQQMS nf | holmium | 7440-60-0 | 0.00018 | 0.001 | 102 | 2.3 | 6.0959 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ho | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | La nf | ICPQQQMS nf | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | 0.001 | 98 | 1.6 | 5.1225 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | La | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Li nf | ICPQQQMS nf | lithium | 7439-93-2 | 2.5 | 3 | 99.9 | 4.1 | 8.2024 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Li | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Lu nf | ICPQQQMS nf | lutetium | 7439-94-3 | 0.00024 | 0.001 | 102 | 2.8 | 6.8819 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Lu | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Mn nf | ICPQQQMS nf | mangaan | 7439-96-5 | 0.026 | 0.05 | 97.9 | 1.9 | 5.6639 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Mn | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Mo nf | ICPQQQMS nf | molybdeen | 7439-98-7 | 0.1 | 0.1 | 105 | 2.2 | 10.9252 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Mo | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Nb nf | ICPQQQMS nf | niobium | 7440-03-1 | 0.0011 | 0.01 | 100 | 6.3 | 12.6 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Nb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Nd nf | ICPQQQMS nf | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | 0.001 | 99 | 1.9 | 4.2942 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Nd | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Ni nf | ICPQQQMS nf | nikkel | 7440-02-0 | 0.076 | 0.08 | 95 | 3.1 | 11.7661 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Ni | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | P nf | ICPQQQMS nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | 5 | 99 | 3.5 | 7.2801 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | P | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Pb nf | ICPQQQMS nf | lood | 7439-92-1 | 0.011 | 0.02 | 98.8 | 2 | 4.6648 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Pb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Pr nf | ICPQQQMS nf | praseodymium | 7440-10-0 | 0.00083 | 0.001 | 99 | 1.8 | 4.1183 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Pr | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Rb nf | ICPQQQMS nf | rubidium | 7440-17-7 | 1 | 1 | 98.1 | 4.9 | 10.5109 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Rb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Sb nf | ICPQQQMS nf | antimoon | 7440-36-0 | 0.0084 | 0.01 | 103 | 1.8 | 6.9971 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Sb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Se nf | ICPQQQMS nf | selenium | 7782-49-2 | 0.0084 | 0.01 | 91.2 | 3.2 | 18.7275 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Se | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Sm nf | ICPQQQMS nf | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.1 | 4.6519 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Sm | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Sn nf | ICPQQQMS nf | tin | 7440-31-5 | 0.06 | 0.1 | 97.5 | 2 | 6.4031 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Sn | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Sr nf | ICPQQQMS nf | strontium | 7440-24-6 | 5 | 5 | 99.7 | 3.5 | 7.0257 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Sr | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Tb nf | ICPQQQMS nf | terbium | 7440-27-9 | 0.00034 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Tb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Te nf | ICPQQQMS nf | telluur | 13494-80-9 | 0.0015 | 0.002 | 100 | 1.6 | 3.2 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Te | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Th nf | ICPQQQMS nf | thorium | 7440-29-1 | 0.0021 | 0.005 | 92 | 12 | 28.8444 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Th | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Ti nf | ICPQQQMS nf | titaan | 7440-32-6 | 0.11 | 0.4 | 97 | 2.7 | 8.0722 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Ti | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Tl nf | ICPQQQMS nf | thallium | 7440-28-0 | 0.0016 | 0.002 | 100 | 2 | 4 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Tl | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Tm nf | ICPQQQMS nf | thulium | 7440-30-4 | 0.00012 | 0.001 | 102 | 2.3 | 6.0959 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Tm | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | U nf | ICPQQQMS nf | uranium | 7440-61-1 | 0.01 | 0.01 | 104 | 2.7 | 9.6519 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | U | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | V nf | ICPQQQMS nf | vanadium | 7440-62-2 | 0.031 | 0.04 | 98.3 | 2.9 | 6.7231 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | V | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | W nf | ICPQQQMS nf | wolfraam | 7440-33-7 | 0.018 | 0.05 | 105 | 2.7 | 11.3649 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | W | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Y nf | ICPQQQMS nf | yttrium | 7440-65-5 | 0.0043 | 0.005 | 99 | 2.9 | 6.1351 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Y | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Yb nf | ICPQQQMS nf | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.8 | 5.9464 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Yb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Zn nf | ICPQQQMS nf | zink | 7440-66-6 | 0.29 | 0.5 | 97.2 | 3.9 | 9.6021 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Zn | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS401R | 410LS401R | Zr nf | ICPQQQMS nf | zirkonium | 7440-67-7 | 0.03 | 0.05 | 99 | 5.8 | 11.7712 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Zr | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
410LS411 | 410LS411 | Gd Antropogeen nf | Gd_Anomalie | gadolinium | 7440-54-2 | 0.005 | 0.005 | 100 | 20 | 40 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 70A | Gd | 28 | 28.00:00:00 | ANTPGNNF | 1
410LS420 | 410LS420 | Hg | Hg | kwik | 7439-97-6 | 0.07 | 0.1 | 99 | 3.8 | 7.8588 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4415 | 2015.WLAB02 MEM2016-44 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Hg | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 1
410LS421 | 410LS421 | Hg nf | Hg nf | kwik | 7439-97-6 | 0.07 | 0.1 | 99 | 3.8 | 7.8588 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4415 | 2015.WLAB02 MEM2016-44 | INTERN | Yes | LS | L521 | C40 | 70A | Hg | 28 | 28.00:00:00 | nf | 10
410LS600 | 410LS600 | Dibutyltin | Organotin KRW | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 0.033 | 0.05 | 90 | 5.6 | 22.9225 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4411 | A4411 | MEM2018-26 | INTERN | Yes | LS | L521 | C44 | 71 | DC4ySn | 30 | 7.00:00:00 | NVT | 490
410LS600 | 410LS600 | Tributyltin | Organotin KRW | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 0.024 | 0.04 | 90 | 7 | 24.4131 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4411 | A4411 | MEM2018-26 | INTERN | Yes | LS | L521 | C44 | 71 | TC4ySn | 30 | 7.00:00:00 | NVT | 490
410OM100 | 410OM100 | Ca | CaMgzoet | calcium | 7440-70-2 | 0.1 | 0.1 | 95 | 4 | 12.8062 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Ca | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
410OM100 | 410OM100 | HH | CaMgzoet | Hardheid in mg CaCO3 per liter | NVT | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 200 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | HHTTL | 15 | -1.00:00:00 | CaCO3 | 99
410OM100 | 410OM100 | K | CaMgzoet | kalium | 7440-09-7 | 0.05 | 0.05 | 95 | 3 | 11.6619 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | K | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
410OM100 | 410OM100 | Mg | CaMgzoet | magnesium | 7439-95-4 | 0.1 | 0.1 | 95 | 4 | 12.8062 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Mg | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
410OM100 | 410OM100 | Na | CaMgzoet | natrium | 7440-23-5 | 0.05 | 0.05 | 99 | 3 | 6.3246 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 | Analytico |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Na | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
414LS400 | 414LS400 | Ag | ICPQQQMS | zilver | 7440-22-4 | 0.0029 | 0.003 | 105 | 2.9 | 11.5603 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Ag | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Al | ICPQQQMS | aluminium | 7429-90-5 | 0.92 | 2 | 106 | 12 | 26.8328 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Al | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | As | ICPQQQMS | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | 0.01 | 98.1 | 3.1 | 7.2719 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | As | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | B | ICPQQQMS | boor | 7440-42-8 | 50 | 50 | 98.1 | 12 | 24.299 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | B | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Ba | ICPQQQMS | barium | 7440-39-3 | 0.14 | 0.2 | 102 | 2 | 5.6569 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Ba | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Be | ICPQQQMS | beryllium | 7440-41-7 | 0.00055 | 0.001 | 105 | 3.5 | 12.2066 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Be | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Cd | ICPQQQMS | cadmium | 7440-43-9 | 0.0014 | 0.002 | 101 | 1.9 | 4.2942 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Cd | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Ce | ICPQQQMS | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Ce | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Co | ICPQQQMS | kobalt | 7440-48-4 | 0.0041 | 0.005 | 98.2 | 2.4 | 6 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Co | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Cr | ICPQQQMS | chroom | 7440-47-3 | 0.073 | 0.1 | 109 | 5.5 | 21.095 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Cr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Cs | ICPQQQMS | cesium | 7440-46-2 | 0.0076 | 0.008 | 102 | 1.9 | 5.5172 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Cs | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Cu | ICPQQQMS | koper | 7440-50-8 | 0.28 | 0.3 | 102 | 2.5 | 6.4031 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Cu | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Dy | ICPQQQMS | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Dy | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Er | ICPQQQMS | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.6 | 5.5714 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Er | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Eu | ICPQQQMS | europium | 7440-53-1 | 0.00088 | 0.001 | 102 | 2.7 | 6.7201 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Eu | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Fe | ICPQQQMS | ijzer | 7439-89-6 | 0.00083 | 0.001 | 102 | 2.5 | 6.4031 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Fe | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Ga | ICPQQQMS | gallium | 7440-55-3 | 0.0024 | 0.01 | 91 | 3.6 | 19.3866 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Ga | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Gd | ICPQQQMS | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | 0.001 | 100 | 2.4 | 4.8 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Gd | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Ho | ICPQQQMS | holmium | 7440-60-0 | 0.00018 | 0.001 | 102 | 2.3 | 6.0959 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Ho | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | La | ICPQQQMS | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | 0.001 | 98 | 1.6 | 5.1225 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | La | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Li | ICPQQQMS | lithium | 7439-93-2 | 2.5 | 3 | 102 | 5.2 | 11.1427 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Li | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Lu | ICPQQQMS | lutetium | 7439-94-3 | 0.00024 | 0.001 | 102 | 2.8 | 6.8819 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Lu | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Mn | ICPQQQMS | mangaan | 7439-96-5 | 0.026 | 0.05 | 100 | 2.6 | 5.2 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Mn | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Mo | ICPQQQMS | molybdeen | 7439-98-7 | 0.1 | 0.1 | 107 | 2.8 | 15.0785 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Mo | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Nb | ICPQQQMS | niobium | 7440-03-1 | 0.0011 | 0.01 | 100 | 6.3 | 12.6 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Nb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Nd | ICPQQQMS | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | 0.001 | 99 | 1.9 | 4.2942 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Nd | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Ni | ICPQQQMS | nikkel | 7440-02-0 | 0.076 | 0.08 | 97.9 | 2.8 | 7 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Ni | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | P | ICPQQQMS | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | 5 | 99 | 3.5 | 7.2801 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | P | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Pb | ICPQQQMS | lood | 7439-92-1 | 0.011 | 0.02 | 101 | 1.8 | 4.1183 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Pb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Pr | ICPQQQMS | praseodymium | 7440-10-0 | 0.00083 | 0.001 | 99 | 1.8 | 4.1183 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Pr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Rb | ICPQQQMS | rubidium | 7440-17-7 | 1 | 1 | 103 | 5.3 | 12.1803 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Rb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Sb | ICPQQQMS | antimoon | 7440-36-0 | 0.0084 | 0.01 | 107 | 2.4 | 14.8 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Sb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Se | ICPQQQMS | selenium | 7782-49-2 | 0.0084 | 0.01 | 95.1 | 4 | 12.6507 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Se | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Sm | ICPQQQMS | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.1 | 4.6519 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Sm | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Sn | ICPQQQMS | tin | 7440-31-5 | 0.06 | 0.1 | 102 | 2.7 | 6.7201 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Sn | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Sr | ICPQQQMS | strontium | 7440-24-6 | 5 | 5 | 104 | 3.6 | 10.7629 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Sr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Tb | ICPQQQMS | terbium | 7440-27-9 | 0.00034 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Tb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Te | ICPQQQMS | telluur | 13494-80-9 | 0.0015 | 0.002 | 103 | 2.1 | 7.3239 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Te | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Th | ICPQQQMS | thorium | 7440-29-1 | 0.0021 | 0.005 | 92 | 12 | 28.8444 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Th | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Ti | ICPQQQMS | titaan | 7440-32-6 | 0.11 | 0.4 | 108 | 6.6 | 20.7422 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Ti | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Tl | ICPQQQMS | thallium | 7440-28-0 | 0.0016 | 0.002 | 102 | 1.8 | 5.3814 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Tl | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Tm | ICPQQQMS | thulium | 7440-30-4 | 0.00012 | 0.001 | 102 | 2.3 | 6.0959 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Tm | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | U | ICPQQQMS | uranium | 7440-61-1 | 0.01 | 0.01 | 106 | 2.4 | 12.9244 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | U | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | V | ICPQQQMS | vanadium | 7440-62-2 | 0.031 | 0.04 | 102 | 4.1 | 9.1236 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | V | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | W | ICPQQQMS | wolfraam | 7440-33-7 | 0.018 | 0.05 | 105 | 3.7 | 12.4403 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | W | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Y | ICPQQQMS | yttrium | 7440-65-5 | 0.0043 | 0.005 | 99 | 2.9 | 6.1351 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Y | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Yb | ICPQQQMS | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.8 | 5.9464 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Yb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Zn | ICPQQQMS | zink | 7440-66-6 | 0.29 | 0.5 | 99.2 | 2.3 | 4.8703 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Zn | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS400 | 414LS400 | Zr | ICPQQQMS | zirkonium | 7440-67-7 | 0.03 | 0.05 | 99 | 5.8 | 11.7712 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Zr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
414LS401 | 414LS401 | Ag nf | ICPQQQMS nf | zilver | 7440-22-4 | 0.0029 | 0.003 | 101 | 2.6 | 5.5714 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Ag | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Al nf | ICPQQQMS nf | aluminium | 7429-90-5 | 0.92 | 2 | 94.7 | 12 | 26.2366 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Al | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | As nf | ICPQQQMS nf | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | 0.01 | 95.1 | 2.5 | 11.0018 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | As | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | B nf | ICPQQQMS nf | boor | 7440-42-8 | 50 | 50 | 94.1 | 12 | 26.744 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | B | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Ba nf | ICPQQQMS nf | barium | 7440-39-3 | 0.14 | 0.2 | 98.2 | 1.4 | 4.5607 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Ba | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Be nf | ICPQQQMS nf | beryllium | 7440-41-7 | 0.00055 | 0.001 | 97.2 | 3.5 | 8.9644 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Be | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Cd nf | ICPQQQMS nf | cadmium | 7440-43-9 | 0.0014 | 0.002 | 98.1 | 1.8 | 5.2345 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Cd | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Ce nf | ICPQQQMS nf | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Ce | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Co nf | ICPQQQMS nf | kobalt | 7440-48-4 | 0.0041 | 0.005 | 95.5 | 2.2 | 10.018 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Co | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Cr nf | ICPQQQMS nf | chroom | 7440-47-3 | 0.073 | 0.1 | 105 | 2.9 | 11.5603 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Cr | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Cs nf | ICPQQQMS nf | cesium | 7440-46-2 | 0.0076 | 0.008 | 98 | 1.2 | 4.6648 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Cs | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Cu nf | ICPQQQMS nf | koper | 7440-50-8 | 0.28 | 0.3 | 98.5 | 3.2 | 7.0682 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Cu | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Dy nf | ICPQQQMS nf | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Dy | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Er nf | ICPQQQMS nf | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.6 | 5.5714 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Er | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Eu nf | ICPQQQMS nf | europium | 7440-53-1 | 0.00088 | 0.001 | 102 | 2.7 | 6.7201 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Eu | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Fe nf | ICPQQQMS nf | ijzer | 7439-89-6 | 0.00083 | 0.001 | 99 | 1.9 | 4.2942 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Fe | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Ga nf | ICPQQQMS nf | gallium | 7440-55-3 | 0.0024 | 0.01 | 91 | 3.6 | 19.3866 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Ga | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Gd Antropogeen nf | ICPQQQMS nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.005 | 0.005 | 100 | 20 | 40 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Gd | 28 | 28.00:00:00 | ANTPGNNF | 100
414LS401 | 414LS401 | Gd nf | ICPQQQMS nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | 0.001 | 100 | 2.4 | 4.8 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Gd | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Ho nf | ICPQQQMS nf | holmium | 7440-60-0 | 0.00018 | 0.001 | 102 | 2.3 | 6.0959 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Ho | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | La nf | ICPQQQMS nf | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | 0.001 | 98 | 1.6 | 5.1225 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | La | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Li nf | ICPQQQMS nf | lithium | 7439-93-2 | 2.5 | 3 | 99.9 | 4.1 | 8.2024 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Li | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Lu nf | ICPQQQMS nf | lutetium | 7439-94-3 | 0.00024 | 0.001 | 102 | 2.8 | 6.8819 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Lu | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Mn nf | ICPQQQMS nf | mangaan | 7439-96-5 | 0.026 | 0.05 | 97.9 | 1.9 | 5.6639 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Mn | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Mo nf | ICPQQQMS nf | molybdeen | 7439-98-7 | 0.1 | 0.1 | 105 | 2.2 | 10.9252 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Mo | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Nb nf | ICPQQQMS nf | niobium | 7440-03-1 | 0.0011 | 0.01 | 100 | 6.3 | 12.6 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Nb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Nd nf | ICPQQQMS nf | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | 0.001 | 99 | 1.9 | 4.2942 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Nd | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Ni nf | ICPQQQMS nf | nikkel | 7440-02-0 | 0.076 | 0.08 | 95 | 3.1 | 11.7661 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Ni | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | P nf | ICPQQQMS nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | 5 | 99 | 2.5 | 5.3852 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | P | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Pb nf | ICPQQQMS nf | lood | 7439-92-1 | 0.011 | 0.02 | 98.8 | 2 | 4.6648 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Pb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Pr nf | ICPQQQMS nf | praseodymium | 7440-10-0 | 0.00083 | 0.001 | 99 | 1.8 | 4.1183 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Pr | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Rb nf | ICPQQQMS nf | rubidium | 7440-17-7 | 1 | 1 | 98.1 | 4.9 | 10.5109 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Rb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Sb nf | ICPQQQMS nf | antimoon | 7440-36-0 | 0.0084 | 0.01 | 103 | 1.8 | 6.9971 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Sb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Se nf | ICPQQQMS nf | selenium | 7782-49-2 | 0.0084 | 0.01 | 91.2 | 3.2 | 18.7275 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Se | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Sm nf | ICPQQQMS nf | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.1 | 4.6519 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Sm | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Sn nf | ICPQQQMS nf | tin | 7440-31-5 | 0.06 | 0.1 | 97.5 | 2 | 6.4031 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Sn | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Sr nf | ICPQQQMS nf | strontium | 7440-24-6 | 5 | 5 | 99.7 | 3.5 | 7.0257 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Sr | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Tb nf | ICPQQQMS nf | terbium | 7440-27-9 | 0.00034 | 0.001 | 101 | 2.3 | 5.016 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Tb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Te nf | ICPQQQMS nf | telluur | 13494-80-9 | 0.0015 | 0.002 | 99.5 | 1.6 | 3.3526 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Te | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Th nf | ICPQQQMS nf | thorium | 7440-29-1 | 0.0021 | 0.005 | 92 | 12 | 28.8444 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Th | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Ti nf | ICPQQQMS nf | titaan | 7440-32-6 | 0.11 | 0.4 | 97.3 | 2.7 | 7.6368 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Ti | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Tl nf | ICPQQQMS nf | thallium | 7440-28-0 | 0.0016 | 0.002 | 100 | 2 | 4 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Tl | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Tm nf | ICPQQQMS nf | thulium | 7440-30-4 | 0.00012 | 0.001 | 102 | 2.3 | 6.0959 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Tm | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | U nf | ICPQQQMS nf | uranium | 7440-61-1 | 0.01 | 0.01 | 104 | 2.7 | 9.6519 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | U | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | V nf | ICPQQQMS nf | vanadium | 7440-62-2 | 0.031 | 0.04 | 98.3 | 2.9 | 6.7231 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | V | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | W nf | ICPQQQMS nf | wolfraam | 7440-33-7 | 0.018 | 0.05 | 105 | 3.7 | 12.4403 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | W | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Y nf | ICPQQQMS nf | yttrium | 7440-65-5 | 0.0043 | 0.005 | 99 | 2.9 | 6.1351 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Y | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Yb nf | ICPQQQMS nf | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | 0.001 | 101 | 2.8 | 5.9464 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Yb | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Zn nf | ICPQQQMS nf | zink | 7440-66-6 | 0.29 | 0.5 | 97.2 | 3.9 | 9.6021 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Zn | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS401 | 414LS401 | Zr nf | ICPQQQMS nf | zirkonium | 7440-67-7 | 0.03 | 0.05 | 99 | 5.8 | 11.7712 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4414 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Zr | 28 | 28.00:00:00 | nf | 100
414LS404 | 414LS404 | BSi | BSi | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.055 | 0.06 | 103 | 10 | 20.8806 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4404 | A4404 | MEM2017-01 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 19 | SiO2 | 60 | 28.00:00:00 | Sipg | 700
414LS411 | 414LS411 | Gd Antropogeen nf | Gd_Anomalie | gadolinium | 7440-54-2 | 0.005 | 0.005 | 100 | 20 | 40 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 |  | INTERN | No | LS | L521 | C03 | 70B | Gd | 28 | 28.00:00:00 | ANTPGNNF | 1
414LS420 | 414LS420 | Hg | Hg | kwik | 7439-97-6 | 0.07 | 0.1 | 98 | 2.4 | 6.2482 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4415 | 2015.WLAB02 MEM2016-44 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Hg | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 10
414LS421 | 414LS421 | Hg nf | Hg nf | kwik | 7439-97-6 | 0.07 | 0.1 | 98 | 2.4 | 6.2482 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4415 | 2015.WLAB02 MEM2016-44 | INTERN | Yes | LS | L521 | C03 | 70B | Hg | 28 | 28.00:00:00 | nf | 10
414LS600 | 414LS600 | Dibutyltin | Organotin KRW | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 0.033 | 0.05 | 90 | 5.6 | 22.9225 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4411 | A4411 | MEM2018-26 | INTERN | Yes | LS | L521 | C44 | 71 | DC4ySn | 30 | 7.00:00:00 | NVT | 500
414LS600 | 414LS600 | Tributyltin | Organotin KRW | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 0.024 | 0.04 | 90 | 7 | 24.4131 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4411 | A4411 | MEM2018-26 | INTERN | Yes | LS | L521 | C44 | 71 | TC4ySn | 30 | 7.00:00:00 | NVT | 500
414OM100 | 414OM100 | Ca | CaMgzout | calcium | 7440-70-2 | 0.11 | 0.5 | 100 | 2.5 | 5 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 | ICPMS1S |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 54 | Ca | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
414OM100 | 414OM100 | HH | CaMgzout | Hardheid in mg CaCO3 per liter | NVT | 0.05 | 0.05 |  |  |  | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 | ICPMS1S |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 54 | HHTTL | 15 | -1.00:00:00 | CaCO3 | 99
414OM100 | 414OM100 | K | CaMgzout | kalium | 7440-09-7 | 0.08 | 0.5 | 100 | 3.2 | 6.4 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 | ICPMS1S |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 54 | K | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
414OM100 | 414OM100 | Mg | CaMgzout | magnesium | 7439-95-4 | 0.07 | 0.5 | 101 | 2 | 4.4721 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 | ICPMS1S |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 54 | Mg | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
414OM100 | 414OM100 | Na | CaMgzout | natrium | 7440-23-5 | 0.18 | 0.5 | 97 | 2.8 | 8.2073 | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 | ICPMS1S |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 54 | Na | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
414OM600 | 414OM600 | Dibutyltin | Organotin KRW | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 0.033 | 0.05 | 121 | 4.8 | 43.0832 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | A4411 | A4411 | HV2019 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C44 | 71 | DC4ySn | 30 | 7.00:00:00 | NVT | 500
414OM600 | 414OM600 | Tributyltin | Organotin KRW | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 0.024 | 0.04 | 99 | 5 | 10.198 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | A4411 | A4411 | HV2019 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C44 | 71 | TC4ySn | 30 | 7.00:00:00 | NVT | 500
430LS400 | 430LS400 | Ag | AWICPQQQMS | zilver | 7440-22-4 | 0.031 | 0.04 | 104 | 2.9 | 9.8813 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ag | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Al | AWICPQQQMS | aluminium | 7429-90-5 | 9.6 | 10 | 106 | 5.9 | 16.8297 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Al | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | As | AWICPQQQMS | arseen | 7440-38-2 | 0.1 | 0.1 | 98.1 | 3.1 | 7.2719 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | As | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | B | AWICPQQQMS | boor | 7440-42-8 | 500 | 500 | 98.1 | 7.2 | 14.893 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | B | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Ba | AWICPQQQMS | barium | 7440-39-3 | 1.4 | 2 | 102 | 2 | 5.6569 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ba | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Be | AWICPQQQMS | beryllium | 7440-41-7 | 0.0057 | 0.006 | 104 | 3.5 | 10.6301 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Be | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Cd | AWICPQQQMS | cadmium | 7440-43-9 | 0.014 | 0.02 | 101 | 1.9 | 4.2942 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Cd | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Ce | AWICPQQQMS | cerium | 7440-45-1 | 0.01 | 0.01 | 98.1 | 4.7 | 10.139 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ce | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Co | AWICPQQQMS | kobalt | 7440-48-4 | 0.041 | 0.05 | 98.2 | 2.4 | 6 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Co | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Cr | AWICPQQQMS | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | 0.9 | 109 | 5.5 | 21.095 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Cr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Cs | AWICPQQQMS | cesium | 7440-46-2 | 0.076 | 0.08 | 102 | 1.9 | 5.5172 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Cs | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Cu | AWICPQQQMS | koper | 7440-50-8 | 2.8 | 3 | 102 | 2.5 | 6.4031 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Cu | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Dy | AWICPQQQMS | dysprosium | 7429-91-6 | 0.01 | 0.01 | 97.4 | 4.9 | 11.0941 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Dy | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Er | AWICPQQQMS | erbium | 7440-52-0 | 0.01 | 0.01 | 97.6 | 5.3 | 11.6362 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Er | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Eu | AWICPQQQMS | europium | 7440-53-1 | 0.02 | 0.02 | 99.2 | 6.1 | 12.3045 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Eu | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Fe | AWICPQQQMS | ijzer | 7439-89-6 | 0.007 | 0.007 | 102 | 2.5 | 6.4031 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Fe | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Ga | AWICPQQQMS | gallium | 7440-55-3 | 0.1 | 0.1 | 93.7 | 7 | 18.8351 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ga | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Gd | AWICPQQQMS | gadolinium | 7440-54-2 | 0.01 | 0.01 | 92.8 | 5.1 | 17.6465 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Gd | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Ho | AWICPQQQMS | holmium | 7440-60-0 | 0.01 | 0.01 | 98.1 | 5.9 | 12.3968 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ho | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | La | AWICPQQQMS | lanthaan | 7439-91-0 | 0.01 | 0.01 | 94.6 | 5.1 | 14.8553 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | La | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Li | AWICPQQQMS | lithium | 7439-93-2 | 25 | 30 | 101 | 5.2 | 10.5906 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Li | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Lu | AWICPQQQMS | lutetium | 7439-94-3 | 0.01 | 0.01 | 98.5 | 4.3 | 9.1082 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Lu | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Mn | AWICPQQQMS | mangaan | 7439-96-5 | 0.26 | 0.3 | 100 | 2.6 | 5.2 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Mn | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Mo | AWICPQQQMS | molybdeen | 7439-98-7 | 1 | 1 | 107 | 2.8 | 15.0785 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Mo | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Nb | AWICPQQQMS | niobium | 7440-03-1 | 0.1 | 0.1 | 109 | 4.8 | 20.4 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Nb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Nd | AWICPQQQMS | neodymium | 7440-00-8 | 0.01 | 0.01 | 99 | 4.8 | 9.8061 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Nd | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Ni | AWICPQQQMS | nikkel | 7440-02-0 | 0.76 | 0.8 | 97.9 | 2.8 | 7 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ni | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | P | AWICPQQQMS | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 50 | 50 | 100 | 4.9 | 9.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | P | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Pb | AWICPQQQMS | lood | 7439-92-1 | 0.12 | 0.2 | 101 | 1.8 | 4.1183 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Pb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Pr | AWICPQQQMS | praseodymium | 7440-10-0 | 0.01 | 0.01 | 97.1 | 5.1 | 11.7337 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Pr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Rb | AWICPQQQMS | rubidium | 7440-17-7 | 10 | 10 | 103 | 5.3 | 12.1803 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Rb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Sb | AWICPQQQMS | antimoon | 7440-36-0 | 0.084 | 0.1 | 107 | 2.4 | 14.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Sb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Se | AWICPQQQMS | selenium | 7782-49-2 | 0.084 | 0.1 | 95.1 | 4 | 12.6507 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Se | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Sm | AWICPQQQMS | samarium | 7440-19-9 | 0.01 | 0.01 | 98.9 | 5.5 | 11.2178 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Sm | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Sn | AWICPQQQMS | tin | 7440-31-5 | 0.26 | 0.3 | 102 | 2.7 | 6.7201 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Sn | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Sr | AWICPQQQMS | strontium | 7440-24-6 | 50 | 50 | 103 | 3.6 | 9.3723 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Sr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Tb | AWICPQQQMS | terbium | 7440-27-9 | 0.016 | 0.02 | 103 | 2.1 | 7.3239 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Tb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Te | AWICPQQQMS | telluur | 13494-80-9 | 0.05 | 0.05 | 93 | 4.8 | 16.9753 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Te | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Th | AWICPQQQMS | thorium | 7440-29-1 | 1.6 | 4 | 108 | 6.6 | 20.7422 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Th | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Ti | AWICPQQQMS | titaan | 7440-32-6 | 0.01 | 0.01 | 97.2 | 5.7 | 12.7012 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ti | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Tl | AWICPQQQMS | thallium | 7440-28-0 | 0.016 | 0.02 | 102 | 1.8 | 5.3814 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Tl | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Tm | AWICPQQQMS | thulium | 7440-30-4 | 0.01 | 0.01 | 98.9 | 5.2 | 10.6301 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Tm | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | U | AWICPQQQMS | uranium | 7440-61-1 | 0.1 | 0.1 | 106 | 2.4 | 12.9244 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | U | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | V | AWICPQQQMS | vanadium | 7440-62-2 | 0.31 | 0.4 | 102 | 4.1 | 9.1236 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | V | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | W | AWICPQQQMS | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | 0.05 | 99.2 | 5.1 | 10.3247 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | W | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Y | AWICPQQQMS | yttrium | 7440-65-5 | 0.05 | 0.05 | 101 | 5.2 | 10.5906 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Y | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Yb | AWICPQQQMS | ytterbium | 7440-64-4 | 0.01 | 0.01 | 98.3 | 4.8 | 10.1843 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Yb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Zn | AWICPQQQMS | zink | 7440-66-6 | 2.9 | 5 | 99.2 | 2.3 | 4.8703 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Zn | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400 | 430LS400 | Zr | AWICPQQQMS | zirkonium | 7440-67-7 | 0.5 | 0.5 | 109 | 4 | 19.6977 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Zr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Ag | AWICPQQQMS | zilver | 7440-22-4 | 0.031 | 0.04 | 104 | 2.9 | 9.8813 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ag | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Al | AWICPQQQMS | aluminium | 7429-90-5 | 9.6 | 10 | 106 | 5.9 | 16.8297 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Al | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | As | AWICPQQQMS | arseen | 7440-38-2 | 0.1 | 0.1 | 98.1 | 3.1 | 7.2719 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | As | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | B | AWICPQQQMS | boor | 7440-42-8 | 500 | 500 | 98.1 | 7.2 | 14.893 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | B | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Ba | AWICPQQQMS | barium | 7440-39-3 | 1.4 | 2 | 102 | 2 | 5.6569 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ba | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Be | AWICPQQQMS | beryllium | 7440-41-7 | 0.0057 | 0.006 | 104 | 3.5 | 10.6301 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Be | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Cd | AWICPQQQMS | cadmium | 7440-43-9 | 0.014 | 0.02 | 101 | 1.9 | 4.2942 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Cd | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Ce | AWICPQQQMS | cerium | 7440-45-1 | 0.01 | 0.01 | 98.1 | 4.7 | 10.139 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ce | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Co | AWICPQQQMS | kobalt | 7440-48-4 | 0.041 | 0.05 | 98.2 | 2.4 | 6 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Co | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Cr | AWICPQQQMS | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | 0.9 | 109 | 5.5 | 21.095 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Cr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Cs | AWICPQQQMS | cesium | 7440-46-2 | 0.076 | 0.08 | 102 | 1.9 | 5.5172 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Cs | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Cu | AWICPQQQMS | koper | 7440-50-8 | 2.8 | 3 | 102 | 2.5 | 6.4031 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Cu | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Dy | AWICPQQQMS | dysprosium | 7429-91-6 | 0.01 | 0.01 | 97.4 | 4.9 | 11.0941 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Dy | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Er | AWICPQQQMS | erbium | 7440-52-0 | 0.01 | 0.01 | 97.6 | 5.3 | 11.6362 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Er | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Eu | AWICPQQQMS | europium | 7440-53-1 | 0.02 | 0.02 | 99.2 | 6.1 | 12.3045 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Eu | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Fe | AWICPQQQMS | ijzer | 7439-89-6 | 0.007 | 0.007 | 102 | 2.5 | 6.4031 | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Fe | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Ga | AWICPQQQMS | gallium | 7440-55-3 | 0.1 | 0.1 | 93.7 | 7 | 18.8351 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ga | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Gd | AWICPQQQMS | gadolinium | 7440-54-2 | 0.01 | 0.01 | 92.8 | 5.1 | 17.6465 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Gd | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Ho | AWICPQQQMS | holmium | 7440-60-0 | 0.01 | 0.01 | 98.1 | 5.9 | 12.3968 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ho | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | La | AWICPQQQMS | lanthaan | 7439-91-0 | 0.01 | 0.01 | 94.6 | 5.1 | 14.8553 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | La | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Li | AWICPQQQMS | lithium | 7439-93-2 | 25 | 30 | 101 | 5.2 | 10.5906 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Li | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Lu | AWICPQQQMS | lutetium | 7439-94-3 | 0.01 | 0.01 | 98.5 | 4.3 | 9.1082 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Lu | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Mn | AWICPQQQMS | mangaan | 7439-96-5 | 0.26 | 0.3 | 100 | 2.6 | 5.2 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Mn | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Mo | AWICPQQQMS | molybdeen | 7439-98-7 | 1 | 1 | 107 | 2.8 | 15.0785 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Mo | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Nb | AWICPQQQMS | niobium | 7440-03-1 | 0.1 | 0.1 | 109 | 4.8 | 20.4 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Nb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Nd | AWICPQQQMS | neodymium | 7440-00-8 | 0.01 | 0.01 | 99 | 4.8 | 9.8061 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Nd | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Ni | AWICPQQQMS | nikkel | 7440-02-0 | 0.76 | 0.8 | 97.9 | 2.8 | 7 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ni | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | P | AWICPQQQMS | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 50 | 50 | 100 | 4.9 | 9.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | P | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Pb | AWICPQQQMS | lood | 7439-92-1 | 0.12 | 0.2 | 101 | 1.8 | 4.1183 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Pb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Pr | AWICPQQQMS | praseodymium | 7440-10-0 | 0.01 | 0.01 | 97.1 | 5.1 | 11.7337 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Pr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Rb | AWICPQQQMS | rubidium | 7440-17-7 | 10 | 10 | 103 | 5.3 | 12.1803 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Rb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Sb | AWICPQQQMS | antimoon | 7440-36-0 | 0.084 | 0.1 | 107 | 2.4 | 14.8 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Sb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Se | AWICPQQQMS | selenium | 7782-49-2 | 0.084 | 0.1 | 95.1 | 4 | 12.6507 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Se | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Sm | AWICPQQQMS | samarium | 7440-19-9 | 0.01 | 0.01 | 98.9 | 5.5 | 11.2178 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Sm | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Sn | AWICPQQQMS | tin | 7440-31-5 | 0.26 | 0.3 | 102 | 2.7 | 6.7201 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Sn | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Sr | AWICPQQQMS | strontium | 7440-24-6 | 50 | 50 | 103 | 3.6 | 9.3723 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Sr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Tb | AWICPQQQMS | terbium | 7440-27-9 | 0.016 | 0.02 | 103 | 2.1 | 7.3239 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Tb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Te | AWICPQQQMS | telluur | 13494-80-9 | 0.05 | 0.05 | 93 | 4.8 | 16.9753 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Te | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Th | AWICPQQQMS | thorium | 7440-29-1 | 1.6 | 4 | 108 | 6.6 | 20.7422 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Th | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Ti | AWICPQQQMS | titaan | 7440-32-6 | 0.01 | 0.01 | 97.2 | 5.7 | 12.7012 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Ti | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Tl | AWICPQQQMS | thallium | 7440-28-0 | 0.016 | 0.02 | 102 | 1.8 | 5.3814 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Tl | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Tm | AWICPQQQMS | thulium | 7440-30-4 | 0.01 | 0.01 | 98.9 | 5.2 | 10.6301 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Tm | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | U | AWICPQQQMS | uranium | 7440-61-1 | 0.1 | 0.1 | 106 | 2.4 | 12.9244 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | U | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | V | AWICPQQQMS | vanadium | 7440-62-2 | 0.31 | 0.4 | 102 | 4.1 | 9.1236 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | V | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | W | AWICPQQQMS | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | 0.05 | 99.2 | 5.1 | 10.3247 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | W | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Y | AWICPQQQMS | yttrium | 7440-65-5 | 0.05 | 0.05 | 101 | 5.2 | 10.5906 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Y | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Yb | AWICPQQQMS | ytterbium | 7440-64-4 | 0.01 | 0.01 | 98.3 | 4.8 | 10.1843 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Yb | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Zn | AWICPQQQMS | zink | 7440-66-6 | 2.9 | 5 | 99.2 | 2.3 | 4.8703 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Zn | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS400A | 430LS400A | Zr | AWICPQQQMS | zirkonium | 7440-67-7 | 0.5 | 0.5 | 109 | 4 | 19.6977 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4414 | 2019.WLAB08 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Zr | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 100
430LS420 | 430LS420 | Hg | Hg | kwik | 7439-97-6 | 0.025 | 0.03 | 97 | 7 | 15.2315 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4415 | 2015.WLAB02 MEM2016-44 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Hg | 28 | 28.00:00:00 |  | 49
430LS420A | 430LS420A | Hg | Hg | kwik | 7439-97-6 | 0.025 | 0.03 | 97 | 7 | 15.2315 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4415 | 2015.WLAB02 MEM2016-44 | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 54 | Hg | 28 | 28.00:00:00 |  | 49
430LS600 | 430LS600 | Dibutyltin | Organotin | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 0.033 | 0.05 | 90 | 5.6 | 22.9225 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4411 | A4411 |  | INTERN | No | LS | L521 | C44 | 71 | DC4ySn | 30 | 7.00:00:00 | kation | 490
430LS600 | 430LS600 | Tributyltin | Organotin | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 0.024 | 0.04 | 90 | 7 | 24.4131 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4411 | A4411 |  | INTERN | No | LS | L521 | C44 | 71 | TC4ySn | 30 | 7.00:00:00 | kation | 490
430LS710 | 430LS710 | Guanylurea | Polaire verbindingen | guanylureum | 141-83-3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 6 | guanurum | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 249
430LS710 | 430LS710 | Melamine | Polaire verbindingen | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 6 | 135Tazn246TA | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 249
430LS710 | 430LS710 | Metformine | Polaire verbindingen | metformine | 657-24-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 6 | metfmne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 249
430LS710 | 430LS710 | Urotropine | Polaire verbindingen | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | LS | L521 | C40 | 6 | HxC1yeT4Ae | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 249
430OM120 | 430OM120 | Hg | Hg | kwik | 7439-97-6 | 0.012 | 0.02 | 85 | 4.8 | 31.4986 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y061 gw aan NEN-EN-ISO 12846 | AFI00KMn |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 12 | Hg | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 59
430OM150 | 430OM150 | Cd_SA | METALEN1_SA | cadmium | 7440-43-9 | 0.2 | 0.2 | 91 | 2 | 18.4391 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Cd | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430OM150 | 430OM150 | Cr_SA | METALEN1_SA | chroom | 7440-47-3 | 4 | 4 | 93 | 5 | 17.2047 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Cr | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430OM150 | 430OM150 | Cu_SA | METALEN1_SA | koper | 7440-50-8 | 4 | 4 | 85 | 5 | 31.6228 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Cu | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430OM150 | 430OM150 | Ni_SA | METALEN1_SA | nikkel | 7440-02-0 | 10 | 10 | 84 | 5 | 33.5261 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Ni | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430OM150 | 430OM150 | Pb_SA | METALEN1_SA | lood | 7439-92-1 | 5 | 5 | 90 | 3 | 20.8806 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Pb | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430OM150 | 430OM150 | Zn_SA | METALEN1_SA | zink | 7440-66-6 | 4 | 4 | 80 | 7 | 42.3792 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Zn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430OM202 | 430OM202 | Cd | METALEN1 | cadmium | 7440-43-9 | 0.2 | 0.2 | 91 | 2 | 18.4391 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Cd | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430OM202 | 430OM202 | Cr | METALEN1 | chroom | 7440-47-3 | 2.5 | 3 | 93 | 5 | 17.2047 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Cr | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430OM202 | 430OM202 | Cu | METALEN1 | koper | 7440-50-8 | 2 | 2 | 85 | 5 | 31.6228 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Cu | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430OM202 | 430OM202 | Ni | METALEN1 | nikkel | 7440-02-0 | 2 | 2 | 84 | 5 | 33.5261 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Ni | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430OM202 | 430OM202 | Pb | METALEN1 | lood | 7439-92-1 | 3 | 3 | 90 | 3 | 20.8806 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Pb | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430OM202 | 430OM202 | Zn | METALEN1 | zink | 7440-66-6 | 4 | 4 | 80 | 7 | 42.3792 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 54 | Zn | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430OM600 | 430OM600 | Dibutyltin | Organotin | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 |  | 0.1 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C44 | 6 | DC4ySn | 30 | -1.00:00:00 | kation | 490
430OM600 | 430OM600 | Difenyltin | Organotin | difenyltin (kation) | NVT | [5 empty] | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C44 | 6 | DFySn | 30 | -1.00:00:00 | kation | 490
430OM600 | 430OM600 | Tetrabutyltin | Organotin | tetrabutyltin, molecuul | 1461-25-2 | [5 empty] | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C44 | 6 | T4C4ySn | 30 | -1.00:00:00 | kation | 490
430OM600 | 430OM600 | Tributyltin | Organotin | tributyltin (kation) | 36643-28-4 |  | 0.05 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C44 | 6 | TC4ySn | 30 | -1.00:00:00 | kation | 490
430OM600 | 430OM600 | Trifenyltin | Organotin | trifenyltin (kation) | 668-34-8 | [5 empty] | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C44 | 6 | TFySn | 30 | -1.00:00:00 | kation | 490
430TA400 | 430TA400 | Al | METALEN overig | aluminium | 7429-90-5 | 50 | 50 | 104 | 3 | 10 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | Al | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | As | METALEN overig | arseen | 7440-38-2 | 2 | 2 | 103 | 5 | 11.6619 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | As | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | B | METALEN overig | boor | 7440-42-8 | 200 | 200 | 119 | 3 | 38.4708 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | B | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Ba | METALEN overig | barium | 7440-39-3 | 5 | 5 | 91 | 2 | 18.4391 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | Ba | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Bi | METALEN overig | bismut | 7440-69-9 | 50 | 50 | 88 | 5 | 26 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 54 | Bi | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Co | METALEN overig | kobalt | 7440-48-4 | 0.6 | 0.6 | 89 | 5 | 24.1661 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | Co | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Fe | METALEN overig | ijzer | 7439-89-6 | 40 | 40 | 83 | 5 | 35.4401 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | Fe | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Hg | METALEN overig | kwik | 7439-97-6 | 0.1 | 0.1 | 90 | 3 | 20.8806 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | Hg | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | K | METALEN overig | kalium | 7440-09-7 | 1200 | 1200 | 95 | 7 | 17.2047 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | K | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Li | METALEN overig | lithium | 7439-93-2 | 0.5 | 0.5 | 96 | 10 | 21.5407 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 54 | Li | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Mn | METALEN overig | mangaan | 7439-96-5 | 2 | 2 | 91 | 5 | 20.5913 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | Mn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Mo | METALEN overig | molybdeen | 7439-98-7 | 10 | 10 | 98 | 3 | 7.2111 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | Mo | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Sb | METALEN overig | antimoon | 7440-36-0 | 1.5 | 2 | 96 | 4 | 11.3137 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | Sb | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Se | METALEN overig | selenium | 7782-49-2 | 3 | 3 | 95 | 7 | 17.2047 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | Se | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Sn | METALEN overig | tin | 7440-31-5 | 30 | 30 | 98 | 4 | 8.9443 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | Sn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Sr | METALEN overig | strontium | 7440-24-6 | 6 | 6 | 91 | 4 | 19.6977 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 54 | Sr | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Ti | METALEN overig | titaan | 7440-32-6 | 3 | 3 | 94 | 8 | 20 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 54 | Ti | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | Tl | METALEN overig | thallium | 7440-28-0 | 1 | 1 | 92 | 4 | 17.8885 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | Tl | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
430TA400 | 430TA400 | V | METALEN overig | vanadium | 7440-62-2 | 8 | 8 | 97 | 5 | 11.6619 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 17294-2 | SOP_AL_C_15150_02 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 54 | V | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
440LS400 | 440LS400 | Ag | Metalen | zilver | 7440-22-4 | 0.009 | 0.01 | 103 | 5.9 | 13.2378 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Ag | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Al | Metalen | aluminium | 7429-90-5 | 260 | 300 | 105 | 3.8 | 12.5603 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Al | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | As | Metalen | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 5.7 | 11.4 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | As | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Ba | Metalen | barium | 7440-39-3 | 1.5 | 2 | 101 | 5.6 | 11.3772 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Ba | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Be | Metalen | beryllium | 7440-41-7 | 0.039 | 0.04 | 104 | 5 | 12.8062 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Be | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Ca | Metalen | calcium | 7440-70-2 | 0.44 | 0.5 | 104 | 5.7 | 13.927 | g/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Ca | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Cd | Metalen | cadmium | 7440-43-9 | 0.11 | 0.2 | 102 | 4.9 | 10.5849 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Cd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Ce | Metalen | cerium | 7440-45-1 | 0.34 | 0.4 | 101 | 5.5 | 11.1803 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ce | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Co | Metalen | kobalt | 7440-48-4 | 0.25 | 0.3 | 97 | 6.4 | 14.1365 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Co | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Cr | Metalen | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | 0.9 | 102 | 4.9 | 10.5849 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Cr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Cs | Metalen | cesium | 7440-46-2 | 0.066 | 0.07 | 100 | 3.5 | 7 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Cs | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Cu | Metalen | koper | 7440-50-8 | 0.25 | 0.3 | 100 | 6 | 12 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Cu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Dy | Metalen | dysprosium | 7429-91-6 | 0.028 | 0.03 | 101 | 6.9 | 13.9442 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Dy | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Er | Metalen | erbium | 7440-52-0 | 0.024 | 0.03 | 102 | 5.2 | 11.1427 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Er | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Eu | Metalen | europium | 7440-53-1 | 0.022 | 0.03 | 101 | 5.6 | 11.3772 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Eu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Fe | Metalen | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | 0.25 | 102 | 2.3 | 6.0959 | g/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Fe | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Ga | Metalen | gallium | 7440-55-3 | 0.032 | 0.04 | 101 | 4.2 | 8.6348 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ga | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Gd | Metalen | gadolinium | 7440-54-2 | 0.094 | 0.1 | 98 | 7.1 | 14.7526 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Gd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Ge | Metalen | germanium | 7440-56-4 | 0.057 | 0.06 | 100 | 3.7 | 7.4 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ge | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Hf | Metalen | Hafnium | 14456-34-9 | 0.024 | 0.03 | 102 | 5.1 | 10.9563 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | HF | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Ho | Metalen | holmium | 7440-60-0 | 0.022 | 0.03 | 103 | 6.1 | 13.5956 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ho | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | K | Metalen | kalium | 7440-09-7 | 0.059 | 0.06 | 107 | 5.3 | 17.5602 | g/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | K | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | La | Metalen | lanthaan | 7439-91-0 | 0.12 | 0.2 | 101 | 2.9 | 6.1351 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | La | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Li | Metalen | lithium | 7439-93-2 | 0.16 | 0.2 | 104 | 1.9 | 8.8566 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Li | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Lu | Metalen | lutetium | 7439-94-3 | 0.019 | 0.02 | 99 | 6.8 | 13.7463 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Lu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Mg | Metalen | magnesium | 7439-95-4 | 0.065 | 0.07 | 104 | 3.7 | 10.8977 | g/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Mg | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Mn | Metalen | mangaan | 7439-96-5 | 45 | 50 | 102 | 3.4 | 7.8892 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Mn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Mo | Metalen | molybdeen | 7439-98-7 | 0.055 | 0.06 | 98 | 3.6 | 8.2365 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Mo | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Na | Metalen | natrium | 7440-23-5 | 0.066 | 0.07 | 105 | 3.1 | 11.7661 | g/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Na | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Nb | Metalen | niobium | 7440-03-1 | 0.017 | 0.02 | 102 | 3.9 | 8.7658 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Nb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Nd | Metalen | neodymium | 7440-00-8 | 0.16 | 0.2 | 99 | 6 | 12.1655 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Nd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Ni | Metalen | nikkel | 7440-02-0 | 0.49 | 0.5 | 99 | 4.9 | 10.002 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Ni | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | P | Metalen | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 53 | 60 | 103 | 5.5 | 12.53 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | P | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Pb | Metalen | lood | 7439-92-1 | 1.5 | 2 | 100 | 6.3 | 12.6 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Pb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Pr | Metalen | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | 0.03 | 102 | 6.2 | 13.0292 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Pr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Rb | Metalen | rubidium | 7440-17-7 | 0.29 | 0.3 | 102 | 3.3 | 7.7175 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Rb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | S | Metalen | zwavel totaal | 63705-05-5 | 45 | 50 | 103 | 3.4 | 9.0686 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Stot | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Sb | Metalen | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | 0.03 | 100 | 3.4 | 6.8 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Se | Metalen | selenium | 7782-49-2 | 0.24 | 0.3 | 123 | 20 | 60.959 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Se | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Sm | Metalen | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | 0.05 | 100 | 4.8 | 9.6 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sm | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Sn | Metalen | tin | 7440-31-5 | 0.35 | 0.4 | 102 | 2.5 | 6.4031 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Sr | Metalen | strontium | 7440-24-6 | 2.6 | 3 | 97 | 3 | 8.4853 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Sr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Ta | Metalen | tantalum | 7440-25-7 | 0.022 | 0.03 | 102 | 2.8 | 6.8819 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ta | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Tb | Metalen | terbium | 7440-27-9 | 0.012 | 0.02 | 102 | 4.2 | 9.3038 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Tb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Te | Metalen | telluur | 13494-80-9 | 0.058 | 0.06 | 106 | 5.3 | 16.0112 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Te | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Th | Metalen | thorium | 7440-29-1 | 0.024 | 0.03 | 99 | 7.3 | 14.7363 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Th | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Ti | Metalen | titaan | 7440-32-6 | 0.0029 | 0.003 | 103 | 3.1 | 8.6279 | g/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ti | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Tl | Metalen | thallium | 7440-28-0 | 0.014 | 0.02 | 101 | 9.1 | 18.3096 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Tl | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Tm | Metalen | thulium | 7440-30-4 | 0.025 | 0.03 | 103 | 4.9 | 11.4909 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Tm | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | U | Metalen | uranium | 7440-61-1 | 0.022 | 0.03 | 99 | 5.1 | 10.3942 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | U | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | V | Metalen | vanadium | 7440-62-2 | 0.17 | 0.2 | 102 | 4.8 | 10.4 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | V | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | W | Metalen | wolfraam | 7440-33-7 | 0.018 | 0.02 | 102 | 6.2 | 13.0292 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | W | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Y | Metalen | yttrium | 7440-65-5 | 0.062 | 0.07 | 100 | 3.6 | 7.2 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Y | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Yb | Metalen | ytterbium | 7440-64-4 | 0.024 | 0.03 | 102 | 4.5 | 9.8489 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Yb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Zn | Metalen | zink | 7440-66-6 | 3.4 | 4 | 102 | 4.2 | 9.3038 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Zn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS400 | 440LS400 | Zr | Metalen | zirkonium | 7440-67-7 | 0.28 | 0.3 | 108 | 7.5 | 21.9317 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Zr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
440LS420 | 440LS420 | Hg | Hg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | 0.01 | 101 | 3.4 | 7.088 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4415 | MEM2021-21 | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Hg | 60 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Ag | S63_Metalen | zilver | 7440-22-4 | 0.009 | 0.01 | 103 | 5.9 | 13.2378 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ag | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Al | S63_Metalen | aluminium | 7429-90-5 | 260 | 300 | 105 | 3.8 | 12.5603 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Al | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | As | S63_Metalen | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 5.7 | 11.4 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | As | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Ba | S63_Metalen | barium | 7440-39-3 | 1.5 | 2 | 101 | 5.6 | 11.3772 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ba | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Be | S63_Metalen | beryllium | 7440-41-7 | 0.039 | 0.04 | 104 | 5 | 12.8062 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Be | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Ca | S63_Metalen | calcium | 7440-70-2 | 0.44 | 0.5 | 104 | 5.7 | 13.927 | g/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ca | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Cd | S63_Metalen | cadmium | 7440-43-9 | 0.11 | 0.2 | 102 | 4.9 | 10.5849 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Cd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Ce | S63_Metalen | cerium | 7440-45-1 | 0.34 | 0.4 | 101 | 5.5 | 11.1803 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ce | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Co | S63_Metalen | kobalt | 7440-48-4 | 0.25 | 0.3 | 97 | 6.4 | 14.1365 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Co | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Cr | S63_Metalen | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | 0.9 | 102 | 4.9 | 10.5849 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Cr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Cs | S63_Metalen | cesium | 7440-46-2 | 0.066 | 0.07 | 100 | 3.5 | 7 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Cs | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Cu | S63_Metalen | koper | 7440-50-8 | 0.25 | 0.3 | 100 | 6 | 12 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Cu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Dy | S63_Metalen | dysprosium | 7429-91-6 | 0.028 | 0.03 | 101 | 6.9 | 13.9442 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Dy | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Er | S63_Metalen | erbium | 7440-52-0 | 0.024 | 0.03 | 102 | 5.2 | 11.1427 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Er | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Eu | S63_Metalen | europium | 7440-53-1 | 0.022 | 0.03 | 101 | 5.6 | 11.3772 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Eu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Fe | S63_Metalen | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | 0.25 | 102 | 2.3 | 6.0959 | g/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Fe | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Ga | S63_Metalen | gallium | 7440-55-3 | 0.032 | 0.04 | 101 | 4.2 | 8.6348 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ga | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Gd | S63_Metalen | gadolinium | 7440-54-2 | 0.094 | 0.1 | 98 | 7.1 | 14.7526 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Gd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Ge | S63_Metalen | germanium | 7440-56-4 | 0.057 | 0.06 | 100 | 3.7 | 7.4 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ge | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Hf | S63_Metalen | Hafnium | 14456-34-9 | 0.024 | 0.03 | 102 | 5.1 | 10.9563 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | HF | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Ho | S63_Metalen | holmium | 7440-60-0 | 0.022 | 0.03 | 103 | 6.1 | 13.5956 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ho | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | K | S63_Metalen | kalium | 7440-09-7 | 0.059 | 0.06 | 107 | 5.3 | 17.5602 | g/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | K | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | K in mg/kg | S63_Metalen | kalium | 7440-09-7 | 59 | 60 | 107 | 5.3 | 17.5602 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | K | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | La | S63_Metalen | lanthaan | 7439-91-0 | 0.12 | 0.2 | 101 | 2.9 | 6.1351 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | La | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Li | S63_Metalen | lithium | 7439-93-2 | 0.16 | 0.2 | 104 | 1.9 | 8.8566 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Li | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Lu | S63_Metalen | lutetium | 7439-94-3 | 0.019 | 0.02 | 99 | 6.8 | 13.7463 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Lu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Mg | S63_Metalen | magnesium | 7439-95-4 | 0.065 | 0.07 | 104 | 3.7 | 10.8977 | g/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Mg | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Mg in mg/kg | S63_Metalen | magnesium | 7439-95-4 | 65 | 70 | 104 | 3.7 | 10.8977 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Mg | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Mn | S63_Metalen | mangaan | 7439-96-5 | 45 | 50 | 102 | 3.4 | 7.8892 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Mn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Mo | S63_Metalen | molybdeen | 7439-98-7 | 0.055 | 0.06 | 98 | 3.6 | 8.2365 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Mo | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Na | S63_Metalen | natrium | 7440-23-5 | 0.066 | 0.07 | 105 | 3.1 | 11.7661 | g/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Na | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Na in mg/kg | S63_Metalen | natrium | 7440-23-5 | 66 | 70 | 105 | 3.1 | 11.7661 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Na | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Nb | S63_Metalen | niobium | 7440-03-1 | 0.017 | 0.02 | 102 | 3.9 | 8.7658 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Nb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Nd | S63_Metalen | neodymium | 7440-00-8 | 0.16 | 0.2 | 99 | 6 | 12.1655 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Nd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Ni | S63_Metalen | nikkel | 7440-02-0 | 0.49 | 0.5 | 99 | 4.9 | 10.002 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ni | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | P | S63_Metalen | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 53 | 60 | 103 | 5.5 | 12.53 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | P | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Pb | S63_Metalen | lood | 7439-92-1 | 1.5 | 2 | 100 | 6.3 | 12.6 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Pb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Pr | S63_Metalen | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | 0.03 | 102 | 6.2 | 13.0292 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Pr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Rb | S63_Metalen | rubidium | 7440-17-7 | 0.29 | 0.3 | 102 | 3.3 | 7.7175 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Rb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | S | S63_Metalen | zwavel totaal | 63705-05-5 | 45 | 50 | 103 | 3.4 | 9.0686 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Stot | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Sb | S63_Metalen | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | 0.03 | 100 | 3.4 | 6.8 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Se | S63_Metalen | selenium | 7782-49-2 | 0.24 | 0.3 | 123 | 20 | 60.959 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Se | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Sm | S63_Metalen | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | 0.05 | 100 | 4.8 | 9.6 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sm | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Sn | S63_Metalen | tin | 7440-31-5 | 0.35 | 0.4 | 102 | 2.5 | 6.4031 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Sr | S63_Metalen | strontium | 7440-24-6 | 2.6 | 3 | 97 | 3 | 8.4853 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Ta | S63_Metalen | tantalum | 7440-25-7 | 0.022 | 0.03 | 102 | 2.8 | 6.8819 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ta | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Tb | S63_Metalen | terbium | 7440-27-9 | 0.012 | 0.02 | 102 | 4.2 | 9.3038 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Tb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Te | S63_Metalen | telluur | 13494-80-9 | 0.058 | 0.06 | 106 | 5.3 | 16.0112 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Te | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Th | S63_Metalen | thorium | 7440-29-1 | 0.024 | 0.03 | 99 | 7.3 | 14.7363 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Th | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Ti | S63_Metalen | titaan | 7440-32-6 | 0.0029 | 0.003 | 103 | 3.1 | 8.6279 | g/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ti | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Ti in mg/kg | S63_Metalen | titaan | 7440-32-6 | 2.9 | 3 | 103 | 3.1 | 8.6279 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ti | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Tl | S63_Metalen | thallium | 7440-28-0 | 0.014 | 0.02 | 101 | 9.1 | 18.3096 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Tl | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Tm | S63_Metalen | thulium | 7440-30-4 | 0.025 | 0.03 | 103 | 4.9 | 11.4909 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Tm | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | U | S63_Metalen | uranium | 7440-61-1 | 0.022 | 0.03 | 99 | 5.1 | 10.3942 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | U | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | V | S63_Metalen | vanadium | 7440-62-2 | 0.17 | 0.2 | 102 | 4.8 | 10.4 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | V | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | W | S63_Metalen | wolfraam | 7440-33-7 | 0.018 | 0.02 | 102 | 6.2 | 13.0292 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | W | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Y | S63_Metalen | yttrium | 7440-65-5 | 0.062 | 0.07 | 100 | 3.6 | 7.2 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Y | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Yb | S63_Metalen | ytterbium | 7440-64-4 | 0.024 | 0.03 | 102 | 4.5 | 9.8489 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Yb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Zn | S63_Metalen | zink | 7440-66-6 | 3.4 | 4 | 102 | 4.2 | 9.3038 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Zn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS400 | 444LS400 | Zr | S63_Metalen | zirkonium | 7440-67-7 | 0.28 | 0.3 | 108 | 7.5 | 21.9317 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Zr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS420 | 444LS420 | Hg | S63_Hg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | 0.01 | 101 | 3.4 | 7.088 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4415 | MEM2021-21 | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Hg | 60 | 999.00:00:00 | dg | 1
444LS600 | 444LS600 | Dibutyltin | Organotin | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 1 | 1 | 85 | 10 | 36.0555 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4411 | A4411 | HV2019 | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 1RZ | DC4ySn | 30 | 999.00:00:00 | dg | 20
444LS600 | 444LS600 | Tributyltin | Organotin | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | 1 | 85 | 10 | 36.0555 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4411 | A4411 | HV2019 | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 1RZ | TC4ySn | 30 | 999.00:00:00 | dg | 20
450LS400 | 450LS400 | Ag | Metalen | zilver | 7440-22-4 | 0.009 | 0.01 | 103 | 5.9 | 13.2378 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Ag | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Al | Metalen | aluminium | 7429-90-5 | 260 | 300 | 105 | 3.8 | 12.5603 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Al | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | As | Metalen | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 5.7 | 11.4 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | As | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Ba | Metalen | barium | 7440-39-3 | 1.5 | 2 | 101 | 5.6 | 11.3772 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Ba | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Be | Metalen | beryllium | 7440-41-7 | 0.039 | 0.04 | 104 | 5 | 12.8062 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Be | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Ca | Metalen | calcium | 7440-70-2 | 0.44 | 0.5 | 104 | 5.7 | 13.927 | g/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Ca | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Cd | Metalen | cadmium | 7440-43-9 | 0.11 | 0.2 | 102 | 4.9 | 10.5849 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Cd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Ce | Metalen | cerium | 7440-45-1 | 0.34 | 0.4 | 101 | 5.5 | 11.1803 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ce | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Co | Metalen | kobalt | 7440-48-4 | 0.25 | 0.3 | 97 | 6.4 | 14.1365 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Co | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Cr | Metalen | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | 0.9 | 102 | 4.9 | 10.5849 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Cr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Cs | Metalen | cesium | 7440-46-2 | 0.066 | 0.07 | 100 | 3.5 | 7 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Cs | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Cu | Metalen | koper | 7440-50-8 | 0.25 | 0.3 | 100 | 6 | 12 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Cu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Dy | Metalen | dysprosium | 7429-91-6 | 0.028 | 0.03 | 101 | 6.9 | 13.9442 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Dy | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Er | Metalen | erbium | 7440-52-0 | 0.024 | 0.03 | 102 | 5.2 | 11.1427 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Er | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Eu | Metalen | europium | 7440-53-1 | 0.022 | 0.03 | 101 | 5.6 | 11.3772 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Eu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Fe | Metalen | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | 0.25 | 102 | 2.3 | 6.0959 | g/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Fe | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Ga | Metalen | gallium | 7440-55-3 | 0.032 | 0.04 | 101 | 4.2 | 8.6348 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ga | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Gd | Metalen | gadolinium | 7440-54-2 | 0.094 | 0.1 | 98 | 7.1 | 14.7526 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Gd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Ge | Metalen | germanium | 7440-56-4 | 0.057 | 0.06 | 100 | 3.7 | 7.4 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ge | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Hf | Metalen | Hafnium | 14456-34-9 | 0.024 | 0.03 | 102 | 5.1 | 10.9563 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | HF | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Ho | Metalen | holmium | 7440-60-0 | 0.022 | 0.03 | 103 | 6.1 | 13.5956 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ho | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | K | Metalen | kalium | 7440-09-7 | 0.059 | 0.06 | 107 | 5.3 | 17.5602 | g/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | K | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | La | Metalen | lanthaan | 7439-91-0 | 0.12 | 0.2 | 101 | 2.9 | 6.1351 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | La | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Li | Metalen | lithium | 7439-93-2 | 0.16 | 0.2 | 104 | 1.9 | 8.8566 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Li | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Lu | Metalen | lutetium | 7439-94-3 | 0.019 | 0.02 | 99 | 6.8 | 13.7463 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Lu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Mg | Metalen | magnesium | 7439-95-4 | 0.065 | 0.07 | 104 | 3.7 | 10.8977 | g/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Mg | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Mn | Metalen | mangaan | 7439-96-5 | 45 | 50 | 102 | 3.4 | 7.8892 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Mn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Mo | Metalen | molybdeen | 7439-98-7 | 0.055 | 0.06 | 98 | 3.6 | 8.2365 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Mo | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Na | Metalen | natrium | 7440-23-5 | 0.066 | 0.07 | 105 | 3.1 | 11.7661 | g/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Na | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Nb | Metalen | niobium | 7440-03-1 | 0.017 | 0.02 | 102 | 3.9 | 8.7658 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Nb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Nd | Metalen | neodymium | 7440-00-8 | 0.16 | 0.2 | 99 | 6 | 12.1655 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Nd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Ni | Metalen | nikkel | 7440-02-0 | 0.49 | 0.5 | 99 | 4.9 | 10.002 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Ni | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | P | Metalen | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 53 | 60 | 103 | 5.5 | 12.53 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | P | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Pb | Metalen | lood | 7439-92-1 | 1.5 | 2 | 100 | 6.3 | 12.6 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Pb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Pr | Metalen | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | 0.03 | 102 | 6.2 | 13.0292 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Pr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Rb | Metalen | rubidium | 7440-17-7 | 0.29 | 0.3 | 102 | 3.3 | 7.7175 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Rb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | S | Metalen | zwavel totaal | 63705-05-5 | 45 | 50 | 103 | 3.4 | 9.0686 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Stot | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Sb | Metalen | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | 0.03 | 100 | 3.4 | 6.8 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Se | Metalen | selenium | 7782-49-2 | 0.24 | 0.3 | 123 | 20 | 60.959 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Se | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Sm | Metalen | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | 0.05 | 100 | 4.8 | 9.6 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sm | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Sn | Metalen | tin | 7440-31-5 | 0.35 | 0.4 | 102 | 2.5 | 6.4031 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Sr | Metalen | strontium | 7440-24-6 | 2.6 | 3 | 97 | 3 | 8.4853 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Sr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Ta | Metalen | tantalum | 7440-25-7 | 0.022 | 0.03 | 102 | 2.8 | 6.8819 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ta | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Tb | Metalen | terbium | 7440-27-9 | 0.012 | 0.02 | 102 | 4.2 | 9.3038 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Tb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Te | Metalen | telluur | 13494-80-9 | 0.058 | 0.06 | 106 | 5.3 | 16.0112 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Te | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Th | Metalen | thorium | 7440-29-1 | 0.024 | 0.03 | 99 | 7.3 | 14.7363 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Th | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Ti | Metalen | titaan | 7440-32-6 | 0.0029 | 0.003 | 103 | 3.1 | 8.6279 | g/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ti | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Tl | Metalen | thallium | 7440-28-0 | 0.014 | 0.02 | 101 | 9.1 | 18.3096 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Tl | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Tm | Metalen | thulium | 7440-30-4 | 0.025 | 0.03 | 103 | 4.9 | 11.4909 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Tm | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | U | Metalen | uranium | 7440-61-1 | 0.022 | 0.03 | 99 | 5.1 | 10.3942 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | U | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | V | Metalen | vanadium | 7440-62-2 | 0.17 | 0.2 | 102 | 4.8 | 10.4 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | V | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | W | Metalen | wolfraam | 7440-33-7 | 0.018 | 0.02 | 102 | 6.2 | 13.0292 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | W | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Y | Metalen | yttrium | 7440-65-5 | 0.062 | 0.07 | 100 | 3.6 | 7.2 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Y | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Yb | Metalen | ytterbium | 7440-64-4 | 0.024 | 0.03 | 102 | 4.5 | 9.8489 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Yb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Zn | Metalen | zink | 7440-66-6 | 3.4 | 4 | 102 | 4.2 | 9.3038 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Zn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400 | 450LS400 | Zr | Metalen | zirkonium | 7440-67-7 | 0.28 | 0.3 | 108 | 7.5 | 21.9317 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Zr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Ag | Metalen | zilver | 7440-22-4 | 0.009 | 0.01 | 103 | 5.9 | 13.2378 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Ag | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Al | Metalen | aluminium | 7429-90-5 | 260 | 300 | 105 | 3.8 | 12.5603 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Al | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | As | Metalen | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 5.7 | 11.4 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | As | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Ba | Metalen | barium | 7440-39-3 | 1.5 | 2 | 101 | 5.6 | 11.3772 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Ba | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Be | Metalen | beryllium | 7440-41-7 | 0.039 | 0.04 | 104 | 5 | 12.8062 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Be | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Ca | Metalen | calcium | 7440-70-2 | 0.44 | 0.5 | 104 | 5.7 | 13.927 | g/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Ca | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Cd | Metalen | cadmium | 7440-43-9 | 0.11 | 0.2 | 102 | 4.9 | 10.5849 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Cd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Ce | Metalen | cerium | 7440-45-1 | 0.34 | 0.4 | 101 | 5.5 | 11.1803 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Ce | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Co | Metalen | kobalt | 7440-48-4 | 0.25 | 0.3 | 97 | 6.4 | 14.1365 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Co | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Cr | Metalen | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | 0.9 | 102 | 4.9 | 10.5849 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Cr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Cs | Metalen | cesium | 7440-46-2 | 0.066 | 0.07 | 100 | 3.5 | 7 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Cs | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Cu | Metalen | koper | 7440-50-8 | 0.25 | 0.3 | 100 | 6 | 12 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Cu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Dy | Metalen | dysprosium | 7429-91-6 | 0.028 | 0.03 | 101 | 6.9 | 13.9442 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Dy | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Er | Metalen | erbium | 7440-52-0 | 0.024 | 0.03 | 102 | 5.2 | 11.1427 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Er | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Eu | Metalen | europium | 7440-53-1 | 0.022 | 0.03 | 101 | 5.6 | 11.3772 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Eu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Fe | Metalen | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | 0.25 | 102 | 2.3 | 6.0959 | g/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Fe | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Ga | Metalen | gallium | 7440-55-3 | 0.032 | 0.04 | 101 | 4.2 | 8.6348 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Ga | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Gd | Metalen | gadolinium | 7440-54-2 | 0.094 | 0.1 | 98 | 7.1 | 14.7526 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Gd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Ge | Metalen | germanium | 7440-56-4 | 0.057 | 0.06 | 100 | 3.7 | 7.4 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Ge | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Hf | Metalen | Hafnium | 14456-34-9 | 0.024 | 0.03 | 102 | 5.1 | 10.9563 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | HF | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Ho | Metalen | holmium | 7440-60-0 | 0.022 | 0.03 | 103 | 6.1 | 13.5956 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Ho | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | K | Metalen | kalium | 7440-09-7 | 0.059 | 0.06 | 107 | 5.3 | 17.5602 | g/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | K | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | La | Metalen | lanthaan | 7439-91-0 | 0.12 | 0.2 | 101 | 2.9 | 6.1351 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | La | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Li | Metalen | lithium | 7439-93-2 | 0.16 | 0.2 | 104 | 1.9 | 8.8566 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Li | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Lu | Metalen | lutetium | 7439-94-3 | 0.019 | 0.02 | 99 | 6.8 | 13.7463 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Lu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Mg | Metalen | magnesium | 7439-95-4 | 0.065 | 0.07 | 104 | 3.7 | 10.8977 | g/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Mg | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Mn | Metalen | mangaan | 7439-96-5 | 45 | 50 | 102 | 3.4 | 7.8892 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Mn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Mo | Metalen | molybdeen | 7439-98-7 | 0.055 | 0.06 | 98 | 3.6 | 8.2365 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Mo | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Na | Metalen | natrium | 7440-23-5 | 0.066 | 0.07 | 105 | 3.1 | 11.7661 | g/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Na | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Nb | Metalen | niobium | 7440-03-1 | 0.017 | 0.02 | 102 | 3.9 | 8.7658 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Nb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Nd | Metalen | neodymium | 7440-00-8 | 0.16 | 0.2 | 99 | 6 | 12.1655 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Nd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Ni | Metalen | nikkel | 7440-02-0 | 0.49 | 0.5 | 99 | 4.9 | 10.002 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Ni | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | P | Metalen | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 53 | 60 | 103 | 5.5 | 12.53 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | P | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Pb | Metalen | lood | 7439-92-1 | 1.5 | 2 | 100 | 6.3 | 12.6 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Pb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Pr | Metalen | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | 0.03 | 102 | 6.2 | 13.0292 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Pr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Rb | Metalen | rubidium | 7440-17-7 | 0.29 | 0.3 | 102 | 3.3 | 7.7175 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Rb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | S | Metalen | zwavel totaal | 63705-05-5 | 45 | 50 | 103 | 3.4 | 9.0686 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Stot | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Sb | Metalen | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | 0.03 | 100 | 3.4 | 6.8 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Sb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Se | Metalen | selenium | 7782-49-2 | 0.24 | 0.3 | 123 | 20 | 60.959 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Se | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Sm | Metalen | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | 0.05 | 100 | 4.8 | 9.6 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Sm | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Sn | Metalen | tin | 7440-31-5 | 0.35 | 0.4 | 102 | 2.5 | 6.4031 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Sn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Sr | Metalen | strontium | 7440-24-6 | 2.6 | 3 | 97 | 3 | 8.4853 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Sr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Ta | Metalen | tantalum | 7440-25-7 | 0.022 | 0.03 | 102 | 2.8 | 6.8819 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Ta | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Tb | Metalen | terbium | 7440-27-9 | 0.012 | 0.02 | 102 | 4.2 | 9.3038 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Tb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Te | Metalen | telluur | 13494-80-9 | 0.058 | 0.06 | 106 | 5.3 | 16.0112 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Te | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Th | Metalen | thorium | 7440-29-1 | 0.024 | 0.03 | 99 | 7.3 | 14.7363 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Th | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Ti | Metalen | titaan | 7440-32-6 | 0.0029 | 0.003 | 103 | 3.1 | 8.6279 | g/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Ti | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Tl | Metalen | thallium | 7440-28-0 | 0.014 | 0.02 | 101 | 9.1 | 18.3096 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Tl | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Tm | Metalen | thulium | 7440-30-4 | 0.025 | 0.03 | 103 | 4.9 | 11.4909 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Tm | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | U | Metalen | uranium | 7440-61-1 | 0.022 | 0.03 | 99 | 5.1 | 10.3942 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | U | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | V | Metalen | vanadium | 7440-62-2 | 0.17 | 0.2 | 102 | 4.8 | 10.4 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | V | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | W | Metalen | wolfraam | 7440-33-7 | 0.018 | 0.02 | 102 | 6.2 | 13.0292 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | W | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Y | Metalen | yttrium | 7440-65-5 | 0.062 | 0.07 | 100 | 3.6 | 7.2 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Y | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Yb | Metalen | ytterbium | 7440-64-4 | 0.024 | 0.03 | 102 | 4.5 | 9.8489 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Yb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Zn | Metalen | zink | 7440-66-6 | 3.4 | 4 | 102 | 4.2 | 9.3038 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Zn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS400A | 450LS400A | Zr | Metalen | zirkonium | 7440-67-7 | 0.28 | 0.3 | 108 | 7.5 | 21.9317 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 5 | Zr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS420 | 450LS420 | Hg | Hg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | 0.01 | 101 | 3.4 | 7.088 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4415 | MEM2021-21 | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Hg | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
450LS600 | 450LS600 | Dibutyltin | Organotin | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 1 | 1 | 85 | 10 | 36.0555 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4411 | A4411 | HV2019 | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 1RZ | DC4ySn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 20
450LS600 | 450LS600 | Tributyltin | Organotin | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | 1 | 85 | 10 | 36.0555 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4411 | A4411 | HV2019 | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 1RZ | TC4ySn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 20
454LS400 | 454LS400 | Ag | Metalen | zilver | 7440-22-4 | 0.009 | 0.01 | 103 | 5.9 | 13.2378 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ag | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Al | Metalen | aluminium | 7429-90-5 | 260 | 300 | 105 | 3.8 | 12.5603 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Al | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | As | Metalen | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 5.7 | 11.4 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | As | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Ba | Metalen | barium | 7440-39-3 | 1.5 | 2 | 101 | 5.6 | 11.3772 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ba | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Be | Metalen | beryllium | 7440-41-7 | 0.039 | 0.04 | 104 | 5 | 12.8062 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Be | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Ca | Metalen | calcium | 7440-70-2 | 0.44 | 0.5 | 104 | 5.7 | 13.927 | g/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ca | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Cd | Metalen | cadmium | 7440-43-9 | 0.11 | 0.2 | 102 | 4.9 | 10.5849 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Cd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Ce | Metalen | cerium | 7440-45-1 | 0.34 | 0.4 | 101 | 5.5 | 11.1803 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ce | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Co | Metalen | kobalt | 7440-48-4 | 0.25 | 0.3 | 97 | 6.4 | 14.1365 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Co | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Cr | Metalen | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | 0.9 | 102 | 4.9 | 10.5849 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Cr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Cs | Metalen | cesium | 7440-46-2 | 0.066 | 0.07 | 100 | 3.5 | 7 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Cs | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Cu | Metalen | koper | 7440-50-8 | 0.25 | 0.3 | 100 | 6 | 12 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Cu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Dy | Metalen | dysprosium | 7429-91-6 | 0.028 | 0.03 | 101 | 6.9 | 13.9442 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Dy | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Er | Metalen | erbium | 7440-52-0 | 0.024 | 0.03 | 102 | 5.2 | 11.1427 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Er | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Eu | Metalen | europium | 7440-53-1 | 0.022 | 0.03 | 101 | 5.6 | 11.3772 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Eu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Fe | Metalen | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | 0.25 | 102 | 2.3 | 6.0959 | g/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Fe | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Ga | Metalen | gallium | 7440-55-3 | 0.032 | 0.04 | 101 | 4.2 | 8.6348 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ga | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Gd | Metalen | gadolinium | 7440-54-2 | 0.094 | 0.1 | 98 | 7.1 | 14.7526 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Gd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Ge | Metalen | germanium | 7440-56-4 | 0.057 | 0.06 | 100 | 3.7 | 7.4 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ge | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Hf | Metalen | Hafnium | 14456-34-9 | 0.024 | 0.03 | 102 | 5.1 | 10.9563 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | HF | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Ho | Metalen | holmium | 7440-60-0 | 0.022 | 0.03 | 103 | 6.1 | 13.5956 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ho | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | K | Metalen | kalium | 7440-09-7 | 0.059 | 0.06 | 107 | 5.3 | 17.5602 | g/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | K | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | La | Metalen | lanthaan | 7439-91-0 | 0.12 | 0.2 | 101 | 2.9 | 6.1351 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | La | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Li | Metalen | lithium | 7439-93-2 | 0.16 | 0.2 | 104 | 1.9 | 8.8566 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Li | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Lu | Metalen | lutetium | 7439-94-3 | 0.019 | 0.02 | 99 | 6.8 | 13.7463 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Lu | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Mg | Metalen | magnesium | 7439-95-4 | 0.065 | 0.07 | 104 | 3.7 | 10.8977 | g/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Mg | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Mn | Metalen | mangaan | 7439-96-5 | 45 | 50 | 102 | 3.4 | 7.8892 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Mn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Mo | Metalen | molybdeen | 7439-98-7 | 0.055 | 0.06 | 98 | 3.6 | 8.2365 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Mo | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Na | Metalen | natrium | 7440-23-5 | 0.066 | 0.07 | 105 | 3.1 | 11.7661 | g/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Na | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Nb | Metalen | niobium | 7440-03-1 | 0.017 | 0.02 | 102 | 3.9 | 8.7658 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Nb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Nd | Metalen | neodymium | 7440-00-8 | 0.16 | 0.2 | 99 | 6 | 12.1655 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Nd | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Ni | Metalen | nikkel | 7440-02-0 | 0.49 | 0.5 | 99 | 4.9 | 10.002 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ni | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | P | Metalen | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 53 | 60 | 103 | 5.5 | 12.53 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | P | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Pb | Metalen | lood | 7439-92-1 | 1.5 | 2 | 100 | 6.3 | 12.6 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Pb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Pr | Metalen | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | 0.03 | 102 | 6.2 | 13.0292 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Pr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Rb | Metalen | rubidium | 7440-17-7 | 0.29 | 0.3 | 102 | 3.3 | 7.7175 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Rb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | S | Metalen | zwavel totaal | 63705-05-5 | 45 | 50 | 103 | 3.4 | 9.0686 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Stot | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Sb | Metalen | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | 0.03 | 100 | 3.4 | 6.8 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Se | Metalen | selenium | 7782-49-2 | 0.24 | 0.3 | 123 | 20 | 60.959 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Se | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Sm | Metalen | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | 0.05 | 100 | 4.8 | 9.6 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sm | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Sn | Metalen | tin | 7440-31-5 | 0.35 | 0.4 | 102 | 2.5 | 6.4031 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Sr | Metalen | strontium | 7440-24-6 | 2.6 | 3 | 97 | 3 | 8.4853 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Sr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Ta | Metalen | tantalum | 7440-25-7 | 0.022 | 0.03 | 102 | 2.8 | 6.8819 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ta | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Tb | Metalen | terbium | 7440-27-9 | 0.012 | 0.02 | 102 | 4.2 | 9.3038 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Tb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Te | Metalen | telluur | 13494-80-9 | 0.058 | 0.06 | 106 | 5.3 | 16.0112 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Te | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Th | Metalen | thorium | 7440-29-1 | 0.024 | 0.03 | 99 | 7.3 | 14.7363 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Th | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Ti | Metalen | titaan | 7440-32-6 | 0.0029 | 0.003 | 103 | 3.1 | 8.6279 | g/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Ti | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Tl | Metalen | thallium | 7440-28-0 | 0.014 | 0.02 | 101 | 9.1 | 18.3096 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Tl | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Tm | Metalen | thulium | 7440-30-4 | 0.025 | 0.03 | 103 | 4.9 | 11.4909 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Tm | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | U | Metalen | uranium | 7440-61-1 | 0.022 | 0.03 | 99 | 5.1 | 10.3942 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | U | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | V | Metalen | vanadium | 7440-62-2 | 0.17 | 0.2 | 102 | 4.8 | 10.4 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | V | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | W | Metalen | wolfraam | 7440-33-7 | 0.018 | 0.02 | 102 | 6.2 | 13.0292 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | W | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Y | Metalen | yttrium | 7440-65-5 | 0.062 | 0.07 | 100 | 3.6 | 7.2 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Y | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Yb | Metalen | ytterbium | 7440-64-4 | 0.024 | 0.03 | 102 | 4.5 | 9.8489 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Yb | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Zn | Metalen | zink | 7440-66-6 | 3.4 | 4 | 102 | 4.2 | 9.3038 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Zn | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS400 | 454LS400 | Zr | Metalen | zirkonium | 7440-67-7 | 0.28 | 0.3 | 108 | 7.5 | 21.9317 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4412 | 2011.WGML38X | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Zr | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS420 | 454LS420 | Hg | Hg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | 0.01 | 101 | 3.4 | 7.088 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4415 | MEM2021-21 | INTERN | Yes | LS | L521 | C45 | 2P | Hg | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
454LS600 | 454LS600 | Dibutyltin | Organotin | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 1 | 1 | 85 | 10 | 36.0555 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4411 | A4411 | HV2019 | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 1RZ | DC4ySn | 365 | 999.00:00:00 | dg | 20
454LS600 | 454LS600 | Tributyltin | Organotin | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | 1 | 85 | 10 | 36.0555 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | A4411 | A4411 | HV2019 | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 1RZ | TC4ySn | 365 | 999.00:00:00 | dg | 20
464LS420 | 464LS420 | Hg | Hg | kwik | 7439-97-6 |  | 0.01 |  |  |  | mg/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | NEN-EN-ISO 17294-2 | A4415 |  | INTERN | No | LS | L521 | C45 | 2P | Hg | 28 | 999.00:00:00 | dg | 1
510AQ003 | 510AQ003 | monoglyme | MONOGLYME | Monoglyme; 1,2-dimethoxyethaan | 110-71-4 |  | 0.05 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Aqualab Zuid B.V. | ONB | AQ_001 |  | EXTERN | No | AQ | L387 | C16 | 5O2 | 12DC1oxC2a | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 999
510AQ330 | 510AQ330 | Propamocarb | PRO_CARB | propamocarb | 24579-73-5 |  | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Aqualab Zuid B.V. | ONB | ONB |  | EXTERN | No | AQ | L387 | C02 | 5 | propmcb | 0 | 7.00:00:00 |  | 999
510AQ330 | 510AQ330 | Prosulfocarb | PRO_CARB | prosulfocarb | 52888-80-9 |  | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Aqualab Zuid B.V. | ONB | ONB |  | EXTERN | No | AQ | L387 | C02 | 5 | prosfcb | 0 | 7.00:00:00 |  | 999
510LC003 | 510LC003 | 14DOx | GEWASB | diethyleenether (=1,4-Dioxaan) (DONAR) | 123-91-1 |  | 10 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | DC2yeEtr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | 1HBtale | GEWASB | 1H-benzotriazole | 95-14-7 |  | 0.05 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | 1HBtale | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | 246TBrFol | GEWASB | 2,4,6-tribroomfenol | 118-79-6 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | 246TBrFol | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | 266TM2CH | GEWASB | 4-oxoisoforon | 1125-21-9 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | 4Ooifrn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | 26DClBenAd | GEWASB | 2,6-dichloorbenzamide | 2008-58-4 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | 26DClBenAd | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | 4HccPedefFen | GEWASB | cyclopenta(def)fenantrenon | 5737-13-3 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | 4HccPedefFen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | AHTN | GEWASB | tonalide | 1506-02-1 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | AHTN | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | antcnn | GEWASB | antrachinon | 84-65-1 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | antcnn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | azoxsbn | GEWASB | azoxystrobin | 131860-33-8 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | azoxsbn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | bisFolA | GEWASB | bisfenol A (DONAR) | 80-05-7 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | bisfnlA | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | C2y2C1yBensf | GEWASB | N-ethyl-2-methylbezenesulfonamide | 1077-56-1 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | C2y2C1yBensf | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | cbmzpne | GEWASB | carbamazepine | 298-46-4 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | cbmzpne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | clomzne | GEWASB | clomazon | 81777-89-1 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | clomzne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | Clpfm | GEWASB | chloorprofam | 101-21-3 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Clpfm | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | clxlnl | GEWASB | chloorxylenol | 88-04-0 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | clxlnl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | cypdnl | GEWASB | cyprodinil | 121552-61-2 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | cypdnl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | DC8yFt | GEWASB | dioctylftalaat | 117-84-0 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | DC8yFt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | DCbnl | GEWASB | dichlobenil | 1194-65-6 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Dcbnl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | Dcfl | GEWASB | dicofol | 115-32-2 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Dcfl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | Detlamde | GEWASB | N,N-diethyl-3-methylbenzamide | 134-62-3 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | DEET | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | dffncn | GEWASB | diflufenican | 83164-33-4 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Dffncn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | diglyme | GEWASB | diglyme (=bis(2-methoxyethyl)methylether) (DONAR) | 111-96-6 |  | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | b2C1oxC2yEtr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | Etdazle | GEWASB | etridiazol | 2593-15-9 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | eTDazl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | famxdne | GEWASB | famoxadone | 131807-57-3 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | famxdne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | fytl | GEWASB | fytol | 150-86-7 |  | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | fytl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | HHCB | GEWASB | hexahydrohexamethylcyclopentabenzopyran (HHCB) | 1222-05-5 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | HHCB | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | ifrn | GEWASB | isoforon | 78-59-1 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | ifrn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | imisbe | GEWASB | iminostilbene | 256-96-2 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | imisbe | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | Irgarol | GEWASB | irgarol | 28159-98-0 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | irgrl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | NC2y4C1yBens | GEWASB | N-ethyl-4-methylbezenesulfonamide | 80-39-7 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | NC2y4C1yBens | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | oTolsfAd | GEWASB | o-tolueensulfonamide | 88-19-7 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | oTolsfAd | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | pencnzl | GEWASB | penconazool | 66246-88-6 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | pencnzl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | propAd | GEWASB | propyzamide | 23950-58-5 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | propAd | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | pTolsfAd | GEWASB | p-tolueensulfonamide | 70-55-3 |  | 0.05 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | pTolsfAd | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | T3Ate | GEWASB | triallaat | 2303-17-5 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Talt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | TBEP | GEWASB | tris(2-butoxyethyl)fosfaat | 78-51-3 |  | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | TBEP | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | TC2yPO4 | GEWASB | triethylfosfaat | 78-40-0 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | TC2yPO4 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | Tcsn | GEWASB | triclosan | 3380-34-5 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Tcsn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | Terbtne | GEWASB | terbutryne | 886-50-0 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | terbtne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | TFyffnS | GEWASB | trifenylfosfinesulfide | 3878-45-3 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | TFyffnS | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | TPPO | GEWASB | trifenylfosfineoxide | 791-28-6 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | TPPO | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC003 | 510LC003 | Tramat | GEWASB | ethofumesaat | 26225-79-6 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | etfmst | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510LC004 | 510LC004 | 1H-Benzotriazol | GENEESM | 1H-benzotriazole | 95-14-7 |  | 0.1 | 97.6 | 2.9 | 7.5286 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | 1HBtale | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Amidotrizoic acid | GENEESM | amidotrizoïnezuur | 117-96-4 | 0.050466 | 0.1 | 112 | 5.6 | 26.4847 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | amdTzinzr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Bezafibraat | GENEESM | bezafibraat | 41859-67-0 | 0.003689 | 0.01 | 105 | 8.4 | 19.551 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | bezafbt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Carbamazepine | GENEESM | carbamazepine | 298-46-4 | 0.0077 | 0.01 | 110 | 6.1 | 23.4273 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | cbmzpne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Claritromycine | GENEESM | claritromycine | 81103-11-9 | 0.010606 | 0.05 | 92.4 | 7 | 20.6649 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | clartmcne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Clindamycine | GENEESM | clindamycine | 18323-44-9 | 0.010755 | 0.05 | 131 | 20 | 73.7835 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | clindmcne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Clozapine | GENEESM | clozapine | 5786-21-0 | 0.006616 | 0.01 | 90.9 | 8.3 | 24.6333 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | clozpne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Diclofenac | GENEESM | diclofenac | 15307-86-5 | 0.00275 | 0.01 | 98.9 | 4.3 | 8.8769 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | Dclofnc | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Dimetridazole | GENEESM | dimetridazol | 551-92-8 | 0.003515 | 0.01 | 102 | 6.8 | 14.176 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | DmTdzl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Dipyrydamole | GENEESM | dipyridamol | 58-32-2 | 0.005714 | 0.01 | 108 | 12.6 | 29.8503 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | Dpyrdml | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Gabapentine | GENEESM | gabapentine | 60142-96-3 | 0.0036 | 0.01 | 69.4 | 18.3 | 71.3092 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | 2017.WLAB04 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | gabptne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Hydrochloorthiazide | GENEESM | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 0.05915 | 0.1 | 99.3 | 11.3 | 22.6433 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | HCltazde | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Iopamidol | GENEESM | jopamidol (iopamidol) | 60166-93-0 | 0.035251 | 0.1 | 90.3 | 4.1 | 21.0618 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | jopmdl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Irbesartan | GENEESM | irbesartan | 138402-11-6 | 0.00485 | 0.01 | 100 | 6.2 | 12.4 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | Irbstan | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Ketoprofen | GENEESM | ketoprofen | 22071-15-4 | 0.004151 | 0.01 | 98.4 | 5.4 | 11.2641 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | ketpfn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Lidocaine | GENEESM | lidocaïne | 137-58-6 | 0.006057 | 0.01 | 108 | 10.7 | 26.72 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | lidcine | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Lincomycine | GENEESM | lincomycine | 154-21-2 | 0.005604 | 0.01 | 114 | 21.2 | 50.811 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | lincmcne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Metoprolol | GENEESM | metoprolol | 37350-58-6 | 0.0038 | 0.01 | 119 | 7.4 | 40.7804 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | metpll | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Oxazepam | GENEESM | oxazepam | 604-75-1 | 0.021792 | 0.1 | 86 | 6.2 | 30.6229 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | oxzpm | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Oxytetracycline | GENEESM | oxytetracycline | 6153-64-6 | 0.079521 | 0.1 | 122 | 27.5 | 70.4344 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | OxT4ccne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Paroxetine | GENEESM | paroxetine | 61869-08-7 | 0.01134 | 0.1 | 68.6 | 30.3 | 87.2708 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | paroetne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Pentoxyfilline | GENEESM | pentoxifylline | 6493-05-6 | 0.004221 | 0.01 | 89.6 | 8.7 | 27.1183 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | poxflne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Phenazon | GENEESM | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | 0.005485 | 0.01 | 113 | 9.1 | 31.737 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | fenzn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Pipamperon | GENEESM | pipamperon | 1893-33-0 | 0.005527 | 0.01 | 89.6 | 54.8 | 111.5563 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | pipprn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Propranolol | GENEESM | propranolol | 525-66-6 | 0.00698 | 0.1 | 91.9 | 13.4 | 31.3158 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | propnll | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | s4MBZT+5MBZT | GENEESM | Som 4- en 5-metyl-1H-benzotriazool | nvt |  | 0.1 | 122 | 7 | 46.1736 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | s45C1y1Hbzta | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Sotalol | GENEESM | sotalol | 3930-20-9 | 0.02938 | 0.05 | 86.1 | 10.6 | 34.9611 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | sotll | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Sulfamethoxazole | GENEESM | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.00605 | 0.01 | 98.9 | 8.9 | 17.9354 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | sulfmtoazl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | TPPO | GENEESM | trifenylfosfineoxide | 791-28-6 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2021-20 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | TPPO | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Trimethoprim | GENEESM | trimethoprim | 738-70-5 | 0.004195 | 0.01 | 97.1 | 6.7 | 14.6014 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | Tmtpm | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC004 | 510LC004 | Valsartan | GENEESM | valsartan | 137862-53-4 | 0.006 | 0.01 | 99.7 | 4 | 8.0225 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | valstan | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
510LC100 | 510LC100 | 111TCEa | VOC | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.0025 | 0.01 | 99.9 | 5.6 | 11.2018 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 111TClC2a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 1122TCEa | VOC | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 79-34-5 | 0.0051 | 0.5 | 95.5 | 6.8 | 16.3083 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 1122T4ClC2a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 112TCEa | VOC | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 0.0022 | 0.01 | 96.8 | 4.7 | 11.3719 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 112TClC2a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 11DCEa | VOC | 1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | 0.0037 | 0.01 | 98.9 | 6.8 | 13.7768 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 11DClC2a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 11DCEe | VOC | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 0.0304 | 0.05 | 87.9 | 8.8 | 29.9232 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 11DClC2e | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 123TCB | VOC | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.0045 | 0.01 | 102 | 5 | 10.7703 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 123TClBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 123TCPr | VOC | 1,2,3-trichloorpropaan | 96-18-4 | 0.0023 | 0.01 | 93.5 | 5.7 | 17.2905 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 123TClC3a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 123TMyB | VOC | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 0.003 | 0.01 | 91 | 5 | 20.5913 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 123TC1yBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 124TCB | VOC | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.0047 | 0.01 | 103 | 5.1 | 11.8338 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 124TClBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 124TMyB | VOC | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 0.0035 | 0.01 | 93.4 | 4.8 | 16.3218 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 124TC1yBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 12DCB | VOC | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.0029 | 0.01 | 103 | 4.1 | 10.1607 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 12DClBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 12DCEa | VOC | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.0014 | 0.01 | 99.4 | 5.1 | 10.2703 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 12DClC2a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 12DCPr | VOC | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.0019 | 0.01 | 99.1 | 5.4 | 10.949 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 12DClC3a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 12Xyl | VOC | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.0034 | 0.01 | 87.8 | 5.1 | 26.4462 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 12xyln | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 1314Xyl | VOC | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT |  | 0.01 | 95 | 3 | 11.6619 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | s_1314Xyl | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 135TCB | VOC | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.0043 | 0.05 | 104 | 5.3 | 13.2801 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 135TClBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 135TMyB | VOC | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 0.0046 | 0.01 | 90.2 | 5.1 | 22.0952 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 135TC1yBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 13DCB | VOC | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.0032 | 0.01 | 96.5 | 4.4 | 11.2446 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 13DClBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 13DCPr | VOC | 1,3-dichloorpropaan | 142-28-9 | 0.0019 | 0.01 | 91.7 | 6.1 | 20.601 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 13DClC3a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 14DCB | VOC | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.0041 | 0.01 | 96.4 | 4.7 | 11.8406 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 14DClBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 1Ey2MyB | VOC | 2-ethyltolueen | 611-14-3 | 0.0039 | 0.01 | 95.2 | 5.3 | 14.301 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 2C2yTol | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 1Ey3MyB | VOC | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 0.0049 | 0.01 | 93.9 | 4.7 | 15.4013 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 3C2yTol | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 1Ey4MyB | VOC | 4-ethyltolueen | 622-96-8 | 0.0051 | 0.01 | 90.2 | 5.2 | 22.1883 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 4C2yTol | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 2CTo | VOC | 2-chloortolueen | 95-49-8 | 0.006 | 0.01 | 95.4 | 6.7 | 16.2542 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 2ClTol | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 3CPre | VOC | 3-chloorpropeen | 107-05-1 | 0.0253 | 0.1 | 96.9 | 10.4 | 21.7044 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C16 | 5 | 3ClC3e | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | 3CTo | VOC | 3-chloortolueen | 108-41-8 | 0.0057 | 0.5 | 93.9 | 5.8 | 16.8345 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C16 | 5 | 3ClTol | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | Ben | VOC | benzeen | 71-43-2 | 0.0015 | 0.01 | 92.3 | 5.5 | 18.9251 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | Ben | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | c12DCEe | VOC | cis-1,2-dichlooretheen | 156-59-2 | 0.0067 | 0.01 | 106 | 14.3 | 31.0155 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | c12DClC2e | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | c13DCPre | VOC | cis-1,3-dichloorpropeen | 10061-01-5 | 0.0013 | 0.01 | 101 | 7.4 | 14.9345 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | c13DClC3e | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | Cum | VOC | cumeen | 98-82-8 | 0.0021 | 0.01 | 87.3 | 4.9 | 27.225 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | cumn | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | cyH | VOC | cyclohexaan | 110-82-7 | 0.0048 | 0.01 | 93.7 | 7.2 | 19.1343 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | cycC6a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | DBrCM | VOC | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 0.0024 | 0.01 | 98.2 | 5.3 | 11.1946 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | DBrClC1a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | DBrMa | VOC | dibroommethaan | 74-95-3 | 0.001 | 0.01 | 101 | 5.2 | 10.5906 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | DBrC1a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | DCBrM | VOC | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 0.0025 | 0.01 | 98.7 | 5.4 | 11.1086 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | DClBrC1a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | DCM | VOC | dichloormethaan | 75-09-2 | 0.0936 | 0.5 | 97.7 | 19.2 | 38.6745 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C16 | 5 | DClC1a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | DcyPDe | VOC | dicyclopentadieen | 77-73-6 | 0.0038 | 0.01 | 105 | 4.6 | 13.5882 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | DccPeDen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | DIPEr | VOC | diisopropylether | 108-20-3 | 0.0025 | 0.01 | 99.7 | 13.8 | 27.6065 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | DiC3yEtr | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | DMeOMa | VOC | dimethoxymethaan | 109-87-5 | 0.0449 | 0.1 | 105 | 9.1 | 20.7663 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | DC1oxC1a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | DMyDS | VOC | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 0.0022 | 0.01 | 101 | 5.3 | 10.787 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | DC1yDS | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | EtB | VOC | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.0022 | 0.01 | 85 | 9.6 | 35.618 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | C2yBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | HCE | VOC | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.006 | 0.01 | 100 | 5 | 10 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | HxClC2a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | MCB | VOC | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.0019 | 0.01 | 96.2 | 4.5 | 11.7796 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | ClBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | MCEE | VOC | chlooretheen (vinylchloride) | 75-01-4 | 0.0316 | 0.05 | 122 | 10.1 | 48.4153 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C16 | 5 | ClC2e | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | MeMA | VOC | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 0.0034 | 0.05 | 98.4 | 5.5 | 11.456 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | C1ymtclt | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | MtBEr | VOC | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.0046 | 0.01 | 92.9 | 9.3 | 23.4009 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | C1yttC4yEtr | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | PrB | VOC | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 0.0051 | 0.01 | 97.6 | 6 | 12.9244 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | 1C3yBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | Sty | VOC | styreen | 100-42-5 | 0.0026 | 0.01 | 90.7 | 5.2 | 21.3101 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | styrn | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | t12DCEe | VOC | trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | 0.0105 | 0.01 | 101 | 5.9 | 11.9683 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | t12DClC2e | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | t13DCPre | VOC | trans-1,3-dichloorpropeen | 10061-02-6 | 0.0028 | 0.01 | 99 | 6.1 | 12.3628 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | t13DClC3e | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | T4CEe | VOC | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.002 | 0.01 | 98.7 | 5.3 | 10.9142 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | T4ClC2e | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | T4CM | VOC | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.002 | 0.01 | 98.5 | 5.4 | 11.2089 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | T4ClC1a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | TBrM | VOC | tribroommethaan | 75-25-2 | 0.0027 | 0.01 | 96.6 | 5 | 12.093 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | TBrC1a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | tBuB | VOC | tertiair-butylbenzeen | 98-06-6 | 0.0045 | 0.01 | 100 | 4.2 | 8.4 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | ttC4yBen | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | TCEe | VOC | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.0017 | 0.01 | 96.4 | 5.4 | 12.98 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | TClC2e | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | TCM | VOC | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.0021 | 0.01 | 96.9 | 6.2 | 13.8636 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | TClC1a | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | TMTHF | VOC | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | 0.0023 | 0.05 | 88.8 | 6.7 | 26.1021 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C16 | 5 | 2255T4C4yT4H | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC100 | 510LC100 | Tol | VOC | tolueen | 108-88-3 | 0.0022 | 0.01 | 88.9 | 5.3 | 24.6008 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W6016 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C16 | 5 | Tol | 200 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
510LC320 | 510LC320 | Aclonifen | combipest | aclonifen | 74070-46-5 | 3 | 3 | 100 | 10 | 20 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | acnfn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Alachlor | combipest | alachloor | 15972-60-8 | 1 | 1 | 109 | 21 | 45.6946 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | alCl | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Atrazine | combipest | atrazine | 1912-24-9 | 2 | 2 | 101 | 6 | 12.1655 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | atzne | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Atrazine-desethyl | combipest | desethylatrazine | 6190-65-4 | 1 | 1 | 109 | 18 | 40.2492 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | desC2yatzne | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Azinphos-ethyl | combipest | ethylazinfos | 2642-71-9 | 0.6 | 0.6 | 54 | 15 | 96.7678 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | C2yazfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Azinphos-methyl | combipest | methylazinfos | 86-50-0 | 10 | 10 | 117 | 58 | 120.8801 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | C1yazfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Chlorfenvinphos | combipest | chloorfenvinfos | 470-90-6 | 1 | 1 | 109 | 12 | 30 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Clfvfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Chloridazon | combipest | chloridazon | 1698-60-8 | 1 | 1 | 108 | 14 | 32.249 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Clidzn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Chlorpyrifos | combipest | chloorpyrifos | 2921-88-2 | 1 | 1 | 105 | 10 | 22.3607 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Clprfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Chlortoluron | combipest | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.3 | 0.3 | 113 | 17 | 42.8019 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Cltlrn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Coumaphos | combipest | coumaphos | 56-72-4 | 0.2 | 0.2 | 102 | 16 | 32.249 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | coumfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Diazinon | combipest | diazinon | 333-41-5 | 0.2 | 0.2 | 106 | 9 | 21.6333 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Daznn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Dichlorvos | combipest | dichloorvos | 62-73-7 | 0.3 | 0.3 | 98 | 15 | 30.2655 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | DClvs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Dimethenamid | combipest | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 1 | 1 | 101 | 9 | 18.1108 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | DmtnmdP | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Dimethoate | combipest | dimethoaat | 60-51-5 | 0.3 | 0.3 | 109 | 12 | 30 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Dmtat | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Diuron | combipest | diuron | 330-54-1 | 0.6 | 0.6 | 100 | 15 | 30 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Durn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Fenamiphos | combipest | fenamifos | 22224-92-6 | 0.3 | 0.3 | 104 | 19 | 38.833 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | fenamfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Fenoxycarb | combipest | fenoxycarb | 72490-01-8 | 0.09 | 0.09 | 102 | 18 | 36.2215 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | fenOxcb | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Heptenophos | combipest | heptenofos | 23560-59-0 | 0.3 | 0.3 | 94 | 7 | 18.4391 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | heptnfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Imidacloprid | combipest | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.5 | 0.5 | 99 | 14 | 28.0713 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | imdcpd | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Irgarol | combipest | irgarol | 28159-98-0 | 0.8 | 0.8 | 115 | 34 | 74.3236 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | irgrl | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Isoproturon | combipest | isoproturon | 34123-59-6 | 0.3 | 0.3 | 128 | 47 | 109.4166 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | iptrn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Linuron | combipest | linuron | 330-55-2 | 2 | 2 | 80 | 22 | 59.4643 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | linrn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Malathion | combipest | malathion | 121-75-5 | 1 | 1 | 96 | 12 | 25.2982 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | malton | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Metazachlor | combipest | metazachloor | 67129-08-2 | 2 | 2 | 96 | 18 | 36.8782 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | metzCl | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Methabenzthiazuron | combipest | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.1 | 0.1 | 88 | 17 | 41.6173 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | metbtazrn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Metolachlor | combipest | metolachloor | 51218-45-2 | 0.5 | 0.5 | 96 | 30 | 60.531 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | metlCl | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Mevinphos | combipest | mevinfos | 7786-34-7 | 1.4 | 2 | 90 | 13 | 32.8024 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | mevfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Monolinuron | combipest | monolinuron | 1746-81-2 | 1 | 1 | 80 | 14 | 48.8262 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Mlnrn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Pirimicarb | combipest | pirimicarb | 23103-98-2 | 0.3 | 0.3 | 83 | 52 | 109.4166 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | pirmcb | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Pirimiphos-methyl | combipest | methyl-Pirimifos (DONAR) | 29232-93-7 | 0.1 | 0.1 | 100 | 11 | 22 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | pirmfC1y | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Propazine | combipest | propazine | 139-40-2 | 2 | 2 | 134 | 18 | 76.9415 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | propzne | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Propiconazole | combipest | propiconazol | 60207-90-1 | 3 | 3 | 122 | 49 | 107.4244 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | propcnzl | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Pyrazophos | combipest | pyrazofos | 13457-18-6 | 5 | 5 | 131 | 71 | 154.9452 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | pyrazfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Pyridaben | combipest | pyridaben | 96489-71-3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 28 | 56 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | pyrdbn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Pyriproxifen | combipest | pyriproxyfen | 95737-68-1 | 0.009 | 0.02 | 97 | 26 | 52.345 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | pyrpxfn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Quinoxyfen | combipest | quinoxyfen | 124495-18-7 | 1 | 1 | 111 | 22 | 49.1935 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | quinoxfn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Simazine | combipest | simazine | 122-34-9 | 1 | 1 | 100 | 14 | 28 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | simzne | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Terbuthylazine | combipest | terbutylazine | 5915-41-3 | 2 | 2 | 114 | 98 | 197.9899 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | terC4yazne | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Terbutryne | combipest | terbutryne | 886-50-0 | 2 | 2 | 117 | 15 | 45.3431 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | terbtne | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Thiacloprid | combipest | thiacloprid | 111988-49-9 | 0.5 | 0.5 | 100 | 21 | 42 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | thiacpd | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Tolclofos-methyl | combipest | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | 2.78 | 3 | 81 | 25 | 62.8013 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | tolcfsC1y | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC320 | 510LC320 | Triazophos | combipest | triazofos | 24017-47-8 | 0.04 | 0.04 | 117 | 26 | 62.1289 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Tazfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
510LC803 | 510LC803 | 11Cl_PF3OUdS | PFAS | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 0.0452 | 0.2 | 93 | 11 | 26.0768 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | 28ClF16C8oxT | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | 4:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.0516 | 0.1 | 104 | 6.2 | 14.7567 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | H_PFC6asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | 6:2 FTS | PFAS | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.0543 | 1 | 105 | 6.6 | 16.5602 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | 2PFC6yC2a1sf | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | 8:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.048 | 0.05 | 106 | 6.3 | 17.4 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | H_PFC10asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | 8:2 FTUCA | PFAS | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 0.0426 | 0.1 | 101 | 5.8 | 11.7712 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | cF16C10ezr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | 9Cl-PF3ONS | PFAS | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.0337 | 0.1 | 100 | 7.3 | 14.6 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | 26ClF12C6oxT | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | Br_PFHxS | PFAS | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.0167 | 0.05 | 103 | 6.7 | 14.682 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | sverttPFHxS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | Br_PFOS | PFAS | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.0185 | 0.02 | 107 | 7.8 | 20.9609 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | sverttPFOS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | DONA | PFAS | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.037 | 0.1 | 100 | 7.2 | 14.4 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | DONA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | FOSA | PFAS | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.0429 | 0.1 | 101 | 6.5 | 13.1529 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | FOSA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | GenX | PFAS | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 2.67 | 1 | 103 | 7.9 | 16.9009 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | FRD_903 | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | L_PFBS | PFAS | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.0422 | 0.05 | 100 | 6.3 | 12.6 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFBS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | L_PFDS | PFAS | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.0408 | 0.1 | 74 | 13 | 58.1378 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFDS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | L_PFHpS | PFAS | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.0322 | 0.1 | 103 | 6.4 | 14.1365 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFHpS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | L_PFHxS | PFAS | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.033 | 0.05 | 102 | 6.3 | 13.2197 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFHxS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | L_PFNS | PFAS | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.0403 | 0.05 | 89 | 7.8 | 26.9696 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFC9asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | L_PFOS | PFAS | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 0.0457 | 0.04 | 102 | 6.5 | 13.6015 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFOS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | L_PFPeS | PFAS | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.0502 | 0.1 | 110 | 6.9 | 24.299 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFC5asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | N-EtFOSAA | PFAS | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.0493 | 0.1 | 103 | 7.2 | 15.6 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | EtFOSAA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | N-MeFOSAA | PFAS | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.0467 | 0.05 | 103 | 7.2 | 15.6 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | N_MeFOSAA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | PFBA | PFAS | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.542 | 0.5 | 108 | 11 | 27.2029 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFBA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | PFDA | PFAS | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.138 | 0.1 | 102 | 6.5 | 13.6015 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | PFDoA | PFAS | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.194 | 0.05 | 104 | 8 | 17.8885 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFDoA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | PFHpA | PFAS | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.109 | 0.1 | 103 | 6 | 13.4164 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFHpA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | PFHxA | PFAS | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.0795 | 0.1 | 102 | 6.3 | 13.2197 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFHxA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | PFNA | PFAS | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.113 | 0.1 | 101 | 6.3 | 12.7577 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFNA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | PFOA | PFAS | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.123 | 0.4 | 101 | 6.7 | 13.5484 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFOA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | PFPeA | PFAS | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.122 | 0.1 | 102 | 6.7 | 13.9843 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFPA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | PFTDA | PFAS | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.239 | 0.1 | 84 | 20 | 51.225 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFTDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | PFTeDA | PFAS | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.245 | 0.2 | 109 | 11 | 28.4253 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFTeDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803 | 510LC803 | PFUdA | PFAS | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.17 | 0.1 | 104 | 7.3 | 16.6481 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFUdA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
510LC803A | 510LC803A | 11Cl_PF3OUdS | PFAS | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 0.0452 | 0.2 | 93 | 11 | 26.0768 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | 28ClF16C8oxT | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | 4:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.0516 | 0.1 | 104 | 6.2 | 14.7567 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | H_PFC6asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | 6:2 FTS | PFAS | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.0543 | 1 | 105 | 6.6 | 16.5602 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | 2PFC6yC2a1sf | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | 8:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.048 | 0.05 | 106 | 6.3 | 17.4 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | H_PFC10asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | 8:2 FTUCA | PFAS | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 0.0426 | 0.1 | 101 | 5.8 | 11.7712 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | cF16C10ezr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | 9Cl-PF3ONS | PFAS | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.0337 | 0.1 | 100 | 7.3 | 14.6 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | 26ClF12C6oxT | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | Br_PFHxS | PFAS | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.0167 | 0.05 | 103 | 6.7 | 14.682 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | sverttPFHxS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | Br_PFOS | PFAS | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.0185 | 0.02 | 107 | 7.8 | 20.9609 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | sverttPFOS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | DONA | PFAS | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.037 | 0.1 | 100 | 7.2 | 14.4 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | DONA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | FOSA | PFAS | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.0429 | 0.1 | 101 | 6.5 | 13.1529 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | FOSA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | GenX | PFAS | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 2.67 | 1 | 103 | 7.9 | 16.9009 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | FRD_903 | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | L_PFBS | PFAS | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.0422 | 0.05 | 100 | 6.3 | 12.6 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFBS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | L_PFDS | PFAS | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.0408 | 0.1 | 74 | 13 | 58.1378 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFDS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | L_PFHpS | PFAS | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.0322 | 0.1 | 103 | 6.4 | 14.1365 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFHpS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | L_PFHxS | PFAS | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.033 | 0.05 | 102 | 6.3 | 13.2197 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFHxS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | L_PFNS | PFAS | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.0403 | 0.05 | 89 | 7.8 | 26.9696 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFC9asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | L_PFOS | PFAS | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 0.0457 | 0.04 | 102 | 6.5 | 13.6015 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFOS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | L_PFPeS | PFAS | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.0502 | 0.1 | 110 | 6.9 | 24.299 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFC5asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | N-EtFOSAA | PFAS | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.0493 | 0.1 | 103 | 7.2 | 15.6 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | EtFOSAA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | N-MeFOSAA | PFAS | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.0467 | 0.05 | 103 | 7.2 | 15.6 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | N_MeFOSAA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | PFBA | PFAS | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.542 | 0.5 | 108 | 11 | 27.2029 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFBA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | PFDA | PFAS | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.138 | 0.1 | 102 | 6.5 | 13.6015 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | PFDoA | PFAS | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.194 | 0.05 | 104 | 8 | 17.8885 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFDoA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | PFHpA | PFAS | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.109 | 0.1 | 103 | 6 | 13.4164 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFHpA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | PFHxA | PFAS | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.0795 | 0.1 | 102 | 6.3 | 13.2197 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFHxA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | PFNA | PFAS | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.113 | 0.1 | 101 | 6.3 | 12.7577 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFNA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | PFOA | PFAS | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.123 | 0.4 | 101 | 6.7 | 13.5484 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFOA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | PFPeA | PFAS | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.122 | 0.1 | 102 | 6.7 | 13.9843 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFPA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | PFTDA | PFAS | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.239 | 0.1 | 84 | 20 | 51.225 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFTDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | PFTeDA | PFAS | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.245 | 0.2 | 109 | 11 | 28.4253 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFTeDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC803A | 510LC803A | PFUdA | PFAS | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.17 | 0.1 | 104 | 7.3 | 16.6481 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFUdA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 480
510LC820 | 510LC820 | 24DDT | KRW | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.00017 | 0.0002 | 94.6 | 12.7 | 27.6007 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | 24DDT | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | 44DDD | KRW | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.00023 | 0.0003 | 89.6 | 9.4 | 28.0371 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | 44DDD | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | 44DDE | KRW | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.00017 | 0.0002 | 94.5 | 5 | 14.8661 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | 44DDE | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | 44DDT | KRW | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.00009 | 0.00009 | 90 | 5 | 22.3607 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | 44DDT | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | aEndo | KRW | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.0005 | 0.0005 | 94.3 | 7.3 | 18.5235 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | aedsfn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | aHCH | KRW | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.00006 | 0.00006 | 90.4 | 5.5 | 22.1278 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | aHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | Ald | KRW | aldrin | 309-00-2 | 0.00021 | 0.0003 | 92.2 | 11 | 26.9696 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | aldn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | Ant | KRW | antraceen | 120-12-7 | 0.00329 | 0.004 | 91.1 | 8.5 | 24.6138 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Ant | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | BaA | KRW | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.00097 | 0.001 | 86.9 | 10.1 | 33.0829 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | BaA | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | BaP | KRW | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.0014 | 0.002 | 85.7 | 13.6 | 39.469 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | BaP | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | BbF | KRW | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.00009 | 0.00009 | 102 | 9.1 | 18.6344 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | BbF | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | bEndo | KRW | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.00025 | 0.0003 | 87 | 9.2 | 31.8522 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | bedsfn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | bfnx | KRW | bifenox | 42576-02-3 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 |  | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | bfnx | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | BghiPe | KRW | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.00015 | 0.0002 | 97.4 | 5 | 11.2712 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | BghiPe | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | bHCH | KRW | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.00005 | 0.00005 | 100 | 9.5 | 19 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | bHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | BkF | KRW | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.00007 | 0.00007 | 102 | 8.7 | 17.8539 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | BkF | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | cHCH | KRW | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.00007 | 0.00008 | 94.7 | 5 | 14.5726 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | cHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | cHepo | KRW | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.00004 | 0.00005 | 109 | 9 | 25.4558 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | cHpClepO | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | Chr | KRW | chryseen | 218-01-9 | 0.00317 | 0.004 | 84.1 | 9.2 | 36.7396 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Chr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | cypmtn | KRW | cypermethrin | 52315-07-8 |  | 0.0007 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 |  | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | cypmtn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | DBahA | KRW | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.00222 | 0.003 | 83.9 | 13.1 | 41.5124 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | DBahAnt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | Dcfl | KRW | dicofol | 115-32-2 |  | 0.0001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 |  | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | Dcfl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | dHCH | KRW | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.00007 | 0.00008 | 104 | 9.5 | 20.6155 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | dHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | Dld | KRW | dieldrin | 60-57-1 | 0.00017 | 0.0002 | 89.7 | 8.4 | 26.5819 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | dieldn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | End | KRW | endrin | 72-20-8 | 0.00043 | 0.0005 | 97.8 | 14 | 28.3436 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | endn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | Fen | KRW | fenanthreen | 85-01-8 | 0.00196 | 0.002 | 92.7 | 9.2 | 23.4887 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Fen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | Flu | KRW | fluorantheen | 206-44-0 | 0.00197 | 0.002 | 96.1 | 9.8 | 21.095 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Flu | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | HCB | KRW | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.00015 | 0.0002 | 87.6 | 12.4 | 35.0725 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | HCB | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | HCBd | KRW | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.00093 | 0.001 | 116 | 8 | 35.7771 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | HxClbtDen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | Hepta | KRW | heptachloor | 76-44-8 | 0.00005 | 0.00005 | 100 | 12.6 | 25.2 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | HpCl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | InP | KRW | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.00017 | 0.0002 | 93 | 19.9 | 42.1905 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | InP | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | Isd | KRW | isodrin | 465-73-6 | 0.00022 | 0.0003 | 95.9 | 10.3 | 22.1721 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | idn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | Naf | KRW | naftaleen | 91-20-3 | 0.02381 | 0.03 | 99.8 | 7.8 | 15.6051 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Naf | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | PCB101 | KRW | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.00002 | 0.00003 | 98.3 | 9.6 | 19.4987 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB101 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | PCB118 | KRW | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.00002 | 0.00002 | 90.1 | 6.1 | 23.2568 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB118 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | PCB138 | KRW | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.00004 | 0.00005 | 90.8 | 5 | 20.9418 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB138 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | PCB153 | KRW | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.00002 | 0.00002 | 92.7 | 5 | 17.6963 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB153 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | PCB180 | KRW | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.00003 | 0.00004 | 92.8 | 5 | 17.5317 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB180 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | PCB28 | KRW | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.00004 | 0.00004 | 94.1 | 8.7 | 21.0238 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB28 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | PCB52 | KRW | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.00003 | 0.00003 | 94.9 | 10.1 | 22.6292 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB52 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | Pyr | KRW | pyreen | 129-00-0 | 0.00148 | 0.002 | 86.1 | 10 | 34.2468 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Pyr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | QCB | KRW | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.00002 | 0.00002 | 89.5 | 11.3 | 30.8506 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PeClBen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC820 | 510LC820 | tHepo | KRW | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.00065 | 0.0007 | 106 | 10.4 | 24.0133 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | tHpClepO | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510LC870 | 510LC870 | 4TOP | FenAnl | 4-tertiair-octylfenol | 140-66-9 | 0.005 | 0.005 | 97.4 | 6.8 | 14.5602 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5423 | A5435 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5O2 | 4ttC8yFol | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
510LC870 | 510LC870 | PCP | FenAnl | pentachloorfenol | 87-86-5 | 0.01 | 0.1 | 102 | 6.2 | 13.0292 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5423 | A5435 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5O2 | PeClFol | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
510LC870 | 510LC870 | s4NP | FenAnl | Som vertakte 4-nonylfenol-iSomeren | 84852-15-3 | 0.1 | 0.1 | 106 | 13 | 28.6356 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5423 | A5435 | EVALPRES2012 2013-07 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5O2 | s4C9yFol | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
510LC896 | 510LC896 | DEHP | Mat_pol | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | 0.6119 | 1 | 37 | 11 | 127.9062 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | DEHP | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1950
510LC896 | 510LC896 | dmtn | Mat_pol | deltamethrin | 52918-63-5 | 0.0172 | 0.05 | 51 | 15 | 102.489 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | dmtn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1950
510LC896 | 510LC896 | esfvlrt | Mat_pol | esfenvaleraat | 66230-04-4 | 0.0054 | 0.01 | 60 | 12 | 83.5225 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | esfvlrt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1950
510LC896 | 510LC896 | EtPrton | Mat_pol | ethylparathion (DONAR) | 56-38-2 | 0.0026 | 0.005 | 85 | 14 | 41.0366 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 | 2010.WGML15x | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | C2ypton | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1950
510LC896 | 510LC896 | Fenton | Mat_pol | fenthion | 55-38-9 | 0.0019 | 0.001 | 94 | 11 | 25.0599 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | fenton | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1950
510LC896 | 510LC896 | Fentton | Mat_pol | fenitrothion | 122-14-5 | 0.004 | 0.005 | 95 | 15 | 31.6228 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | feNO2ton | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1950
510LC896 | 510LC896 | FOZTPHEr | Mat_pol | trifenylfosfaat | 115-86-6 | 0.0054 | 0.05 | 106 | 15 | 32.311 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | TFyPO4 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1950
510LC896 | 510LC896 | lcyhltn | Mat_pol | lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | 0.0011 | 0.005 | 89 | 19 | 43.909 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | lcyhltn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1950
510LC896 | 510LC896 | MetPrton | Mat_pol | methylparathion (DONAR) | 298-00-0 | 0.0029 | 0.01 | 85 | 14 | 41.0366 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 | 2010.WGML15x | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | ptonC1y | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1950
510LC896 | 510LC896 | TBuPO4 | Mat_pol | tributylfosfaat | 126-73-8 | 0.0476 | 0.1 | 94 | 20 | 41.7612 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | TC4yPO4 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1950
510LC896 | 510LC896 | Trifrlne | Mat_pol | trifluraline | 1582-09-8 | 0.0041 | 0.01 | 87 | 12 | 35.3836 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Tfrlne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1950
510ML009 | 510ML009 | 1,4 dioxaan | PYRAZOL_1,4-DIOXAAN | diethyleenether (=1,4-Dioxaan) (DONAR) | 123-91-1 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Meetstation Lobith/Bimmen | LOA505 | ONB |  | INTERN | No | ML |  | C40 | 5 | DC2yeEtr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510ML009 | 510ML009 | pyrazol | PYRAZOL_1,4-DIOXAAN | pyrazol | 288-13-1 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Meetstation Lobith/Bimmen | LOA505 | ONB |  | INTERN | No | ML |  | C40 | 5 | pyrzl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510OM005 | 510OM005 | PBDE100 | PBDEs | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.0002 | 0.0005 | 121 | 8 | 44.9444 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | X170 | MS-BRV-W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE100 | 28 | -1.00:00:00 | NVT | 3000
510OM005 | 510OM005 | PBDE138 | PBDEs | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.0003 | 0.0005 | 64 | 15 | 78 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | X170 | MS-BRV-W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE138 | 28 | -1.00:00:00 | NVT | 3000
510OM005 | 510OM005 | PBDE153 | PBDEs | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.0003 | 0.0005 | 77 | 13 | 52.8394 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | X170 | MS-BRV-W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE153 | 28 | -1.00:00:00 | NVT | 3000
510OM005 | 510OM005 | PBDE154 | PBDEs | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.0002 | 0.0005 | 81 | 11 | 43.909 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | X170 | MS-BRV-W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE154 | 28 | -1.00:00:00 | NVT | 3000
510OM005 | 510OM005 | PBDE209 | PBDEs | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | 0.01 | 0.01 | 120 | 10 | 44.7214 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | X170 | MS-BRV-W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE209 | 28 | -1.00:00:00 | NVT | 3000
510OM005 | 510OM005 | PBDE28 | PBDEs | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.0004 | 0.0005 | 118 | 11 | 42.19 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | X170 | MS-BRV-W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE28 | 28 | -1.00:00:00 | NVT | 3000
510OM005 | 510OM005 | PBDE47 | PBDEs | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.0003 | 0.0005 | 115 | 11 | 37.2022 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | X170 | MS-BRV-W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE47 | 28 | -1.00:00:00 | NVT | 3000
510OM005 | 510OM005 | PBDE49 | PBDEs | 2,2',4,5'-tetrabroomdifenylether | 243982-82-3 | 0.0004 | 0.0005 | 112 | 12 | 33.9411 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | X170 | MS-BRV-W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE49 | 28 | -1.00:00:00 | NVT | 3000
510OM005 | 510OM005 | PBDE85 | PBDEs | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.0003 | 0.0005 | 93 | 12 | 27.7849 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | X170 | MS-BRV-W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE85 | 28 | -1.00:00:00 | NVT | 3000
510OM005 | 510OM005 | PBDE99 | PBDEs | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.0002 | 0.0005 | 102 | 9 | 18.4391 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | X170 | MS-BRV-W |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE99 | 28 | -1.00:00:00 | NVT | 3000
510OM100 | 510OM100 | 111TCEa | VOC | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 111TClC2a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 1122TCEa | VOC | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 79-34-5 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 1122T4ClC2a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 112TCEa | VOC | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 112TClC2a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 11DCEa | VOC | 1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 11DClC2a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 11DCEe | VOC | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 11DClC2e | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 123TCB | VOC | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 123TClBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 123TCPr | VOC | 1,2,3-trichloorpropaan | 96-18-4 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 123TClC3a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 123TMyB | VOC | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 123TC1yBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 124TCB | VOC | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 124TClBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 124TMyB | VOC | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 124TC1yBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 12DCB | VOC | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 12DClBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 12DCEa | VOC | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 12DClC2a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 12DCPr | VOC | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 12DClC3a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 12Xyl | VOC | 1,2-xyleen | 95-47-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 12xyln | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 1314Xyl | VOC | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | s_1314Xyl | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 135TCB | VOC | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 135TClBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 135TMyB | VOC | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 135TC1yBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 13DCB | VOC | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 13DClBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 13DCPr | VOC | 1,3-dichloorpropaan | 142-28-9 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 13DClC3a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 14DCB | VOC | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 14DClBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 1Ey2MyB | VOC | 2-ethyltolueen | 611-14-3 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 2C2yTol | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 2CTo | VOC | 2-chloortolueen | 95-49-8 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 2ClTol | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 3CPre | VOC | 3-chloorpropeen | 107-05-1 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 3ClC3e | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | 3CTo | VOC | 3-chloortolueen | 108-41-8 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 3ClTol | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | Ben | VOC | benzeen | 71-43-2 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | Ben | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | c12DCEe | VOC | cis-1,2-dichlooretheen | 156-59-2 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | c12DClC2e | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | c13DCPre | VOC | cis-1,3-dichloorpropeen | 10061-01-5 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | c13DClC3e | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | Cum | VOC | cumeen | 98-82-8 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | cumn | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | cyH | VOC | cyclohexaan | 110-82-7 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | cycC6a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | DBrCM | VOC | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | DBrClC1a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | DBrMa | VOC | dibroommethaan | 74-95-3 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | DBrC1a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | DCBrM | VOC | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | DClBrC1a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | DCM | VOC | dichloormethaan | 75-09-2 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | DClC1a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | DcyPDe | VOC | dicyclopentadieen | 77-73-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | DccPeDen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | DIPEr | VOC | diisopropylether | 108-20-3 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | DiC3yEtr | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | DMeOMa | VOC | dimethoxymethaan | 109-87-5 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | DC1oxC1a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | DMyDS | VOC | dimethyldisulfide | 624-92-0 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | DC1yDS | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | EtB | VOC | ethylbenzeen | 100-41-4 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | C2yBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | HCE | VOC | hexachloorethaan | 67-72-1 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | HxClC2a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | MCB | VOC | chloorbenzeen | 108-90-7 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | ClBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | MCEE | VOC | chlooretheen (vinylchloride) | 75-01-4 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | ClC2e | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | MeMA | VOC | methylmethacrylaat | 80-62-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | C1ymtclt | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | MtBEr | VOC | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | C1yttC4yEtr | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | PrB | VOC | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 1C3yBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | s34C2yTol | VOC | Som 3 en 4-ethyltolueen | nvt | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | s34C2yTol | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | Sty | VOC | styreen | 100-42-5 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | styrn | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | t12DCEe | VOC | trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | t12DClC2e | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | t13DCPre | VOC | trans-1,3-dichloorpropeen | 10061-02-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | t13DClC3e | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | T4CEe | VOC | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | T4ClC2e | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | T4CM | VOC | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | T4ClC1a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | TBrM | VOC | tribroommethaan | 75-25-2 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | TBrC1a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | tBuB | VOC | tertiair-butylbenzeen | 98-06-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | ttC4yBen | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | TCEe | VOC | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | TClC2e | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | TCM | VOC | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | TClC1a | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | TMTHF | VOC | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | 2255T4C4yT4H | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM100 | 510OM100 | Tol | VOC | tolueen | 108-88-3 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 15680 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C16 | 5O2 | Tol | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 990
510OM107 | 510OM107 | AbMTN | FUHstand | abamectine | 71751-41-2 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | abmtne | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | Coxrn | FUHstand | chlooroxuron | 1982-47-4 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | Clxrn | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | Ctlrn | FUHstand | chloortoluron | 15545-48-9 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | Cltlrn | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | DDN | FUHstand | dodine | 2439-10-3 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | dodne | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | Diurn | FUHstand | diuron | 330-54-1 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | Durn | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | DmtnmdP | FUHstand | fenuron | 101-42-8 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | fenrn | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | Imdcpd | FUHstand | pencycuron | 66063-05-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | penccrn | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | Isptrn | FUHstand | isoproturon | 34123-59-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | iptrn | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | Linrn | FUHstand | linuron | 330-55-2 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | linrn | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | Metbmrn | FUHstand | methobromuron | 3060-89-7 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | metbmrn | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | Metbtzrn | FUHstand | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | metbtazrn | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | Metxrn | FUHstand | metoxuron | 19937-59-8 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | metxrn | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | Monlnrn | FUHstand | monolinuron | 1746-81-2 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | Mlnrn | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM107 | 510OM107 | Monrn | FUHstand | monuron | 150-68-5 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 6 | monrn | 15 | 14.00:00:00 | NVT | 499
510OM151 | 510OM151 | AAd | ACRYLAMIDE | acrylamide | 79-06-1 | 0.00005 | 0.05 | 150 | 11 | 102.3914 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y052 | Denemarken |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | acAd | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
510OM320 | 510OM320 | Aclonifen | LCMS2 | aclonifen | 74070-46-5 | 0.004 |  |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | acnfn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Alachlor | LCMS2 | alachloor | 15972-60-8 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | alCl | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Atrazine | LCMS2 | atrazine | 1912-24-9 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | atzne | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Atrazine-desethyl | LCMS2 | desethylatrazine | 6190-65-4 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | desC2yatzne | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Azinphos-ethyl | LCMS2 | ethylazinfos | 2642-71-9 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | C2yazfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Azinphos-methyl | LCMS2 | methylazinfos | 86-50-0 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | C1yazfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Chlorbromuron | LCMS2 | chloorbromuron | 13360-45-7 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Clbmrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Chlorfenvinphos | LCMS2 | chloorfenvinfos | 470-90-6 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Clfvfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Chloridazon | LCMS2 | chloridazon | 1698-60-8 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Clidzn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Chloroxuron | LCMS2 | chlooroxuron | 1982-47-4 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Clxrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Chlorpyrifos | LCMS2 | chloorpyrifos | 2921-88-2 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Clprfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Chlortoluron | LCMS2 | chloortoluron | 15545-48-9 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Cltlrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Coumaphos | LCMS2 | coumaphos | 56-72-4 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | coumfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Diazinon | LCMS2 | diazinon | 333-41-5 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Daznn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Dichlorvos | LCMS2 | dichloorvos | 62-73-7 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | DClvs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Dimethenamid | LCMS2 | dimethenamid-P | 163515-14-8 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | DmtnmdP | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Dimethoate | LCMS2 | dimethoaat | 60-51-5 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Dmtat | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Diuron | LCMS2 | diuron | 330-54-1 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Durn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Ethoprophos | LCMS2 | ethoprofos | 13194-48-4 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | etpfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Fenamiphos | LCMS2 | fenamifos | 22224-92-6 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | fenamfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Fenoxycarb | LCMS2 | fenoxycarb | 72490-01-8 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | fenOxcb | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Heptenophos | LCMS2 | heptenofos | 23560-59-0 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | heptnfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Imidacloprid | LCMS2 | imidacloprid | 138261-41-3 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | imdcpd | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Irgarol | LCMS2 | irgarol | 28159-98-0 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | irgrl | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Isoproturon | LCMS2 | isoproturon | 34123-59-6 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | iptrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Linuron | LCMS2 | linuron | 330-55-2 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | linrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Malathion | LCMS2 | malathion | 121-75-5 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | malton | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Metazachlor | LCMS2 | metazachloor | 67129-08-2 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | metzCl | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Methabenzthiazuron | LCMS2 | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | metbtazrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Metobromuron | LCMS2 | methobromuron | 3060-89-7 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | metbmrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Metolachlor | LCMS2 | metolachloor | 51218-45-2 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | metlCl | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Metoxuron | LCMS2 | metoxuron | 19937-59-8 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | metxrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Mevinphos | LCMS2 | mevinfos | 7786-34-7 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | mevfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Monolinuron | LCMS2 | monolinuron | 1746-81-2 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Mlnrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Monuron | LCMS2 | monuron | 150-68-5 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | monrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Pirimicarb | LCMS2 | pirimicarb | 23103-98-2 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | pirmcb | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Pirimiphos-methy | LCMS2 | methyl-Pirimifos (DONAR) | 29232-93-7 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | pirmfC1y | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Propazine | LCMS2 | propazine | 139-40-2 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | propzne | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Propiconazole | LCMS2 | propiconazol | 60207-90-1 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | propcnzl | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Pyrazophos | LCMS2 | pyrazofos | 13457-18-6 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | pyrazfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Pyridaben | LCMS2 | pyridaben | 96489-71-3 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | pyrdbn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Pyriproxifen | LCMS2 | pyriproxyfen | 95737-68-1 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | pyrpxfn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Quinoxyfen | LCMS2 | quinoxyfen | 124495-18-7 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | quinoxfn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Simazine | LCMS2 | simazine | 122-34-9 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | simzne | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Terbuthylazine | LCMS2 | terbutylazine | 5915-41-3 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | terC4yazne | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Terbutryne | LCMS2 | terbutryne | 886-50-0 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | terbtne | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Thiacloprid | LCMS2 | thiacloprid | 111988-49-9 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | thiacpd | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Tolcofos-methyl | LCMS2 | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | tolcfsC1y | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM320 | 510OM320 | Triazophos | LCMS2 | triazofos | 24017-47-8 | [5 empty] | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Tazfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
510OM443 | 510OM443 | 245T | CFAZtot | 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur | 93-76-5 | 0.009 | 0.01 | 103 | 6 | 13.4164 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | 245T | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | 245TP | CFAZtot | 2,4,5-trichloorfenoxypropionzuur | 93-72-1 | 0.004 | 0.01 | 103 | 5 | 11.6619 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | 245TP | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | 24D | CFAZtot | 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur | 94-75-7 | 0.006 | 0.01 | 97 | 6 | 13.4164 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | 24D | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | 24DB | CFAZtot | 2,4-dichloorfenoxyboterzuur | 94-82-6 | 0.005 | 0.01 | 96 | 8 | 17.8885 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | 24DB | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | 24DNP | CFAZtot | 2,4-dinitrofenol | 51-28-5 | 0.006 | 0.01 | 95 | 7 | 17.2047 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | 24DNO2Fol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | 24DP | CFAZtot | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur | 120-36-5 | 0.002 | 0.01 | 103 | 5 | 11.6619 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | 24DP | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | Bent | CFAZtot | bentazon | 25057-89-0 | 0.002 | 0.01 | 82 | 5 | 37.3631 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | bentzn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | C1ymsfrn | CFAZtot | methyl-metsulfuron | 74223-64-6 | 0.0015 | 0.002 | 92 | 7 | 21.2603 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | C1ymsfrn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | Dinsb | CFAZtot | dinoseb | 88-85-7 | 0.002 | 0.01 | 99 | 4 | 8.2462 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | Dnsb | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | Dintb | CFAZtot | dinoterb | 1420-07-1 | 0.002 | 0.01 | 117 | 5 | 35.4401 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | Dntb | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | DNOC | CFAZtot | 4,6-dinitro-o-cresol | 534-52-1 | 0.009 | 0.01 | 101 | 7 | 14.1421 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | DNOC | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | MCPA | CFAZtot | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | 94-74-6 | 0.007 | 0.01 | 105 | 4 | 12.8062 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | MCPA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | MCPB | CFAZtot | 2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur | 94-81-5 | 0.004 | 0.004 | 100 | 5 | 10 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | MCPB | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | MCPP | CFAZtot | 2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop) | 93-65-2 | 0.002 | 0.01 | 105 | 6 | 15.6205 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | MCPP | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM443 | 510OM443 | tefbzrn | CFAZtot | teflubenzuron | 83121-18-0 | 0.004 | 0.01 | 82 | 5 | 37.3631 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 11369 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | tefbzrn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510OM820 | 510OM820 | 24DDT | KRW | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.00017 | 0.0002 | 94.6 | 12.7 | 27.6007 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | 24DDT | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | 44DDD | KRW | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.00023 | 0.0003 | 89.6 | 9.4 | 28.0371 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | 44DDD | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | 44DDE | KRW | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.00017 | 0.0002 | 94.5 | 5 | 14.8661 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | 44DDE | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | 44DDT | KRW | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.00009 | 0.00009 | 90 | 5 | 22.3607 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | 44DDT | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | aEndo | KRW | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.0005 | 0.0005 | 94.3 | 7.3 | 18.5235 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | aedsfn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | aHCH | KRW | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.00006 | 0.00006 | 90.4 | 5.5 | 22.1278 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | aHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | Ald | KRW | aldrin | 309-00-2 | 0.00021 | 0.0003 | 92.2 | 11 | 26.9696 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | aldn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | Ant | KRW | antraceen | 120-12-7 | 0.00329 | 0.004 | 91.1 | 8.5 | 24.6138 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Ant | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | BaA | KRW | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.00097 | 0.001 | 86.9 | 10.1 | 33.0829 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | BaA | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | BaP | KRW | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.0014 | 0.002 | 85.7 | 13.6 | 39.469 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | BaP | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | BbF | KRW | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.00009 | 0.00009 | 102 | 9.1 | 18.6344 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | BbF | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | bEndo | KRW | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.00025 | 0.0003 | 87 | 9.2 | 31.8522 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | bedsfn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | bfnx | KRW | bifenox | 42576-02-3 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C46 | 5 | bfnx | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | BghiPe | KRW | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.00015 | 0.0002 | 97.4 | 5 | 11.2712 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | BghiPe | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | bHCH | KRW | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.00005 | 0.00005 | 100 | 9.5 | 19 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | bHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | BkF | KRW | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.00007 | 0.00007 | 102 | 8.7 | 17.8539 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | BkF | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | cHCH | KRW | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.00007 | 0.00008 | 94.7 | 5 | 14.5726 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | cHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | cHepo | KRW | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.00004 | 0.00005 | 109 | 9 | 25.4558 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | cHpClepO | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | Chr | KRW | chryseen | 218-01-9 | 0.00317 | 0.004 | 84.1 | 9.2 | 36.7396 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Chr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | cypmtn | KRW | cypermethrin | 52315-07-8 |  | 0.0007 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C46 | 5 | cypmtn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | DBahA | KRW | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.00222 | 0.003 | 83.9 | 13.1 | 41.5124 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | DBahAnt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | Dcfl | KRW | dicofol | 115-32-2 |  | 0.0001 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C46 | 5 | Dcfl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | dHCH | KRW | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.00007 | 0.00008 | 104 | 9.5 | 20.6155 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | dHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | Dld | KRW | dieldrin | 60-57-1 | 0.00017 | 0.0002 | 89.7 | 8.4 | 26.5819 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | dieldn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | End | KRW | endrin | 72-20-8 | 0.00043 | 0.0005 | 97.8 | 14 | 28.3436 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | endn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | Fen | KRW | fenanthreen | 85-01-8 | 0.00196 | 0.002 | 92.7 | 9.2 | 23.4887 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Fen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | Flu | KRW | fluorantheen | 206-44-0 | 0.00197 | 0.002 | 96.1 | 9.8 | 21.095 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Flu | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | HCB | KRW | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.00015 | 0.0002 | 87.6 | 12.4 | 35.0725 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | HCB | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | HCBd | KRW | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.00093 | 0.001 | 116 | 8 | 35.7771 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | HxClbtDen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | Hepta | KRW | heptachloor | 76-44-8 | 0.00005 | 0.00005 | 100 | 12.6 | 25.2 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | HpCl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | InP | KRW | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.00017 | 0.0002 | 93 | 19.9 | 42.1905 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | InP | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | Isd | KRW | isodrin | 465-73-6 | 0.00022 | 0.0003 | 95.9 | 10.3 | 22.1721 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | idn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | Naf | KRW | naftaleen | 91-20-3 | 0.02381 | 0.03 | 99.8 | 7.8 | 15.6051 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Naf | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | PCB101 | KRW | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.00002 | 0.00003 | 98.3 | 9.6 | 19.4987 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB101 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | PCB118 | KRW | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.00002 | 0.00002 | 90.1 | 6.1 | 23.2568 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB118 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | PCB138 | KRW | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.00004 | 0.00005 | 90.8 | 5 | 20.9418 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB138 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | PCB153 | KRW | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.00002 | 0.00002 | 92.7 | 5 | 17.6963 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB153 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | PCB180 | KRW | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.00003 | 0.00004 | 92.8 | 5 | 17.5317 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB180 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | PCB28 | KRW | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.00004 | 0.00004 | 94.1 | 8.7 | 21.0238 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB28 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | PCB52 | KRW | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.00003 | 0.00003 | 94.9 | 10.1 | 22.6292 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB52 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | Pyr | KRW | pyreen | 129-00-0 | 0.00148 | 0.002 | 86.1 | 10 | 34.2468 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Pyr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | QCB | KRW | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.00002 | 0.00002 | 89.5 | 11.3 | 30.8506 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PeClBen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM820 | 510OM820 | tHepo | KRW | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.00065 | 0.0007 | 106 | 10.4 | 24.0133 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | tHpClepO | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 491
510OM870 | 510OM870 | 4TOP | FenAnl | 4-tertiair-octylfenol | 140-66-9 | 0.005 | 0.005 | 97.4 | 6.8 | 14.5602 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | W5423 | A5435 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5O2 | 4ttC8yFol | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
510OM870 | 510OM870 | PCP | FenAnl | pentachloorfenol | 87-86-5 | 0.01 | 0.1 | 102 | 6.2 | 13.0292 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | W5423 | A5435 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5O2 | PeClFol | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
510OM870 | 510OM870 | s4NP | FenAnl | Som vertakte 4-nonylfenol-iSomeren | 84852-15-3 | 0.1 | 0.1 | 106 | 13 | 28.6356 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | W5423 | A5435 | EVALPRES2012 2013-07 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5O2 | s4C9yFol | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
510OM896 | 510OM896 | DEHP | Mat_pol | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | 0.6119 | 1 | 37 | 11 | 127.9062 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | No | OM | L086 | C46 | 5 | DEHP | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 500
510OM896 | 510OM896 | dmtn | Mat_pol | deltamethrin | 52918-63-5 | 0.0172 | 0.05 | 51 | 15 | 102.489 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | No | OM | L086 | C46 | 5 | dmtn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 500
510OM896 | 510OM896 | esfvlrt | Mat_pol | esfenvaleraat | 66230-04-4 | 0.0054 | 0.01 | 60 | 12 | 83.5225 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | No | OM | L086 | C46 | 5 | esfvlrt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 500
510OM896 | 510OM896 | EtPrton | Mat_pol | ethylparathion (DONAR) | 56-38-2 | 0.0026 | 0.005 | 85 | 14 | 41.0366 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | 2010.WGML15x | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | C2ypton | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 500
510OM896 | 510OM896 | Fenton | Mat_pol | fenthion | 55-38-9 | 0.0019 | 0.001 | 94 | 11 | 25.0599 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | fenton | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 500
510OM896 | 510OM896 | Fentton | Mat_pol | fenitrothion | 122-14-5 | 0.004 | 0.005 | 95 | 15 | 31.6228 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | feNO2ton | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 500
510OM896 | 510OM896 | FOZTPHEr | Mat_pol | trifenylfosfaat | 115-86-6 | 0.0054 | 0.05 | 106 | 15 | 32.311 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | No | OM | L086 | C46 | 5 | TFyPO4 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 500
510OM896 | 510OM896 | lcyhltn | Mat_pol | lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | 0.0011 | 0.005 | 89 | 19 | 43.909 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | No | OM | L086 | C46 | 5 | lcyhltn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 500
510OM896 | 510OM896 | MetPrton | Mat_pol | methylparathion (DONAR) | 298-00-0 | 0.0029 | 0.01 | 85 | 14 | 41.0366 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | 2010.WGML15x | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | ptonC1y | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 500
510OM896 | 510OM896 | TBuPO4 | Mat_pol | tributylfosfaat | 126-73-8 | 0.0476 | 0.1 | 94 | 20 | 41.7612 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | No | OM | L086 | C46 | 5 | TC4yPO4 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 500
510OM896 | 510OM896 | Trifrlne | Mat_pol | trifluraline | 1582-09-8 | 0.0041 | 0.01 | 87 | 12 | 35.3836 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Tfrlne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 500
510TA001 | 510TA001 | 2345T4CP | CPs | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | 4901-51-3 | 0.02 | 0.02 | 99 | 5 | 10.198 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 2345T4ClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 2346T4CP | CPs | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | 58-90-2 | 0.02 | 0.02 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 2346T4ClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 234TCP | CPs | 2,3,4-trichloorfenol | 15950-66-0 | 0.02 | 0.02 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 234TClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 2356T4CP | CPs | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | 935-95-5 | 0.02 | 0.02 | 100 | 5 | 10 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 2356T4ClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 235TCP | CPs | 2,3,5-trichloorfenol | 933-78-8 | 0.02 | 0.02 | 99 | 5 | 10.198 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 235TClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 236TCP | CPs | 2,3,6-trichloorfenol | 933-75-5 | 0.02 | 0.02 | 99 | 5 | 10.198 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 236TClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 23DCP | CPs | 2,3-dichloorfenol | 576-24-9 | 0.02 | 0.02 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 23DClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 2425DCP | CPs | 2,4/2,5-dichloorfenol (Som) | NVT | 0.1 | 0.04 | 100 | 5 | 10 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | s_2425DCP | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 245TCP | CPs | 2,4,5-trichloorfenol | 95-95-4 | 0.02 | 0.02 | 97 | 5 | 11.6619 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 245TClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 246TCP | CPs | 2,4,6-trichloorfenol | 88-06-2 | 0.02 | 0.02 | 96 | 5 | 12.8062 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 246TClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 26DCP | CPs | 2,6-dichloorfenol | 87-65-0 | 0.02 | 0.02 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 26DClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 2CP | CPs | 2-chloorfenol | 95-57-8 | 0.05 | 0.05 | 96 | 5 | 12.8062 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 2ClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 345TCP | CPs | 3,4,5-trichloorfenol | 609-19-8 | 0.02 | 0.02 | 96 | 5 | 12.8062 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 345TClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 34DCP | CPs | 3,4-dichloorfenol | 95-77-2 | 0.02 | 0.02 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 34DClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 35DCP | CPs | 3,5-dichloorfenol | 591-35-5 | 0.02 | 0.02 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 35DClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 3CP | CPs | 3-chloorfenol | 108-43-0 | 0.05 | 0.05 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 3ClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA001 | 510TA001 | 4CP | CPs | 4-chloorfenol | 106-48-9 | 0.05 | 0.05 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15681-2 | SOP_AL_C_15266_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 4ClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
510TA100 | 510TA100 | 111TCEa | VOC | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.01 | 0.01 | 81 | 15 | 48.4149 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 111TClC2a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 1122TCEa | VOC | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 79-34-5 | 0.5 | 0.5 | 95 | 15 | 31.6228 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 1122T4ClC2a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 112TCEa | VOC | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 0.01 | 0.01 | 88 | 15 | 38.4187 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 112TClC2a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 11DCEa | VOC | 1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | 0.05 | 0.01 | 96 | 15 | 31.0483 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 11DClC2a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 11DCEe | VOC | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 0.05 | 0.05 | 98 | 15 | 30.2655 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 11DClC2e | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 123TCB | VOC | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.01 | 0.01 | 102 | 10 | 20.3961 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 123TClBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 123TCPr | VOC | 1,2,3-trichloorpropaan | 96-18-4 | 0.01 | 0.01 | 107 | 10 | 24.4131 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 123TClC3a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 123TMyB | VOC | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 0.01 | 0.01 | 92 | 10 | 25.6125 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 123TC1yBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 124TCB | VOC | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.01 | 0.01 | 106 | 10 | 23.3238 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 124TClBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 124TMyB | VOC | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 0.01 | 0.01 | 89 | 10 | 29.7321 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 124TC1yBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 12DCB | VOC | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.01 | 0.01 | 97 | 10 | 20.8806 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 12DClBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 12DCEa | VOC | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.01 | 0.01 | 94 | 15 | 32.311 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 12DClC2a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 12DCPr | VOC | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.01 | 0.01 | 109 | 10 | 26.9072 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 12DClC3a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 12Xyl | VOC | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.01 | 0.01 | 81 | 15 | 48.4149 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 12xyln | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 1314Xyl | VOC | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 0.01 | 0.01 | 82 | 15 | 46.8615 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | s_1314Xyl | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 135TCB | VOC | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.01 | 0.01 | 99 | 10 | 20.0998 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 135TClBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 135TMyB | VOC | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 0.01 | 0.01 | 96 | 10 | 21.5407 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 135TC1yBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 13DCB | VOC | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.01 | 0.01 | 92 | 10 | 25.6125 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 13DClBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 13DCPr | VOC | 1,3-dichloorpropaan | 142-28-9 | 0.01 | 0.01 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 13DClC3a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 14DCB | VOC | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.01 | 0.01 | 96 | 10 | 21.5407 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 14DClBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 1Ey2MyB | VOC | 2-ethyltolueen | 611-14-3 | 0.01 | 0.01 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 2C2yTol | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 1Ey3MyB | VOC | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 0.01 | 0.01 | 97 | 10 | 20.8806 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 3C2yTol | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 1Ey4MyB | VOC | 4-ethyltolueen | 622-96-8 | 0.01 | 0.01 | 97 | 10 | 20.8806 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 4C2yTol | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 2CTo | VOC | 2-chloortolueen | 95-49-8 | 0.01 | 0.01 | 105 | 10 | 22.3607 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 2ClTol | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 3CPre | VOC | 3-chloorpropeen | 107-05-1 | 0.01 | 0.01 | 105 | 10 | 22.3607 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 3ClC3e | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | 3CTo | VOC | 3-chloortolueen | 108-41-8 | 0.01 | 0.01 | 98 | 10 | 20.3961 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 3ClTol | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | Ben | VOC | benzeen | 71-43-2 | 0.01 | 0.01 | 83 | 10 | 39.4462 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | Ben | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | c12DCEe | VOC | cis-1,2-dichlooretheen | 156-59-2 | 0.01 | 0.01 | 84 | 15 | 43.8634 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | c12DClC2e | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | c13DCPre | VOC | cis-1,3-dichloorpropeen | 10061-01-5 | 0.01 | 0.01 | 110 | 10 | 28.2843 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | c13DClC3e | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | Cum | VOC | cumeen | 98-82-8 | 0.01 | 0.01 | 87 | 10 | 32.8024 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | cumn | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | cyH | VOC | cyclohexaan | 110-82-7 | 0.01 | 0.01 | 110 | 10 | 28.2843 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | cycC6a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | DBrCM | VOC | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 0.01 | 0.01 | 105 | 15 | 31.6228 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | DBrClC1a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | DBrMa | VOC | dibroommethaan | 74-95-3 | 0.01 | 0.01 | 105 | 10 | 22.3607 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | DBrC1a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | DCBrM | VOC | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 0.01 | 0.01 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | DClBrC1a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | DCM | VOC | dichloormethaan | 75-09-2 | 0.01 | 0.01 | 86 | 10 | 34.4093 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | DClC1a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | DcyPDe | VOC | dicyclopentadieen | 77-73-6 | 0.01 | 0.01 | 87 | 5 | 27.8568 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | DccPeDen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | DIPEr | VOC | diisopropylether | 108-20-3 | 0.01 | 0.01 | 105 | 5 | 14.1421 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | DiC3yEtr | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | DMeOMa | VOC | dimethoxymethaan | 109-87-5 | 0.01 | 0.01 | 87 | 10 | 32.8024 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | DC1oxC1a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | DMyDS | VOC | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 0.01 | 0.01 | 93 | 10 | 24.4131 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | DC1yDS | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | EtB | VOC | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.01 | 0.01 | 88 | 10 | 31.241 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | C2yBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | HCE | VOC | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.01 | 0.01 | 100 | 15 | 30 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | HxClC2a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | MCB | VOC | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.01 | 0.01 | 81 | 10 | 42.9418 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | ClBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | MCEE | VOC | chlooretheen (vinylchloride) | 75-01-4 | 0.01 | 0.01 | 106 | 15 | 32.311 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | ClC2e | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | MeMA | VOC | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 0.01 | 0.01 | 100 | 15 | 30 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | C1ymtclt | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | MtBEr | VOC | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.01 | 0.01 | 104 | 10 | 21.5407 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | C1yttC4yEtr | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | PrB | VOC | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 0.01 | 0.01 | 96 | 10 | 21.5407 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | 1C3yBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | Sty | VOC | styreen | 100-42-5 | 0.01 | 0.01 | 108 | 10 | 25.6125 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | styrn | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | t12DCEe | VOC | trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | 0.01 | 0.01 | 108 | 15 | 34 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | t12DClC2e | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | t13DCPre | VOC | trans-1,3-dichloorpropeen | 10061-02-6 | 0.01 | 0.01 | 95 | 15 | 31.6228 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | t13DClC3e | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | T4CEe | VOC | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.01 | 0.01 | 106 | 15 | 32.311 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | T4ClC2e | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | T4CM | VOC | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.01 | 0.01 | 88 | 15 | 38.4187 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | T4ClC1a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | TBrM | VOC | tribroommethaan | 75-25-2 | 0.01 | 0.01 | 90 | 10 | 28.2843 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | TBrC1a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | tBuB | VOC | tertiair-butylbenzeen | 98-06-6 | 0.01 | 0.01 | 120 | 10 | 44.7214 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | ttC4yBen | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | TCEe | VOC | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.01 | 0.01 | 104 | 15 | 31.0483 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | TClC2e | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | TCM | VOC | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.01 | 0.01 | 86 | 15 | 41.0366 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | TClC1a | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA100 | 510TA100 | Tol | VOC | tolueen | 108-88-3 | 0.01 | 0.01 | 105 | 15 | 31.6228 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 10 | Tol | 15 | 5.00:00:00 | NVT | 99
510TA107 | 510TA107 | AbMTN | FUHs | abamectine | 71751-41-2 | 0.01 | 0.01 | 98 | 6 | 12.6491 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | abmtne | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | Cbmrn | FUHs | chloorbromuron | 13360-45-7 | 0.01 | 0.01 | 95 | 8 | 18.868 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | Clbmrn | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | Coxrn | FUHs | chlooroxuron | 1982-47-4 | 0.01 | 0.01 | 98 | 7 | 14.5602 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | Clxrn | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | Ctlrn | FUHs | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.01 | 0.01 | 92 | 8 | 22.6274 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | Cltlrn | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | DDN | FUHs | dodine | 2439-10-3 | 0.01 | 0.01 | 101 | 6 | 12.1655 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | dodne | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | Diurn | FUHs | diuron | 330-54-1 | 0.01 | 0.01 | 108 | 3 | 17.088 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | Durn | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | DmtnmdP | FUHs | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.01 | 0.01 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | DmtnmdP | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | Imdcpd | FUHs | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.01 | 0.01 | 98 | 2 | 5.6569 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | imdcpd | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | Isptrn | FUHs | isoproturon | 34123-59-6 | 0.01 | 0.01 | 99 | 6 | 12.1655 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | iptrn | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | Linrn | FUHs | linuron | 330-55-2 | 0.01 | 0.01 | 97 | 7 | 15.2315 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | linrn | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | Metbmrn | FUHs | methobromuron | 3060-89-7 | 0.01 | 0.01 | 104 | 8 | 17.8885 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | metbmrn | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | Metbtzrn | FUHs | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.01 | 0.01 | 99 | 6 | 12.1655 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | metbtazrn | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | Metxrn | FUHs | metoxuron | 19937-59-8 | 0.01 | 0.01 | 100 | 5 | 10 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | metxrn | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | Monlnrn | FUHs | monolinuron | 1746-81-2 | 0.01 | 0.01 | 99 | 6 | 12.1655 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | Mlnrn | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA107 | 510TA107 | Monrn | FUHs | monuron | 150-68-5 | 0.01 | 0.01 | 103 | 7 | 15.2315 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 11369 | MP-00428-DE |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | monrn | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 999
510TA300 | 510TA300 | DTPA | CHELAAT | di-ethyleentriaminepentaazijnzuur (DTPA) | 67-43-6 | 1 | 1 | 90 | 13 | 32.8024 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 16588 | QMP_147_C_BM_0_Komplexbil |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 6 | DTPA | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 499
510TA300 | 510TA300 | EDTA | CHELAAT | ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA) | 60-00-4 | 0.5 | 0.5 | 90 | 10 | 28.2843 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 16588 | QMP_147_C_BM_0_Komplexbil |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 6 | EDTA | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 499
510TA300 | 510TA300 | NTA | CHELAAT | nitrilotriazijnzuur (NTA) | 139-13-9 | 0.5 | 0.5 | 97 | 10 | 20.8806 | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 16588 | QMP_147_C_BM_0_Komplexbil |  | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 6 | NTA | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 499
510TA500 | 510TA500 | HBCDD | HBCDD | hexabroomcyclododecaan | 25637-99-4 |  | 1 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | ONB |  |  | EXTERN | No | TA | L005 | C16 | 6 | HBCD | 0 | 7.00:00:00 |  | 499
510TA803 | 510TA803 | 11Cl_PF3OUdS | PFAS | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 1 | 1 | 124 | 14.5 | 56.0803 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | 28ClF16C8oxT | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | 4:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 1 | 1 | 112 | 7.6 | 28.4084 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | H-PFC6asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | 6:2 FTS | PFAS | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | 1 | 114 | 28.7 | 63.8652 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | 2PFC6yC2a1sf | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | 8:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 1 | 1 | 76 | 19.5 | 61.8466 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | H-PFC10asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | 8:2 FTUCA | PFAS | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 1 | 1 | 115 | 9.1 | 35.089 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | cF16C10ezr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | 9Cl-PF3ONS | PFAS | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 1 | 1 | 109 | 10.2 | 27.2059 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | 26ClF12C6oxT | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | Br_PFHxS | PFAS | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 1 | 1 | 108 | 7.3 | 21.6601 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | sverttPFHxS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | Br_PFOS | PFAS | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 1 | 1 | 107 | 8.1 | 21.4112 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | sverttPFOS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | DONA | PFAS | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 1 | 1 | 112 | 11.2 | 32.8293 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | DONA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | FOSA | PFAS | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 1 | 1 | 113 | 8.1 | 30.634 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFOSA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | GenX | PFAS | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 1 | 1 | 115 | 9 | 34.9857 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | FRD-903 | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | L_PFBS | PFAS | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 1 | 1 | 115 | 6.2 | 32.4617 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | L-PFBS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | L_PFDS | PFAS | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 1 | 1 | 143 | 11.1 | 88.8191 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | L-PFDS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | L_PFHpS | PFAS | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 1 | 1 | 120 | 11.3 | 45.943 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | L-PFHpS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | L_PFHxS | PFAS | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 1 | 1 | 111 | 7 | 26.0768 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | L-PFHxS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | L_PFNS | PFAS | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 1 | 1 | 97 | 11 | 22.8035 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFC9asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | L_PFOS | PFAS | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 1 | 1 | 111 | 8.9 | 28.2991 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | L-PFOS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | L_PFPeS | PFAS | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 1 | 1 | 136 | 7.2 | 73.4259 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFC5asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | N-EtFOSAA | PFAS | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 1 | 1 | 122 | 6.7 | 45.9952 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | EtFOSAA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | N-MeFOSAA | PFAS | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 1 | 1 | 116 | 7.8 | 35.6 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | N-MeFOSAA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | PFBA | PFAS | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 1 | 1 | 113 | 7.5 | 30.0167 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFBA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | PFDA | PFAS | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 1 | 1 | 114 | 8.1 | 32.3487 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | PFDoA | PFAS | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 1 | 1 | 122 | 8.1 | 46.8875 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFDoA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | PFHpA | PFAS | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 1 | 1 | 116 | 7.4 | 35.2568 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFHpA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | PFHxA | PFAS | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 1 | 1 | 113 | 6.5 | 29.0689 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFHxA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | PFNA | PFAS | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 1 | 1 | 111 | 7.4 | 26.5149 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFNA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | PFOA | PFAS | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 1 | 1 | 114 | 7.7 | 31.9556 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFOA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | PFPeA | PFAS | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 1 | 1 | 117 | 4.5 | 35.171 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFPA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | PFTDA | PFAS | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 1 | 1 | 81 | 19.6 | 54.5952 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFTDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | PFTeDA | PFAS | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 1 | 1 | 130 | 8.2 | 62.201 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFTeDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TA803 | 510TA803 | PFUdA | PFAS | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 1 | 1 | 115 | 8.1 | 34.0946 | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 |  | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFUdA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 499
510TZ006 | 510TZ006 | 17bestDol | WATCH | 17-Beta-estradiol (E2) | 50-28-2 |  | 0.1 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | 17bestDol | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | actmpd | WATCH | acetamiprid | 135410-20-7 |  | 5 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | actmpd | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | amxclne | WATCH | amoxicilline | 26787-78-0 |  | 20 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | amxclne | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | aztmcne | WATCH | azitromycine | 83905-01-5 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | aztmcne | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | cipfxcne | WATCH | ciprofloxacine | 85721-33-1 |  | 20 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | cipfxcne | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | clartmcne | WATCH | claritromycine | 81103-11-9 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | clartmcne | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | clotandne | WATCH | clothianidine | 210880-92-5 |  | 5 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | clotandne | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | ertmcne | WATCH | erytromycine | 114-07-8 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | ertmcne | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | etnetDol | WATCH | ethinylestradiol | 57-63-6 |  | 0.1 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | etnetDol | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | imdcpd | WATCH | imidacloprid | 138261-41-3 |  | 5 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | imdcpd | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | metocb | WATCH | methiocarb | 2032-65-7 |  | 2 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | metocb | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | mfmzn | WATCH | metaflumizon | 139968-49-3 |  | 50 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | mfmzn | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | oestn | WATCH | oestron | 53-16-7 |  | 0.1 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | oestn | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | thiacpd | WATCH | thiacloprid | 111988-49-9 |  | 5 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | thiacpd | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ006 | 510TZ006 | thiamtxm | WATCH | thiamethoxam | 153719-23-4 |  | 5 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | thiamtxm | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | 124-triazole | WATCH | 1,2,4-triazole | 288-88-0 |  | 20 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | 124Tazl | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | amxclne | WATCH | amoxicilline | 26787-78-0 |  | 20 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | amxclne | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | cipfxcne | WATCH | ciprofloxacine | 85721-33-1 |  | 20 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | cipfxcne | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | clotmzl | WATCH | clotrimazol | 23593-75-1 |  | 20 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | clotmzl | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | Dmxsbne | WATCH | dimoxystrobine | 149961-52-4 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | Dmxsbne | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | famxdne | WATCH | famoxadone | 131807-57-3 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | famxdne | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | Fluconazole | WATCH | Fluconazol | 86386-73-4 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | flucnzl | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | imzll | WATCH | imazalil | 35554-44-0 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | imzll | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | Ipconazole | WATCH | Ipconazole | 125225-28-7 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | ipcnzl | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | metcnzl | WATCH | metconazool | 125116-23-6 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | metcnzl | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | mfmzn | WATCH | metaflumizon | 139968-49-3 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | mfmzn | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | Miconazole | WATCH | Miconazole | 22916-47-8 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | Micanzl | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | O-Desmethylvenlafaxine | WATCH | O-Desmethylvenlafaxine | 93413-62-8 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | Desvlfxne | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | pencnzl | WATCH | penconazool | 66246-88-6 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | pencnzl | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | proClaz | WATCH | prochloraz | 67747-09-5 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | proClaz | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | sulfmtoazl | WATCH | sulfamethoxazol | 723-46-6 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | sulfmtoazl | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | T4cnzl | WATCH | tetraconazool | 112281-77-3 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | T4cnzl | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | Tebuconazole | WATCH | tebuconazol | 107534-96-3 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | tebcnzl | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | Tmtpm | WATCH | trimethoprim | 738-70-5 |  | 5 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | Tmtpm | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510TZ007 | 510TZ007 | venlfxne | WATCH | venlafaxine | 93413-69-5 |  | 10 |  |  |  | ng/l | 10 | Oppervlaktewater | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | ONB | ONB |  | EXTERN | No | TZ |  | C40 | 5 | venlfxne | 21 | 7.00:00:00 | NVT | 1990
510WF004 | 510WF004 | amdTzinzr | GENEESM | amidotrizoïnezuur | 117-96-4 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | amdTzinzr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | bezafbt | GENEESM | bezafibraat | 41859-67-0 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | bezafbt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | cbmzpne | GENEESM | carbamazepine | 298-46-4 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | cbmzpne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | clartmcne | GENEESM | claritromycine | 81103-11-9 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | clartmcne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | clindmcne | GENEESM | clindamycine | 18323-44-9 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | clindmcne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | dclofnc | GENEESM | diclofenac | 15307-86-5 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | Dclofnc | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | DmTdzl | GENEESM | dimetridazol | 551-92-8 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | DmTdzl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | Dpyrdml | GENEESM | dipyridamol | 58-32-2 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | Dpyrdml | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | fenzn | GENEESM | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | fenzn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | gabptne | GENEESM | gabapentine | 60142-96-3 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | gabptne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | HCltazde | GENEESM | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | HCltazde | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | Irbstan | GENEESM | irbesartan | 138402-11-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | Irbstan | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | jopmdl | GENEESM | jopamidol (iopamidol) | 60166-93-0 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | jopmdl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | ketpfn | GENEESM | ketoprofen | 22071-15-4 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | ketpfn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | lidcine | GENEESM | lidocaïne | 137-58-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | lidcine | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | metpll | GENEESM | metoprolol | 37350-58-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | metpll | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | pipprn | GENEESM | pipamperon | 1893-33-0 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | pipprn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | poxflne | GENEESM | pentoxifylline | 6493-05-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | poxflne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | sotll | GENEESM | sotalol | 3930-20-9 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | sotll | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | sulfmtoazl | GENEESM | sulfamethoxazol | 723-46-6 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | sulfmtoazl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | Tmtpm | GENEESM | trimethoprim | 738-70-5 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | Tmtpm | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF004 | 510WF004 | valstan | GENEESM | valsartan | 137862-53-4 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | valstan | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
510WF006 | 510WF006 | actmpd | WATCH | acetamiprid | 135410-20-7 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C46 | 5 | actmpd | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 499
510WF006 | 510WF006 | clotandne | WATCH | clothianidine | 210880-92-5 |  | 0.009 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C46 | 5 | clotandne | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 499
510WF006 | 510WF006 | dclofnc | WATCH | diclofenac | 15307-86-5 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C46 | 5 | Dclofnc | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 499
510WF006 | 510WF006 | imdcpd | WATCH | imidacloprid | 138261-41-3 |  | 0.009 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C46 | 5 | imdcpd | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 499
510WF006 | 510WF006 | thiacpd | WATCH | thiacloprid | 111988-49-9 |  | 0.009 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C46 | 5 | thiacpd | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 499
510WF006 | 510WF006 | thiamtxm | WATCH | thiamethoxam | 153719-23-4 |  | 0.009 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C46 | 5 | thiamtxm | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 499
510WP006 | 510WP006 | aztmcne | WATCH | azitromycine | 83905-01-5 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Stichting Waterproef | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WP |  | C40 | 5 | aztmcne | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 1900
510WP006 | 510WP006 | clartmcne | WATCH | claritromycine | 81103-11-9 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Stichting Waterproef | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WP |  | C40 | 5 | clartmcne | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 1900
510WP006 | 510WP006 | ertmcne | WATCH | erytromycine | 114-07-8 | [5 empty] | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Stichting Waterproef | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WP |  | C40 | 5 | ertmcne | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 1900
510WP006 | 510WP006 | OaDazn | WATCH | oxadiazon | 19666-30-9 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 10 | Oppervlaktewater | Stichting Waterproef | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WP |  | C40 | 5 | OaDazn | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 1900
514BE015 | 514BE015 | CHLFa | CHLFaFEO | chlorofyl-a | 479-61-8 | 0.03 | 0.03 | 104 | 8 | 17.8885 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | A200 | BMM LAB/SV063 |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C32 | 70 | CHLFa | 260 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514BE015 | 514BE015 | CHLFb | CHLFaFEO | chlorofyl-b | 519-62-0 | 0.01 | 0.01 | 103 | 15 | 30.5941 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | A200 | BMM LAB/SV063 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C32 | 70 | CHLFb | 260 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514BE015 | 514BE015 | FEOa | CHLFaFEO | Feofytine a | NVT | 0.013 | 0.02 | 96 | 8 | 17.8885 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | A200 | BMM LAB/SV063 |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C32 | 70 | FEOa | 260 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514BE015 | 514BE015 | FEOb | CHLFaFEO | Feofytine b | NVT | 0.005 | 0.005 |  | 37 |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | A200 | BMM LAB/SV063 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C32 | 70 | FEOb | 260 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514BE020 | 514BE020 | 135TNO2Ben | Nitro-verbindingen | 1,3,5-trinitrobenzeen | 99-35-4 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB | BMM LAB/SV074 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C40 | 5O7 | 135TNO2Ben | 0 | -1.00:00:00 | NVT | 4000
514BE020 | 514BE020 | 13DNO2Ben | Nitro-verbindingen | 1,3-dinitrobenzeen | 99-65-0 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB | BMM LAB/SV074 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C40 | 5O7 | 13DNO2Ben | 0 | -1.00:00:00 | NVT | 4000
514BE020 | 514BE020 | 24DAo6NO2Tol | Nitro-verbindingen | 2,4-diamino-6-nitrotolueen | 6629-29-4 | 0.7 | 1.4 |  |  |  | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB | BMM LAB/SV074 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C40 | 5O7 | 24DAo6NO2Tol | 0 | -1.00:00:00 | NVT | 4000
514BE020 | 514BE020 | 24DNO2Tol | Nitro-verbindingen | 2,4-dinitrotolueen | 121-14-2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB | BMM LAB/SV074 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C40 | 5O7 | 24DNO2Tol | 0 | -1.00:00:00 | NVT | 4000
514BE020 | 514BE020 | 26DAo4NO2Tol | Nitro-verbindingen | 2,6-diamino-4-nitrotolueen | 59229-75-3 | 0.8 | 1.6 |  |  |  | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB | BMM LAB/SV074 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C40 | 5O7 | 26DAo4NO2Tol | 0 | -1.00:00:00 | NVT | 4000
514BE020 | 514BE020 | 26DNO2Tol | Nitro-verbindingen | 2,6-dinitrotolueen | 606-20-2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB | BMM LAB/SV074 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C40 | 5O7 | 26DNO2Tol | 0 | -1.00:00:00 | NVT | 4000
514BE020 | 514BE020 | 2Ao46DNO2Tol | Nitro-verbindingen | 2-amino-4,6-dinitrotolueen | 35572-78-2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB | BMM LAB/SV074 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C40 | 5O7 | 2Ao46DNO2Tol | 0 | -1.00:00:00 | NVT | 4000
514BE020 | 514BE020 | 2Ao6NO2Tol | Nitro-verbindingen | 2-amino-6-nitrotolueen | 603-83-8 | 0.5 | 1 |  |  |  | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB | BMM LAB/SV074 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C40 | 5O7 | 2Ao6NO2Tol | 0 | -1.00:00:00 | NVT | 4000
514BE020 | 514BE020 | 34DNO2Tol | Nitro-verbindingen | 3,4-dinitrotolueen | 610-39-9 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB | BMM LAB/SV074 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C40 | 5O7 | 34DNO2Tol | 0 | -1.00:00:00 | NVT | 4000
514BE020 | 514BE020 | 4Ao26DNO2Tol | Nitro-verbindingen | 4-amino-2,6-dinitrotolueen | 19406-51-0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB | BMM LAB/SV074 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C40 | 5O7 | 4Ao26DNO2Tol | 0 | -1.00:00:00 | NVT | 4000
514BE020 | 514BE020 | 5NO2otlidne | Nitro-verbindingen | 5-nitro-ortho-toluidine | 99-55-8 | 0.4 | 0.7 |  |  |  | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB | BMM LAB/SV074 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C40 | 5O7 | 5NO2otlidne | 0 | -1.00:00:00 | NVT | 4000
514BE020 | 514BE020 | TNT | Nitro-verbindingen | 2,4,6-trinitrotolueen (TNT) | 118-96-7 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | ONB | BMM LAB/SV074 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C40 | 5O7 | TNT | 0 | -1.00:00:00 | NVT | 4000
514LC003 | 514LC003 | 14DOx | GEWASB | diethyleenether (=1,4-Dioxaan) (DONAR) | 123-91-1 |  | 10 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | DC2yeEtr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | 1HBtale | GEWASB | 1H-benzotriazole | 95-14-7 |  | 0.05 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | 1HBtale | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | 246TBrFol | GEWASB | 2,4,6-tribroomfenol | 118-79-6 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | 246TBrFol | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | 266TM2CH | GEWASB | 4-oxoisoforon | 1125-21-9 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | 4Ooifrn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | 26DClBenAd | GEWASB | 2,6-dichloorbenzamide | 2008-58-4 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | 26DClBenAd | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | 4HccPedefFen | GEWASB | cyclopenta(def)fenantrenon | 5737-13-3 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | 4HccPedefFen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | AHTN | GEWASB | tonalide | 1506-02-1 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | AHTN | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | antcnn | GEWASB | antrachinon | 84-65-1 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | antcnn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | azoxsbn | GEWASB | azoxystrobin | 131860-33-8 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | azoxsbn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | bisFolA | GEWASB | bisfenol A (DONAR) | 80-05-7 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | bisfnlA | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | C2y2C1yBensf | GEWASB | N-ethyl-2-methylbezenesulfonamide | 1077-56-1 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | C2y2C1yBensf | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | cbmzpne | GEWASB | carbamazepine | 298-46-4 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | cbmzpne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | clomzne | GEWASB | clomazon | 81777-89-1 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | clomzne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | Clpfm | GEWASB | chloorprofam | 101-21-3 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Clpfm | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | clxlnl | GEWASB | chloorxylenol | 88-04-0 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | clxlnl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | cypdnl | GEWASB | cyprodinil | 121552-61-2 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | cypdnl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | DC8yFt | GEWASB | dioctylftalaat | 117-84-0 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | DC8yFt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | DCbnl | GEWASB | dichlobenil | 1194-65-6 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Dcbnl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | Dcfl | GEWASB | dicofol | 115-32-2 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Dcfl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | Detlamde | GEWASB | N,N-diethyl-3-methylbenzamide | 134-62-3 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | DEET | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | dffncn | GEWASB | diflufenican | 83164-33-4 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Dffncn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | diglyme | GEWASB | diglyme (=bis(2-methoxyethyl)methylether) (DONAR) | 111-96-6 |  | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | b2C1oxC2yEtr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | Etdazle | GEWASB | etridiazol | 2593-15-9 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | eTDazl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | famxdne | GEWASB | famoxadone | 131807-57-3 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | famxdne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | fytl | GEWASB | fytol | 150-86-7 |  | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | fytl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | HHCB | GEWASB | hexahydrohexamethylcyclopentabenzopyran (HHCB) | 1222-05-5 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | HHCB | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | ifrn | GEWASB | isoforon | 78-59-1 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | ifrn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | imisbe | GEWASB | iminostilbene | 256-96-2 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | imisbe | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | Irgarol | GEWASB | irgarol | 28159-98-0 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | irgrl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | NC2y4C1yBens | GEWASB | N-ethyl-4-methylbezenesulfonamide | 80-39-7 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | NC2y4C1yBens | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | oTolsfAd | GEWASB | o-tolueensulfonamide | 88-19-7 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | oTolsfAd | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | pencnzl | GEWASB | penconazool | 66246-88-6 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | pencnzl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | propAd | GEWASB | propyzamide | 23950-58-5 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | propAd | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | pTolsfAd | GEWASB | p-tolueensulfonamide | 70-55-3 |  | 0.05 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | pTolsfAd | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | T3Ate | GEWASB | triallaat | 2303-17-5 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Talt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | TBEP | GEWASB | tris(2-butoxyethyl)fosfaat | 78-51-3 |  | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | TBEP | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | TC2yPO4 | GEWASB | triethylfosfaat | 78-40-0 |  | 0.01 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | TC2yPO4 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | Tcsn | GEWASB | triclosan | 3380-34-5 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Tcsn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | Terbtne | GEWASB | terbutryne | 886-50-0 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | terbtne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | TFyffnS | GEWASB | trifenylfosfinesulfide | 3878-45-3 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | TFyffnS | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | TPPO | GEWASB | trifenylfosfineoxide | 791-28-6 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | TPPO | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC003 | 514LC003 | Tramat | GEWASB | ethofumesaat | 26225-79-6 |  | 0.005 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5310 | A5310 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | etfmst | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514LC004 | 514LC004 | 1H-Benzotriazol | GENEESM | 1H-benzotriazole | 95-14-7 |  | 0.1 | 97.6 | 2.9 | 7.5286 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2021-20 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | 1HBtale | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Amidotrizoic acid | GENEESM | amidotrizoïnezuur | 117-96-4 | 0.050466 | 0.1 | 112 | 5.6 | 26.4847 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | amdTzinzr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Bezafibraat | GENEESM | bezafibraat | 41859-67-0 | 0.003689 | 0.01 | 105 | 8.4 | 19.551 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | bezafbt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Carbamazepine | GENEESM | carbamazepine | 298-46-4 | 0.0077 | 0.01 | 110 | 6.1 | 23.4273 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | cbmzpne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Claritromycine | GENEESM | claritromycine | 81103-11-9 | 0.010606 | 0.05 | 92.4 | 7 | 20.6649 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | clartmcne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Clindamycine | GENEESM | clindamycine | 18323-44-9 | 0.010755 | 0.01 | 131 | 20 | 73.7835 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | clindmcne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Clozapine | GENEESM | clozapine | 5786-21-0 | 0.006616 | 0.01 | 90.9 | 8.3 | 24.6333 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | clozpne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Diclofenac | GENEESM | diclofenac | 15307-86-5 | 0.00275 | 0.01 | 98.9 | 4.3 | 8.8769 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | Dclofnc | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Dimetridazole | GENEESM | dimetridazol | 551-92-8 | 0.003515 | 0.01 | 102 | 6.8 | 14.176 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | DmTdzl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Dipyrydamole | GENEESM | dipyridamol | 58-32-2 | 0.005714 | 0.01 | 108 | 12.6 | 29.8503 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | Dpyrdml | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Gabapentine | GENEESM | gabapentine | 60142-96-3 | 0.0036 | 0.01 | 69.4 | 18.3 | 71.3092 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | 2017.WLAB04 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | gabptne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Hydrochloorthiazide | GENEESM | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 0.05915 | 0.1 | 99.3 | 11.3 | 22.6433 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | HCltazde | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Iopamidol | GENEESM | jopamidol (iopamidol) | 60166-93-0 | 0.035251 | 0.1 | 90.3 | 4.1 | 21.0618 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | jopmdl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Irbesartan | GENEESM | irbesartan | 138402-11-6 | 0.00485 | 0.01 | 100 | 6.2 | 12.4 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | Irbstan | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Ketoprofen | GENEESM | ketoprofen | 22071-15-4 | 0.004151 | 0.01 | 98.4 | 5.4 | 11.2641 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | ketpfn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Lidocaine | GENEESM | lidocaïne | 137-58-6 | 0.006057 | 0.01 | 108 | 10.7 | 26.72 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | lidcine | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Lincomycine | GENEESM | lincomycine | 154-21-2 | 0.005604 | 0.01 | 114 | 21.2 | 50.811 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | lincmcne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Metoprolol | GENEESM | metoprolol | 37350-58-6 | 0.0038 | 0.01 | 119 | 7.4 | 40.7804 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | metpll | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Oxazepam | GENEESM | oxazepam | 604-75-1 | 0.021792 | 0.1 | 86 | 6.2 | 30.6229 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | oxzpm | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Oxytetracycline | GENEESM | oxytetracycline | 6153-64-6 | 0.079521 | 0.1 | 122 | 27.5 | 70.4344 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | OxT4ccne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Paroxetine | GENEESM | paroxetine | 61869-08-7 | 0.01134 | 0.1 | 68.6 | 30.3 | 87.2708 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | paroetne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Pentoxyfilline | GENEESM | pentoxifylline | 6493-05-6 | 0.004221 | 0.01 | 89.6 | 8.7 | 27.1183 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | poxflne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Phenazon | GENEESM | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | 0.005485 | 0.01 | 113 | 9.1 | 31.737 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | fenzn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Pipamperon | GENEESM | pipamperon | 1893-33-0 | 0.005527 | 0.01 | 89.6 | 54.8 | 111.5563 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | pipprn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Propranolol | GENEESM | propranolol | 525-66-6 | 0.00698 | 0.1 | 91.9 | 13.4 | 31.3158 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | propnll | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | s4MBZT+5MBZT | GENEESM | Som 4- en 5-metyl-1H-benzotriazool | nvt |  | 0.1 | 122 | 7 | 46.1736 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | s45C1y1Hbzta | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Sotalol | GENEESM | sotalol | 3930-20-9 | 0.02938 | 0.05 | 86.1 | 10.6 | 34.9611 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | sotll | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Sulfamethoxazole | GENEESM | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.00605 | 0.01 | 98.9 | 8.9 | 17.9354 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | sulfmtoazl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | TPPO | GENEESM | trifenylfosfineoxide | 791-28-6 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2021-20 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | TPPO | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Trimethoprim | GENEESM | trimethoprim | 738-70-5 | 0.004195 | 0.01 | 97.1 | 6.7 | 14.6014 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | Tmtpm | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC004 | 514LC004 | Valsartan | GENEESM | valsartan | 137862-53-4 | 0.006 | 0.01 | 99.7 | 4 | 8.0225 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5313 | A5317 | MEM2020-55 | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | valstan | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1010
514LC320 | 514LC320 | Aclonifen | combipest | aclonifen | 74070-46-5 | 3 | 3 | 108 | 10 | 25.6125 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | acnfn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Alachlor | combipest | alachloor | 15972-60-8 | 1 | 1 | 109 | 21 | 45.6946 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | alCl | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Atrazine | combipest | atrazine | 1912-24-9 | 2 | 2 | 101 | 6 | 12.1655 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | atzne | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Atrazine-desethyl | combipest | desethylatrazine | 6190-65-4 | 1 | 1 | 109 | 18 | 40.2492 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | desC2yatzne | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Azinphos-ethyl | combipest | ethylazinfos | 2642-71-9 | 0.6 | 0.6 | 117 | 15 | 45.3431 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | C2yazfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Azinphos-methyl | combipest | methylazinfos | 86-50-0 | 10 | 10 | 54 | 58 | 148.054 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | C1yazfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Chlorfenvinphos | combipest | chloorfenvinfos | 470-90-6 | 1 | 1 | 109 | 12 | 30 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Clfvfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Chloridazon | combipest | chloridazon | 1698-60-8 | 1 | 1 | 108 | 14 | 32.249 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Clidzn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Chlorpyrifos | combipest | chloorpyrifos | 2921-88-2 | 1 | 1 | 105 | 10 | 22.3607 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Clprfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Chlortoluron | combipest | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.3 | 0.3 | 113 | 17 | 42.8019 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Cltlrn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Coumaphos | combipest | coumaphos | 56-72-4 | 0.2 | 0.2 | 102 | 16 | 32.249 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | coumfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Diazinon | combipest | diazinon | 333-41-5 | 0.2 | 0.2 | 106 | 9 | 21.6333 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Daznn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Dichlorvos | combipest | dichloorvos | 62-73-7 | 0.3 | 0.3 | 98 | 15 | 30.2655 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | DClvs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Dimethenamid | combipest | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 1 | 1 | 101 | 9 | 18.1108 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | DmtnmdP | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Dimethoate | combipest | dimethoaat | 60-51-5 | 0.3 | 0.3 | 109 | 12 | 30 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Dmtat | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Diuron | combipest | diuron | 330-54-1 | 0.6 | 0.6 | 100 | 15 | 30 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Durn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Fenamiphos | combipest | fenamifos | 22224-92-6 | 0.3 | 0.3 | 104 | 19 | 38.833 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | fenamfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Fenoxycarb | combipest | fenoxycarb | 72490-01-8 | 0.09 | 0.09 | 102 | 18 | 36.2215 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | fenOxcb | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Heptenophos | combipest | heptenofos | 23560-59-0 | 0.3 | 0.3 | 94 | 7 | 18.4391 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | heptnfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Imidacloprid | combipest | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.5 | 0.5 | 99 | 14 | 28.0713 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | imdcpd | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Irgarol | combipest | irgarol | 28159-98-0 | 0.8 | 0.8 | 115 | 34 | 74.3236 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | irgrl | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Isoproturon | combipest | isoproturon | 34123-59-6 | 0.3 | 0.3 | 128 | 47 | 109.4166 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | iptrn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Linuron | combipest | linuron | 330-55-2 | 2 | 2 | 80 | 22 | 59.4643 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | linrn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Malathion | combipest | malathion | 121-75-5 | 1 | 1 | 96 | 12 | 25.2982 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | malton | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Metazachlor | combipest | metazachloor | 67129-08-2 | 2 | 2 | 96 | 18 | 36.8782 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | metzCl | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Methabenzthiazuron | combipest | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.1 | 0.1 | 88 | 17 | 41.6173 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | metbtazrn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Metolachlor | combipest | metolachloor | 51218-45-2 | 0.5 | 0.5 | 96 | 30 | 60.531 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | metlCl | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Mevinphos | combipest | mevinfos | 7786-34-7 | 1.4 | 1.4 | 90 | 13 | 32.8024 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | mevfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Monolinuron | combipest | monolinuron | 1746-81-2 | 1 | 1 | 80 | 14 | 48.8262 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Mlnrn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Pirimicarb | combipest | pirimicarb | 23103-98-2 | 0.3 | 0.3 | 83 | 52 | 109.4166 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | pirmcb | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Pirimiphos-methyl | combipest | methyl-Pirimifos (DONAR) | 29232-93-7 | 0.1 | 0.1 | 100 | 11 | 22 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | pirmfC1y | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Propazine | combipest | propazine | 139-40-2 | 2 | 2 | 134 | 18 | 76.9415 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | propzne | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Propiconazole | combipest | propiconazol | 60207-90-1 | 3 | 3 | 122 | 49 | 107.4244 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | propcnzl | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Pyrazophos | combipest | pyrazofos | 13457-18-6 | 5 | 5 | 131 | 71 | 154.9452 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | pyrazfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Pyridaben | combipest | pyridaben | 96489-71-3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 28 | 56 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | pyrdbn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Pyriproxifen | combipest | pyriproxyfen | 95737-68-1 | 0.009 | 0.02 | 97 | 26 | 52.345 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | pyrpxfn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Quinoxyfen | combipest | quinoxyfen | 124495-18-7 | 1 | 1 | 111 | 22 | 49.1935 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | quinoxfn | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Simazine | combipest | simazine | 122-34-9 | 1 | 1 | 100 | 14 | 28 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | simzne | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Terbuthylazine | combipest | terbutylazine | 5915-41-3 | 2 | 2 | 114 | 98 | 197.9899 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | terC4yazne | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Terbutryne | combipest | terbutryne | 886-50-0 | 2 | 2 | 117 | 15 | 45.3431 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | terbtne | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Thiacloprid | combipest | thiacloprid | 111988-49-9 | 0.5 | 0.5 | 100 | 21 | 42 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | thiacpd | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Tolclofos-methyl | combipest | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | 2.78 | 3 | 81 | 25 | 62.8013 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | tolcfsC1y | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC320 | 514LC320 | Triazophos | combipest | triazofos | 24017-47-8 | 0.04 | 0.04 | 117 | 26 | 62.1289 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5320 | A5320 | Hervalidatie_2020 | INTERN | No | LC | L521 | C47 | 5 | Tazfs | 200 | 8.00:00:00 | NVT | 999
514LC803 | 514LC803 | 11Cl_PF3OUdS | PFAS | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 0.0452 | 0.2 | 93 | 11 | 26.0768 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | 28ClF16C8oxT | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | 4:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.0516 | 0.1 | 104 | 6.2 | 14.7567 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | H_PFC6asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | 6:2 FTS | PFAS | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.0543 | 1 | 105 | 6.6 | 16.5602 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | 2PFC6yC2a1sf | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | 8:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.048 | 0.05 | 106 | 6.3 | 17.4 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | H_PFC10asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | 8:2 FTUCA | PFAS | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 0.0426 | 0.1 | 101 | 5.8 | 11.7712 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | cF16C10ezr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | 9Cl-PF3ONS | PFAS | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.0337 | 0.1 | 100 | 7.3 | 14.6 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | 26ClF12C6oxT | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | Br_PFHxS | PFAS | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.0167 | 0.05 | 103 | 6.7 | 14.682 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | sverttPFHxS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | Br_PFOS | PFAS | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.0185 | 0.02 | 107 | 7.8 | 20.9609 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | sverttPFOS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | DONA | PFAS | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.037 | 0.1 | 100 | 7.2 | 14.4 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | DONA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | FOSA | PFAS | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.0429 | 0.1 | 101 | 6.5 | 13.1529 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | FOSA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | GenX | PFAS | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 2.67 | 1 | 103 | 7.9 | 16.9009 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | FRD_903 | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | L_PFBS | PFAS | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.0422 | 0.05 | 100 | 6.3 | 12.6 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFBS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | L_PFDS | PFAS | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.0408 | 0.1 | 74 | 13 | 58.1378 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFDS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | L_PFHpS | PFAS | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.0322 | 0.1 | 103 | 6.4 | 14.1365 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFHpS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | L_PFHxS | PFAS | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.033 | 0.05 | 102 | 6.3 | 13.2197 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFHxS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | L_PFNS | PFAS | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.0403 | 0.05 | 89 | 7.8 | 26.9696 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFC9asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | L_PFOS | PFAS | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 0.0457 | 0.04 | 102 | 6.5 | 13.6015 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFOS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | L_PFPeS | PFAS | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.0502 | 0.1 | 110 | 6.9 | 24.299 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFC5asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | N-EtFOSAA | PFAS | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.0493 | 0.1 | 103 | 7.2 | 15.6 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | EtFOSAA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | N-MeFOSAA | PFAS | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.0467 | 0.05 | 103 | 7.2 | 15.6 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | N_MeFOSAA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | PFBA | PFAS | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.542 | 0.5 | 108 | 11 | 27.2029 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFBA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | PFDA | PFAS | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.138 | 0.1 | 102 | 6.5 | 13.6015 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | PFDoA | PFAS | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.194 | 0.05 | 104 | 8 | 17.8885 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFDoA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | PFHpA | PFAS | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.109 | 0.1 | 103 | 6 | 13.4164 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFHpA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | PFHxA | PFAS | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.0795 | 0.1 | 102 | 6.3 | 13.2197 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFHxA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | PFNA | PFAS | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.113 | 0.1 | 101 | 6.3 | 12.7577 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFNA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | PFOA | PFAS | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.123 | 0.4 | 101 | 6.7 | 13.5484 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFOA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | PFPeA | PFAS | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.122 | 0.1 | 102 | 6.7 | 13.9843 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFPA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | PFTDA | PFAS | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.239 | 0.1 | 84 | 20 | 51.225 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFTDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | PFTeDA | PFAS | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.245 | 0.2 | 109 | 11 | 28.4253 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFTeDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC803 | 514LC803 | PFUdA | PFAS | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.17 | 0.1 | 104 | 7.3 | 16.6481 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | A5429 | MEM2021-32 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFUdA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 960
514LC820 | 514LC820 | 24DDT | KRW | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.00017 | 0.0002 | 94 | 6.4 | 17.5454 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | 24DDT | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | 44DDD | KRW | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.00023 | 0.0003 | 95 | 6.6 | 16.5602 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | 44DDD | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | 44DDE | KRW | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.00017 | 0.0002 | 95 | 5 | 14.1421 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | 44DDE | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | 44DDT | KRW | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.00009 | 0.00009 | 100 | 2.7 | 5.4 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | 44DDT | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | aEndo | KRW | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.0005 | 0.0005 | 101 | 6.5 | 13.1529 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | aedsfn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | aHCH | KRW | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.00006 | 0.00006 | 88 | 3.9 | 25.2357 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | aHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | Ald | KRW | aldrin | 309-00-2 | 0.00021 | 0.0003 | 94 | 2.7 | 13.159 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | aldn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | Ant | KRW | antraceen | 120-12-7 | 0.00329 | 0.004 | 95 | 2.3 | 11.0073 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Ant | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | BaA | KRW | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.00097 | 0.001 | 88 | 3.8 | 25.1746 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | BaA | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | BaP | KRW | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.0014 | 0.002 | 91 | 6.6 | 22.3213 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | BaP | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | BbF | KRW | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.00009 | 0.00009 | 103 | 16.6 | 33.7378 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | BbF | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | bEndo | KRW | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.00025 | 0.0003 | 100 | 5.1 | 10.2 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | bedsfn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | bfnx | KRW | bifenox | 42576-02-3 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 |  | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | bfnx | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | BghiPe | KRW | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.00015 | 0.0002 | 90 | 4.9 | 22.272 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | BghiPe | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | bHCH | KRW | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.00005 | 0.00005 | 88 | 1.8 | 24.2685 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | bHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | BkF | KRW | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.00007 | 0.00007 | 91 | 10.1 | 27.0562 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | BkF | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | cHCH | KRW | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.00007 | 0.00008 | 92 | 1.3 | 16.2099 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | cHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | cHepo | KRW | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.00004 | 0.00005 | 89 | 3.2 | 22.912 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | cHpClepO | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | Chr | KRW | chryseen | 218-01-9 | 0.00317 | 0.004 | 95 | 2.1 | 10.8462 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Chr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | cypmtn | KRW | cypermethrin | 52315-07-8 |  | 0.0007 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 |  | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | cypmtn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | DBahA | KRW | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.00222 | 0.003 | 95 | 7.4 | 17.8617 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | DBahAnt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | Dcfl | KRW | dicofol | 115-32-2 |  | 0.0001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 |  | INTERN | No | LC | L521 | C46 | 5 | Dcfl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | dHCH | KRW | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.00007 | 0.00008 | 103 | 4.6 | 10.9836 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | dHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | Dld | KRW | dieldrin | 60-57-1 | 0.00017 | 0.0002 | 97 | 9.6 | 20.1157 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | dieldn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | End | KRW | endrin | 72-20-8 | 0.00043 | 0.0005 | 95 | 9.4 | 21.2941 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | endn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | Fen | KRW | fenanthreen | 85-01-8 | 0.00196 | 0.002 | 100 | 3.2 | 6.4 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Fen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | Flu | KRW | fluorantheen | 206-44-0 | 0.00197 | 0.002 | 98 | 5.9 | 12.4595 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Flu | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | HCB | KRW | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.00015 | 0.0002 | 98 | 5.3 | 11.3296 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | HCB | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | HCBd | KRW | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.00093 | 0.001 | 87 | 13.2 | 37.0535 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | HxClbtDen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | Hepta | KRW | heptachloor | 76-44-8 | 0.00005 | 0.00005 | 83 | 4.3 | 35.0708 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | HpCl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | InP | KRW | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.00017 | 0.0002 | 89 | 7.2 | 26.2937 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | InP | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | Isd | KRW | isodrin | 465-73-6 | 0.00022 | 0.0003 | 108 | 2.5 | 16.7631 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | idn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | Naf | KRW | naftaleen | 91-20-3 | 0.02381 | 0.03 | 104 | 4.9 | 12.6507 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Naf | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | PCB101 | KRW | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.00002 | 0.00003 | 104 | 3.8 | 11.0345 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB101 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | PCB118 | KRW | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.00002 | 0.00002 | 96 | 8.4 | 18.6075 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB118 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | PCB138 | KRW | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.00004 | 0.00005 | 95 | 6 | 15.6205 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB138 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | PCB153 | KRW | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.00002 | 0.00002 | 106 | 5.1 | 15.7493 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB153 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | PCB180 | KRW | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.00003 | 0.00004 | 99 | 3.1 | 6.5146 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB180 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | PCB28 | KRW | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.00004 | 0.00004 | 104 | 2.7 | 9.6519 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB28 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | PCB52 | KRW | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.00003 | 0.00003 | 106 | 2.6 | 13.0782 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PCB52 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | Pyr | KRW | pyreen | 129-00-0 | 0.00148 | 0.002 | 96 | 8.7 | 19.151 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | Pyr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | QCB | KRW | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.00002 | 0.00002 | 82 | 6.7 | 38.413 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | PeClBen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC820 | 514LC820 | tHepo | KRW | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.00065 | 0.0007 | 93 | 5.6 | 17.9287 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5424 | A5424 | MEM2012-34 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5 | tHpClepO | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514LC870 | 514LC870 | 4TOP | FenAnl | 4-tertiair-octylfenol | 140-66-9 | 0.001 | 0.005 | 97.2 | 7.2 | 15.4506 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5423 | A5435 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5O2 | 4ttC8yFol | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
514LC870 | 514LC870 | PCP | FenAnl | pentachloorfenol | 87-86-5 | 0.01 | 0.1 | 103 | 3 | 8.4853 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5423 | A5435 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5O2 | PeClFol | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
514LC870 | 514LC870 | s4NP | FenAnl | Som vertakte 4-nonylfenol-iSomeren | 84852-15-3 | 0.1 | 0.1 | 106 | 13 | 28.6356 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5423 | A5435 | EVALPRES2012 2013-07 | INTERN | Yes | LC | L521 | C46 | 5O2 | s4C9yFol | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
514OM005 | 514OM005 | PBDE100 | PBDEs | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.0006 | 0.0005 | 113 | 18 | 44.4072 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X047 | MS-BRV-W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE100 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM005 | 514OM005 | PBDE138 | PBDEs | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.0003 | 0.0005 | 87 | 16 | 41.2311 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X047 | MS-BRV-W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE138 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM005 | 514OM005 | PBDE153 | PBDEs | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.0003 | 0.0003 | 93 | 12 | 27.7849 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X047 | MS-BRV-W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE153 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM005 | 514OM005 | PBDE154 | PBDEs | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.0003 | 0.0003 | 108 | 13 | 30.5287 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X047 | MS-BRV-W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE154 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM005 | 514OM005 | PBDE28 | PBDEs | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.002 | 0.0005 | 146 | 8 | 93.3809 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X047 | MS-BRV-W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE28 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM005 | 514OM005 | PBDE47 | PBDEs | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.001 | 0.0005 | 137 | 11 | 77.201 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X047 | MS-BRV-W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE47 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM005 | 514OM005 | PBDE49 | PBDEs | 2,2',4,5'-tetrabroomdifenylether | 243982-82-3 | 0.002 | 0.0005 | 142 | 10 | 86.3481 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X047 | MS-BRV-W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE49 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM005 | 514OM005 | PBDE85 | PBDEs | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.0004 | 0.0005 | 120 | 11 | 45.6508 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X047 | MS-BRV-W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE85 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM005 | 514OM005 | PBDE99 | PBDEs | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.0004 | 0.0005 | 121 | 13 | 49.3964 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X047 | MS-BRV-W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | PBDE99 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM316 | 514OM316 | AbMTN | FUHtot | abamectine | 71751-41-2 | 0.011 | 0.02 | 95 | 16 | 33.5261 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | abmtne | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM316 | 514OM316 | Chlordzn | FUHtot | chloridazon | 1698-60-8 | 0.005 | 0.02 | 96 | 9 | 19.6977 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | EM |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | Clidzn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM316 | 514OM316 | DDN | FUHtot | dodine | 2439-10-3 | 0.015 | 0.02 | 78 | 14 | 52.1536 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | dodne | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM316 | 514OM316 | DmtnmdP | FUHtot | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.024 | 0.03 | 100 | 6 | 12 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | EM |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | DmtnmdP | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM316 | 514OM316 | Imdcpd | FUHtot | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.006 | 0.006 | 98 | 8 | 16.4924 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | EM |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | imdcpd | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM316 | 514OM316 | Monlnrn | FUHtot | monolinuron | 1746-81-2 | 0.01 | 0.01 | 72 | 13 | 61.7414 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | Mlnrn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM317 | 514OM317 | Coumps | GCMStot | coumaphos | 56-72-4 | 0.013 | 0.02 | 84 | 12 | 40 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | coumfs | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | Diaznn | GCMStot | diazinon | 333-41-5 | 0.006 | 0.01 | 83 | 7 | 36.7696 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | Daznn | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | dmtn | GCMStot | deltamethrin | 52918-63-5 | 0.068 | 0.07 | 82 | 18 | 50.9117 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | dmtn | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | esfvlrt | GCMStot | esfenvaleraat | 66230-04-4 | 0.006 | 0.006 | 90 | 11 | 29.7321 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | esfvlrt | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | EtAzps | GCMStot | ethylazinfos | 2642-71-9 | 0.027 | 0.03 | 101 | 8 | 16.1245 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | C2yazfs | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | EtPrton | GCMStot | ethylparathion (DONAR) | 56-38-2 | 0.0039 | 0.004 | 106 | 8 | 20 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | C2ypton | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | Fenamfs | GCMStot | fenamifos | 22224-92-6 | 0.006 | 0.006 | 97 | 13 | 26.6833 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | fenamfs | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | Fenton | GCMStot | fenthion | 55-38-9 | 0.0035 | 0.004 | 79 | 6 | 43.6807 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | fenton | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | Fentton | GCMStot | fenitrothion | 122-14-5 | 0.0036 | 0.004 | 87 | 7 | 29.5296 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | feNO2ton | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | Fnycb | GCMStot | fenoxycarb | 72490-01-8 | 0.016 | 0.02 | 105 | 6 | 15.6205 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | fenOxcb | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | Heptnfs | GCMStot | heptenofos | 23560-59-0 | 0.002 | 0.002 | 95 | 8 | 18.868 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | heptnfs | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | Malton | GCMStot | malathion | 121-75-5 | 0.003 | 0.003 | 90 | 5 | 22.3607 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | malton | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | MetAzps | GCMStot | methylazinfos | 86-50-0 | 0.063 | 0.07 | 77 | 25 | 67.9412 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | C1yazfs | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | Metprmfs | GCMStot | methyl-Pirimifos (DONAR) | 29232-93-7 | 0.003 | 0.003 | 78 | 10 | 48.3322 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | pirmfC1y | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | MetPrton | GCMStot | methylparathion (DONAR) | 298-00-0 | 0.0045 | 0.005 | 80 | 9 | 43.8634 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | ptonC1y | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | Mevps | GCMStot | mevinfos | 7786-34-7 | 0.004 | 0.004 | 89 | 15 | 37.2022 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | mevfs | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | Triazps | GCMStot | triazofos | 24017-47-8 | 0.006 | 0.006 | 99 | 6 | 12.1655 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | Tazfs | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM317 | 514OM317 | Trifrlne | GCMStot | trifluraline | 1582-09-8 | 0.002 | 0.002 | 87 | 6 | 28.6356 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X046 | O1925 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | Tfrlne | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 950
514OM320 | 514OM320 | Aclonifen | LCMS2 | aclonifen | 74070-46-5 | 0.0036 | 0.01 | 101 | 10 | 20.0998 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | acnfn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Alachlor | LCMS2 | alachloor | 15972-60-8 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | alCl | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Atrazine | LCMS2 | atrazine | 1912-24-9 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | atzne | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Atrazine-desethyl | LCMS2 | desethylatrazine | 6190-65-4 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | desC2yatzne | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Azinphos-ethyl | LCMS2 | ethylazinfos | 2642-71-9 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | C2yazfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Azinphos-methyl | LCMS2 | methylazinfos | 86-50-0 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | C1yazfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Chlorbromuron | LCMS2 | chloorbromuron | 13360-45-7 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Clbmrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Chlorfenvinphos | LCMS2 | chloorfenvinfos | 470-90-6 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Clfvfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Chloridazon | LCMS2 | chloridazon | 1698-60-8 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Clidzn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Chloroxuron | LCMS2 | chlooroxuron | 1982-47-4 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Clxrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Chlorpyrifos | LCMS2 | chloorpyrifos | 2921-88-2 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Clprfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Chlortoluron | LCMS2 | chloortoluron | 15545-48-9 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Cltlrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Coumaphos | LCMS2 | coumaphos | 56-72-4 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | coumfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Diazinon | LCMS2 | diazinon | 333-41-5 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Daznn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Dichlorvos | LCMS2 | dichloorvos | 62-73-7 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | DClvs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Dimethenamid | LCMS2 | dimethenamid-P | 163515-14-8 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | DmtnmdP | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Dimethoate | LCMS2 | dimethoaat | 60-51-5 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Dmtat | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Diuron | LCMS2 | diuron | 330-54-1 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Durn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Ethoprophos | LCMS2 | ethoprofos | 13194-48-4 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | etpfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Fenamiphos | LCMS2 | fenamifos | 22224-92-6 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | fenamfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Fenoxycarb | LCMS2 | fenoxycarb | 72490-01-8 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | fenOxcb | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Heptenophos | LCMS2 | heptenofos | 23560-59-0 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | heptnfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Imidacloprid | LCMS2 | imidacloprid | 138261-41-3 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | imdcpd | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Irgarol | LCMS2 | irgarol | 28159-98-0 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | irgrl | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Isoproturon | LCMS2 | isoproturon | 34123-59-6 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | iptrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Linuron | LCMS2 | linuron | 330-55-2 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | linrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Malathion | LCMS2 | malathion | 121-75-5 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | malton | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Metazachlor | LCMS2 | metazachloor | 67129-08-2 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | metzCl | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Methabenzthiazuron | LCMS2 | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | metbtazrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Metobromuron | LCMS2 | methobromuron | 3060-89-7 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | metbmrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Metolachlor | LCMS2 | metolachloor | 51218-45-2 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | metlCl | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Metoxuron | LCMS2 | metoxuron | 19937-59-8 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | metxrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Mevinphos | LCMS2 | mevinfos | 7786-34-7 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | mevfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Monolinuron | LCMS2 | monolinuron | 1746-81-2 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Mlnrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Monuron | LCMS2 | monuron | 150-68-5 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | monrn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Pirimicarb | LCMS2 | pirimicarb | 23103-98-2 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | pirmcb | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Pirimiphos-methyl | LCMS2 | methyl-Pirimifos (DONAR) | 29232-93-7 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | pirmfC1y | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Propazine | LCMS2 | propazine | 139-40-2 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | propzne | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Propiconazole | LCMS2 | propiconazol | 60207-90-1 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | propcnzl | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Pyrazophos | LCMS2 | pyrazofos | 13457-18-6 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | pyrazfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Pyridaben | LCMS2 | pyridaben | 96489-71-3 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | pyrdbn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Pyriproxifen | LCMS2 | pyriproxyfen | 95737-68-1 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | pyrpxfn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Quinoxyfen | LCMS2 | quinoxyfen | 124495-18-7 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | quinoxfn | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Simazine | LCMS2 | simazine | 122-34-9 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | simzne | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Terbuthylazine | LCMS2 | terbutylazine | 5915-41-3 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | terC4yazne | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Terbutryne | LCMS2 | terbutryne | 886-50-0 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | terbtne | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Thiacloprid | LCMS2 | thiacloprid | 111988-49-9 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | thiacpd | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Tolcofos-methyl | LCMS2 | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | tolcfsC1y | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM320 | 514OM320 | Triazophos | LCMS2 | triazofos | 24017-47-8 | [5 empty] | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C47 | 5 | Tazfs | 15 | 8.00:00:00 | NVT | 1990
514OM342 | 514OM342 | 24D | CFAZmini | 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur | 94-75-7 | 0.013 | 0.02 | 103 | 6 | 13.4164 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | 24D | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM342 | 514OM342 | 24DP | CFAZmini | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur | 120-36-5 | 0.0026 | 0.01 | 87 | 6 | 28.6356 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | 24DP | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM342 | 514OM342 | Bent | CFAZmini | bentazon | 25057-89-0 | 0.0036 | 0.01 | 98 | 6 | 12.6491 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | bentzn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM342 | 514OM342 | C1ymsfrn | CFAZmini | methyl-metsulfuron | 74223-64-6 | 0.0018 | 0.002 | 92 | 7 | 21.2603 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | C1ymsfrn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM342 | 514OM342 | MCPA | CFAZmini | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | 94-74-6 | 0.0015 | 0.01 | 103 | 7 | 15.2315 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | MCPA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM342 | 514OM342 | MCPP | CFAZmini | 2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop) | 93-65-2 | 0.0103 | 0.02 | 104 | 5 | 12.8062 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | MCPP | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM342 | 514OM342 | tefbzrn | CFAZmini | teflubenzuron | 83121-18-0 | 0.0033 | 0.004 | 83 | 6 | 36.0555 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | X067 | LCTQ2 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | tefbzrn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514OM820 | 514OM820 | 24DDT | KRW | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.00017 | 0.0002 | 94 | 6.4 | 17.5454 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | 24DDT | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | 44DDD | KRW | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.00023 | 0.0003 | 95 | 6.6 | 16.5602 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | 44DDD | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | 44DDE | KRW | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.00017 | 0.0002 | 95 | 5 | 14.1421 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | 44DDE | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | 44DDT | KRW | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.00009 | 0.00009 | 100 | 2.7 | 5.4 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | 44DDT | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | aEndo | KRW | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.0005 | 0.0005 | 101 | 6.5 | 13.1529 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | aedsfn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | aHCH | KRW | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.00006 | 0.00006 | 88 | 3.9 | 25.2357 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | aHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | Ald | KRW | aldrin | 309-00-2 | 0.00021 | 0.0003 | 94 | 2.7 | 13.159 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | aldn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | Ant | KRW | antraceen | 120-12-7 | 0.00329 | 0.004 | 95 | 2.3 | 11.0073 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Ant | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | BaA | KRW | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.00097 | 0.001 | 88 | 3.8 | 25.1746 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | BaA | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | BaP | KRW | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.0014 | 0.002 | 91 | 6.6 | 22.3213 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | BaP | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | BbF | KRW | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.00009 | 0.00009 | 103 | 16.6 | 33.7378 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | BbF | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | bEndo | KRW | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.00025 | 0.0003 | 100 | 5.1 | 10.2 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | bedsfn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | bfnx | KRW | bifenox | 42576-02-3 |  | 0.001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C46 | 5 | bfnx | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | BghiPe | KRW | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.00015 | 0.0002 | 90 | 4.9 | 22.272 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | BghiPe | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | bHCH | KRW | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.00005 | 0.00005 | 88 | 1.8 | 24.2685 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | bHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | BkF | KRW | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.00007 | 0.00007 | 91 | 10.1 | 27.0562 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | BkF | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | cHCH | KRW | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.00007 | 0.00008 | 92 | 1.3 | 16.2099 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | cHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | cHepo | KRW | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.00004 | 0.00005 | 89 | 3.2 | 22.912 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | cHpClepO | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | Chr | KRW | chryseen | 218-01-9 | 0.00317 | 0.004 | 95 | 2.1 | 10.8462 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Chr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | cypmtn | KRW | cypermethrin | 52315-07-8 |  | 0.0007 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C46 | 5 | cypmtn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | DBahA | KRW | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.00222 | 0.003 | 95 | 7.4 | 17.8617 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | DBahAnt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | Dcfl | KRW | dicofol | 115-32-2 |  | 0.0001 |  |  |  | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C46 | 5 | Dcfl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | dHCH | KRW | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.00007 | 0.00008 | 103 | 4.6 | 10.9836 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | dHCH | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | Dld | KRW | dieldrin | 60-57-1 | 0.00017 | 0.0002 | 97 | 9.6 | 20.1157 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | dieldn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | End | KRW | endrin | 72-20-8 | 0.00043 | 0.0005 | 95 | 9.4 | 21.2941 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | endn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | Fen | KRW | fenanthreen | 85-01-8 | 0.00196 | 0.002 | 100 | 3.2 | 6.4 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Fen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | Flu | KRW | fluorantheen | 206-44-0 | 0.00197 | 0.002 | 98 | 5.9 | 12.4595 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Flu | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | HCB | KRW | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.00015 | 0.0002 | 98 | 5.3 | 11.3296 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | HCB | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | HCBd | KRW | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.00093 | 0.001 | 87 | 13.2 | 37.0535 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | HxClbtDen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | Hepta | KRW | heptachloor | 76-44-8 | 0.00005 | 0.00005 | 83 | 4.3 | 35.0708 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | HpCl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | InP | KRW | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.00017 | 0.0002 | 89 | 7.2 | 26.2937 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | InP | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | Isd | KRW | isodrin | 465-73-6 | 0.00022 | 0.0003 | 108 | 2.5 | 16.7631 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | idn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | Naf | KRW | naftaleen | 91-20-3 | 0.02381 | 0.03 | 104 | 4.9 | 12.6507 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Naf | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | PCB101 | KRW | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.00002 | 0.00003 | 104 | 3.8 | 11.0345 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB101 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | PCB118 | KRW | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.00002 | 0.00002 | 96 | 8.4 | 18.6075 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB118 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | PCB138 | KRW | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.00004 | 0.00005 | 95 | 6 | 15.6205 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB138 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | PCB153 | KRW | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.00002 | 0.00002 | 106 | 5.1 | 15.7493 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB153 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | PCB180 | KRW | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.00003 | 0.00004 | 99 | 3.1 | 6.5146 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB180 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | PCB28 | KRW | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.00004 | 0.00004 | 104 | 2.7 | 9.6519 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB28 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | PCB52 | KRW | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.00003 | 0.00003 | 106 | 2.6 | 13.0782 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PCB52 | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | Pyr | KRW | pyreen | 129-00-0 | 0.00148 | 0.002 | 96 | 8.7 | 19.151 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | Pyr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | QCB | KRW | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.00002 | 0.00002 | 82 | 6.7 | 38.413 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | PeClBen | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM820 | 514OM820 | tHepo | KRW | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.00065 | 0.0007 | 93 | 5.6 | 17.9287 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB |  | MEM2012-34 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5 | tHpClepO | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 490
514OM870 | 514OM870 | 4TOP | FenAnl | 4-tertiair-octylfenol | 140-66-9 | 0.001 | 0.005 | 97.2 | 7.2 | 15.4506 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5O2 | 4ttC8yFol | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
514OM870 | 514OM870 | PCP | FenAnl | pentachloorfenol | 87-86-5 | 0.01 | 0.1 | 103 | 3 | 8.4853 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5O2 | PeClFol | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
514OM870 | 514OM870 | s4NP | FenAnl | Som vertakte 4-nonylfenol-iSomeren | 84852-15-3 | 0.1 | 0.1 | 106 | 13 | 28.6356 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  | EVALPRES2012 2013-07 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C46 | 5O2 | s4C9yFol | 15 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
514TA001 | 514TA001 | 2345T4CP | CPs | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | 4901-51-3 | 0.02 | 0.02 | 99 | 5 | 10.198 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 2345T4ClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 2346T4CP | CPs | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | 58-90-2 | 0.02 | 0.02 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 2346T4ClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 234TCP | CPs | 2,3,4-trichloorfenol | 15950-66-0 | 0.02 | 0.02 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 234TClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 2356T4CP | CPs | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | 935-95-5 | 0.02 | 0.02 | 100 | 5 | 10 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 2356T4ClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 235TCP | CPs | 2,3,5-trichloorfenol | 933-78-8 | 0.02 | 0.02 | 99 | 5 | 10.198 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 235TClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 236TCP | CPs | 2,3,6-trichloorfenol | 933-75-5 | 0.02 | 0.02 | 99 | 5 | 10.198 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 236TClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 23DCP | CPs | 2,3-dichloorfenol | 576-24-9 | 0.02 | 0.02 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 23DClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 2425DCP | CPs | 2,4/2,5-dichloorfenol (Som) | NVT | 0.1 | 0.1 | 10 | 5 | 180.2776 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | s_2425DCP | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 245TCP | CPs | 2,4,5-trichloorfenol | 95-95-4 | 0.02 | 0.02 | 97 | 5 | 11.6619 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 245TClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 246TCP | CPs | 2,4,6-trichloorfenol | 88-06-2 | 0.02 | 0.02 | 96 | 5 | 12.8062 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 246TClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 26DCP | CPs | 2,6-dichloorfenol | 87-65-0 | 0.02 | 0.02 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 26DClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 2CP | CPs | 2-chloorfenol | 95-57-8 | 0.05 | 0.05 | 96 | 5 | 12.8062 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 2ClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 345TCP | CPs | 3,4,5-trichloorfenol | 609-19-8 | 0.02 | 0.02 | 96 | 5 | 12.8062 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 345TClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 34DCP | CPs | 3,4-dichloorfenol | 95-77-2 | 0.02 | 0.02 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 34DClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 35DCP | CPs | 3,5-dichloorfenol | 591-35-5 | 0.02 | 0.02 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 35DClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 3CP | CPs | 3-chloorfenol | 108-43-0 | 0.05 | 0.05 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 3ClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA001 | 514TA001 | 4CP | CPs | 4-chloorfenol | 106-48-9 | 0.05 | 0.05 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 4ClFol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA100 | 514TA100 | 111TCEa | VOC | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.01 | 0.01 | 81 | 15 | 48.4149 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 111TClC2a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 1122TCEa | VOC | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 79-34-5 | 0.1 | 0.1 | 95 | 15 | 31.6228 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 1122T4ClC2a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 112TCEa | VOC | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 0.01 | 0.01 | 88 | 15 | 38.4187 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 112TClC2a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 11DCEa | VOC | 1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | 0.01 | 0.01 | 96 | 15 | 31.0483 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 11DClC2a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 11DCEe | VOC | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 0.1 | 0.1 | 98 | 15 | 30.2655 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 11DClC2e | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 123TCB | VOC | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.01 | 0.01 | 102 | 10 | 20.3961 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 123TClBen | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 124TCB | VOC | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.01 | 0.01 | 106 | 10 | 23.3238 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 124TClBen | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 12DCB | VOC | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.01 | 0.01 | 97 | 10 | 20.8806 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 12DClBen | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 12DCEa | VOC | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.01 | 0.01 | 94 | 15 | 32.311 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 12DClC2a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 12DCPr | VOC | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.01 | 0.01 | 109 | 10 | 26.9072 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 12DClC3a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 12Xyl | VOC | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.01 | 0.01 | 81 | 15 | 48.4149 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 12xyln | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 1314Xyl | VOC | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 0.01 | 0.01 | 82 | 15 | 46.8615 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | s_1314Xyl | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 135TCB | VOC | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.01 | 0.01 | 105 | 10 | 22.3607 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 135TClBen | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 13DCB | VOC | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.01 | 0.01 | 99 | 10 | 20.0998 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 13DClBen | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 14DCB | VOC | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.01 | 0.01 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 14DClBen | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 2CTo | VOC | 2-chloortolueen | 95-49-8 | 0.01 | 0.01 | 105 | 10 | 22.3607 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 2ClTol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 3CPre | VOC | 3-chloorpropeen | 107-05-1 | 0.01 | 0.01 | 105 | 10 | 22.3607 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 3ClC3e | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | 3CTo | VOC | 3-chloortolueen | 108-41-8 | 0.1 | 0.1 | 98 | 10 | 20.3961 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 3ClTol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | Ben | VOC | benzeen | 71-43-2 | 0.01 | 0.01 | 83 | 10 | 39.4462 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | Ben | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | c12DCEe | VOC | cis-1,2-dichlooretheen | 156-59-2 | 0.1 | 0.1 | 84 | 15 | 43.8634 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | c12DClC2e | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | Cum | VOC | cumeen | 98-82-8 | 0.01 | 0.01 | 87 | 10 | 32.8024 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | cumn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | DCM | VOC | dichloormethaan | 75-09-2 | 0.01 | 0.01 | 86 | 10 | 34.4093 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | DClC1a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | EtB | VOC | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.01 | 0.01 | 88 | 10 | 31.241 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | C2yBen | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | HCE | VOC | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.01 | 0.01 | 100 | 15 | 30 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | HxClC2a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | MCB | VOC | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.01 | 0.01 | 81 | 10 | 42.9418 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | ClBen | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | Sty | VOC | styreen | 100-42-5 | 0.01 | 0.01 | 108 | 10 | 25.6125 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | styrn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | t12DCEe | VOC | trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | 0.01 | 0.01 | 108 | 15 | 34 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | t12DClC2e | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | T4CEe | VOC | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.01 | 0.01 | 106 | 15 | 32.311 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | T4ClC2e | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | T4CM | VOC | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.01 | 0.01 | 88 | 15 | 38.4187 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | T4ClC1a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | TCEe | VOC | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.01 | 0.01 | 104 | 15 | 31.0483 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | TClC2e | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | TCM | VOC | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.01 | 0.01 | 86 | 15 | 41.0366 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | TClC1a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA100 | 514TA100 | Tol | VOC | tolueen | 108-88-3 | 0.01 | 0.01 | 105 | 15 | 31.6228 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X172 | SOP_AL_C_15201_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | Tol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
514TA319 | 514TA319 | DEHP | GCMS_KRW | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | 1 | 1 | 98 | 10 | 20.3961 | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | X047 | SOP_AL_C_15261-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5 | DEHP | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
514TA803 | 514TA803 | 11Cl_PF3OUdS | PFAS | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 0.112 | 0.2 | 124 | 14.5 | 56.0803 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | 28ClF16C8oxT | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | 4:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.077 | 0.1 | 112 | 7.6 | 28.4084 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | H_PFC6asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | 6:2 FTS | PFAS | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.913 | 1 | 114 | 28.7 | 63.8652 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | 2PFC6yC2a1sf | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | 8:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.01 | 0.05 | 76 | 19.5 | 61.8466 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | H_PFC10asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | 8:2 FTUCA | PFAS | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 0.068 | 0.1 | 115 | 9.1 | 35.089 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | cF16C10ezr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | 9Cl-PF3ONS | PFAS | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.047 | 0.1 | 109 | 10.2 | 27.2059 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | 26ClF12C6oxT | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | Br_PFHxS | PFAS | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.016 | 0.05 | 108 | 7.3 | 21.6601 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | sverttPFHxS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | Br_PFOS | PFAS | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.016 | 0.02 | 107 | 8.1 | 21.4112 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | sverttPFOS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | DONA | PFAS | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.056 | 0.1 | 112 | 11.2 | 32.8293 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | DONA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | FOSA | PFAS | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.079 | 0.1 | 113 | 8.1 | 30.634 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | FOSA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | GenX | PFAS | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 3.134 | 1 | 115 | 9 | 34.9857 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | FRD_903 | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | L_PFBS | PFAS | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.019 | 0.05 | 115 | 6.2 | 32.4617 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | L_PFBS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | L_PFDS | PFAS | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.083 | 0.1 | 143 | 11.1 | 88.8191 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | L_PFDS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | L_PFHpS | PFAS | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.084 | 0.1 | 120 | 11.3 | 45.943 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | L_PFHpS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | L_PFHxS | PFAS | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.029 | 0.05 | 111 | 7 | 26.0768 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | L_PFHxS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | L_PFNS | PFAS | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.03 | 0.05 | 97 | 11 | 22.8035 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFC9asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | L_PFOS | PFAS | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 0.018 | 0.04 | 111 | 8.9 | 28.2991 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | L_PFOS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | L_PFPeS | PFAS | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.072 | 0.1 | 136 | 7.2 | 73.4259 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFC5asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | N-EtFOSAA | PFAS | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.053 | 0.1 | 122 | 6.7 | 45.9952 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | EtFOSAA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | N-MeFOSAA | PFAS | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.034 | 0.05 | 116 | 7.8 | 35.6 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | N_MeFOSAA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | PFBA | PFAS | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.335 | 0.5 | 113 | 7.5 | 30.0167 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFBA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | PFDA | PFAS | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.014 | 0.05 | 114 | 8.1 | 32.3487 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | PFDoA | PFAS | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.028 | 0.05 | 122 | 8.1 | 46.8875 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFDoA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | PFHpA | PFAS | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.067 | 0.1 | 116 | 7.4 | 35.2568 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFHpA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | PFHxA | PFAS | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.042 | 0.1 | 113 | 6.5 | 29.0689 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFHxA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | PFNA | PFAS | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.026 | 0.05 | 111 | 7.4 | 26.5149 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFNA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | PFOA | PFAS | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.123 | 0.5 | 114 | 7.7 | 31.9556 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFOA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | PFPeA | PFAS | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.052 | 0.1 | 117 | 4.5 | 35.171 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFPA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | PFTDA | PFAS | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.091 | 0.1 | 81 | 19.6 | 54.5952 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFTDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | PFTeDA | PFAS | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.148 | 0.2 | 130 | 8.2 | 62.201 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFTeDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514TA803 | 514TA803 | PFUdA | PFAS | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.043 | 0.1 | 115 | 8.1 | 34.0946 | ng/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | AL-West B.V. | W5429 | A5429 | 2017.WLAB05 | EXTERN | No | TA | L005 | C40 | 24 | PFUdA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
514WF004 | 514WF004 | amdTzinzr | GENEESM | amidotrizoïnezuur | 117-96-4 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | amdTzinzr | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | bezafbt | GENEESM | bezafibraat | 41859-67-0 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | bezafbt | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | cbmzpne | GENEESM | carbamazepine | 298-46-4 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | cbmzpne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | clartmcne | GENEESM | claritromycine | 81103-11-9 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | clartmcne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | clindmcne | GENEESM | clindamycine | 18323-44-9 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | clindmcne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | dclofnc | GENEESM | diclofenac | 15307-86-5 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | Dclofnc | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | DmTdzl | GENEESM | dimetridazol | 551-92-8 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | DmTdzl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | Dpyrdml | GENEESM | dipyridamol | 58-32-2 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | Dpyrdml | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | fenzn | GENEESM | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | fenzn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | gabptne | GENEESM | gabapentine | 60142-96-3 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | gabptne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | HCltazde | GENEESM | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | HCltazde | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | Irbstan | GENEESM | irbesartan | 138402-11-6 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | Irbstan | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | jopmdl | GENEESM | jopamidol (iopamidol) | 60166-93-0 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | jopmdl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | ketpfn | GENEESM | ketoprofen | 22071-15-4 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | ketpfn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | lidcine | GENEESM | lidocaïne | 137-58-6 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | lidcine | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | metpll | GENEESM | metoprolol | 37350-58-6 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | metpll | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | pipprn | GENEESM | pipamperon | 1893-33-0 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | pipprn | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | poxflne | GENEESM | pentoxifylline | 6493-05-6 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | poxflne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | sotll | GENEESM | sotalol | 3930-20-9 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | sotll | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | sulfmtoazl | GENEESM | sulfamethoxazol | 723-46-6 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | sulfmtoazl | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | Tmtpm | GENEESM | trimethoprim | 738-70-5 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | Tmtpm | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
514WF004 | 514WF004 | valstan | GENEESM | valsartan | 137862-53-4 | [5 empty] | ug/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Wetterskip Fryslan | ONB | ONB |  | EXTERN | No | WF |  | C40 | 5 | valstan | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 950
530LC042 | 530LC042 | Guanylurea | Polaire verbindingen | guanylureum | 141-83-3 |  | 0.1 | 100 | 15 | 30 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | guanurum | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 250
530LC042 | 530LC042 | Melamine | Polaire verbindingen | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 0.04 | 0.1 | 100 | 15 | 30 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | 135Tazn246TA | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 250
530LC042 | 530LC042 | Metformine | Polaire verbindingen | metformine | 657-24-9 |  | 0.1 | 100 | 15 | 30 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | metfmne | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 250
530LC042 | 530LC042 | Urotropine | Polaire verbindingen | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 15 | 30 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A1042 | A1.042 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | HxC1yeT4Ae | 200 | 7.00:00:00 | NVT | 250
530LC100 | 530LC100 | 111TCEa | VOC | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.63 | 1 | 100 | 8.1 | 16.2 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 111TClC2a | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 123TCB | VOC | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.61 | 1 | 95.6 | 4.7 | 12.8763 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 123TClBen | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 123TMyB | VOC | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 0.79 | 1 | 94.2 | 5.7 | 16.2641 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 123TC1yBen | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 124TCB | VOC | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.64 | 1 | 95.7 | 5.8 | 14.4402 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 124TClBen | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 124TMyB | VOC | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 0.71 | 1 | 94.1 | 6.3 | 17.2627 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 124TC1yBen | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 12DCB | VOC | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.68 | 1 | 101 | 4 | 8.2462 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 12DClBen | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 12DCEa | VOC | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.33 | 1 | 95.8 | 5.2 | 13.3686 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 12DClC2a | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 12DCPr | VOC | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.67 | 1 | 95.9 | 5.5 | 13.7201 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 12DClC3a | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 12Xyl | VOC | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.62 | 1 | 94.8 | 6.3 | 16.3377 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 12xyln | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 1314Xyl | VOC | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT |  | 1 | 71 | 8 | 60.1664 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | s_1314Xyl | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 135TCB | VOC | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 1.16 | 5 | 96.1 | 5.8 | 13.9786 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 135TClBen | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 135TMyB | VOC | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 0.64 | 1 | 94.4 | 7 | 17.9287 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 135TC1yBen | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 14DCB | VOC | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.74 | 1 | 94.9 | 5.2 | 14.5671 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 14DClBen | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | 1Ey3MyB | VOC | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 0.65 | 1 | 100 | 5.4 | 10.8 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 3C2yTol | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | Ben | VOC | benzeen | 71-43-2 | 0.58 | 1 | 95.1 | 6.8 | 16.7631 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | Ben | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | Cum | VOC | cumeen | 98-82-8 | 0.66 | 1 | 91.9 | 8.9 | 24.0682 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | cumn | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | cyH | VOC | cyclohexaan | 110-82-7 | 1.09 | 1 | 92.6 | 9.2 | 23.6136 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | cycC6a | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | DBrCM | VOC | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 0.53 | 1 | 94 | 6.2 | 17.2557 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | DBrClC1a | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | DCBrM | VOC | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 0.53 | 1 | 95.6 | 5.5 | 14.0869 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | DClBrC1a | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | DCM | VOC | dichloormethaan | 75-09-2 | 10.67 | 10 | 88.8 | 23 | 51.164 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5O2 | DClC1a | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | DMyDS | VOC | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 0.42 | 1 | 94.1 | 8.1 | 20.042 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | DC1yDS | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | ECH | VOC | epichloorhydrine | 106-89-8 | 0.51 | 5 | 106 | 12.3 | 27.3708 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | epClhdne | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | EtB | VOC | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.54 | 1 | 84.5 | 10.4 | 37.3315 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | C2yBen | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | HCE | VOC | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.58 | 1 | 86.4 | 9 | 32.6166 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | HxClC2a | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | MCB | VOC | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.61 | 1 | 95.5 | 8.1 | 18.5321 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | ClBen | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | MeMA | VOC | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 1.47 | 5 | 90.8 | 8.7 | 25.3243 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | C1ymtclt | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | MtBEr | VOC | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.49 | 1 | 87.3 | 7.5 | 29.4985 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | C1yttC4yEtr | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | Naf | VOC | naftaleen | 91-20-3 | 0.64 | 1 | 91.1 | 5.5 | 20.9246 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | Naf | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | PrB | VOC | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 0.68 | 1 | 95.7 | 8.9 | 19.7687 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | 1C3yBen | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | Sty | VOC | styreen | 100-42-5 | 0.53 | 1 | 91.1 | 7.1 | 22.7702 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | styrn | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | T4CEe | VOC | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.67 | 1 | 100 | 7.1 | 14.2 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | T4ClC2e | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | T4CM | VOC | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.62 | 1 | 96.6 | 10.6 | 22.2639 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | T4ClC1a | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | TBrM | VOC | tribroommethaan | 75-25-2 | 0.46 | 1 | 91 | 5.9 | 21.523 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | TBrC1a | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | TCEe | VOC | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.45 | 1 | 99.1 | 8.3 | 16.6973 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | TClC2e | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | TCM | VOC | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.51 | 1 | 96.7 | 5.8 | 13.3462 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | TClC1a | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | TMTHF | VOC | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | - | 1 | 88.9 | 7.2 | 26.4613 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5O2 | 2255T4C4yT4H | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC100 | 530LC100 | Tol | VOC | tolueen | 108-88-3 | 0.53 | 1 | 93.3 | 6.9 | 19.2354 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5428 | A5428 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 5O2 | Tol | 28 | 5.00:00:00 | NVT | 1000
530LC138 | 530LC138 | OLIEGC | OLIEGC | Olie | NVT | 0.07 | 0.1 | 91.8 | 16.7 | 37.2091 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5393 | A5393 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5O2 | MINRLOLE | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 1000
530LC151 | 530LC151 | AAd | AAd | acrylamide | NVT |  | 1 |  |  |  | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5407 | ONB |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 5 | Acrylamide | 28 | 14.00:00:00 | NVT | 1000
530LC414 | 530LC414 | EDAm | AMINEs | ethyleendiamine | 107-15-3 | 0.015 | 1 | 100 | 9.6 | 19.2 | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5380 | A5380 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | C2yeDAe | 28 | 28.00:00:00 | NVT | 500
530LC418 | 530LC418 | PPD | PPD | 1,4-diaminobenzeen | 106-50-3 |  | 1 |  |  |  | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5399 | A5399 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | 14DAoBen | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC803 | 530LC803 | 11Cl_PF3OUdS | PFAS | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 0.112 | 0.2 | 124 | 14.5 | 56.0803 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | 28ClF16C8oxT | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | 4:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.077 | 0.1 | 112 | 7.6 | 28.4084 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | H-PFC6asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | 6:2 FTS | PFAS | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.913 | 1 | 114 | 28.7 | 63.8652 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | 2PFC6yC2a1sf | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | 8:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.01 | 0.05 | 76 | 19.5 | 61.8466 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | H-PFC10asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | 8:2 FTUCA | PFAS | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 0.068 | 0.1 | 115 | 9.1 | 35.089 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | cF16C10ezr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | 9Cl-PF3ONS | PFAS | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.047 | 0.1 | 109 | 10.2 | 27.2059 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | 26ClF12C6oxT | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | Br_PFHxS | PFAS | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.016 | 0.05 | 108 | 7.3 | 21.6601 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | sverttPFHxS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | Br_PFOS | PFAS | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.016 | 0.02 | 107 | 8.1 | 21.4112 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | sverttPFOS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | DONA | PFAS | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.056 | 0.1 | 112 | 11.2 | 32.8293 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | DONA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | FOSA | PFAS | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.079 | 0.1 | 113 | 8.1 | 30.634 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | FOSA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | GenX | PFAS | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 3.134 | 2 | 115 | 9 | 34.9857 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | FRD-903 | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | L_PFBS | PFAS | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.019 | 0.05 | 115 | 6.2 | 32.4617 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFBS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | L_PFDS | PFAS | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.083 | 0.1 | 143 | 11.1 | 88.8191 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFDS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | L_PFHpS | PFAS | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.084 | 0.1 | 120 | 11.3 | 45.943 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFHpS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | L_PFHxS | PFAS | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.029 | 0.05 | 111 | 7 | 26.0768 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFHxS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | L_PFNS | PFAS | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.03 | 0.05 | 97 | 11 | 22.8035 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFC9asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | L_PFOS | PFAS | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 0.018 | 0.04 | 111 | 8.9 | 28.2991 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | L_PFOS | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | L_PFPeS | PFAS | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.072 | 0.1 | 136 | 7.2 | 73.4259 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFC5asfzr | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | N-EtFOSAA | PFAS | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.053 | 0.1 | 122 | 6.7 | 45.9952 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | EtFOSAA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | N-MeFOSAA | PFAS | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.034 | 0.05 | 116 | 7.8 | 35.6 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | N-MeFOSAA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | PFBA | PFAS | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.335 | 0.5 | 113 | 7.5 | 30.0167 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFBA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | PFDA | PFAS | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.014 | 0.05 | 114 | 8.1 | 32.3487 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | PFDoA | PFAS | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.028 | 0.05 | 122 | 8.1 | 46.8875 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFDoA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | PFHpA | PFAS | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.067 | 0.1 | 116 | 7.4 | 35.2568 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFHpA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | PFHxA | PFAS | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.042 | 0.1 | 113 | 6.5 | 29.0689 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFHxA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | PFNA | PFAS | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.026 | 0.05 | 111 | 7.4 | 26.5149 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFNA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | PFOA | PFAS | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.123 | 0.5 | 114 | 7.7 | 31.9556 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFOA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | PFPeA | PFAS | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.052 | 0.1 | 117 | 4.5 | 35.171 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFPA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | PFTDA | PFAS | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.091 | 0.1 | 81 | 19.6 | 54.5952 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFTDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | PFTeDA | PFAS | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.148 | 0.2 | 130 | 8.2 | 62.201 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFTeDA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC803 | 530LC803 | PFUdA | PFAS | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.043 | 0.1 | 115 | 8.1 | 34.0946 | ng/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5429 | ONB | 2017.WLAB05 | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 24 | PFUdA | 200 | 28.00:00:00 | NVT | 990
530LC812 | 530LC812 | NMP | NMP | 1-methyl-2-pyrrolidinon | 872-50-4 | 11 | 50 | 73.9 | 11.9 | 57.3697 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5398 | A5398 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C40 | 6 | 1C1y2prldnn | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | 13DCBENZ | AWCOMP 4 | 1,3-diacetylbenzeen | 6781-42-6 |  | 5 | 61 | 13 | 82.2192 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | 13DactBen | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | 14DCB | AWCOMP 4 | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 |  | 10 | 86 | 8 | 32.249 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | 14DClBen | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | 246TMPy | AWCOMP 4 | 2,4,6-trimethylpyridine | 108-75-8 |  | 50 | 85 | 8 | 34 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | 246TC1yprdne | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | 24DMBENZ | AWCOMP 4 | 2,4-dimethylbenzaldehyde | 15764-16-6 |  | 5 | 117 | 20 | 52.4976 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | 24DC1yBenAh | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | 266TM2CH | AWCOMP 4 | 4-oxoisoforon | 1125-21-9 |  | 5 | 72 | 16 | 64.4981 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | 4Ooifrn | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | 2MChi | AWCOMP 4 | 2-methylchinoline | 91-63-4 |  | 5 | 74 | 10 | 55.7136 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | 2C1ycnlne | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | 2MNaf | AWCOMP 4 | 2-methylnaftaleen | 91-57-6 |  | 10 | 79 | 8 | 44.9444 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | 2C1yNaf | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | ACRIDE | AWCOMP 4 | acridine | 260-94-6 |  | 5 | 35 | 52 | 166.4812 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | acdne | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | BENZFN | AWCOMP 4 | benzofenon | 119-61-9 |  | 5 | 72 | 11 | 60.1664 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | benzfnn | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | BN | AWCOMP 4 | benzonitril | 100-47-0 |  | 10 | 86 | 7 | 31.305 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | benzntl | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | Caf | AWCOMP 4 | caffeine | 58-08-2 |  | 10 | 77 | 4 | 46.6905 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | caffine | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | CAMPR | AWCOMP 4 | camfor | 76-22-2 |  | 10 | 82 | 10 | 41.1825 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | camfr | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | DIFNL | AWCOMP 4 | bifenyl | 92-52-4 |  | 10 | 82 | 9 | 40.2492 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | biFy | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | DPRGMMER | AWCOMP 4 | dipropyleenglycolmonomethylether | 34590-94-8 |  | 10 | 65 | 14 | 75.3923 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | DC3yegcC1yEt | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | Fen | AWCOMP 4 | fenanthreen | 85-01-8 |  | 5 | 84 | 4 | 32.9848 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | Fen | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | HCB | AWCOMP 4 | hexachloorbenzeen | 118-74-1 |  | 5 | 86 | 5 | 29.7321 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | HCB | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | HHCB | AWCOMP 4 | hexahydrohexamethylcyclopentabenzopyran (HHCB) | 1222-05-5 |  | 10 | 76 | 7 | 50 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | HHCB | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | MENTL | AWCOMP 4 | menthol | 89-78-1 |  | 50 | 76 | 13 | 54.5894 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | mentl | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | MFK | AWCOMP 4 | acetofenon | 98-86-2 |  | 10 | 86 | 9 | 33.2866 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | actfnn | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | Naf | AWCOMP 4 | naftaleen | 91-20-3 |  | 10 | 86 | 7 | 31.305 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | Naf | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | NByBenSF | AWCOMP 4 | N-butylbenzeensulfonamide | 3622-84-2 |  | 5 | 81 | 6 | 39.8497 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | NC4yBensfAd | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | nOCTACSE | AWCOMP 4 | octacosaan | 630-02-4 |  | 10 | 62 | 17 | 83.2586 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | C28a | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | PEN13D22 | AWCOMP 4 | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentaandiol | 144-19-4 |  | 5 | 83 | 7 | 36.7696 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | 224TC1y13C5a | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | SQUALN | AWCOMP 4 | squaleen | 7683-64-9 |  | 500 | 68 | 22 | 77.666 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | squaln | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | T2CLPPPC | AWCOMP 4 | 1-propanol-2-chloorfosfaat | 6145-73-9 |  | 5 | 61 | 10 | 80.5233 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | 1C3ol2ClPO4 | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | TAED | AWCOMP 4 | tetraacetylethyleendiamine | 10543-57-4 |  | 10 | 49 | 14 | 105.7733 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | TAED | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530LC813 | 530LC813 | TETM5DSU | AWCOMP 4 | 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol | 126-86-3 |  | 5 | 63 | 10 | 76.6551 | ug/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | A5398 | A5395 |  | INTERN | No | LC | L521 | C40 | 6 | 2479T4C1y5dc | 28 | 7.00:00:00 | NVT | 500
530OM100 | 530OM100 | 123TMyB | VOC | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 0.017 | 0.02 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y051 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 6 | 123TC1yBen | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM100 | 530OM100 | 124TMyB | VOC | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 0.015 | 0.02 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y051 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 6 | 124TC1yBen | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM100 | 530OM100 | 12DCPr | VOC | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y051 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 6 | 12DClC3a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM100 | 530OM100 | 135TMyB | VOC | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 0.019 | 0.02 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y051 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 6 | 135TC1yBen | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM100 | 530OM100 | 1Ey3MyB | VOC | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 0.035 | 0.04 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y051 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 6 | 3C2yTol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM100 | 530OM100 | cyH | VOC | cyclohexaan | 110-82-7 | 0.103 | 0.11 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y051 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 6 | cycC6a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM100 | 530OM100 | DMyDS | VOC | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 0.131 | 0.14 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y051 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 6 | DC1yDS | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM100 | 530OM100 | ECH | VOC | epichloorhydrine | 106-89-8 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y051 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 6 | epClhdne | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM100 | 530OM100 | HCE | VOC | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.013 | 0.02 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y051 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 6 | HxClC2a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM100 | 530OM100 | MeMA | VOC | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 0.46 | 0.5 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y051 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 6 | C1ymtclt | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM100 | 530OM100 | PrB | VOC | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 0.015 | 0.02 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y051 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 6 | 1C3yBen | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM100 | 530OM100 | TMTHF | VOC | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | 0.0502 | 0.051 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y051 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 6 | 2255T4C4yT4H | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM138 | 530OM138 | OLIEGC | OLIEGC | Olie | NVT | 0.02 | 0.05 | 89 | 11 | 31.1127 | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN-EN-ISO 9377-2 | GC10AW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5O2 | MINRLOLE | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM151 | 530OM151 | AAd | ACRYLAMIDE | acrylamide | 79-06-1 | 0.00005 | 0.05 | 150 | 11 | 102.3914 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y052 | Denemarken |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | acAd | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM229 | 530OM229 | 111TCEa | VCKs | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.012 | 0.1 | 87 | 6 | 28.6356 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 16 | 111TClC2a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | 112TCEa | VCKs | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 0.019 | 0.1 | 99 | 5 | 10.198 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 16 | 112TClC2a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | 11DCEe | VCKs | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 0.009 | 0.1 | 95 | 3 | 11.6619 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 16 | 11DClC2e | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | 12DCEa | VCKs | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.007 | 0.1 | 101 | 4 | 8.2462 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 16 | 12DClC2a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | DBrCM | VCKs | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 0.01 | 0.5 | 68 | 8 | 65.9697 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 16 | DBrClC1a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | DCBrM | VCKs | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 0.012 | 0.5 | 85 | 8 | 34 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 16 | DClBrC1a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | DCM | VCKs | dichloormethaan | 75-09-2 | 0.017 | 1 | 105 | 6 | 15.6205 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 16 | DClC1a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | T4CEa | VCKs | tetrachloorethaan | 25322-20-7 | 0.024 | 0.5 | 95 | 8 | 18.868 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 16 | T4ClC2a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | T4CEe | VCKs | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.016 | 0.1 | 93 | 9 | 22.8035 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 16 | T4ClC2e | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | T4CM | VCKs | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.01 | 0.1 | 107 | 6 | 18.4391 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 16 | T4ClC1a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | TBrM | VCKs | tribroommethaan | 75-25-2 | 0.013 | 0.1 | 114 | 10 | 34.4093 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 16 | TBrC1a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | TCEe | VCKs | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.012 | 0.1 | 88 | 5 | 26 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 16 | TClC2e | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | TCM | VCKs | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.024 | 0.1 | 107 | 10 | 24.4131 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 16 | TClC1a | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM229 | 530OM229 | TCTFEa | VCKs | 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan | 76-13-1 | 0.019 | 0.5 | 96 | 15 | 31.0483 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y007 gebaseerd op NEN-EN-ISO 15680 | VL30TEK.MS |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 16 | CFK113 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 244
530OM303 | 530OM303 | DF118119 | DIOXsTEQ | Somparameter PCDF118 en PCDF119 | NVT | 0.003 | 0.003 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | s_PCDF118119 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | DF9489 | DIOXsTEQ | Somparameter PCDF94 en PCDF89 | NVT | 0.003 | 0.003 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | s_PCDF9489 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDD48 | DIOXsTEQ | 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDD48 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDD54 | DIOXsTEQ | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDD54 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDD66 | DIOXsTEQ | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDD66 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDD67 | DIOXsTEQ | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDD67 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDD70 | DIOXsTEQ | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDD70 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDD73 | DIOXsTEQ | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDD73 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDD75 | DIOXsTEQ | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | 0.015 | 0.02 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDD75 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDF112 | DIOXsTEQ | 2,3,4,6,7-pentachloordibenzofuraan | 57117-43-8 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDF112 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDF121 | DIOXsTEQ | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 57117-44-9 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDF121 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDF124 | DIOXsTEQ | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | 72918-21-9 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDF124 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDF130 | DIOXsTEQ | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 60851-34-5 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDF130 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDF131 | DIOXsTEQ | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | 67562-39-4 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDF131 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDF134 | DIOXsTEQ | 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | 55673-89-7 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDF134 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDF135 | DIOXsTEQ | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | 39001-02-0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDF135 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | PCDF83 | DIOXsTEQ | 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | 51207-31-9 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | PCDF83 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM303 | 530OM303 | TCDDEQ | DIOXsTEQ | Toxische equivalenten DIOXs | NVT | 0.006 | 0.01 |  |  |  | ng/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y062 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | TCDDEQ | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM414 | 530OM414 | EDAm | Etyleendiamine | ethyleendiamine | 107-15-3 | 0.1 | 0.5 |  |  |  | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y055 | Denemarken |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 5 | C2yeDAe | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530OM569 | 530OM569 | AcNe | EPAK | acenafteen | 83-32-9 | 0.027 | 0.05 | 100 | 15 | 30 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | AcNe | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | AcNy | EPAK | acenaftyleen | 208-96-8 | 0.013 | 0.05 | 95 | 15 | 31.6228 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | AcNy | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | Ant | EPAK | antraceen | 120-12-7 | 0.007 | 0.01 | 80 | 10 | 44.7214 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | Ant | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | BaA | EPAK | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.008 | 0.01 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | BaA | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | BaP | EPAK | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | 0.01 | 80 | 10 | 44.7214 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | BaP | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | BbF | EPAK | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.011 | 0.01 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | BbF | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | BghiPe | EPAK | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.009 | 0.02 | 90 | 10 | 28.2843 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | BghiPe | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | BkF | EPAK | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.006 | 0.01 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | BkF | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | Chr | EPAK | chryseen | 218-01-9 | 0.009 | 0.01 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | Chr | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | DBahA | EPAK | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.006 | 0.01 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | DBahAnt | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | Fen | EPAK | fenanthreen | 85-01-8 | 0.005 | 0.01 | 105 | 10 | 22.3607 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | Fen | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | Fle | EPAK | fluoreen | 86-73-7 | 0.01 | 0.05 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | Fle | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | Flu | EPAK | fluorantheen | 206-44-0 | 0.004 | 0.01 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | Flu | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | InP | EPAK | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.01 | 0.02 | 90 | 15 | 36.0555 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | InP | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | Naf | EPAK | naftaleen | 91-20-3 | 0.017 | 0.05 | 100 | 15 | 30 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | Naf | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM569 | 530OM569 | Pyr | EPAK | pyreen | 129-00-0 | 0.007 | 0.01 | 90 | 10 | 28.2843 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | Pyr | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530OM600 | 530OM600 | BrClHAc | XAZs | broomchloorazijnzuur | 5589-96-8 | 1 | 1 | 100 | 20 | 40 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 48 | BrClHAc | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530OM600 | 530OM600 | BrHAc | XAZs | broomazijnzuur | 79-08-3 | 1 | 1 | 100 | 20 | 40 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 48 | BrHAc | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530OM600 | 530OM600 | ClHAc | XAZs | chloorazijnzuur | 79-11-8 | 1 | 1 | 100 | 20 | 40 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 48 | ClHAc | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530OM600 | 530OM600 | DBrHAc | XAZs | dibroomazijnzuur | 631-64-1 | 1 | 1 | 100 | 20 | 40 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 48 | DBrHAc | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530OM600 | 530OM600 | DClHAc | XAZs | dichloorazijnzuur | 79-43-6 | 1 | 1 | 100 | 20 | 40 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 48 | DClHAc | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530OM600 | 530OM600 | TClHAc | XAZs | trichloorazijnzuur | 76-03-9 | 1 | 1 | 100 | 20 | 40 | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ONB |  | EXTERN | No | OM | L086 | C02 | 48 | TClHAc | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530OM665 | 530OM665 | MeAl | Aldehyde | methylaldehyde (Formaldehyde) | 50-00-0 | 0.00075 | 0.0008 | 92 | 6.8 | 20.999 | mg/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 2795 | KR50W |  | EXTERN | No | OM | L086 | C40 | 15 | FoMdHy | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 249
530OM812 | 530OM812 | NMP | NMP | 1-methyl-2-pyrrolidinon | 872-50-4 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/l | 30 | Afvalwater | Eurofins Omegam Laboratoria | Y057 | GfA Lab Services |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C40 | 5 | 1C1y2prldnn | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA001 | 530TA001 | 2345T4CP | CPs | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | 4901-51-3 | 0.02 | 0.02 | 99 | 5 | 10.198 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 2345T4ClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 2346T4CP | CPs | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | 58-90-2 | 0.02 | 0.02 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 2346T4ClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 234TCP | CPs | 2,3,4-trichloorfenol | 15950-66-0 | 0.02 | 0.02 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 234TClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 2356T4CP | CPs | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | 935-95-5 | 0.02 | 0.02 | 100 | 5 | 10 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 2356T4ClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 235TCP | CPs | 2,3,5-trichloorfenol | 933-78-8 | 0.02 | 0.02 | 99 | 5 | 10.198 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 235TClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 236TCP | CPs | 2,3,6-trichloorfenol | 933-75-5 | 0.02 | 0.02 | 99 | 5 | 10.198 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 236TClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 23DCP | CPs | 2,3-dichloorfenol | 576-24-9 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 23DClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 2425DCP | CPs | 2,4/2,5-dichloorfenol (Som) | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | s_2425DCP | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 245TCP | CPs | 2,4,5-trichloorfenol | 95-95-4 | 0.02 | 0.02 | 97 | 5 | 11.6619 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 245TClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 246TCP | CPs | 2,4,6-trichloorfenol | 88-06-2 | 0.02 | 0.02 | 96 | 5 | 12.8062 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 246TClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 26DCP | CPs | 2,6-dichloorfenol | 87-65-0 | 0.1 | 0.1 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 26DClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 2CP | CPs | 2-chloorfenol | 95-57-8 | 0.1 | 0.1 | 96 | 5 | 12.8062 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 2ClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 345TCP | CPs | 3,4,5-trichloorfenol | 609-19-8 | 0.02 | 0.02 | 99 | 5 | 10.198 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 345TClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 34DCP | CPs | 3,4-dichloorfenol | 95-77-2 | 0.1 | 0.1 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 34DClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 35DCP | CPs | 3,5-dichloorfenol | 591-35-5 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10 | 20 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 35DClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 3CP | CPs | 3-chloorfenol | 108-43-0 | 0.1 | 0.1 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 3ClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 4Cl3MTFN | CPs | 4-chloor-3-methylfenol | 59-50-7 | 0.1 | 0.1 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 4Cl3C1yFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | 4CP | CPs | 4-chloorfenol | 106-48-9 | 0.1 | 0.1 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | 4ClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA001 | 530TA001 | PCP | CPs | pentachloorfenol | 87-86-5 | 0.02 | 0.02 | 96 | 5 | 12.8062 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN 12673 | SOP_AL_C_15266-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | PeClFol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA141 | 530TA141 | 12Xyl | MTBEBTEX | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.01 | 0.01 | 81 | 15 | 48.4149 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | 12xyln | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530TA141 | 530TA141 | 1314Xyl | MTBEBTEX | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 0.01 | 0.01 | 82 | 15 | 46.8615 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | s_1314Xyl | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530TA141 | 530TA141 | Ben | MTBEBTEX | benzeen | 71-43-2 | 0.01 | 0.01 | 83 | 10 | 39.4462 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | Ben | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530TA141 | 530TA141 | Cum | MTBEBTEX | cumeen | 98-82-8 | 0.01 | 0.01 | 87 | 10 | 32.8024 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | cumn | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530TA141 | 530TA141 | EtB | MTBEBTEX | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.01 | 0.01 | 88 | 10 | 31.241 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | C2yBen | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530TA141 | 530TA141 | MtBEr | MTBEBTEX | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.01 | 0.01 | 104 | 10 | 21.5407 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | C1yttC4yEtr | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530TA141 | 530TA141 | Sty | MTBEBTEX | styreen | 100-42-5 | 0.01 | 0.01 | 108 | 10 | 25.6125 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | styrn | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530TA141 | 530TA141 | Tol | MTBEBTEX | tolueen | 108-88-3 | 0.01 | 0.01 | 105 | 15 | 31.6228 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 15680 | SOP_AL_C_15201-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 10 | Tol | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 99
530TA160 | 530TA160 | 14DOx | WOV-1 | 1,4-dioxaan (geen IDSW code) | 123-91-1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | 14Dioxaan | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | 2BuOH | WOV-1 | 2-butanol | 78-92-2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | 2C4ol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | AcN | WOV-1 | acetonitril | 75-05-8 | 0.2 | 0.2 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | actntl | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | BuAc | WOV-1 | n-ButylAcetaat | NVT | 0.05 | 0.05 | 95 | 5 | 14.1421 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | ByAyt | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | BuOH | WOV-1 | N-butanol | 71-36-3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | NC4ol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | EtAc | WOV-1 | ethylacetaat | 141-78-6 | 0.05 | 0.05 | 95 | 10 | 22.3607 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | C2yactt | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | EtOH | WOV-1 | ethanol | 64-17-5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | C2OH | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | IBuOH | WOV-1 | 2-methylpropanol (iso-butanol) | 78-83-1 | 0.1 | 0.1 | 102 | 5 | 10.7703 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | 2C1yC3ol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | IPrOH | WOV-1 | 2-propanol | 67-63-0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 5 | 10.198 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | 2C3ol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | MeAc | WOV-1 | methylacetaat | 79-20-9 | 0.05 | 0.05 | 100 | 10 | 20 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | C1yactt | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | MEK | WOV-1 | 2-butanon (MEK) | 78-93-3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | 2C4on | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | MeOH | WOV-1 | methanol | 67-56-1 | 2 | 2 | 90 | 20 | 44.7214 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | C1ol | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | MIBK | WOV-1 | 4-methyl-2-pentanon (MIBK) | 108-10-1 | 0.05 | 0.05 | 102 | 10 | 20.3961 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | 4C1y2C5on | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | tBuOH | WOV-1 | Tertiair butanol | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | 3BuOH | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA160 | 530TA160 | THF | WOV-1 | tetrahydrofuraan | NVT | 0.1 | 0.1 | 100 | 5 | 10 | mg/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | Y017 | SOP_AL_C_15260-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C16 | 6 | T4HoFuraan | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 499
530TA230 | 530TA230 | aHCH | HCKs | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.002 | 0.01 | 107 | 6 | 18.4391 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C-15211-01/ 15224 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | aHCH | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 500
530TA230 | 530TA230 | bHCH | HCKs | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.002 | 0.01 | 101 | 8 | 16.1245 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C-15211-01/ 15224 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | bHCH | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 500
530TA230 | 530TA230 | cHCH | HCKs | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.002 | 0.01 | 105 | 4 | 12.8062 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C-15211-01/ 15224 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | cHCH | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 500
530TA230 | 530TA230 | HCB | HCKs | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.002 | 0.01 | 99 | 6 | 12.1655 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C-15211-01/ 15224 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | HCB | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 500
530TA230 | 530TA230 | HCBd | HCKs | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.005 | 0.01 | 104 | 7 | 16.1245 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C-15211-01/ 15224 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | HxClbtDen | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 500
530TA230 | 530TA230 | QCB | HCKs | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.002 | 0.01 | 94 | 5 | 15.6205 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C-15211-01/ 15224 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 6 | PeClBen | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 500
530TA563 | 530TA563 | PCB101 | PCBs | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.001 | 0.001 | 97 | 10 | 20.8806 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C_15224_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5 | PCB101 | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530TA563 | 530TA563 | PCB118 | PCBs | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.001 | 0.001 | 93 | 10 | 24.4131 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C_15224_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5 | PCB118 | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530TA563 | 530TA563 | PCB138 | PCBs | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.001 | 0.001 | 85 | 10 | 36.0555 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C_15224_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5 | PCB138 | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530TA563 | 530TA563 | PCB153 | PCBs | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.001 | 0.001 | 93 | 10 | 24.4131 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C_15224_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5 | PCB153 | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530TA563 | 530TA563 | PCB180 | PCBs | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.001 | 0.001 | 75 | 10 | 53.8516 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C_15224_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5 | PCB180 | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530TA563 | 530TA563 | PCB28 | PCBs | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.001 | 0.001 | 99 | 5 | 10.198 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C_15224_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5 | PCB28 | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530TA563 | 530TA563 | PCB52 | PCBs | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.001 | 0.001 | 99 | 10 | 20.0998 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 6468 | SOP_AL_C_15224_01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5 | PCB52 | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 1000
530TA570 | 530TA570 | DTCAR | DTCAR | dithiocarbamaten (Som) | NVT | 0.06 | 0.5 | 99 | 9 | 18.1108 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | SOP_AL_C_15263_01 | SOP_AL_C_15263_01 |  | EXTERN | No | TA | L005 | C02 | 6 | s_DTCAR | 14 | 14.00:00:00 | NVT | 495
530TA662 | 530TA662 | 123TCB | CBs | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.1 | 0.1 | 95 | 15 | 31.6228 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 10301 | SOP_AL_C_15200-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 123TClBen | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA662 | 530TA662 | 124TCB | CBs | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.1 | 0.1 | 93 | 10 | 24.4131 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 10301 | SOP_AL_C_15200-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 124TClBen | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA662 | 530TA662 | 12DCB | CBs | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.5 | 0.5 | 94 | 10 | 23.3238 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 10301 | SOP_AL_C_15200-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 12DClBen | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA662 | 530TA662 | 135TCB | CBs | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.1 | 0.1 | 93 | 10 | 24.4131 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 10301 | SOP_AL_C_15200-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 135TClBen | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA662 | 530TA662 | 13DCB | CBs | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.5 | 0.5 | 96 | 10 | 21.5407 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 10301 | SOP_AL_C_15200-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 13DClBen | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA662 | 530TA662 | 14DCB | CBs | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.5 | 0.5 | 95 | 10 | 22.3607 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 10301 | SOP_AL_C_15200-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | 14DClBen | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA662 | 530TA662 | MCB | CBs | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.5 | 0.5 | 97 | 10 | 20.8806 | ug/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-EN-ISO 10301 | SOP_AL_C_15200-01 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 5O2 | ClBen | 14 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | GenX | PFAS | ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)-propanoaat | 62037-80-3 | 50 | 50 | 97 | 11 | 22.8035 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | FRD-902 | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFBA | PFAS | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 50 | 50 | 100 | 10 | 20 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | PFBA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFBS | PFAS | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 50 | 50 | 94 | 14 | 30.4631 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | L-PFBS | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFDA | PFAS | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 50 | 50 | 105 | 9 | 20.5913 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | PFDA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFDoA | PFAS | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 50 | 50 | 109 | 11 | 28.4253 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | PFDoA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFDS | PFAS | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 50 | 50 | 104 | 13 | 27.2029 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | L-PFDS | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFHpA | PFAS | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 50 | 50 | 98 | 7 | 14.5602 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | PFHpA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFHpS | PFAS | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 50 | 50 | 97 | 10 | 20.8806 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | L-PFHpS | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFHxA | PFAS | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 50 | 50 | 96 | 8 | 17.8885 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | PFHxA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFHxS | PFAS | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 50 | 50 | 90 | 13 | 32.8024 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | L-PFHxS | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFNA | PFAS | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 50 | 50 | 107 | 7 | 19.799 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | PFNA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFOA | PFAS | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 50 | 50 | 91 | 11 | 28.4253 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | PFOA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFOS | PFAS | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 50 | 50 | 112 | 8 | 28.8444 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | L-PFOS | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFOSA | PFAS | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 50 | 50 | 109 | 11 | 28.4253 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | PFOSA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFPA | PFAS | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 50 | 50 | 90 | 10 | 28.2843 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | PFPA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFTeDA | PFAS | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 50 | 50 | 104 | 11 | 23.4094 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | PFTeDA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFTrDA | PFAS | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 50 | 50 | 100 | 7 | 14 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | PFTDA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
530TA803 | 530TA803 | PFUnA | PFAS | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 50 | 50 | 98 | 12 | 24.3311 | ng/l | 30 | Afvalwater | AL-West B.V. | NEN-ISO 21675 | QMP_504_BR_196 |  | EXTERN | Yes | TA | L005 | C40 | 52 | PFUdA | 15 | -1.00:00:00 | NVT | 999
540LC001 | 540LC001 | 24DDD | ArCl | 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 53-19-0 | 0.34 | 0.5 | 241 | 53.1 | 301.3344 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 24DDD | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | 24DDE | ArCl | 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 3424-82-6 | 0.09 | 0.5 | 269 | 37 | 346.0058 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 24DDE | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | 24DDT | ArCl | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.17 | 1 | 174 | 41.6 | 169.7829 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 24DDT | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | 44DDD | ArCl | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.2 | 0.5 | 97 | 17 | 34.5254 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 44DDD | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | 44DDE | ArCl | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.14 | 0.5 | 99.1 | 19.5 | 39.0415 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 44DDE | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | 44DDT | ArCl | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.33 | 0.5 | 165 | 26.1 | 140.0887 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 44DDT | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | aEndo | ArCl | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.09 | 0.5 | 100 | 69.9 | 139.8 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | aedsfn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | aHCH | ArCl | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.08 | 0.5 | 61.4 | 17.3 | 84.5991 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | aHCH | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | Ald | ArCl | aldrin | 309-00-2 | 0.06 | 0.5 | 69.9 | 11.9 | 64.7339 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | aldn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | bEndo | ArCl | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.08 | 0.5 | 100 | 29.1 | 58.2 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | bedsfn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | bHCH | ArCl | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.18 | 0.5 | 216 | 47 | 250.3198 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | bHCH | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | cHCH | ArCl | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.07 | 0.5 | 107 | 36.7 | 74.7232 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | cHCH | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | dHCH | ArCl | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.13 | 0.5 | 70.1 | 15.6 | 67.4498 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | dHCH | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | Dld | ArCl | dieldrin | 60-57-1 | 0.15 | 0.5 | 194 | 42.6 | 206.405 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | dieldn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | End | ArCl | endrin | 72-20-8 | 0.58 | 1 | 101 | 20 | 40.05 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | endn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | H23exepo | ArCl | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.09 | 0.5 | 93.4 | 11.7 | 26.8663 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | cHpClepO | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | HCB | ArCl | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.11 | 0.5 | 98.6 | 13.5 | 27.1448 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | HCB | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | HCBd | ArCl | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.22 | 1 | 89.8 | 21.5 | 47.5937 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | HxClbtDen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | Hepo | ArCl | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.06 | 0.5 | 90.7 | 11.1 | 28.962 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | tHpClepO | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | Hepta | ArCl | heptachloor | 76-44-8 | 0.13 | 0.5 | - | - |  | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | HpCl | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | Isd | ArCl | isodrin | 465-73-6 | 0.07 | 0.5 | 66.7 | 14.8 | 72.8815 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | idn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | PCB101 | ArCl | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.17 | 0.5 | 112 | 12.1 | 34.0828 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB101 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | PCB118 | ArCl | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.25 | 1 | 114 | 10.5 | 35 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB118 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | PCB138 | ArCl | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.37 | 1 | 111 | 14.3 | 36.0827 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB138 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | PCB153 | ArCl | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.48 | 1 | 106 | 12.1 | 27.0118 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB153 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | PCB180 | ArCl | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.44 | 1 | 108 | 12.6 | 29.8503 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB180 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | PCB28 | ArCl | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.1 | 0.5 | 102 | 11.6 | 23.5423 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB28 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | PCB52 | ArCl | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.14 | 0.5 | 103 | 12.9 | 26.4885 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB52 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC001 | 540LC001 | Tld | ArCl | telodrin | 297-78-9 | 0.09 | 1 | 85.4 | 13.9 | 40.3172 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | teldn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 1214CNBs | NCBs | Som van 1,2- en 1,4-chloornitrobenzeen | NVT |  | 5 | 90 | 11 | 29.7321 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | s_1214CNB | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 1234TCB | NCBs | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 634-66-2 |  | 5 | 99 | 8 | 16.1245 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 1234T4ClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 1235TCB | NCBs | 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen | 634-90-2 |  | 5 | 105 | 8 | 18.868 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 1235T4ClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 123TCB | NCBs | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 |  | 5 | 93 | 4 | 16.1245 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 123TClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 1245TCB | NCBs | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 95-94-3 |  | 5 | 100 | 9 | 18 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 1245T4ClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 124TCB | NCBs | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 |  | 5 | 87 | 7 | 29.5296 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 124TClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 12DCB | NCBs | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 |  | 5 | 92 | 19 | 41.2311 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 12DClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 135TCB | NCBs | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 |  | 5 | 89 | 6 | 25.0599 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 135TClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 13CNB | NCBs | 1-chloor-3-nitrobenzeen | 121-73-3 |  | 5 | 107 | 11 | 26.0768 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 1Cl3NO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 13DCB | NCBs | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 |  | 10 | 95 | 13 | 27.8568 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 13DClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 14DCB | NCBs | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 |  | 10 | 94 | 11 | 25.0599 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 14DClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 23DCNB | NCBs | 2,3-dichloornitrobenzeen | 3209-22-1 |  | 10 | 105 | 12 | 26 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 23DClNO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 24DCNB | NCBs | 2,4-dichloornitrobenzeen | 611-06-3 |  | 10 | 111 | 9 | 28.4253 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 24DClNO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 25DCNB | NCBs | 2,5-dichloornitrobenzeen | 89-61-2 |  | 10 | 115 | 8 | 34 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 25DClNO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540LC109 | 540LC109 | 34DCNB | NCBs | 3,4-dichloornitrobenzeen | 99-54-7 |  | 10 | 123 | 18 | 58.4123 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 34DClNO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
540OM138 | 540OM138 | OLIEGC | OLIEGC | Olie | NVT | 29.6 | 35 | 102 | 9.6 | 19.6122 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X107 | GC10G |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | MINRLOLE | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM301 | 540OM301 | DF118119 | DIOXs | Somparameter PCDF118 en PCDF119 | NVT | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | s_PCDF118119 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | DF9489 | DIOXs | Somparameter PCDF94 en PCDF89 | NVT | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | s_PCDF9489 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDD48 | DIOXs | 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD48 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDD54 | DIOXs | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD54 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDD66 | DIOXs | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD66 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDD67 | DIOXs | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD67 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDD70 | DIOXs | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD70 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDD73 | DIOXs | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | 5 | 5 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD73 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDD75 | DIOXs | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | 10 | 10 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD75 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDF114 | DIOXs | 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan | 57117-31-4 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF114 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDF121 | DIOXs | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 57117-44-9 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF121 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDF124 | DIOXs | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | 72918-21-9 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF124 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDF130 | DIOXs | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 60851-34-5 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF130 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDF131 | DIOXs | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | 67562-39-4 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF131 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDF134 | DIOXs | 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | 55673-89-7 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF134 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDF135 | DIOXs | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | 39001-02-0 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF135 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM301 | 540OM301 | PCDF83 | DIOXs | 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | 51207-31-9 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF83 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
540OM560 | 540OM560 | 24DDD | OCBs | 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 53-19-0 | 0.26 | 0.5 | 94 | 11.2 | 25.4118 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 24DDD | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | 24DDE | OCBs | 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 3424-82-6 | 0.71 | 0.8 | 85 | 13.7 | 40.6295 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 24DDE | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | 24DDT | OCBs | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.22 | 1 | 93 | 6.2 | 18.7019 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 24DDT | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | 44DDD | OCBs | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.26 | 0.5 | 102 | 10.6 | 21.5741 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 44DDD | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | 44DDE | OCBs | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.31 | 0.5 | 98 | 9.4 | 19.2208 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 44DDE | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | 44DDT | OCBs | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.55 | 0.6 | 99 | 13.3 | 26.6751 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 44DDT | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | aEndo | OCBs | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.28 | 0.5 | 67 | 9.5 | 68.6804 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | aedsfn | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | aHCH | OCBs | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.16 | 0.5 | 76 | 9.7 | 51.7722 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | aHCH | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | Ald | OCBs | aldrin | 309-00-2 | 0.27 | 0.5 | 81 | 8.5 | 41.6293 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | aldn | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | bHCH | OCBs | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.14 | 0.5 | 90 | 7.8 | 25.3645 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | bHCH | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | cHCH | OCBs | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.34 | 0.5 | 77 | 14 | 53.8516 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | cHCH | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | cHepo | OCBs | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.59 | 0.6 | 89 | 8.6 | 27.9256 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | cHpClepO | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | Dld | OCBs | dieldrin | 60-57-1 | 0.5 | 0.5 | 95 | 10.8 | 23.8025 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | dieldn | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | End | OCBs | endrin | 72-20-8 | 0.53 | 1 | 94 | 14.4 | 31.2 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | endn | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | HCB | OCBs | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.6 | 0.6 | 90 | 8.6 | 26.3788 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | HCB | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | HCBd | OCBs | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.36 | 0.5 | 79 | 12 | 48.3735 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | HxClbtDen | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | Hepta | OCBs | heptachloor | 76-44-8 | 0.58 | 0.6 | 87 | 14.7 | 39.2474 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | HpCl | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | Isd | OCBs | isodrin | 465-73-6 | 0.48 | 0.5 | 72 | 12.7 | 61.4911 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | idn | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | QCB | OCBs | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.34 | 0.5 | 82 | 9.9 | 41.0858 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PeClBen | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | tHepo | OCBs | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.31 | 0.5 | 83 | 6.1 | 36.1226 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | tHpClepO | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM560 | 540OM560 | Tld | OCBs | telodrin | 297-78-9 | 0.31 | 0.5 | 84 | 7.6 | 35.4265 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | teldn | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM563 | 540OM563 | PCB101 | PCBs | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.87 | 1 | 103 | 10.4 | 21.6481 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB101 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM563 | 540OM563 | PCB118 | PCBs | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.66 | 1 | 109 | 9 | 25.4558 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB118 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM563 | 540OM563 | PCB138 | PCBs | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.59 | 1 | 109 | 9.3 | 25.8836 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB138 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM563 | 540OM563 | PCB153 | PCBs | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.59 | 1 | 105 | 7.5 | 18.0278 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB153 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM563 | 540OM563 | PCB180 | PCBs | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.91 | 1 | 109 | 12.5 | 30.8058 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB180 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM563 | 540OM563 | PCB28 | PCBs | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.33 | 0.5 | 105 | 11.6 | 25.2634 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB28 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM563 | 540OM563 | PCB52 | PCBs | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | 0.5 | 94 | 6.5 | 17.6918 | ug/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB52 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | AcNe | EPAKs | acenafteen | 83-32-9 | 0.015 | 0.05 | 93 | 8.2 | 21.5629 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | AcNe | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | AcNy | EPAKs | acenaftyleen | 208-96-8 | 0.0127 | 0.05 | 86 | 14.3 | 40.0245 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | AcNy | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | Ant | EPAKs | antraceen | 120-12-7 | 0.012 | 0.02 | 92 | 8.9 | 23.9341 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | Ant | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | BaA | EPAKs | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.012 | 0.02 | 88 | 19.4 | 45.6228 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | BaA | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | BaP | EPAKs | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.0106 | 0.02 | 87 | 16.9 | 42.6432 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | BaP | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | BbF | EPAKs | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.033 | 0.04 | 86 | 17 | 44.0454 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | BbF | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | BghiPe | EPAKs | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.0135 | 0.02 | 87 | 17.6 | 43.7612 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | BghiPe | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | BkF | EPAKs | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.0099 | 0.01 | 85 | 13.4 | 40.2274 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | BkF | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | Chr | EPAKs | chryseen | 218-01-9 | 0.0251 | 0.03 | 91 | 18.6 | 41.326 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | Chr | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | DBahA | EPAKs | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.014 | 0.02 | 88 | 17.6 | 42.6033 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | DBahAnt | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | Fen | EPAKs | fenanthreen | 85-01-8 | 0.023 | 0.03 | 96 | 10.5 | 22.4722 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | Fen | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | Fle | EPAKs | fluoreen | 86-73-7 | 0.016 | 0.05 | 100 | 7 | 14 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | Fle | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | Flu | EPAKs | fluorantheen | 206-44-0 | 0.032 | 0.04 | 93 | 17.9 | 38.4401 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | Flu | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | InP | EPAKs | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.016 | 0.02 | 88 | 19.6 | 45.9635 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | InP | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | Naf | EPAKs | naftaleen | 91-20-3 | 0.021 | 0.05 | 96 | 13 | 27.2029 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | Naf | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
540OM569 | 540OM569 | Pyr | EPAKs | pyreen | 129-00-0 | 0.023 | 0.03 | 92 | 19.4 | 41.9695 | mg/kg | 40 | Bodem/Sediment | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | X103 |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3PM | Pyr | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
544BE015 | 544BE015 | CHLFa | CHLFaFEO | chlorofyl-a | 479-61-8 | 30 | 60 | 103 | 15 | 30.5941 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | A200 | A5425 |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C32 | 2PM | CHLFa | 260 | -1.00:00:00 | dg | 10
544BE015 | 544BE015 | CHLFb | CHLFaFEO | chlorofyl-b | 519-62-0 | 65 | 130 | 113 | 29 | 63.561 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | A200 | A5425 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C32 | 2PM | CHLFb | 260 | -1.00:00:00 | dg | 10
544BE015 | 544BE015 | FEOa | CHLFaFEO | Feofytine a | NVT | 10 | 20 | 105 | 21 | 43.1741 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | A200 | A5425 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C32 | 2PM | FEOa | 260 | -1.00:00:00 | dg | 10
544BE015 | 544BE015 | FEOb | CHLFaFEO | Feofytine b | NVT | 10 | 20 | 100 | 40 | 80 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | A200 | A5425 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C32 | 2PM | FEOb | 260 | -1.00:00:00 | dg | 10
544BE019 | 544BE019 | CHLFb | CHLFbFEO | chlorofyl-b | 519-62-0 | 65 | 130 | 113 | 29 | 63.561 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | A200 | A5425 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C03 | VBG | CHLFb | 260 | -1.00:00:00 | dg | 10
544BE019 | 544BE019 | FEOb | CHLFbFEO | Feofytine b | NVT | 10 | 20 | 100 | 40 | 80 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | A200 | A5425 |  | EXTERN | No | BE | 279-TEST | C03 | VBG | FEOb | 260 | -1.00:00:00 | dg | 10
544BE404 | 544BE404 | Ant | S63_PAKs | antraceen | 120-12-7 | 0.001 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | Ant | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544BE404 | 544BE404 | BaA | S63_PAKs | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.002 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | BaA | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544BE404 | 544BE404 | BaP | S63_PAKs | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.004 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | BaP | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544BE404 | 544BE404 | BbF | S63_PAKs | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.005 | 0.01 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | BbF | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544BE404 | 544BE404 | BeP | S63_PAKs | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.004 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | BeP | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544BE404 | 544BE404 | BghiPe | S63_PAKs | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.002 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | BghiPe | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544BE404 | 544BE404 | BkF | S63_PAKs | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.003 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | BkF | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544BE404 | 544BE404 | Chr | S63_PAKs | chryseen | 218-01-9 | 0.004 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | Chr | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544BE404 | 544BE404 | DBahA | S63_PAKs | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.002 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | DBahAnt | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544BE404 | 544BE404 | Fen | S63_PAKs | fenanthreen | 85-01-8 | 0.008 | 0.01 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | Fen | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544BE404 | 544BE404 | Flu | S63_PAKs | fluorantheen | 206-44-0 | 0.004 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | Flu | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544BE404 | 544BE404 | InP | S63_PAKs | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.005 | 0.01 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | InP | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544BE404 | 544BE404 | Pyr | S63_PAKs | pyreen | 129-00-0 | 0.005 | 0.01 |  |  |  | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | Pyr | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_Ant | S63_PAKs | antraceen | 120-12-7 | 0.005 | 0.005 | 90 | 4 | 21.5407 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | Ant | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_BaA | S63_PAKs | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.005 | 0.005 | 101 | 4 | 8.2462 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | BaA | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_BaP | S63_PAKs | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | 0.005 | 99 | 5 | 10.198 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | BaP | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_BbF | S63_PAKs | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.005 | 0.005 | 104 | 11 | 23.4094 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | BbF | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_BeP | S63_PAKs | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.005 | 0.005 | 107 | 3 | 15.2315 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | BeP | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_BghiPe | S63_PAKs | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.005 | 0.005 | 113 | 3 | 26.6833 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | BghiPe | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_BkF | S63_PAKs | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | 0.005 | 91 | 15 | 34.9857 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | BkF | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_Chr | S63_PAKs | chryseen | 218-01-9 | 0.005 | 0.005 | 93 | 6 | 18.4391 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | Chr | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_DBahA | S63_PAKs | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.005 | 0.005 | 86 | 21 | 50.4777 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | DBahAnt | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_Fen | S63_PAKs | fenanthreen | 85-01-8 | 0.005 | 0.005 | 98 | 4 | 8.9443 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | Fen | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_Flu | S63_PAKs | fluorantheen | 206-44-0 | 0.005 | 0.005 | 106 | 4 | 14.4222 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | Flu | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_InP | S63_PAKs | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.005 | 0.005 | 112 | 7 | 27.7849 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | InP | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR404 | 544HR404 | S63_Pyr | S63_PAKs | pyreen | 129-00-0 | 0.005 | 0.005 | 102 | 2 | 5.6569 | mg/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | Pyr | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR420 | 544HR420 | S63_PBDE100 | S63_PBDE | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.04 | 0.1 | 96 | 20 | 40.7922 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE100 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR420 | 544HR420 | S63_PBDE138 | S63_PBDE | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.08 | 0.1 | 111 | 43 | 88.7694 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE138 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR420 | 544HR420 | S63_PBDE153 | S63_PBDE | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.07 | 0.1 | 102 | 29 | 58.1378 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE153 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR420 | 544HR420 | S63_PBDE154 | S63_PBDE | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.07 | 0.1 | 99 | 19 | 38.0526 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE154 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR420 | 544HR420 | S63_PBDE183 | S63_PBDE | 2,2?,3,4,4?,5?,6-heptabroomdifenylether | 207122-16-5 | 0.06 | 0.1 | 100 | 31 | 62 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE183 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR420 | 544HR420 | S63_PBDE209 | S63_PBDE | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | 4 | 10 | 106 | 12 | 26.8328 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE209 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR420 | 544HR420 | S63_PBDE28 | S63_PBDE | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.02 | 0.1 | 102 | 13 | 26.3059 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE28 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR420 | 544HR420 | S63_PBDE47 | S63_PBDE | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.08 | 0.1 | 103 | 19 | 38.4708 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE47 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR420 | 544HR420 | S63_PBDE66 | S63_PBDE | 2,3',4,4'-tetrabroomdifenylether | 189084-61-5 | 0.04 | 0.1 | 106 | 9 | 21.6333 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE66 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR420 | 544HR420 | S63_PBDE85 | S63_PBDE | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.04 | 0.1 | 106 | 8 | 20 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE85 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR420 | 544HR420 | S63_PBDE99 | S63_PBDE | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.08 | 0.1 | 103 | 6 | 13.4164 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE99 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR421 | 544HR421 | S63_HCB | S63_ArCl | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.3 | 0.5 | 116 | 8 | 35.7771 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | HCB | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR421 | 544HR421 | S63_HCBd | S63_ArCl | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.1 | 0.2 | 65 | 23 | 83.7616 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | HxClbtDen | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR421 | 544HR421 | S63_PCB101 | S63_ArCl | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.3 | 0.5 | 108 | 6 | 20 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB101 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR421 | 544HR421 | S63_PCB118 | S63_ArCl | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.3 | 0.5 | 111 | 6 | 25.0599 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB118 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR421 | 544HR421 | S63_PCB138 | S63_ArCl | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.3 | 0.5 | 95 | 9 | 20.5913 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB138 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR421 | 544HR421 | S63_PCB153 | S63_ArCl | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.5 | 0.5 | 98 | 7 | 14.5602 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB153 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR421 | 544HR421 | S63_PCB180 | S63_ArCl | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.3 | 0.5 | 92 | 10 | 25.6125 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB180 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR421 | 544HR421 | S63_PCB28 | S63_ArCl | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | 0.5 | 115 | 7 | 33.1059 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB28 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544HR421 | 544HR421 | S63_PCB52 | S63_ArCl | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | 0.5 | 114 | 18 | 45.607 | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB52 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
544OM803 | 544OM803 | 26ClF12C6oxT | PERFLUOR | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | 26ClF12C6oxT | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | 2PFC6yC2a1sf | PERFLUOR | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | 2PFC6yC2a1sf | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | ADONA | PERFLUOR | ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat | 958445-44-8 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | ADONA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | bisPFC10yPO4 | PERFLUOR | bisperfluordecyl fosfaat | 678-41-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | bisPFC10yPO4 | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | cF16C10ezr | PERFLUOR | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | cF16C10ezr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | EtFOSA | PERFLUOR | N-ethyl perfluoroctaansulfonamide | 4151-50-2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | EtFOSA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | EtFOSAA | PERFLUOR | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | EtFOSAA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | FRD-903 | PERFLUOR | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | FRD_903 | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | H-PFC10asfzr | PERFLUOR | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | H_PFC10asfzr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | H-PFC12asfzr | PERFLUOR | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | H_PFC12asfzr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | H-PFC6asfzr | PERFLUOR | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | H_PFC6asfzr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | HPFHpA | PERFLUOR | 7H-perfluorheptaanzuur | 1546-95-8 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | HPFHpA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | H-PFUdA | PERFLUOR | 2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur | 34598-33-9 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | H_PFUdA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | L_PFBS | PERFLUOR | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | L_PFBS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | L_PFDS | PERFLUOR | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | L_PFDS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | L_PFHpS | PERFLUOR | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | L_PFHpS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | L_PFHxS | PERFLUOR | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | L_PFHxS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | MeFBSAA | PERFLUOR | perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)azijnzuur | 159381-10-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | MeFBSAA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | NC1yPFC4asfA | PERFLUOR | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | NC1yPFC4asfA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFBA | PERFLUOR | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFBA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFC16azr | PERFLUOR | perfluorhexadecaanzuur | 67905-19-5 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFC16azr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFC18azr | PERFLUOR | perfluoroctadecaanzuur | 16517-11-6 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFC18azr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFC5asfzr | PERFLUOR | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFC5asfzr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFDA | PERFLUOR | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFDA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFDoA | PERFLUOR | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFDoA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFHpA | PERFLUOR | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFHpA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFHxA | PERFLUOR | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFHxA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFNA | PERFLUOR | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFNA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFOA | PERFLUOR | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFOA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFOS | PERFLUOR | perfluoroctaansulfonaat | 1763-23-1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFOS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFPA | PERFLUOR | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFPA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFTDA | PERFLUOR | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFTDA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFTeDA | PERFLUOR | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFTeDA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
544OM803 | 544OM803 | PFUdA | PERFLUOR | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 44 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | VBA75B | PFUdA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 500
550LC001 | 550LC001 | 24DDD | ArCl | 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 53-19-0 | 0.34 | 0.5 | 122 | 7 | 46.1736 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 24DDD | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | 24DDE | ArCl | 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 3424-82-6 | 0.09 | 0.5 | 121 | 9 | 45.6946 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 24DDE | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | 24DDT | ArCl | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.17 | 1 | 159 | 22 | 125.9365 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 24DDT | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | 44DDD | ArCl | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.2 | 0.5 | 126 | 4 | 52.6118 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 44DDD | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | 44DDE | ArCl | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.14 | 0.5 | 123 | 7 | 48.0833 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 44DDE | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | 44DDT | ArCl | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.33 | 0.5 | 251 | 48 | 316.8911 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 44DDT | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | aEndo | ArCl | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.09 | 0.5 | 104 | 10 | 21.5407 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | aedsfn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | aHCH | ArCl | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.08 | 0.5 | 111 | 8 | 27.2029 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | aHCH | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | Ald | ArCl | aldrin | 309-00-2 | 0.06 | 0.5 | 109 | 9 | 25.4558 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | aldn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | bEndo | ArCl | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.08 | 0.5 | 114 | 11 | 35.609 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | bedsfn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | bHCH | ArCl | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.18 | 0.5 | 118 | 8 | 39.3954 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | bHCH | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | cHCH | ArCl | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.07 | 0.5 | 114 | 8 | 32.249 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | cHCH | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | dHCH | ArCl | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.13 | 0.5 | 114 | 10 | 34.4093 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | dHCH | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | Dld | ArCl | dieldrin | 60-57-1 | 0.15 | 0.5 | 124 | 10 | 52 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | dieldn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | End | ArCl | endrin | 72-20-8 | 0.58 | 1 | 171 | 15 | 145.1344 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | endn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | H23exepo | ArCl | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.09 | 0.5 | 122 | 10 | 48.3322 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | cHpClepO | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | HCB | ArCl | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.11 | 0.5 | 110 | 10 | 28.2843 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | HCB | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | HCBd | ArCl | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.22 | 1 | 106 | 9 | 21.6333 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | HxClbtDen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | Hepo | ArCl | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.06 | 0.5 | 119 | 8 | 41.2311 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | tHpClepO | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | Hepta | ArCl | heptachloor | 76-44-8 | 0.13 | 0.5 | 107 | 8 | 21.2603 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | HpCl | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | Isd | ArCl | isodrin | 465-73-6 | 0.07 | 0.5 | 111 | 11 | 31.1127 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | idn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | PCB101 | ArCl | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.17 | 0.5 | 91 | 4 | 19.6977 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB101 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | PCB118 | ArCl | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.25 | 1 | 95 | 6 | 15.6205 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB118 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | PCB138 | ArCl | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.37 | 1 | 104 | 8 | 17.8885 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB138 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | PCB153 | ArCl | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.48 | 1 | 92 | 4 | 17.8885 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB153 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | PCB180 | ArCl | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 |  | 1 | 96 | 4 | 11.3137 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 |  | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB180 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | PCB28 | ArCl | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.1 | 0.5 | 100 | 6 | 12 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB28 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | PCB52 | ArCl | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.14 | 0.5 | 98 | 5 | 10.7703 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PCB52 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC001 | 550LC001 | Tld | ArCl | telodrin | 297-78-9 | 0.09 | 1 | 124 | 8 | 50.5964 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5327 | A5327 | W2000.198x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | teldn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC002 | 550LC002 | PBDE100 | PBDEs | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.04 | 0.1 | 96 | 20 | 40.7922 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5413 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | PBDE100 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC002 | 550LC002 | PBDE138 | PBDEs | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.08 | 0.1 | 111 | 43 | 88.7694 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5413 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | PBDE138 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC002 | 550LC002 | PBDE153 | PBDEs | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.07 | 0.1 | 102 | 29 | 58.1378 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5413 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | PBDE153 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC002 | 550LC002 | PBDE154 | PBDEs | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.07 | 0.1 | 99 | 19 | 38.0526 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5413 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | PBDE154 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC002 | 550LC002 | PBDE183 | PBDEs | 2,2?,3,4,4?,5?,6-heptabroomdifenylether | 207122-16-5 | 0.06 | 0.1 | 100 | 31 | 62 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5413 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | PBDE183 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC002 | 550LC002 | PBDE209 | PBDEs | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | 4 | 10 | 106 | 12 | 26.8328 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5413 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | PBDE209 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC002 | 550LC002 | PBDE28 | PBDEs | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.02 | 0.1 | 102 | 13 | 26.3059 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5413 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | PBDE28 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC002 | 550LC002 | PBDE47 | PBDEs | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.08 | 0.1 | 99 | 19 | 38.0526 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5413 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | PBDE47 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC002 | 550LC002 | PBDE66 | PBDEs | 2,3',4,4'-tetrabroomdifenylether | 189084-61-5 | 0.04 | 0.1 | 106 | 16 | 34.176 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5413 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | PBDE66 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC002 | 550LC002 | PBDE85 | PBDEs | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.04 | 0.1 | 106 | 41 | 82.8734 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5413 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | PBDE85 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC002 | 550LC002 | PBDE99 | PBDEs | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.08 | 0.1 | 103 | 28 | 56.3205 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5413 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | PBDE99 | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 1214CNBs | NCBs | Som van 1,2- en 1,4-chloornitrobenzeen | NVT |  | 5 | 90 | 11 | 29.7321 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | s_1214CNB | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 1234TCB | NCBs | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 634-66-2 |  | 5 | 99 | 8 | 16.1245 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 1234T4ClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 1235TCB | NCBs | 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen | 634-90-2 |  | 5 | 105 | 8 | 18.868 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 1235T4ClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 123TCB | NCBs | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 |  | 5 | 93 | 4 | 16.1245 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 123TClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 1245TCB | NCBs | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 95-94-3 |  | 5 | 100 | 9 | 18 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 1245T4ClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 124TCB | NCBs | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 |  | 5 | 87 | 7 | 29.5296 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 124TClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 12DCB | NCBs | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 |  | 5 | 92 | 19 | 41.2311 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 12DClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 135TCB | NCBs | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 |  | 5 | 89 | 6 | 25.0599 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 135TClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 13CNB | NCBs | 1-chloor-3-nitrobenzeen | 121-73-3 |  | 5 | 107 | 11 | 26.0768 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 1Cl3NO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 13DCB | NCBs | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 |  | 10 | 95 | 13 | 27.8568 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 13DClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 14DCB | NCBs | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 |  | 10 | 94 | 11 | 25.0599 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 14DClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 23DCNB | NCBs | 2,3-dichloornitrobenzeen | 3209-22-1 |  | 10 | 105 | 12 | 26 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 23DClNO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 24DCNB | NCBs | 2,4-dichloornitrobenzeen | 611-06-3 |  | 10 | 111 | 9 | 28.4253 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 24DClNO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 25DCNB | NCBs | 2,5-dichloornitrobenzeen | 89-61-2 |  | 10 | 115 | 8 | 34 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 25DClNO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC109 | 550LC109 | 34DCNB | NCBs | 3,4-dichloornitrobenzeen | 99-54-7 |  | 10 | 123 | 18 | 58.4123 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5414 | A5414 |  | INTERN | Yes | LC | L521 | C45 | 3P | 34DClNO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | AcNe | PAKs | acenafteen | 83-32-9 | 0.009 | 0.05 | 136 | 21 | 83.3547 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | AcNe | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | AcNy | PAKs | acenaftyleen | 208-96-8 |  | 0.1 |  |  |  | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 |  | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | AcNy | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | Ant | PAKs | antraceen | 120-12-7 | 0.0014 | 0.005 | 70 | 6 | 61.1882 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | Ant | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | BaA | PAKs | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.003 | 0.01 | 63 | 5 | 74.6726 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | BaA | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | BaP | PAKs | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.004 | 0.01 | 99 | 4 | 8.2462 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | BaP | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | BbF | PAKs | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.01 | 0.05 | 78 | 4 | 44.7214 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | BbF | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | BghiPe | PAKs | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.006 | 0.01 | 100 | 2 | 4 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | BghiPe | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | BkF | PAKs | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.002 | 0.01 | 78 | 4 | 44.7214 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | BkF | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | Chr | PAKs | chryseen | 218-01-9 | 0.005 | 0.01 | 73 | 4 | 54.5894 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | Chr | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | DBahA | PAKs | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.001 | 0.005 | 83 | 4 | 34.9285 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | DBahAnt | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | Fen | PAKs | fenanthreen | 85-01-8 | 0.004 | 0.01 | 81 | 6 | 39.8497 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | Fen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | Fle | PAKs | fluoreen | 86-73-7 | 0.0005 | 0.001 | 64 | 9 | 74.2159 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | Fle | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | Flu | PAKs | fluorantheen | 206-44-0 | 0.008 | 0.05 | 88 | 3 | 24.7386 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | Flu | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | InP | PAKs | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.004 | 0.01 | 100 | 7 | 14 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | InP | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | Naf | PAKs | naftaleen | 91-20-3 | 0.008 | 0.05 | 75 | 17 | 60.4649 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | Naf | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC566 | 550LC566 | Pyr | PAKs | pyreen | 129-00-0 | 0.005 | 0.01 | 111 | 5 | 24.1661 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | W5352 | A5352 | 2002.057x | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | Pyr | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550LC803 | 550LC803 | 11Cl_PF3OUdS | PFAS | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 |  | 0.1 | 98 | 15 | 30.2655 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 28ClF16C8oxT | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | 4:2 FTS | PFAS | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 |  | 0.1 | 93 | 6 | 18.4391 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | H_PFC6asfzr | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | 6:2 FTS | PFAS | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 |  | 0.1 | 88 | 11 | 32.5576 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 2PFC6yC2a1sf | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | 9Cl-PF3ONS | PFAS | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 |  | 0.1 | 94 | 9 | 21.6333 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | 26ClF12C6oxT | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | Br_PFHxS | PFAS | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT |  | 0.1 | 99 | 5 | 10.198 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | sverttPFHxS | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | Br_PFOS | PFAS | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT |  | 0.1 | 99 | 6 | 12.1655 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | sverttPFOS | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | DONA | PFAS | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 |  | 0.1 | 92 | 8 | 22.6274 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | DONA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | FOSA | PFAS | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 |  | 0.1 | 96 | 4 | 11.3137 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | FOSA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | GenX | PFAS | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 |  | 5 | 96 | 4 | 11.3137 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | FRD_903 | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | L_PFBS | PFAS | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 |  | 0.1 | 96 | 4 | 11.3137 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | L_PFBS | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | L_PFDS | PFAS | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 |  | 0.1 | 89 | 12 | 32.5576 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | L_PFDS | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | L_PFHpS | PFAS | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 |  | 0.1 | 101 | 13 | 26.0768 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | L_PFHpS | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | L_PFHxS | PFAS | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 |  | 0.1 | 97 | 3 | 8.4853 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | L_PFHxS | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | L_PFNS | PFAS | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 |  | 0.1 | 94 | 16 | 34.176 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFC9asfzr | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | L_PFOS | PFAS | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 |  | 0.1 | 94 | 20 | 41.7612 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | L_PFOS | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | L_PFPeS | PFAS | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 |  | 0.1 | 118 | 10 | 41.1825 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFC5asfzr | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | PFBA | PFAS | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 |  | 0.4 | 94 | 9 | 21.6333 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFBA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | PFDA | PFAS | perfluordecaanzuur | 335-76-2 |  | 0.1 | 94 | 8 | 20 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFDA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | PFDoA | PFAS | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 |  | 0.1 | 95 | 6 | 15.6205 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFDoA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | PFHpA | PFAS | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 |  | 0.1 | 95 | 5 | 14.1421 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFHpA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | PFHxA | PFAS | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 |  | 0.3 | 93 | 6 | 18.4391 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFHxA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | PFNA | PFAS | perfluornonaanzuur | 375-95-1 |  | 0.1 | 93 | 7 | 19.799 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFNA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | PFOA | PFAS | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 |  | 0.6 | 91 | 12 | 30 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFOA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | PFPeA | PFAS | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 |  | 0.1 | 92 | 4 | 17.8885 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFPA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | PFTDA | PFAS | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 |  | 0.1 | 95 | 12 | 26 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFTDA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | PFTeDA | PFAS | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 |  | 0.1 | 97 | 7 | 15.2315 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFTeDA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550LC803 | 550LC803 | PFUdA | PFAS | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 |  | 0.1 | 95 | 6 | 15.6205 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | X176 | ONB | 2022.WLAB01 | INTERN | No | LC | L521 | C45 | 3P | PFUdA | 0 | 28.00:00:00 | dg | 100
550OM002 | 550OM002 | PBDE100 | PBDEs | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | [5 empty] | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PBDE100 | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM002 | 550OM002 | PBDE138 | PBDEs | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | [5 empty] | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PBDE138 | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM002 | 550OM002 | PBDE153 | PBDEs | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | [5 empty] | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PBDE153 | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM002 | 550OM002 | PBDE154 | PBDEs | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | [5 empty] | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PBDE154 | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM002 | 550OM002 | PBDE183 | PBDEs | 2,2?,3,4,4?,5?,6-heptabroomdifenylether | 207122-16-5 | [5 empty] | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PBDE183 | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM002 | 550OM002 | PBDE209 | PBDEs | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | [5 empty] | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PBDE209 | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM002 | 550OM002 | PBDE28 | PBDEs | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | [5 empty] | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PBDE28 | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM002 | 550OM002 | PBDE47 | PBDEs | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | [5 empty] | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PBDE47 | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM002 | 550OM002 | PBDE66 | PBDEs | 2,3',4,4'-tetrabroomdifenylether | 189084-61-5 | [5 empty] | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PBDE66 | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM002 | 550OM002 | PBDE85 | PBDEs | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | [5 empty] | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PBDE85 | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM002 | 550OM002 | PBDE99 | PBDEs | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | [5 empty] | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PBDE99 | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM109 | 550OM109 | 1214CNBs | NCBs | Som van 1,2- en 1,4-chloornitrobenzeen | NVT |  | 5 | 90 | 11 | 29.7321 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | s_1214CNB | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 1234TCB | NCBs | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 634-66-2 |  | 5 | 99 | 8 | 16.1245 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 1234T4ClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 1235TCB | NCBs | 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen | 634-90-2 |  | 5 | 105 | 8 | 18.868 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 1235T4ClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 123TCB | NCBs | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 |  | 5 | 93 | 4 | 16.1245 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 123TClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 1245TCB | NCBs | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 95-94-3 |  | 5 | 100 | 9 | 18 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 1245T4ClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 124TCB | NCBs | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 |  | 5 | 87 | 7 | 29.5296 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 124TClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 12DCB | NCBs | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 |  | 5 | 92 | 19 | 41.2311 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 12DClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 135TCB | NCBs | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 |  | 5 | 89 | 6 | 25.0599 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 135TClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 13CNB | NCBs | 1-chloor-3-nitrobenzeen | 121-73-3 |  | 5 | 107 | 11 | 26.0768 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 1Cl3NO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 13DCB | NCBs | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 |  | 10 | 95 | 13 | 27.8568 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 13DClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 14DCB | NCBs | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 |  | 10 | 94 | 11 | 25.0599 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 14DClBen | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 23DCNB | NCBs | 2,3-dichloornitrobenzeen | 3209-22-1 |  | 10 | 105 | 12 | 26 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 23DClNO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 24DCNB | NCBs | 2,4-dichloornitrobenzeen | 611-06-3 |  | 10 | 111 | 9 | 28.4253 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 24DClNO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 25DCNB | NCBs | 2,5-dichloornitrobenzeen | 89-61-2 |  | 10 | 115 | 8 | 34 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 25DClNO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM109 | 550OM109 | 34DCNB | NCBs | 3,4-dichloornitrobenzeen | 99-54-7 |  | 10 | 123 | 18 | 58.4123 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 34DClNO2Ben | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
550OM138 | 550OM138 | OLIEGC | OLIEGC | Olie | NVT | 29.6 | 35 | 102 | 9.6 | 19.6122 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X107 | GC10G |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1PM | MINRLOLE | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM301 | 550OM301 | DF118119 | DIOXs | Somparameter PCDF118 en PCDF119 | NVT | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | s_PCDF118119 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | DF9489 | DIOXs | Somparameter PCDF94 en PCDF89 | NVT | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | s_PCDF9489 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDD48 | DIOXs | 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD48 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDD54 | DIOXs | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD54 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDD66 | DIOXs | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD66 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDD67 | DIOXs | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD67 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDD70 | DIOXs | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD70 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDD73 | DIOXs | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | 5 | 5 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD73 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDD75 | DIOXs | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | 10 | 10 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDD75 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDF114 | DIOXs | 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan | 57117-31-4 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF114 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDF121 | DIOXs | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 57117-44-9 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF121 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDF124 | DIOXs | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | 72918-21-9 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF124 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDF130 | DIOXs | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 60851-34-5 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF130 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDF131 | DIOXs | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | 67562-39-4 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF131 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDF134 | DIOXs | 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | 55673-89-7 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF134 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDF135 | DIOXs | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | 39001-02-0 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF135 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM301 | 550OM301 | PCDF83 | DIOXs | 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | 51207-31-9 | 1 | 1 |  |  |  | ng/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | X173 | Uitbesteding |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCDF83 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 30
550OM560 | 550OM560 | 24DDD | OCBs | 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 53-19-0 | 0.26 | 0.5 | 94 | 11.2 | 25.4118 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 24DDD | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | 24DDE | OCBs | 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 3424-82-6 | 0.71 | 0.8 | 85 | 13.7 | 40.6295 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 24DDE | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | 24DDT | OCBs | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.22 | 1 | 93 | 6.2 | 18.7019 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 24DDT | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | 44DDD | OCBs | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.26 | 0.5 | 102 | 10.6 | 21.5741 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 44DDD | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | 44DDE | OCBs | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.31 | 0.5 | 98 | 9.4 | 19.2208 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 44DDE | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | 44DDT | OCBs | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.55 | 0.6 | 99 | 13.3 | 26.6751 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | 44DDT | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | aEndo | OCBs | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.28 | 0.5 | 67 | 9.5 | 68.6804 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | aedsfn | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | aHCH | OCBs | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.16 | 0.5 | 76 | 9.7 | 51.7722 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | aHCH | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | Ald | OCBs | aldrin | 309-00-2 | 0.27 | 0.5 | 81 | 8.5 | 41.6293 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | aldn | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | bHCH | OCBs | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.14 | 0.5 | 90 | 7.8 | 25.3645 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | bHCH | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | cHCH | OCBs | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.34 | 0.5 | 77 | 14 | 53.8516 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | cHCH | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | cHepo | OCBs | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.59 | 0.6 | 89 | 8.6 | 27.9256 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | cHpClepO | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | Dld | OCBs | dieldrin | 60-57-1 | 0.5 | 0.5 | 95 | 10.8 | 23.8025 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | dieldn | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | End | OCBs | endrin | 72-20-8 | 0.53 | 1 | 94 | 14.4 | 31.2 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | endn | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | HCB | OCBs | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.36 | 0.6 | 90 | 8.6 | 26.3788 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | HCB | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | HCBd | OCBs | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.36 | 0.5 | 79 | 12 | 48.3735 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | HxClbtDen | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | Hepta | OCBs | heptachloor | 76-44-8 | 0.58 | 0.6 | 87 | 14.7 | 39.2474 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | HpCl | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | Isd | OCBs | isodrin | 465-73-6 | 0.48 | 0.5 | 72 | 12.7 | 61.4911 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | idn | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | QCB | OCBs | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.34 | 0.5 | 82 | 9.9 | 41.0858 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PeClBen | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | tHepo | OCBs | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.31 | 0.5 | 83 | 6.1 | 36.1226 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | tHpClepO | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM560 | 550OM560 | Tld | OCBs | telodrin | 297-78-9 | 0.31 | 0.5 | 84 | 7.6 | 35.4265 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | teldn | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM563 | 550OM563 | PCB101 | PCBs | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.87 | 1 | 103 | 10.4 | 21.6481 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB101 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM563 | 550OM563 | PCB118 | PCBs | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.66 | 1 | 109 | 9 | 25.4558 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB118 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM563 | 550OM563 | PCB138 | PCBs | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.59 | 1 | 109 | 9.3 | 25.8836 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB138 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM563 | 550OM563 | PCB153 | PCBs | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.59 | 1 | 105 | 7.5 | 18.0278 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB153 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM563 | 550OM563 | PCB180 | PCBs | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.91 | 1 | 109 | 12.2 | 30.3209 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB180 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM563 | 550OM563 | PCB28 | PCBs | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.33 | 0.5 | 105 | 11.6 | 25.2634 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB28 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM563 | 550OM563 | PCB52 | PCBs | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | 0.5 | 94 | 6.5 | 17.6918 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6970 | HK3_5GW |  | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 3P | PCB52 | 15 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | AcNe | EPAKs | acenafteen | 83-32-9 | 0.015 | 0.05 | 93 | 8.2 | 21.5629 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | AcNe | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | AcNy | EPAKs | acenaftyleen | 208-96-8 | 0.0127 | 0.05 | 86 | 14.3 | 40.0245 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | AcNy | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | Ant | EPAKs | antraceen | 120-12-7 | 0.012 | 0.02 | 92 | 8.9 | 23.9341 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | Ant | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | BaA | EPAKs | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.012 | 0.02 | 88 | 19.4 | 45.6228 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | BaA | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | BaP | EPAKs | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.0106 | 0.02 | 87 | 16.9 | 42.6432 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | BaP | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | BbF | EPAKs | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.033 | 0.04 | 86 | 17 | 44.0454 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | BbF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | BghiPe | EPAKs | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.0135 | 0.02 | 87 | 17.6 | 43.7612 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | BghiPe | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | BkF | EPAKs | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.0099 | 0.01 | 85 | 13.4 | 40.2274 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | BkF | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | Chr | EPAKs | chryseen | 218-01-9 | 0.0251 | 0.03 | 91 | 18.6 | 41.326 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | Chr | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | DBahA | EPAKs | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.014 | 0.02 | 88 | 17.6 | 42.6033 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | DBahAnt | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | Fen | EPAKs | fenanthreen | 85-01-8 | 0.023 | 0.03 | 96 | 10.5 | 22.4722 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | Fen | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | Fle | EPAKs | fluoreen | 86-73-7 | 0.016 | 0.05 | 100 | 7 | 14 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | Fle | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | Flu | EPAKs | fluorantheen | 206-44-0 | 0.032 | 0.04 | 93 | 17.9 | 38.4401 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | Flu | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | InP | EPAKs | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.016 | 0.02 | 88 | 19.6 | 45.9635 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | InP | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | Naf | EPAKs | naftaleen | 91-20-3 | 0.021 | 0.05 | 96 | 13 | 27.2029 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | Naf | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM569 | 550OM569 | Pyr | EPAKs | pyreen | 129-00-0 | 0.023 | 0.03 | 92 | 19.4 | 41.9695 | mg/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | NEN 6977 | MS16GW |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | Pyr | 14 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM651 | 550OM651 | DBSn | OSn | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 3 | 3 | 96 | 10 | 21.5407 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1RZ | DC4ySn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 20
550OM651 | 550OM651 | DFenSn | OSn | difenyltin (kation) | NVT | 3 | 3 | 97 | 8 | 17.088 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1RZ | DFySn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 20
550OM651 | 550OM651 | MBSn | OSn | monobutyltin (kation) | NVT | 3 | 3 | 80 | 14 | 48.8262 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1RZ | MC4ySn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 20
550OM651 | 550OM651 | MFenSn | OSn | monofenyltin (kation) | NVT | 3 | 3 | 95 | 7 | 17.2047 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1RZ | MFySn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 20
550OM651 | 550OM651 | T4BSn | OSn | tetrabutyltin, molecuul | 1461-25-2 | 3 | 3 |  | 7 |  | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1RZ | T4C4ySn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 20
550OM651 | 550OM651 | TBSn | OSn | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | 1 | 108 | 4 | 17.8885 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1RZ | TC4ySn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 20
550OM651 | 550OM651 | TFenSn | OSn | trifenyltin (kation) | 668-34-8 | 3 | 3 | 94 | 10 | 23.3238 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | Yes | OM | L086 | C45 | 1RZ | TFySn | 200 | 999.00:00:00 | dg | 20
550OM803 | 550OM803 | 26ClF12C6oxT | PERFLUOR | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.1 | 0.1 | 84 | 12 | 40 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | 26ClF12C6oxT | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | 2PFC6yC2a1sf | PERFLUOR | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.1 | 0.1 | 131 | 20 | 73.7835 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | 2PFC6yC2a1sf | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | ADONA | PERFLUOR | ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat | 958445-44-8 | 0.1 | 0.1 | 82 | 8 | 39.3954 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | ADONA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | bisPFC10yPO4 | PERFLUOR | bisperfluordecyl fosfaat | 678-41-1 | 0.1 | 0.1 | 77 | 23 | 65.0538 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | bisPFC10yPO4 | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | cF16C10ezr | PERFLUOR | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 0.4 | 0.4 | 115 | 20 | 50 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | cF16C10ezr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | EtFOSA | PERFLUOR | N-ethyl perfluoroctaansulfonamide | 4151-50-2 | 0.1 | 0.1 | 69 | 22 | 76.0263 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | EtFOSA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | EtFOSAA | PERFLUOR | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.4 | 0.4 | 91 | 9 | 25.4558 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | EtFOSAA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | FRD-903 | PERFLUOR | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | FRD_903 | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | H-PFC10asfzr | PERFLUOR | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.1 | 0.1 | 94 | 18 | 37.9473 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | H_PFC10asfzr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | H-PFC12asfzr | PERFLUOR | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.1 | 0.1 | 86 | 13 | 38.2099 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | H_PFC12asfzr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | H-PFC6asfzr | PERFLUOR | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | 0.1 | 114 | 19 | 47.2017 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | H_PFC6asfzr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | HPFHpA | PERFLUOR | 7H-perfluorheptaanzuur | 1546-95-8 | 0.4 | 0.4 | 80 | 7 | 42.3792 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | HPFHpA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | H-PFUdA | PERFLUOR | 2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur | 34598-33-9 | 0.4 | 0.4 | 81 | 11 | 43.909 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | H_PFUdA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | L_PFBS | PERFLUOR | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.1 | 0.1 | 92 | 10 | 25.6125 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | L_PFBS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | L_PFDS | PERFLUOR | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.1 | 0.1 | 92 | 10 | 25.6125 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | L_PFDS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | L_PFHpS | PERFLUOR | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.1 | 0.1 | 87 | 9 | 31.6228 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | L_PFHpS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | L_PFHxS | PERFLUOR | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.1 | 0.1 | 86 | 13 | 38.2099 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | L_PFHxS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | MeFBSAA | PERFLUOR | perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)azijnzuur | 159381-10-9 | 0.1 | 0.1 | 91 | 9 | 25.4558 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | MeFBSAA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | NC1yPFC4asfA | PERFLUOR | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.4 | 0.4 | 59 | 47 | 124.7397 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | NC1yPFC4asfA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | N-MeFOSAA | PERFLUOR | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | N_MeFOSAA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFBA | PERFLUOR | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.1 | 0.1 | 85 | 5 | 31.6228 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFBA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFC16azr | PERFLUOR | perfluorhexadecaanzuur | 67905-19-5 | 0.1 | 0.1 | 82 | 9 | 40.2492 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFC16azr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFC18azr | PERFLUOR | perfluoroctadecaanzuur | 16517-11-6 | 0.1 | 0.1 | 64 | 15 | 78 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFC18azr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFC5asfzr | PERFLUOR | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | 0.1 | 92 | 12 | 28.8444 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFC5asfzr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFDA | PERFLUOR | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | 0.1 | 87 | 13 | 36.7696 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFDA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFDoA | PERFLUOR | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.1 | 0.1 | 93 | 16 | 34.9285 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFDoA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFHpA | PERFLUOR | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | 0.1 | 87 | 12 | 35.3836 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFHpA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFHxA | PERFLUOR | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | 0.1 | 86 | 10 | 34.4093 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFHxA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFNA | PERFLUOR | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | 0.1 | 90 | 13 | 32.8024 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFNA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFOA | PERFLUOR | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.1 | 0.1 | 91 | 14 | 33.2866 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFOA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFOS | PERFLUOR | perfluoroctaansulfonaat | 1763-23-1 | 0.1 | 0.1 | 91 | 17 | 38.4708 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFOS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFPA | PERFLUOR | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | 0.1 | 90 | 13 | 32.8024 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFPA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFTDA | PERFLUOR | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | 0.1 | 87 | 8 | 30.5287 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFTDA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFTeDA | PERFLUOR | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.1 | 0.1 | 85 | 7 | 33.1059 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFTeDA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
550OM803 | 550OM803 | PFUdA | PERFLUOR | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | 0.1 | 94 | 10 | 23.3238 | ug/kg | 50 | Zwevende Stof | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | ozp1921 |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFUdA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554BE404 | 554BE404 | Ant | PAKs | antraceen | 120-12-7 | 0.001 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | Ant | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554BE404 | 554BE404 | BaA | PAKs | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.002 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | BaA | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554BE404 | 554BE404 | BaP | PAKs | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.004 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | BaP | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554BE404 | 554BE404 | BbF | PAKs | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.005 | 0.01 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | BbF | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554BE404 | 554BE404 | BeP | PAKs | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.004 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | BeP | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554BE404 | 554BE404 | BghiPe | PAKs | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.002 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | BghiPe | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554BE404 | 554BE404 | BkF | PAKs | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.003 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | BkF | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554BE404 | 554BE404 | Chr | PAKs | chryseen | 218-01-9 | 0.004 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | Chr | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554BE404 | 554BE404 | DBahA | PAKs | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.002 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | DBahAnt | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554BE404 | 554BE404 | Fen | PAKs | fenanthreen | 85-01-8 | 0.008 | 0.01 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | Fen | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554BE404 | 554BE404 | Flu | PAKs | fluorantheen | 206-44-0 | 0.004 | 0.005 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | Flu | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554BE404 | 554BE404 | InP | PAKs | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.005 | 0.01 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | InP | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554BE404 | 554BE404 | Pyr | PAKs | pyreen | 129-00-0 | 0.005 | 0.01 |  |  |  | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | BMM_SV067 |  |  | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C45 | 3P | Pyr | 16 | -1.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | Ant | PAKs | antraceen | 120-12-7 | 0.005 | 0.005 | 90 | 4 | 21.5407 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | Ant | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | BaA | PAKs | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.005 | 0.005 | 101 | 4 | 8.2462 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | BaA | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | BaP | PAKs | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | 0.005 | 99 | 5 | 10.198 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | BaP | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | BbF | PAKs | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.005 | 0.005 | 104 | 11 | 23.4094 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | BbF | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | BeP | PAKs | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.005 | 0.005 | 107 | 3 | 15.2315 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | BeP | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | BghiPe | PAKs | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.005 | 0.005 | 113 | 3 | 26.6833 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | BghiPe | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | BkF | PAKs | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | 0.005 | 91 | 15 | 34.9857 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | BkF | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | Chr | PAKs | chryseen | 218-01-9 | 0.005 | 0.005 | 93 | 6 | 18.4391 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | Chr | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | DBahA | PAKs | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.005 | 0.005 | 86 | 21 | 50.4777 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | DBahAnt | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | Fen | PAKs | fenanthreen | 85-01-8 | 0.005 | 0.005 | 98 | 4 | 8.9443 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | Fen | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | Flu | PAKs | fluorantheen | 206-44-0 | 0.005 | 0.005 | 106 | 4 | 14.4222 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | Flu | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | InP | PAKs | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.005 | 0.005 | 112 | 7 | 27.7849 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | InP | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR404 | 554HR404 | Pyr | PAKs | pyreen | 129-00-0 | 0.005 | 0.005 | 102 | 2 | 5.6569 | mg/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A404 | A5404 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | No | HR | L521 | C45 | 3P | Pyr | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR420 | 554HR420 | PBDE100 | PBDEs | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.04 | 0.1 | 96 | 20 | 40.7922 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE100 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR420 | 554HR420 | PBDE138 | PBDEs | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.08 | 0.1 | 111 | 43 | 88.7694 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE138 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR420 | 554HR420 | PBDE153 | PBDEs | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.07 | 0.1 | 102 | 29 | 58.1378 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE153 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR420 | 554HR420 | PBDE154 | PBDEs | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.07 | 0.1 | 99 | 19 | 38.0526 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE154 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR420 | 554HR420 | PBDE183 | PBDEs | 2,2?,3,4,4?,5?,6-heptabroomdifenylether | 207122-16-5 | 0.06 | 0.1 | 100 | 31 | 62 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE183 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR420 | 554HR420 | PBDE209 | PBDEs | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | 4 | 10 | 106 | 12 | 26.8328 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE209 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR420 | 554HR420 | PBDE28 | PBDEs | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.02 | 0.1 | 102 | 13 | 26.3059 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE28 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR420 | 554HR420 | PBDE47 | PBDEs | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.08 | 0.1 | 103 | 19 | 38.4708 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE47 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR420 | 554HR420 | PBDE66 | PBDEs | 2,3',4,4'-tetrabroomdifenylether | 189084-61-5 | 0.04 | 0.1 | 106 | 16 | 34.176 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE66 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR420 | 554HR420 | PBDE85 | PBDEs | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.04 | 0.1 | 106 | 41 | 82.8734 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE85 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR420 | 554HR420 | PBDE99 | PBDEs | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.08 | 0.1 | 90 | 28 | 59.4643 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A420 | A5420 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PBDE99 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR421 | 554HR421 | HCB | ArCl | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.3 | 0.5 | 116 | 8 | 35.7771 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | HCB | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR421 | 554HR421 | HCBd | ArCl | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.1 | 0.2 | 65 | 23 | 83.7616 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | HxClbtDen | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR421 | 554HR421 | PCB101 | ArCl | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.3 | 0.5 | 108 | 6 | 20 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB101 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR421 | 554HR421 | PCB118 | ArCl | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.3 | 0.5 | 111 | 6 | 25.0599 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB118 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR421 | 554HR421 | PCB138 | ArCl | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.3 | 0.5 | 95 | 9 | 20.5913 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB138 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR421 | 554HR421 | PCB153 | ArCl | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.5 | 0.5 | 98 | 7 | 14.5602 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB153 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR421 | 554HR421 | PCB180 | ArCl | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.3 | 0.5 | 92 | 10 | 25.6125 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB180 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR421 | 554HR421 | PCB28 | ArCl | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | 0.5 | 115 | 7 | 33.1059 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB28 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554HR421 | 554HR421 | PCB52 | ArCl | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | 0.5 | 114 | 18 | 45.607 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A421 | A5421 | O._Bronbestand_Pk's_86683610 | INTERN | Yes | HR | L521 | C45 | 3P | PCB52 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
554OM803 | 554OM803 | 26ClF12C6oxT | PERFLUOR | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.1 | 0.1 | 84 | 12 | 40 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | 26ClF12C6oxT | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | 2PFC6yC2a1sf | PERFLUOR | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.1 | 0.1 | 131 | 20 | 73.7835 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | 2PFC6yC2a1sf | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | ADONA | PERFLUOR | ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat | 958445-44-8 | 0.1 | 0.1 | 82 | 8 | 39.3954 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | ADONA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | bisPFC10yPO4 | PERFLUOR | bisperfluordecyl fosfaat | 678-41-1 | 0.1 | 0.1 | 77 | 23 | 65.0538 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | bisPFC10yPO4 | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | cF16C10ezr | PERFLUOR | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 0.4 | 0.4 | 115 | 20 | 50 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | cF16C10ezr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | EtFOSA | PERFLUOR | N-ethyl perfluoroctaansulfonamide | 4151-50-2 | 0.1 | 0.1 | 69 | 22 | 76.0263 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | EtFOSA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | EtFOSAA | PERFLUOR | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.4 | 0.4 | 91 | 9 | 25.4558 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | EtFOSAA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | FRD-903 | PERFLUOR | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | FRD_903 | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | H-PFC10asfzr | PERFLUOR | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.1 | 0.1 | 94 | 18 | 37.9473 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | H_PFC10asfzr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | H-PFC12asfzr | PERFLUOR | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.1 | 0.1 | 86 | 13 | 38.2099 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | H_PFC12asfzr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | H-PFC6asfzr | PERFLUOR | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | 0.1 | 114 | 19 | 47.2017 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | H_PFC6asfzr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | HPFHpA | PERFLUOR | 7H-perfluorheptaanzuur | 1546-95-8 | 0.4 | 0.4 | 80 | 7 | 42.3792 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | HPFHpA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | H-PFUdA | PERFLUOR | 2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur | 34598-33-9 | 0.4 | 0.4 | 81 | 11 | 43.909 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | H_PFUdA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | L_PFBS | PERFLUOR | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.1 | 0.1 | 92 | 10 | 25.6125 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | L_PFBS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | L_PFDS | PERFLUOR | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.1 | 0.1 | 92 | 10 | 25.6125 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | L_PFDS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | L_PFHpS | PERFLUOR | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.1 | 0.1 | 87 | 9 | 31.6228 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | L_PFHpS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | L_PFHxS | PERFLUOR | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.1 | 0.1 | 86 | 13 | 38.2099 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | L_PFHxS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | MeFBSAA | PERFLUOR | perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)azijnzuur | 159381-10-9 | 0.1 | 0.1 | 91 | 9 | 25.4558 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | MeFBSAA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | NC1yPFC4asfA | PERFLUOR | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.4 | 0.4 | 59 | 47 | 124.7397 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | NC1yPFC4asfA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | N-MeFOSAA | PERFLUOR | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | N_MeFOSAA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFBA | PERFLUOR | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.1 | 0.1 | 85 | 5 | 31.6228 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFBA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFC16azr | PERFLUOR | perfluorhexadecaanzuur | 67905-19-5 | 0.1 | 0.1 | 82 | 9 | 40.2492 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFC16azr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFC18azr | PERFLUOR | perfluoroctadecaanzuur | 16517-11-6 | 0.1 | 0.1 | 64 | 15 | 78 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFC18azr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFC5asfzr | PERFLUOR | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | 0.1 | 92 | 12 | 28.8444 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFC5asfzr | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFDA | PERFLUOR | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | 0.1 | 87 | 13 | 36.7696 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFDA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFDoA | PERFLUOR | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.1 | 0.1 | 93 | 16 | 34.9285 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFDoA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFHpA | PERFLUOR | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | 0.1 | 87 | 12 | 35.3836 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFHpA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFHxA | PERFLUOR | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | 0.1 | 86 | 10 | 34.4093 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFHxA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFNA | PERFLUOR | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | 0.1 | 90 | 13 | 32.8024 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFNA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFOA | PERFLUOR | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.1 | 0.1 | 91 | 14 | 33.2866 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFOA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFOS | PERFLUOR | perfluoroctaansulfonaat | 1763-23-1 | 0.1 | 0.1 | 91 | 17 | 38.4708 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFOS | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFPA | PERFLUOR | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | 0.1 | 90 | 13 | 32.8024 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFPA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFTDA | PERFLUOR | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | 0.1 | 87 | 8 | 30.5287 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFTDA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFTeDA | PERFLUOR | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.1 | 0.1 | 85 | 7 | 33.1059 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFTeDA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
554OM803 | 554OM803 | PFUdA | PERFLUOR | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | 0.1 | 94 | 10 | 23.3238 | ug/kg | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Eurofins Omegam Laboratoria | ONB | EM |  | EXTERN | No | OM | L086 | C45 | 1PM | PFUdA | 0 | -1.00:00:00 | dg | 5
564BE952 | 564BE952 | DBSn | NH_OSn | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 3 | 3 | 96 | 10 | 21.5407 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C03 | 3P | DC4ySn | 365 | 999.00:00:00 | dg | 20
564BE952 | 564BE952 | DFenSn | NH_OSn | difenyltin (kation) | NVT | 3 | 3 | 97 | 8 | 17.088 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C03 | 3P | DFySn | 365 | 999.00:00:00 | dg | 20
564BE952 | 564BE952 | MBSn | NH_OSn | monobutyltin (kation) | NVT | 3 | 3 | 80 | 14 | 48.8262 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C03 | 3P | MC4ySn | 365 | 999.00:00:00 | dg | 20
564BE952 | 564BE952 | MFenSn | NH_OSn | monofenyltin (kation) | NVT | 3 | 3 | 95 | 7 | 17.2047 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C03 | 3P | MFySn | 365 | 999.00:00:00 | dg | 20
564BE952 | 564BE952 | TBSn | NH_OSn | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | 1 | 108 | 4 | 17.8885 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C03 | 3P | TC4ySn | 365 | 999.00:00:00 | dg | 20
564BE952 | 564BE952 | TFenSn | NH_OSn | trifenyltin (kation) | 668-34-8 | 3 | 3 | 94 | 10 | 23.3238 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) |  |  | EVALPRES 2013-17 | EXTERN | Yes | BE | 279-TEST | C03 | 3P | TFySn | 365 | 999.00:00:00 | dg | 20
564HR708 | 564HR708 | VET | JH_VET | Vet | NVT |  | 0.005 |  |  |  | g/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A408 | A5408 |  | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 2P | VET | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR908 | 564HR908 | VET | NH_VET | Vet | NVT |  | 0.005 |  |  |  | g/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A408 | A5408 |  | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 2P | VET | 200 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | HCB | NH_ArCl | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.3 | 0.5 | 87 | 4.5 | 27.5136 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | HCB | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | HCBd | NH_ArCl | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.05 | 0.1 | 93 | 7 | 19.799 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | HxClbtDen | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB101 | NH_ArCl | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.7 | 1 | 105 | 3.2 | 11.8727 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB101 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB105 | NH_ArCl | 2,3,3',4,4'-pentachloorbifenyl | 32598-14-4 | 0.3 | 0.5 | 87 | 2 | 26.3059 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB105 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB118 | NH_ArCl | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.3 | 0.5 | 97 | 2.9 | 8.3451 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB118 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB138 | NH_ArCl | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.3 | 0.5 | 96 | 3.2 | 10.245 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB138 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB153 | NH_ArCl | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.5 | 0.5 | 97 | 3.1 | 8.6279 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB153 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB170 | NH_ArCl | 2,2',3,3',4,4',5-heptachloorbifenyl | 35065-30-6 | 0.3 | 0.5 | 96 | 7.1 | 16.2985 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB170 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB18 | NH_ArCl | 2,2',5-trichloorbifenyl | 37680-65-2 | 0.3 | 0.5 | 95 | 15.8 | 33.1445 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB18 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB180 | NH_ArCl | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.3 | 0.5 | 99 | 2.2 | 4.8332 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB180 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB187 | NH_ArCl | 2,2',3,4',5,5',6-heptachloorbifenyl | 52663-68-0 | 0.3 | 0.5 | 96 | 3.3 | 10.3711 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB187 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB28 | NH_ArCl | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | 0.5 | 94 | 12.6 | 27.9113 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB28 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB31 | NH_ArCl | 2,4',5-trichloorbifenyl | 16606-02-3 | 0.5 | 0.5 | 104 | 1.4 | 8.4758 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB31 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB44 | NH_ArCl | 2,2',3,5'-tetrachloorbifenyl | 41464-39-5 | 0.5 | 0.5 | 97 | 4.7 | 11.1517 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB44 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB49 | NH_ArCl | 2,2',4,5'-tetrachloorbifenyl | 41464-40-8 | 0.5 | 0.5 | 97 | 5 | 11.6619 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB49 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
564HR922 | 564HR922 | PCB52 | NH_ArCl | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | 0.5 | 103 | 3.8 | 9.683 | ug/kg | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | A422 | A5422 | EVALPRES 2013-22 | INTERN | No | HR | L521 | C03 | 3P | PCB52 | 365 | 999.00:00:00 | dg | 1
710VP001 | 710VP001 | ZICHT | ZICHT | Doorzicht | NVT | [5 empty] | dm | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | ZICHT | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP002 | 710VP002 | T | T water | Temperatuur | NVT | [5 empty] | oC | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | T | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP003 | 710VP003 | KLEUR | KLEUR zt | Kleur | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | KLEUR | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP004 | 710VP004 | GEUR | GEUR | Geur | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | GEUR | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP006 | 710VP006 | T_lucht | T lu | Temperatuur | NVT | [5 empty] | oC | 80 | Lucht | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | TLU | T | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
710VP007 | 710VP007 | VUIL | VUIL | Vuil | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | VUIL | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP008 | 710VP008 | pH | pH | Zuurgraad | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | pH | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP017 | 710VP017 | SCHUIM | SCHUIM | Schuim | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | SCHUIM | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP018 | 710VP018 | OLE | OLIE zt | Olie | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | OLE | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP019 | 710VP019 | E | E is | Extinctie | NVT | [5 empty] | /m | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | EXT | E | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
710VP022 | 710VP022 | INSLG | INSLG | Instraling | NVT | [5 empty] | uE | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | INSLG | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP023 | 710VP023 | GELDHD | GELEID | Geleidendheid | NVT | [5 empty] | mS/m | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | GLH | GELDHD | 14 | 21.00:00:00 | 20oC | 1
710VP024 | 710VP024 | SALNTT | SALNTT | Saliniteit | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | GLH | SALNTT | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
710VP037 | 710VP037 | O2 | O2 | zuurstof | 7782-44-7 | [5 empty] | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | O2 | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
710VP038 | 710VP038 | %O2 | %O2 | Percentage zuurstof | NVT | [5 empty] | % | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2A | %O2 | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
710VP301 | 710VP301 | NEERSVM | NEERSVM | Neerslagvorm | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 80 | Lucht | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | NEERSVM | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP302 | 710VP302 | BEWKGD | BEWKGD | Bewolkingsgraad | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 80 | Lucht | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | BEWKGD | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP303 | 710VP303 | WINDSHD | WINDSHD | Windsnelheid | NVT | [5 empty] | m/s | 80 | Lucht | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | WINDSHD | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP304 | 710VP304 | WINDRTG | WINDRTG | Windrichting | NVT | [5 empty] | gradn | 80 | Lucht | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | WINDRTG | 14 | 21.00:00:00 | WARNDN | 0
710VP305 | 710VP305 | GOLFHTE | GOLFHTE | Golfhoogte | NVT | [5 empty] | dm | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | GOLFHTE | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
710VP306 | 710VP306 | LUCHTDK | LUCHTDK | Luchtdruk | NVT | [5 empty] | hPa | 80 | Lucht | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | LUCHTDK | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
714VP001 | 714VP001 | ZICHT | ZICHT | Doorzicht | NVT | [5 empty] | dm | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | ZICHT | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
714VP002 | 714VP002 | T | T water | Temperatuur | NVT | [5 empty] | oC | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | T | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
714VP003 | 714VP003 | KLEUR | KLEUR zt | Kleur | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | KLEUR | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
714VP004 | 714VP004 | GEUR | GEUR | Geur | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | GEUR | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
714VP006 | 714VP006 | T_lucht | T lu | Temperatuur | NVT | [5 empty] | oC | 80 | Lucht | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | TLU | T | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
714VP007 | 714VP007 | VUIL | VUIL | Vuil | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | VUIL | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
714VP008 | 714VP008 | pH | pH | Zuurgraad | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | pH | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
714VP009 | 714VP009 | SENSHTE | SENSHTE | Sensorhoogte | NVT | [5 empty] | cm | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | SENSHTE | 14 | 21.00:00:00 | WATSGL | 0
714VP013 | 714VP013 | DUURBMSRG | DUURTIJD | Bemonsteringsduur | NVT | [5 empty] | h | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W005 |  | INTERN | No | VP |  |  | TB | DUURBMSRG | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
714VP017 | 714VP017 | SCHUIM | SCHUIM | Schuim | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | SCHUIM | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
714VP018 | 714VP018 | OLE | OLIE zt | Olie | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | OLE | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
714VP019 | 714VP019 | E | E is | Extinctie | NVT | [5 empty] | /m | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | EXT | E | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
714VP021 | 714VP021 | FLUORCTE | FLUORCTE | Fluorescentie | NVT | [5 empty] | U | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | NVT |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | FLUORCTE | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
714VP022 | 714VP022 | INSLG | INSLG | Instraling | NVT | [5 empty] | uE | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | INSLG | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
714VP023 | 714VP023 | GELDHD | GELEID | Geleidendheid | NVT | [5 empty] | mS/m | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | GLH | GELDHD | 14 | 21.00:00:00 | 20oC | 1
714VP024 | 714VP024 | SALNTT | SALNTT | Saliniteit | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | GLH | SALNTT | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
714VP037 | 714VP037 | O2 | O2 | zuurstof | 7782-44-7 | [5 empty] | mg/l | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | O2 | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
714VP038 | 714VP038 | %O2 | %O2 | Percentage zuurstof | NVT | [5 empty] | % | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W015 | W015 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2A | %O2 | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
714VP303 | 714VP303 | WINDSHD | WINDSHD | Windsnelheid | NVT | [5 empty] | m/s | 80 | Lucht | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | WINDSHD | 14 | 21.00:00:00 |  | 0
714VP304 | 714VP304 | WINDRTG | WINDRTG | Windrichting | NVT | [5 empty] | gradn | 80 | Lucht | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | WINDRTG | 14 | 21.00:00:00 | WARNDN | 0
714VP306 | 714VP306 | LUCHTDK | LUCHTDK | Luchtdruk | NVT | [5 empty] | hPa | 80 | Lucht | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W010 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | LUCHTDK | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
724VP013 | 724VP013 | ACCMLDTR | ACCMLTDR | Accumulatieduur | NVT | [5 empty] | d | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NVT | 91300_W0 |  | INTERN | No | VP |  |  | TB | ACCMLTDR | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
730VP002 | 730VP002 | T water | T water | Temperatuur | NVT | [5 empty] | oC | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NEN 6600-1 | W009 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | T | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
730VP003 | 730VP003 | WV | WV | Warmtevracht | NVT | [5 empty] | MW | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NEN 6600-1 | NVT |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | WV | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
730VP014 | 730VP014 | Qd | Qd | Debiet | NVT | [5 empty] | m3/d | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NEN 6600-1 | NVT |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | Debiet | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
730VP015 | 730VP015 | Q | Q | Debiet | NVT | [5 empty] | m3/h | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NEN 6600-1 | NVT |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | Debiet | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
730VP016 | 730VP016 | dT | dT | Temperatuurverschil | NVT | [5 empty] | oC | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NEN 6600-1 | NVT |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | dT | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
730VP017 | 730VP017 | Qw | Qw | Debiet | NVT | [5 empty] | m3/wk | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NEN 6600-1 | NVT |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | Debiet | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
730VP037 | 730VP037 | O2 | O2 | zuurstof | 7782-44-7 | [5 empty] | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NEN 6600-1 | W007 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | O2 | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
730VP050 | 730VP050 | pH | pH | Zuurgraad | NVT | [5 empty] | DIMSLS | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NEN 6600-1 | W006 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | pH | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 1
730VP055 | 730VP055 | Cl2 | Cl2 | chloor | 7782-50-5 | [5 empty] | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NEN-EN-ISO 7393-2 | NVT |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | Cl2 | 14 | 1.00:00:00 | NVT | 1
730VP056 | 730VP056 | Cl2tot | Cl2tot | chloor | 7782-50-5 | [5 empty] | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NEN-EN-ISO 7393-2 | NVT |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | Cl2 | 14 | 1.00:00:00 | Cl2TOT | 1
730VP057 | 730VP057 | Cl2vrij | Cl2vrij | chloor | 7782-50-5 | [5 empty] | mg/l | 30 | Afvalwater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NEN-EN-ISO 7393-2 | NVT |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | Cl2 | 14 | 1.00:00:00 | Cl2VRIJ | 1
740VP001 | 740VP001 | LAAGDTE | LAAGDTE | Laagdikte | NVT | [5 empty] | cm | 40 | Bodem/Sediment | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | NVT |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | LAAGDTE | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
750VP012 | 750VP012 | Ql | Ql | Volume gecentrifugeerd water | NVT | [5 empty] | l | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W005 | W005 |  | INTERN | No | VP |  |  | DEB | Ql | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
750VP015 | 750VP015 | DUURBMSRG | DUURTIJD | Bemonsteringsduur | NVT | [5 empty] | h | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W005 | W005 |  | INTERN | No | VP |  |  | DRA | DUURBMSRG | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
750VP155 | 750VP155 | NGWTTL | NATG | Natgewicht na centrifugeren | NVT | [5 empty] | g | 50 | Zwevende Stof | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W005 | W005 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | NGWTTL | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
754VP012 | 754VP012 | Ql | Ql | Volume gecentrifugeerd water | NVT | [5 empty] | l | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W005 | W005 |  | INTERN | No | VP |  |  | DEB | Ql | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
754VP015 | 754VP015 | DUURBMSRG | DUURTIJD | Bemonsteringsduur | NVT | [5 empty] | h | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W005 | W005 |  | INTERN | No | VP |  |  | DRA | DUURBMSRG | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
754VP155 | 754VP155 | NGWTTL | NATG | Natgewicht na centrifugeren | NVT | [5 empty] | g | 54 | Zwevende Stof (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W005 | W005 |  | INTERN | No | VP |  |  | VP | NGWTTL | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 0
764VP013 | 764VP013 | ACCMLTDR | NH_ACCMLTDR | Accumulatieduur | NVT | [5 empty] | d | 64 | Organisme (biota) (zoute wateren) | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | NVT | 91300_W0 |  | INTERN | No | VP |  |  | TB | ACCMLTDR | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
765VP365 | 765VP365 | WATDTE | DIEPTE | Waterdiepte | NVT | [5 empty] | cm | 65 | Fytobenthos | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | WATDTE | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
771VP364 | 771VP364 | WATDTE | DIEPTE | Waterdiepte | NVT | [5 empty] | cm | 71 | Fytobenthos/Steen | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | WATDTE | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP037 | 785VP037 | O2 | O2 | zuurstof | 7782-44-7 | [5 empty] | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W007 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | O2 | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP038 | 785VP038 | %O2 | %O2 | Percentage zuurstof | NVT | [5 empty] | % | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W007 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2A | %O2 | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP314 | 785VP314 | VOLMSNN | VOLMSNN | Volume stenen (vh VOLMSNN) | NVT | [5 empty] | l | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | STEEN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP323 | 785VP323 | BEMSROPVK | OPPVTSNN | Bemonsteringsoppervlak | NVT | [5 empty] | m2 | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | BEMSROPVK | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP324 | 785VP324 | BEMSROPVK | BEMOPP | Bemonsteringsoppervlak | NVT | [5 empty] | m2 | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | BEMSROPVK | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP367 | 785VP367 | WATHTBRKD | BERHTNAP | Berekende Waterhoogte | NVT | [5 empty] | cm | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | WATHTBRKD | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP400 | 785VP400 | %DRAADWR | SUBSTR | Percentage Draadwieren | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %DRAADWR | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP400 | 785VP400 | %GRIND | SUBSTR | Percentage Grind | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %GRIND | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP400 | 785VP400 | %HOUT | SUBSTR | Percentage Hout | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %HOUT | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP400 | 785VP400 | %KLEI | SUBSTR | Percentage Klei | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %KLEI | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP400 | 785VP400 | %OEVRPTN | SUBSTR | Percentage Oeverplanten | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %OEVRPTN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP400 | 785VP400 | %OSTOF | SUBSTR | Percentage Organische stof | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %OSTOF | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP400 | 785VP400 | %SCHELPN | SUBSTR | Percentage Schelpen | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %SCHELPN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP400 | 785VP400 | %SLIB | SUBSTR | Percentage Slib | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %SLIB | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP400 | 785VP400 | %VEEN | SUBSTR | Percentage Veen | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %VEEN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP400 | 785VP400 | %WATPTN | SUBSTR | Percentage Waterplanten | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %WATPTN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP400 | 785VP400 | %ZAND | SUBSTR | Percentage Zand | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %ZAND | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP471 | 785VP471 | %BEDKGDWRN | STEGROEI | Bedekkingspercentage Draadwieren | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %BEDKGDWRN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP471 | 785VP471 | %BEDKGMSN | STEGROEI | Bedekkingspercentage Mossen | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %BEDKGMSN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP471 | 785VP471 | %BEDKGSLIB | STEGROEI | Bedekkingspercentage Slib | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %BEDKGSLIB | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
785VP471 | 785VP471 | %BEDKGSPZN | STEGROEI | Bedekkingspercentage Sponzen | NVT | [5 empty] | % | 85 | Litoraal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %BEDKGSPZN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP037 | 786VP037 | O2 | O2 | zuurstof | 7782-44-7 | [5 empty] | mg/l | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W007 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | O2 | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP038 | 786VP038 | %O2 | %O2 | Percentage zuurstof | NVT | [5 empty] | % | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W007 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2A | %O2 | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP314 | 786VP314 | VOLMSNN | VOLMSNN | Volume stenen | NVT | [5 empty] | l | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | VOLMSNN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP324 | 786VP324 | BEMSROPVK | BEMOPP | Bemonsteringsoppervlak | NVT | [5 empty] | m2 | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | BEMSROPVK | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP365 | 786VP365 | WATDTE | DIEPTE | Waterdiepte | NVT | [5 empty] | cm | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | WATDTE | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP366 | 786VP366 | BERWATDTE | BERWATDTE | Waterdiepte | NVT | [5 empty] | cm | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | WATDTE | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP367 | 786VP367 | WATHTBRKD | BERHTNAP | Berekende Waterhoogte | NVT | [5 empty] | cm | 10 | Oppervlaktewater | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | W010 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | WATHTBRKD | 14 | 21.00:00:00 | NAP | 1
786VP400 | 786VP400 | %DRAADWR | SUBSTR | Percentage Draadwieren | NVT | [5 empty] | % | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %DRAADWR | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP400 | 786VP400 | %GRIND | SUBSTR | Percentage Grind | NVT | [5 empty] | % | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %GRIND | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP400 | 786VP400 | %HOUT | SUBSTR | Percentage Hout | NVT | [5 empty] | % | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %HOUT | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP400 | 786VP400 | %KLEI | SUBSTR | Percentage Klei | NVT | [5 empty] | % | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %KLEI | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP400 | 786VP400 | %OEVRPTN | SUBSTR | Percentage Oeverplanten | NVT | [5 empty] | % | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %OEVRPTN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP400 | 786VP400 | %OSTOF | SUBSTR | Percentage Organische stof | NVT | [5 empty] | % | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %OSTOF | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP400 | 786VP400 | %SCHELPN | SUBSTR | Percentage Schelpen | NVT | [5 empty] | % | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %SCHELPN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP400 | 786VP400 | %SLIB | SUBSTR | Percentage Slib | NVT | [5 empty] | % | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %SLIB | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP400 | 786VP400 | %VEEN | SUBSTR | Percentage Veen | NVT | [5 empty] | % | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %VEEN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP400 | 786VP400 | %WATPTN | SUBSTR | Percentage Waterplanten | NVT | [5 empty] | % | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %WATPTN | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1
786VP400 | 786VP400 | %ZAND | SUBSTR | Percentage Zand | NVT | [5 empty] | % | 86 | Profundaal milieu | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | 913.00.W004 | B002 |  | INTERN | No | VP |  |  | O2 | %ZAND | 14 | 21.00:00:00 | NVT | 1